采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%； 2、货物运送到学校后，采购人支付合同价款的30%； 3、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，120个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格后1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 符合性审查项 | ■ | 符合性审查项，负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用色谱仪 | 1. 气相色谱仪主机 1.1 智能化用户界面； 1.2 浏览器用户界面提供可监测气相色谱系统、查看系统日志以及在实验室内部和外部执行诊断测试的远程连接功能； 1.3 可通过在手机浏览器直接输入IP地址的方式远程连接气相色谱仪，无需借助第三方远程连接软件； 1.4 内置智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（至少包括进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒，并提供有助于解决问题的分步指南； 1.5 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息。 2. 柱箱 2.1 温度范围：室温以上8℃~425℃； 2.2 温度设定精度：≤0.1℃； 2.3 最大升温速度：≥75℃/min ； 2.4 降温速率：从300℃到50℃≤5.7min； 2.5 能够支持连接SCD及NCD检测器； 3. 毛细柱分流/无分流进样口 3.1 最高使用温度：≥400℃； 3.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比； 3.3 压力设定范围：0-100Psi, 精度≤0.01Psi（小数点后面第二位能输入并在仪器中运行中保持）； 3.4 流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/分钟H2 或He； 3.5 扳转式进样口：扳转式进样口密封系统,无需工具能够更换进样口衬管； ★3.6 分流比：≥12450（投标文件中需提供证明材料）。 4.液体自动进样器 4.1 ≥16位自动进样器，不包含废液瓶，洗针瓶； 4.2 设备需支持后期可升级加装样品盘，加装样品盘后总样品位数≥165位； 4.3 进样体积：0.01μL-50.0μL； 4.4 交叉污染小于十万分之一； ★4.5 设备需支持后期可升级配置加热器（进样前对单个样品瓶进行加热,加热温度范围：35-80℃）、混合器（4000转/min）和条形码识别器,能够自动记录进样次数和样品位,加热时间和混合时间可完全程序化（投标文件中提供证明材料证明可升级该功能）。 5.质谱检测器 5.1 真空系统 5.1.1 分子涡轮泵系统：单泵，无油，空气冷却，无需水冷。为降低故障率和维护成本，不接受双泵设计； 5.1.2 分子涡轮泵抽速：≥250升/秒； 5.1.3 前级泵：抽速≥2.5立方米/小时； 5.2 离子源和接口 5.2.1 离子源类型：EI源，双灯丝设计； 5.2.2 离子化能量：≥240eV；灯丝电流：≥310μA；离子源温度:≥350℃； 5.2.3 离子传输:采用透镜传输,透镜直接插入四极杆内部； ★5.4 四极杆质量分析器：主四极杆能独立加热，最高≥180˚C(非预四极杆加热)，可加热四极杆可实现无须人为手动清洗即可消除污染；如四极杆不满足能独立加热，则需提供不少于5套四极杆备用（如主四极杆能独立加热，投标文件中需提供证明材料以证明加热温度范围）； ★5.5 质量数范围:1.0-1091 m/z（投标文件中需提供证明材料）； 5.5 仪器检测限：通过对 OFN（八氟萘）八次连续不分流进样所得峰面积精密度在 99% 置信水平下统计得出仪器检测限IDL≤40fg（通过进样1μL（含100fg 样品）测定）；EI离子源信噪比≥5000:1（1 pg/µLOFN）； 5.6 检测器:带有电子倍增管、可调尾翼电压和接地孔板的三重离轴检测器。为了消除高能中性粒子碰撞而产生的二级离子进入检测器区间,检测器须带金属屏蔽板； 5.7 质量轴稳定性：≤0.10u/48h； 5.8 最高扫描速率：不低于20000u/s； ★5.9 离子源具备自清洁功能，不拆卸离子源的情况下，可对离子源进行清洁，至少具备采集时同步清洁和仅清洁两种模式（投标文件中需提供证明材料）； 5.10 具备不卸真空更换色谱柱功能。 6.顶空进样器 6.1进样方式：采用阀和定量管进样； 6.2 样品位数：≥48个样品位； 6.3 加热位数：≥12个加热位，并可进行样品重叠加热； 6.4 色谱峰面积重复性：<1% RSD； 6.5 样品瓶：至少包括10mL, 20mL, 22mL顶空瓶（所有规格样品瓶都无需另加适配器和转换座）； 6.6 在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，最大可以容纳的样品瓶数量不少于12个，同时可以保持每个样品瓶恒定的加热时间； 6.7 具备多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行≥100 次顶空提取； 6.8 具备多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行≥100次顶空提取，用一台气相色谱仪开始分析以得到最高敏度； ★6.9 加热炉温度：关闭，室温上5℃ 到300℃，控温精度≤0.1℃；阀和定量样品管温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度≤0.1℃；传输管线温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度≤0.1℃（投标文件中需提供证明材料）； 6.10 具有大气压和环境温度补偿功能； 6.11 顶空具备独立的全电子气路控制系统，压力设定点可以调节的增量≤0.001psi； 6.12 顶空瓶压和气相色谱柱头压可以独立控制； 6.13 化学惰性流路，进样针和定量环采用去活不锈钢，并且在每次分析间隔可以自动吹扫样品和放空管线； ★6.14 可通过联用的气相色谱仪的色谱软件进行顶空控制和参数设置，并可以通过气相色谱仪的触摸屏进行操作控制（投标文件中需提供证明材料）。 7. 软件系统 7.1 工作站软件:中/英文可选； 7.2 具有手动调谐/自动调谐，数据采集,数据检索,分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能； 7.3 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数,在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现； 7.4 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录。 8.嗅闻仪 8.1 具有惰性化的传输线，长度≤60cm； 8.2 独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝，混合腔温度范围：50℃-250℃, 控温精度要求≤0.1℃； 8.3 可以设定分流，分流比可以调节；独立的加热控制模块，并具有不少于两个单独的单元； 8.4 传输线温度范围：50℃-350℃,控温精度要求≤0.1℃； 8.5 计算软件，可根据色谱柱长度、内径、温度、载气、线速度、柱尾压等条件，设定分流比及所需连接柱长度，以保证不同检测器同时检测到同一物质；平行测定接口，不存在死体积，完全惰性化处理； 8.6 接口通道数量≥3个，可同时连接不少于2个检测器； 8.7 独立加热辅助气，保证操作者快速嗅闻到气味物质，辅助器压力≤4bar，至少具备氦气或氮气可选，流速分别为：氦气约60-70mL/min，氮气约48-52mL/min； 8.8 独立加湿系统，提供舒适的湿度，保证操作者安全舒适的感官评价；加湿气体压力≤4bar，至少具有氦气或氮气可选，流速分别为：氦气约10-15mL/min，氮气约7-12mL/min； 8.9 嗅闻记录软件可与色谱软件同步，记录气味物质出峰时间、气味强度等，使用声音识别软件对峰自动标记，将操作者的感受以完整的文件记录； 8.10 嗅闻图谱可以和色谱图重叠； ★8.11 气味图谱分析软件，可进行化学计量学统计分析，针对气味物质进行定性分析并进行数据统计，自动寻找差异与溯源分类； 8.12 配备馏分收集模块，可对超痕量物质进行富集与制备。 8.13 嗅闻仪配置要求 8.13.1 主机模块 1 件； 8.13.2 三路分流组件 1 件； 8.13.3 万向安装支架 1 件； 8.13.4 加湿模块 1 件； 8.13.5 加热控制器 1 件； 8.13.6 馏分收集模块 1 件； 8.13.7 操作软件 1 件； 8.13.8 气味图谱分析软件 1 件。 9.气质配置要求 9.1 气相色谱仪主机一套； 9.2 分流不分流进样口两套； 9.3 液体自动进样器一套； 9.4 顶空自动进样器一套； 9.5 质谱主机一套（包含EI源）； 9.6 安装工具包1套；氦气捕集阱1个；氮气捕集阱1个；分流衬管5包，每包5根；不分流衬管1包，每包5根；进样隔垫500个；衬管O形圈100个；用于0.25mm色谱柱的密封垫圈3包，每包10个，VG材质；用于0.25mm色谱柱的密封垫圈3包，每包10个，石墨材质；进样口端手拧式螺母一个；质谱接口手拧式螺母一个；离子源灯丝4个；2mL进样小瓶1000个； 9.7 HP-5ms（30m，0.25mm，0.25μm）或等效色谱柱2根；极性色谱柱1根；非极性色谱柱1根； 9.8 数据处理系统1套； 9.9 NIST谱库1套； ■9.10 数据处理终端（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）：配置不低于4核2.5GHz处理器，16g内存，500G硬盘，数据显示终端：配置不低于19英寸显示器，数据输出终端：配置不低于黑白打印/A4幅面/输出速度18 页/分钟/输出分辨率600dpi； 9.11 UPS电源一台（≥6kw，续航≥1h）； 9.12 高纯氦气1瓶（含阀）； 9.13 气瓶柜1个。 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 气相色谱-嗅闻-质谱联用仪 | 1.气相色谱仪主机 1.1 智能化用户界面； ★1.2 可通过在手机的浏览器直接输入气相色谱仪IP地址的方式远程访问气相色谱仪（投标文件中需提供证明材料）； 1.3 内置的智能化功能可自动监测系统的健康状况，提供超过15项以上的仪器性能相关的参数监控功能（至少包括进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等），在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户，并提供有助于解决问题的分步指南； 1.4 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息； 1.5 具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等信息。 2.柱箱 2.1 温度范围：室温以上4℃~450℃； 2.2 温度设定精度：≤0.1℃； ★2.3 升温速度：≥120℃/min，支持后期升级可拓展至：1800℃/min（投标文件中需提供证明材料）； 2.4 温度稳定性；当环境温度变化1℃时，≤0.01℃； 2.5 程序升温：20阶21平台； 2.6 最大运行时间：≥999.99分钟； 2.7 降温速率：从450℃降至50℃≤250秒(22℃室温下)； 2.8 保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min； 2.9 峰面积重现性: <0.5%RSD； 3.毛细柱分流/无分流进样口 3.1 最高使用温度：≥400℃； 3.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比； 3.3 压力设定范围：0-100Psi, 精度≤0.001Psi； 3.4 流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 或 He； 3.5 扳转式进样口：扳转式进样口密封系统,无需工具能够在30秒内更换进样口衬管； 3.6 分流比：≥12450； 4.嗅闻仪 ★4.1 具有惰性化的传输线，长度≤60cm； 4.2 独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝，混合腔温度范围：50℃-250℃, 控温精度要求≤0.1℃； 4.3 可以设定分流，分流比可以调节； 4.4 独立的加热控制模块，并具有不少于两个单独的单元； ★4.5 传输线温度范围：50℃-350℃ ,控温精度要求≤0.1℃； 4.6 计算软件，可根据色谱柱长度、内径、温度、载气、线速度、柱尾压等条件，设定分流比及所需连接柱长度，以保证不同检测器同时检测到同一物质； 4.7 平行测定接口，不存在死体积，完全惰性化处理； 4.8 接口通道数量≥3个，可同时连接不少于2个检测器； 4.9 独立加热辅助气，保证操作者快速嗅闻到气味物质，辅助器压力≤4bar，至少具备氦气或氮气可选，流速分别为：氦气约60-70mL/min，氮气约48-52mL/min； 4.10 独立加湿系统，提供舒适的湿度，保证操作者安全舒适的感官评价；加湿气体压力≤4bar，至少具有氦气或氮气可选，流速分别为：氦气约10-15mL/min，氮气约7-12mL/min； 4.11 嗅闻记录软件可与色谱软件同步，记录气味物质出峰时间、气味强度等，使用声音识别软件对峰自动标记，将操作者的感受以完整的文件记录； 4.12 嗅闻图谱可以和色谱图重叠； ★4.13 气味图谱分析软件，可进行化学计量学统计分析，针对气味物质进行定性分析并进行数据统计，自动寻找差异与溯源分类； 4.14 配备馏分收集模块，可对超痕量物质进行富集与制备。 4.15 嗅闻仪配置要求 4.15.1 主机模块 1 件； 4.15.2三路分流组件 1 件； 4.15.3 万向安装支架 1 件； 4.15.4 加湿模块 1 件； 4.15.5 加热控制器 1 件； 4.15.6 馏分收集模块 1 件； 4.15.7 操作软件 1 件； 4.15.8 气味图谱分析软件 1件。 5.顶空进样器 5.1 进样方式：采用阀和定量管进样； 5.2 样品位数：≥48个样品位； 5.3 加热位数：≥12个加热位，并可进行样品重叠加热； 5.4 色谱峰面积重复性：<1% RSD； 5.5 样品瓶：至少包括10mL, 20mL, 22mL顶空瓶（所有规格样品瓶都无需另加适配器和转换座）； 5.6 在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，最大可以容纳的样品瓶数量不少于12个，同时可以保持每个样品瓶恒定的加热时间； 5.7 具备多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行≥100 次顶空提取； 5.8 具备多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行≥100 次顶空提取，用一台气相色谱仪开始分析以得到最高敏度； 5.9 加热炉温度：关闭，室温上5℃ 到300℃，控温精度≤0.1℃； ★5.10 阀和定量样品管温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度≤0.1℃（投标文件中需提供证明材料）； 5.11 传输管线温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度≤0.1℃； 5.12 具有大气压和环境温度补偿功能； 5.13 顶空具备独立的全电子气路控制系统，压力设定点可以调节的增量为≤0.001psi； 5.14 顶空瓶压和气相色谱柱头压可以独立控制； 5.15 化学惰性流路，进样针和定量环采用去活不锈钢，并且在每次分析间隔可以自动吹扫样品和放空管线； ★5.16 可通过联用的气相色谱仪的色谱软件进行顶空控制和参数设置，并可以通过气相色谱仪的触摸屏进行操作控制（投标文件中提供触摸屏控制顶空进样器证明材料）。 6.质谱检测器 6.1 真空系统 6.1.1 分子涡轮泵系统：单泵，无油，空气冷却，无需水冷。为降低故障率和维护成本，不接受双泵设计； 6.1.2 分子涡轮泵抽速：≥250升/秒； 6.1.3 前级泵：抽速≥2.5立方米/小时； 6.2 离子源和接口 6.2.1 离子源类型：EI源，双灯丝； ★6.2.2 离子化能量：≥240eV（投标文件中需提供证明材料）； 6.2.3 灯丝电流：≥310μA； 6.2.4 离子源温度:≥350℃； 6.3 离子传输:采用透镜传输,透镜直接插入四极杆内部； ★6.4 四极杆质量分析器：主四极杆能独立加热，最高≥180℃(非预四极杆加热)，可加热四极杆可实现无须人为手动清洗即可消除污染；如四极杆不满足能独立加热，则需提供不少于5套四极杆备用（如主四极杆能独立加热，投标文件中需提供证明材料以证明加热温度范围）； ★6.5 质量数范围:0.6-1091m/z（投标文件中需提供证明材料）； 6.6 仪器检测限：通过对 OFN（八氟萘）八次连续不分流进样所得峰面积精密度在99%置信水平下统计得出仪器检测限IDL≤40fg（通过进样1μL（含100fg 样品）测定）（投标文件中提供证明材料）； 6.7 检测器:带有电子倍增管、可调尾翼电压和接地孔板的三重离轴检测器。为了消除高能中性粒子碰撞而产生的二级离子进入检测器区间,检测器必须带金属屏蔽板； 6.8 质量轴稳定性：≤0.10u/48h； 6.9 最高扫描速率：不低于20000u/s； 7.软件系统 7.1 工作站软件:中/英文可选,含NIST谱库； 7.2 具有手动调谐/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能； 7.3 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现； 7.4 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录； 8.配置要求 8.1 气相色谱仪主机一套； 8.2 分流不分流进样口两套； 8.3 整机质保2年，含预防性保养； 8.4 顶空进样器一套； 8.5 质谱主机一套（包含EI源)； 8.6 嗅闻仪一套； 8.7 安装工具包、大容量氦气捕集阱一套； 8.8 耗材：VG密封垫圈10个，石墨密封垫圈10个，手拧式柱螺帽两个，进样衬管5根，进样隔垫50个，衬管O形圈10个，灯丝两根，20mL顶空瓶100个（含盖）； 8.9 HP-5ms色谱柱3根（30m*0.25mm*0.25μm，或等效）； 8.10 UPS电源一台（≥10kva，续航≥1小时）；稳压电源1台（≥10kva）。 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1.性能参数 1.1超高压二元梯度泵 ★1.1.1 双活塞串联泵（投标文件中需提供证明材料）； 1.1.2 操作压力：≥1300bar； 1.1.3 组分范围0–100%； 1.1.4 流速范围：不低于0.001-5.0mL/min，≥0.001mL/min步进； ★1.1.5 冲程范围：不低于20-100μL（投标文件中需提供证明材料）； ★1.1.6 配备主动阀（投标文件中提供证明材料）； 1.1.7 具备自动柱塞清洗装置，防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能； 1.1.8 具备自动化purge功能，无需手动设置purge参数； 1.1.9 可在仪器自带的触控显示屏（非电脑显示器）显示不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器； 1.2 温控柱箱 ★1.2.1 控温范围：环境温度以下 20℃至 110℃（投标文件中需提供证明材料）； 1.2.2 控温速率：室温加热至40℃≤5min；40℃降温至20℃≤10 min； ★1.2.3 柱容量：不低于8根长度为100mm 的色谱柱或不低4根长度为300mm 的色谱柱（投标文件中需提供证明材料）； ★1.2.4 加热方式：帕尔贴加热（投标文件中需提供证明材料）。 1.3 自动进样器 1.3.1 进样体积：不低于0.1-20μL, 增量≤0.1μL； 1.3.2 进样准确度：不低于± 1%； 1.3.3 进样精度：≤0.25%RSD ； 1.3.4 交叉污染：≤0.004%； 1.3.5 最大操作压力：≥1300bar； ★1.3.6 控制功能：至少具有柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率（投标文件中提供证明材料）； 1.3.7 样品容量：≥132个样品瓶（2mL）； 1.4 紫外检测器 1.4.1 最大采样速率：≥230Hz； 1.4.2 短期噪音：≤±0.15×10-5AU； 1.4.3 波长范围：190-600nm； 1.4.4 波长准确度：≤±1nm； 1.4.5 波长精度：≤±0.1nm； 1.5 荧光检测器 1.5.1检测类型：单信号波长（激发和发射）； 1.5.2 噪音：拉曼 (H2O) > 500 （信号时测量的噪音）；拉曼 (H2O) > 3000 （暗值时测量的噪音）； 1.5.3 光源：氙灯，常规模式20W，节能模式5W，寿命≥4000h； 1.5.4 脉冲频率：单一信号模式下≥290Hz； 1.5.5 激发单色器范围：可设置200nm-1200nm且是零级； 1.5.6 发射单色器范围：可设置200nm-1200 nm且是零级； 1.5.7 波长重复性：±0.2nm； 1.5.8 波长准确度：±3nm。 2.工作站软件 2.1 基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现数据采集，并配数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱工作站，并提供中文/英文操作手册； 2.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序； ★2.3 可在软件中定制任务程序，且可根据分析项目名称命名（非method1、method2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，至少包括purge、预冲洗、平衡等（投标文件中需提供证明材料）； 2.4 至少3种以上任务开启模式：至少包括实时开启、定时开启、循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体时间和日期； 3.主要配置 3.1 超高效液相色谱仪一台，包含：二元泵一台、自动进样器一台（带柱前自动衍生）、柱温箱一台、紫外检测器一台、荧光检测器一台； 3.2 耗材：2mL进样小瓶500个；手拧式超高效液相色谱柱接头1个；在线过滤器2个；PTFE滤芯15个；1000mL溶剂瓶4个；溶剂瓶入口过滤器4个；溶剂净化柱组件包1套； 3.3 色谱柱：C18柱2根； 3.4 软件工作站一套。 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 4 | ▲气相色谱-串联质谱仪 | - 1.工作条件 - 1.1电源电压：220V±10%； - 温度：18℃～28℃； - 1.1.湿度：40%～70%； - 2.气相色谱仪部分 - 2.1 柱箱 - ★2.1.1 操作温度范围：室温以上2℃～450℃（投标文件中需提供证明材料）； - 2.1.2 可设定升温速率：≥120℃/min； - ★2.1.3 程序升温的阶数：≥32阶33平台（投标文件中需提供证明材料）； - 2.1.4 温度设定精度：≤0.1℃； - 2.1.5 控温精度：≤设定值(K)±1% (可校准至0.01℃)； - 2.1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃； - 2.1.7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min（204s）； - 2.1.8 最大运行时间：≥9999.99分钟； - 2.1.9 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控； - 2.1.10 主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置； - 2.1.11 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果； - 2.1.12 主机触摸屏支持显示配置至少3条流路通道； - 2.1.13 柱温箱后期可升级配置氢气传感器，氢气传感器具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏； - 2.1.14 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率； - ★2.1.15 柱温箱内置智能灯，柱箱门开启时自动点亮（投标文件中需提供证明材料）； - 2.2 流路系统 - 2.2.1 可支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制； - 2.2.2 两个柱流量控制系统均采用流量控制单元； - 2.2.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能； - 2.2.4 具有恒线速度控制功能； - 2.2.5 支持色谱柱柱后反吹，具有图示化控制软件。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。 - 2.3 分流/不分流进样口 - 2.3.1 压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定； - 2.3.2 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能； - 2.3.3 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能； - 2.3.4 进样口配备“智能锁”功能，无需任何工具1秒内可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置； - 2.3.5 最高温度：≥450℃； - 2.3.6 压力设定范围：0～1035kPa（相当于0～150psi）； - 2.3.7 压力控制精度：≤0.001psi； - 2.3.8 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； - 2.3.9 压力程序的阶数：≥7； - 2.3.10 分流比设定范围：≥12500 ：1； - 2.3.11 流量设定范围：0～1300mL/min； - 2.3.12 仪器主机最多可同时安装≥3个SPL进样口。 - 2.4 三合一自动进样器 2.4.1 液体进样； 2.4.1.1 ≥162位液体进样位（2mL样品瓶）； 2.4.1.2 进样针体积：1.2 μL 到10,00μL； 2.4.2 顶空进样 2.4.2.1 顶空样品处理量：≥45位10/20L样品容量； 2.4.2.2 配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µL； 2.4.2.3 顶空注射器加热温度：40-150℃； 2.4.2.4 ≥6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量； 2.4.2.5 可以采用2mL,10mL和20mL顶空瓶； 2.4.2.6 6×2=12个加热位； 2.4.3 SPME ARROW固相微萃取模块； 2.4.3.1 具备最大 15.3 µL 吸附相； 2.4.3.2 纤维萃取头的老化：配备SPME ARROW专用萃取头老化装置； 2.4.3.3 配置至少5根SPME Arrow 纤维头。 - 3.质谱部分 - 3.1 基本性能 - 3.1.1 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机； - 3.1.2 质量数范围: 10～ 1090 u； - 3.1.3 灵敏度： - 3.1.3.1 EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1500（氦气做载气）； - 3.1.3.2 EI MRM : 100fg OFN, S/N ≥ 18000 ； - 3.1.3.3 IDL(MRM): 10fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤4fg； - 3.1.4 分辨率：0.4 ～ 3.0u，可调； - 3.1.5 碰撞能：0～60eV，可调； - 3.1.6 质量稳定性：±0.1u/48h； - ★3.1.7 最大扫描速度：≥20000u/sec，须解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题（投标文件中需提供证明材料）； - 3.1.8 软件支持显示扫描速度数值； - 3.1.9 最小驻留时间(Dwell Time)：≤0.5ms； - 3.1.10 最小Event time：≤3ms； - 3.1.11 最大Event数：≥2048 events； - 3.1.12 最大MRM速度：≥800通道/sec； - 3.1.13 最大离子监测通道数：≥16 ch/1 event； - 3.1.14 一次进样能够设置的通道数不少于32768个。 - 3.2 离子源 - 3.2.1 EI离子源； - 3.2.2 离子化能量：10 ～ 200eV； - 3.2.3 离子源温度：独立控温，140～300℃； - 3.2.4 灯丝电流：5～ 250μA（发射电流）； - ★3.2.5 双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置对称，非双灯丝在同侧。（投标文件须提供质谱离子源部位的证明材料）； - 3.2.6 GCMS 接口温度：50 ～ 350℃； - ★3.2.7 离子源采用前开门式，非侧开门式。可从仪器正前面拆装。（投标文件须提供质谱离子源部位前开门设计的证明材料）； - 3.2.8 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆。 - 3.3 质量分析器 - 3.3.1 配备预四极的全金属四极杆，无须控温； - ★3.3.2 预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点（投标文件中需提供证明材料）； - 3.3.3 四极杆无需控温≤0.1amu/48h稳定； - ★3.3.4 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度（投标文件中需提供证明材料）； - 3.3.5 Q2八极杆超快速碰撞室，具有快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染； - 3.3.6 碰撞池采用氩气作为碰撞气； - 3.3.7 Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。 - 3.4 扫描功能 - 3.4.1 扫描功能: 全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）； 3.4.2 支持不少于3种监测模式的同时扫描,例Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息。 - 3.5 检测系统 - ★3.5.1 二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（投标文件中需提供证明材料）； - 3.5.2 离轴连续打拿电子倍增器； - 3.5.3 动态范围：≥8×106。 - 3.6 真空系统 - ★3.6.1主泵：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，≥380L/sec（投标文件中需提供证明材料）； - 3.6.2 前级泵：≥30L/min（60Hz）机械泵； - 3.6.3 配备皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。 - 4.数据处理系统 - 4.1 GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。支持中/英文控制软件，支持中文的样品名、文件名等输入； - 4.2 谱库:至少包括NIST谱库和化学结构式；库、气味数据库、农残数据库。 - 5.配置要求 - 5.1 三重四极杆气质联用仪器主机一台，包含EI源； - 5.2 分流不分流进样口两套； - 5.3 三合一自动进样器一套（包含液体、顶空、SPME ARROW三种进样方式）； - 5.4 安装工具包一套；氦气捕集阱一个；氮气捕集阱一个；分流衬管1包，每包5根；不分流衬管1包，每包5根；进样隔垫100个；衬管O形圈100个；用于0.25mm色谱柱的密封垫圈1包，每包10个，VG材质；用于0.25mm色谱柱的密封垫圈1包，每包10个，石墨材质；进样口端手拧式螺母一个；质谱接口手拧式螺母一个；离子源灯丝4个；2mL进样小瓶1000个；20mL顶空瓶100个；机械泵油一瓶；SPME ARROW针3根； - 5.5 HP-5ms（30m，0.25mm，0.25μm）或等效色谱柱两根；极性色谱柱两根； - 5.6 软件处理系统一套； - 5.7 NIST谱库一套，气味数据库一套，农残数据库一套； - ■5.8 数据处理系统 1套配置不低于（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）：处理器4核，32g内存，256g固态硬盘加1T机械硬盘，1080p屏幕； - 5.9 UPS电源一台（≥6kW，续航≥1h）； 5.10 高纯氦气一瓶（含阀）； 5.11 气瓶柜一个。 | 1套 | 工业 | 进口 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。