采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的60%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起2年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 
注：质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。     


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（4）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。


（二）货物需求清单
第1包
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	光谱仪-1（便携式）
	一、技术参数
1、满足GB/T 35734-2017《便携式管激发X射线荧光分析仪 分类、安全要求及其试验》、JB/T12962.2-2016《能量色散X射线荧光光谱仪第2部分元素分析仪》要求。
2、窗口设计：对承压类特种设备的对接接头、T型接头、角接接头等部位实现贴合并有效检测焊接接头，配备防扎检测口保护片。
3、X 射线管：铑靶或银靶材光管，最大管电压≥50KV，电流≥200μA，功率≥5W。
4、探测器：SDD半导体探测器，分辨率≤145eV。
5、滤光片：带有多滤光片系统。
6、工作环境温度：在-10℃～50℃范围内仪器能正常使用。
7、尺寸：＜250mm（长）×120mm（宽）×250mm（高）
8、重量：≤2kg（含电池），仪器一体化设计。
9、操作系统：操作语言应至少包括简体中文和英语。
10、显示屏：彩色触摸显示屏与主机一体化设计，尺寸≥5英寸，分辨率≥1080*800。
11、操作语言：支持中、英文两种语言自由切换。
11、分析元素：至少包含 Mg、Al、Si、P、S、 Mn、Cr、Ni、Mo、Cu、V、Ti、W、Nb、Zr、Sn、Pb、Bi、Pd 等元素，特种设备常用金属材料的常见金属元素不少于25种。
12、重复性：≤5%。
13、稳定性：≤5%。
14、 电池：配备≥2块充电电池，单块电池容量≥7000mAh，单块续航≥10小时。
15、 充电方式：座充和线充两种方式。
16、 电量指示功能：电池和主机操作屏幕上应具备剩余电量显示功能。
17、牌号库：配置国标、美标、日标、德标四种牌号数据库，具备自定义添加牌号库功能，可添加≥500条合金牌号。
18、辐射安全：具有辐射豁免函或辐射安全许可证（投标文件中提供制造商辐射豁免函或辐射安全许可证扫描件）。
19、具备密码保护、红外感应保护及计数率感应装置。
20、数据存储：存储空间≥16G，连接方式为WiFi、USB或蓝牙。
21、检测结果显示：具备材料牌号显示功能；超出材料牌号限定范围的元素，屏幕应有彩色显示或警示功能；元素分析结果以%或PPM表示，偏差值以STD或±2σ表示。
二、配置要求
主机1台，充电电池2块，充电器1套，窗口防护膜5片（含收纳盒），窗口膜螺丝刀1件，能量校准标样1块，校准或检定证书1份，仪器箱1个，腕绳1根、产品合格证及说明书等资料1份。
	5台
	工业

	2
	便携式金相显微镜-2
	一、功能要求 
1、便于携带，满足承压类特种设备现场金相检验需求；具备防尘、防摔、防腐蚀性能。
2、满足正置、倒置两种观察方式。 
3、至少具备：无线电控性能，具备电动对焦、手动对焦、自动成像、景深融合和防震抖动功能，电动对焦和手动对焦均能匹配景深融合功能并自动成像。 
4、APP分析软件可对现场碳钢、低合金钢、高合金钢等特种设备用钢组织球化（老化）实施一键自动辅助评级功能。 
5、工装支架满足磁吸材料和非磁吸材料的现场检验，用于连接受检部件与显微镜主体系统。 
二、技术参数 
1、显微镜主体系统 
1.1 光路系统：肉眼观察条件下，光学总体放大倍率覆盖100倍～800倍。
1.2 物镜结构：每支物镜单独设置手动对焦手轮、自带侧面光源接口；物镜具备防尘、防碰撞、防腐蚀要求。
1.3 物镜光学参数：所有物镜至少满足平场消色差物镜要求，光学参数不低于以下要求：
	倍数
	10倍
	20倍
	40倍

	数值孔径(NA)
	0.25
	0.4
	0.65

	分辨率(lp/mm)
	300
	600
	650


1.4 照明方式：LED光源，无级调节光源亮度，满电情况下可连续工作≥5 小时。 
1.5 目镜配置：10 倍、20倍各一支，标准φ23.2mm 接口。 
1.6 目镜参数：其中10倍目镜眼点尺寸≥20mm，视场数≥20mm；20倍目镜眼点尺寸≥10mm，视场数≥10mm。 
2、工装支架系统 
2.1 磁吸工装：永磁底座，吸附力≥30kg；具备 X、Y、Z 三维位移；最小磁吸管径≤38mm。 
★2.2 无线电控位移工装：配合磁性底座，行程可一次性覆盖单侧焊缝、热影响及临近母材；可实现非接触远距离无线电控 X、Y、Z 三维位移，各方向行程均≥10mm，电控位移距离≥3m；配合APP可以实现自动景深融合和无线电动对焦功能。（投标文件中提供APP控制“X、Y、Z三维位移”界面截图，同时提供工装实物图片）
★2.3 大行程位移工装：配合磁性底座，行程可一次性覆盖焊缝、两侧热影响区及两侧临近母材，具备X、Y、Z、R位移方向，位移范围：X≥20mm、Y≥ 30mm、Z≥20mm，R方向转动角度≥±10°。（投标文件中提供工装带尺寸的位移及转动角度实物图片）
2.4 非磁吸工装：可夹取管外径32～57mm的奥氏体不锈钢管，配合辅助支臂具备万向位移及固定。 
2.5 辅助支臂：适用于弯头、异径管、三通等特殊形状部件的检测；可一键锁紧固定位置，臂展≥25cm，承重≥3kg，可配合磁吸工装和非磁吸工装使用。 
3、采集器 
★3.1 工作时长：内置天线和充电电池，满电连续工作≥6 小时，具备低电报警功能。（投标文件中提供低电报警功能截图，同时提供采集装置实物图片）
3.2 放大倍率：采集器配合10倍、20倍、40倍物镜可在采集终端实现放大倍率100倍～800倍。
★3.3 采集器性能：具备无线采集功能和自动对焦功能，≥1200万采集像素（投标文件中提供图片属性证明，佐证像素值≥1200万）；与采集终端之间实现 5G WIFI 连接；支持不少于5点同时接收图像采集；具备景深融合功能，扫描不平整表面能自动生成一张全视场清晰金相组织照片（投标文件中提供不少于5点同时接收图像采集的现场实物图片） 。
4、照片采集与分析系统 
4.1 照片采集系统：手持端智能 APP 控制，能在智能终端实现APP遥控支架位移、对焦、一键成像、景深融合等功能；具备防震防抖功能。 
4.2 照片标尺：手持端智能 APP 中选定放大倍率后，拍照自动在照片中加入长度标尺。
4.3 APP分析软件：支持安卓、鸿蒙等智能终端；具备扫描图片实时评级、拍照评级、图库相册评级等功能，对碳钢、低合金钢和高合金钢组织图片可实现一键辅助评级功能。 
4.4 手持终端：≥8英寸高清屏幕，≥8G+256G的配置，内置照片采集软件和APP分析软件。 
4.5 金相软件分析系统：支持自动评定晶粒度，在线测量、加载标尺、图库对比等功能。
5、制样设备 
5.1 粗磨机：充电式，额定转速≥8500r/min，适用于直径为φ100mm的砂纸和磨盘，配备2节20V、≥4000mAh锂电池和1个充电座。可实现金相腐蚀前所有的打磨和抛光工序。 
5.2 细磨机：笔式手柄，重量≤280g；0～55000转/分钟无级调速并能正、反转；直流安全电压范围内供电；可实现金相腐蚀前样品金相砂纸打磨和抛光工序。 
5.3 供电装置：充电式，重量≤1500g；细磨机供电与电解腐蚀供电于一体；在细磨机供电条件下可连续工作≥5小时；直流安全电压范围内供电，可手动和 APP 无线控制电压输出值；配备磁吸附搭铁装置和电解腐蚀工具。
三、配置要求
10倍、20倍目镜各2支，10倍、20倍、40倍物镜各2支，采集装置1个，工装支架1套，细磨机1套、粗磨机1套、供电装置（充电式、含电解装置和打磨辅料）2套，采集终端与分析系统1套，金相分析软件系统1套，校准或检定证书1份，产品合格证及说明书等资料1份。
	7台
	工业

	3
	视频内窥镜-1
	一、管线系统
1、探头和管线直径:≤Φ6mm。
2、综合像素：≥100万。
3、景深:覆盖10mm～100mm。
4、镜头视向:直视，探头可更换。
5、视场角:≥120°。
6、管线长度:3.5米～5米。
7、弯曲角度和方向:360°电动转向结构，探头全向任意转向，最大弯曲角度≥120°。
8、光源类型：LED光源。
9、灯光调节：≥5档调节。
二、主机系统
1、显示器：≥5英寸高清智能触摸屏。
2、放大功能:≥8倍光学放大。
3、显示比例调节:图像1:1/全屏。
4、图像特效:负片、黑白、彩色。
5、图片涂鸦注释:可以对图片实施文本注释和涂鸦，冻结图像时可对缺陷涂鸦标识。
6、图像旋转:至少具备图像可调节、锁定、翻转、镜像、放大。
7、智能文件管理:支持对存储中的文件和文件夹进行复制、剪切、重命名、删除等操作。
8、回看:支持缩略图回看，文件名直接显示。
9、照片存储格式：至少满足JPG、PNG、BMP格式中的一种。
10、录像文件格式:至少满足MP4、AVI格式中的一种。
11、兼容性:主机兼容不同规格的插入管系统。
12、充电方式：支持线充和座充两种方式，满电续航≥4小时。
13、探头锁定和微调：具备探头锁定功能，锁定时操作遥感可微调探头角度。
★14、测量方式：具有对比测量和标尺辅助测量功能（投标文件中提供功能截图）。
15、传输功能：移动设备可同步显示检测图像，通过APP远程拍照/录像，保存检测图片。
★16、智能识别：自动缺陷识别，快速标记（投标文件中提供功能截图，佐证具备自动缺陷识别并标记功能）。
17、图像调节：可对图像亮度、对比度、色度、饱和度、锐度实施调节。
18、适用温度：探头工作温度范围覆盖-25℃～80℃。
★19、辅助光源：主机前端配有辅助照明光源（投标文件中提供实物图片，佐证配有辅助照明光源）。
20、存储方式：主机自带储存空间≥8G，外置存储空间≥64G。
三、配置要求：
仪器箱1个，管线系统2套，主机1台，外置存储1张，充电器1个，充电电池2个，数据线1根，说明书、合格证1份。
	2台
	工业

	4
	▲视频内窥镜-3
	一、管线系统
1、探头和管线直径:≤Φ6mm。
2、综合像素：≥200万。
3、景深:10mm～100mm。
4、镜头视向:直视，探头可更换。
5、视场角:≥120°。
6、管线长度:≥10米。
7、弯曲角度和方向:360°电动转向结构，探头全向任意转向，最大弯曲角度≥120°。
8、光源类型：LED光源。
9、灯光调节：≥5档调节。
二、主机系统
1、显示器：≥5英寸高清智能触摸屏。
2、放大功能:≥8倍光学放大。
3、显示比例调节:图像1:1/全屏。
4、图像特效:负片、黑白、彩色。
5、图片涂鸦注释:可以对图片实施文本注释和涂鸦，冻结图像时可对缺陷涂鸦标识。
6、图像旋转:图像可调节、锁定、翻转、镜像、放大。
7、智能文件管理:支持对存储中的文件和文件夹进行复制、剪切、重命名、删除等操作。
8、回看:支持缩略图回看，文件名直接显示。
9、照片存储格式：至少满足JPG、PNG、BMP格式中的一种。
10、录像文件格式:至少满足MP4、AVI格式中的一种。
11、兼容性:主机兼容不同规格的插入管系统，适用于更多检测工况。
12、充电方式：线充和座充两种方式，满电续航≥4小时。
13、探头锁定和微调：具备探头锁定功能，锁定时操作遥感可微调探头角度。
★14、测量方式：具有对比测量和标尺辅助测量功能（投标文件中提供功能截图）。
15、传输功能：移动设备可同步显示检测图像，通过APP远程拍照/录像，保存检测图片。
★16、智能识别：自动缺陷识别，快速标记（投标文件中提供功能截图，佐证具备自动缺陷识别并标记功能）。
17、图像调节：可对图像亮度、对比度、色度、饱和度、锐度实施调节。
18、适用温度：探头工作温度范围覆盖-25℃～80℃。
★19、辅助光源：主机前端配有辅助照明光源，方便黑暗环境照明（投标文件中提供实物图片）。
20、存储方式：主机自带储存空间≥8G，外置存储空间≥64G。
三、配置要求：
仪器箱1个，管线系统2套，主机1台，外置存储1张，充电器1个，充电电池2个，数据线1根，产品合格证及说明书等资料1份。
	2台
	工业


[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]第2包
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	电导率仪
	一、功能要求
1、满足GB/T 11007-2008《电导率分析仪试验方法》和JJG 376-2007《电导率仪检定规程》标准要求；
2、适用于GB/T6908-2018《锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定》；
3、温度自动补偿；
4、多量程测量，量程自动转换；
5、带密封流动池的金属电极；
6、中文操作界面；
7、数据存储功能；
8、满电工作时长≥8小时。
二、技术要求
1、测量范围：≥（0.000～20000）μS/cm
2、测量精度：≤0.01μs/cm
3、分辨率：≤0.001μS/cm
4、重复性：≤1%
5、温度传感器：pt1000
6、温补范围：≥（0～60）℃
7、水样温度：≥（5～60）℃
8、环境温度：≥（5～45）℃
9、尺寸：≤100mm×50mm×200mm 
10、重量：≤0.5kg
	2台
	工业

	2
	便携式溶解氧测定仪
	1、满足GB/T12157-2022、HJ506-2009标准要求。适用于发电厂及余热锅炉除氧水等低浓度溶解氧的检测与分析半导体超纯水痕量氧检测。
2、测量范围：≥0.01μg/L～20.00mg/L
3、测量精度：≤1μg/L或≤±1%FS
★4、分辨率：≤0.01μg/L（投标文件中提供操作界面照片）
5、重复性：≤1%
6、响应时间：T90≤15s（25℃）
7、温度传感器：NTC热敏电阻，测量精度≤0.1℃
8、补偿功能：自动温度补偿；手动设置大气压力及盐度；
9、水样温度：≥（0～50）℃
10、水样流速：≥（150～500）mL/min
11、环境温度：≥（0～45）℃
12、防护等级：≥IP67
13、电源：可更换碱性电池，连续工作≥1500小时
14、尺寸：≤170mm×80mm×20mm
15、重量：≤300g
	1台
	工业

	3
	分光光度计-2（可见型）
	1、波长范围：≥320～1100nm
2、光谱带宽：≤2.0nm
★3、光学系统：比例双光束光路（投标文件中提供实物图片）
4、吸光度精度：≤±0.002Abs
5、显示：≥5英寸彩色触摸屏
6、光源：钨灯(免光学调试)
7、检测器：双硅光电二极管
8、光度测量：定波长下可测试样品的吸光度、透过率和能量，也可同时测定多个任意波长下的样品结果。
9、常用程序：用于试剂、试管测试和吸液管测试的存储方法。
★10、预置程序：可选择常用方法/测试列表进行测试，也可对自己开发的方法进行编程用于特殊程序测试（投标文件中提供操作界面实拍照片或截图佐证）。
11、配备恒温样品室。
	3台
	工业

	4
	分光光度计-2（紫外可见型）
	1、波长范围：≥190～1100nm
★2、光谱带宽：0.5/1/2/4/5nm五档可调（投标文件中提供软件截图）
★3、光学系统：双光束光路（投标文件中提供实物图片）
4、波长准确度：≤±0.1nm(656.1nm)
5.吸光度精度：≤±0.001Abs
6.光谱扫描速度：高、中、低速三档可选
7.光源：脉冲氙灯(免光学调试)
8.检测器：双硅光电二极管
9.显示：≥11英寸可移动式彩色触摸屏
10.标配测试分析软件，联机操作具备测试、数据处理、数据存储和报告打印等功能。
	1台
	工业

	5
	▲残炭测定仪
	1、适用标准：GB/T 41733-2022、GB/T 17144-2021；
2、≥7英寸彩色触摸屏，中文操作界面；
★3、吹扫、升温、恒温、降温等试验阶段自动运行，程序波段温度控制，流量自动切换；（投标文件中提供仪器软件界面截图）
4、有自动采集试验数据模块，实现试样称重等数据输入的自动化，自动计算试验结果，该模块可自动存储试验数据，历史数据随时查询、打印；
5、智能PID控温；
6、内置不低于二级稳压系统；
7、试验结束自动声音提醒；
8、实验结束后自动启动降温功能；
9、安全保护：加热炉温度超过550 ℃时，仪器停止加热并报警提示。加热炉温度超过600 ℃时，仪器直接停止动作并报警提示；
10、热电偶检测温度；
11、耐温防爆冷凝瓶（废液瓶）≥450 ml 
12、不锈钢排气管进行废气排放；
13、生焦箱尺寸：≥φ85mm×105mm（直径×高）； 
14、控温范围：≥室温～550℃； 
15、加热速率：＞10℃/min 
16、控温精度：≤ 1℃；
17、气源压力：≥2段式调节，一级压力500kPa（可调），二级压力300kPa（可调）；
★18、流量调节范围：150ml/min和600 ml/min自动切换；
19、配置大样管≥100支、小样管≥100支。
	1台
	工业

	6
	运动粘度测定仪-4（自动型）
	1、测量方法符合国标GB/T 265-1988、GB/T 11137-1989、GB/T 30515-2014标准。毛细管精度符合JJG155-2016标准。
2、温度范围：≥0～+100℃
3、控温精度：≤0.01℃
4、重复性：≤0.5%
5、计时：最大≥999.99s，分辨率≤0.01s。
6、工位数：4个工位
7、恒温浴缸容量：≥25L
8、毛细管最小直径：0.4ｍｍ，最大直径：6.0ｍｍ，可定制，初始配制的毛细管需要在测量时间200s-300s内覆盖2mm2/s-40mm2/s。
9、运动粘度测试范围覆盖：1mm2/s-30000mm2/s。
★10、分体式控制，操作界面全程模拟四个工位毛细管中样品流动过程（投标文件中提供软件截图）。
11、内置测试标准：GB/T 265、GB/T 11137、GB/T 30515-2014等。
★12、 ≥25个自动进样位的自动进样器，全程自动化，即自动进样、恒温、抽样、测试、清洗、烘干、自动计算、打印和保存实验结果值（投标文件中提供软件截图）。
13、可选择使用单清洗液或者双清洗液。
★14、具有四个测试单元,各单元可同时测试,也可以单独测试, 每个单元可使用乌氏毛细管也可使用逆流毛细管（投标文件中提供软件截图）。
★15、具有毛细管管理功能，可重复调用信息，无需重复输入管径、系数、管号等信息，具有毛细管检定证书有效期管理提醒等功能（投标文件中提供软件截图）。
16、测温点可自由设定,温度可补偿。
17、主机内置水平尺，可调整并保持仪器和毛细管水平。
18、存储的测试数据, 可通过不同的条件进行查询、删除等功能。 
19、具有USB，RS232，LAN接口，可连接U盘、网络、实验室管理系统等。
20、具有故障诊断，超温告警等功能。
	1台
	工业

	7
	电位滴定仪-2
	一、功能要求
1、仪器满足以下标准检测要求：
GB/T 24747-2023有机热载体安全技术条件附录A有机热载体酸值的测定(电位滴定法)
GB/T 7304-2000石油产品和润滑剂酸度测定法（电位滴定法）
GB/T 18609原油酸值的测定(电位滴定法)
GB/T258-2016 轻质石油产品酸度测定法
NB/SH/T 0836-2010绝缘油酸值的测定 自动电位滴定法
2、银/硫酸亚汞复合电极； 
3、滴定功能：自动清洗、自动定值加液，跟踪滴定；
4、可打印测试数据和最终分析报告。
二、技术参数要求
1、电位测量范围：≥0～±2000mV
2、最小分辨率：≤0.01mV
★3、≥10ml滴定管，滴定管最小发送体积(最小馈液)≤0.001ml（投标文件中提供软件截图）
4、最小间隔体积：≤0.001mL
5、滴定管精度：≤±0.01%F·S
6、精密度:新油重复性≤0.012（X+1），旧油重复性≤0.12X，新油再现性≤0.024（X+1），旧油再现性≤0.24X。X为两次测量结果平均值。
	1台
	工业

	8
	密度计-1（便携式）
	1、适用于测量各种液体样品
2、测量方法：SH/T 0604-2000原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)
★3、量程：≥（0.001 g/cm3 ～ 1.999g/cm3 ）
★4、准确度：≤±0.01 g/cm³ 
5、分辨力：≤0.001 g/cm³ 
6、测试温度范围：≥（0℃～40℃）
7、显示：密度、补偿后密度、相对密度、补偿后相对密度、糖度%、酒精度wt/vol%、硫酸浓度%、API度、波美度、柏拉图度、酒精强度、温度、样品编号安定度判断、数据储存/输出/删除、电池电力等
8、温度补偿功能：可输入≥10组不同的温度补偿系数
9、接触液体材质：聚四氟乙烯、硼硅玻璃、聚丙烯氟橡胶。
10、自动校正功能：内置纯水各种温度下的密度值自动校正。
11、进样方式：手压泵注射器进样方式。
12、数据存储：≥1000组数据
13、电源：碱性AAA电池
14、重量：≤400g
	1台
	工业

	9
	电热干燥箱-2
	1、符合GB/T212-2008《煤的工业分析方法》和GB/T211-2017《煤中全水分的测定方法》标准要求；
2、具备鼓风干燥箱和通氮干燥箱双重功能，可适用于烟煤、无烟煤、褐煤等所有煤种的水分测试；
3、工作室为不锈钢材质，可充入氮气惰性气体；
4、微电脑智能控制；
5、有漏电和超温保护功能；
6、有隔热玻璃观察窗；
7、有温度检测用端子接口。
二、技术要求
1、容积：＞110L
2、内胆尺寸：≥500mm×450mm×500mm
3、温度范围:≥室温～300℃
4、控温精度:≤±2℃
5、温度分辨率：≤0.1℃
	3台
	工业

	10
	箱式电阻炉（马弗炉）-2
	1、腔体尺寸：≥200mm×200mm×200mm
2、加热元件：硅碳棒
3、测温元件：S型热电偶 
4、最高温度：≥1400℃
5、工作温度：≥1300℃
5、控温精度：≤±3℃
6、额定功率：≥5kW
7、PID自动控制
8、有超温和断偶报警功能
	1台
	工业


第3包
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	成像仪-2（红外热成像）
	一、功能要求
1、探测器分辨率≥ 640×512像素；
2、热灵敏度（NETD)≤40mK；
★3、测温范围覆盖- 20℃ 至 650℃（分段测温，自动切档）（投标文件中提供证明材料）；
★4、测温精度：±2℃或±2%读数（取较大值）（投标文件中提供证明材料）；
5、帧频：≥30Hz
★6、对焦方式：支持图像自动对焦、激光自动对焦、连续自动对焦、触控对焦及手动对焦（投标文件中提供功能截图）；
★7、配备≥5英寸、≥1280*720像素触摸显示屏（投标文件中提供证明材料）；
★8、能录制全辐射视频，并可导出数据（投标文件中提供功能截图）；
9、供电：配置3块电池，每块电池连续工作时间≥4小时。
2、 配置要求
1、主机 1台
2、电源适配器 1个
3、USB数据线 1根
4、锂电池 3块
5、便携包 1个
6、腕带、背带 各1个
7、充电座 1个
8、标准镜头 1个
	1套
	工业

	2
	温度采集仪
	一、功能要求
1、分辨率：0.01℃；
2、精度不低于Ⅰ级；
3、双路热电偶采集；
4、测温范围：覆盖0-800℃；
5、无线温度变送器自带冷端温度补偿；
6、无线自组网采集模块，能够采集各种传感器数据，可配套各类烟气分析仪配套使用，并通过数字信号进行采集传输，不接受模拟信号采集传输，减少采集数据传输损失；
7、配置温度采集通道≥8个（总通道数≥16个），可以采集各种K/E/J等型号热电偶、热电阻、压力、风速、温度、湿度、烟气成分等多种数据；
★8、配置无线数据传输模块，视距传输距离≥250米（投标文件中提供证明材料）；
9、可对接锅炉能效排放在线检测平台，所有数据可以实现云端保存，随时随地可以远程查看，并可以查阅历年历史数据；
10、热电偶规格要求：铠装热电偶，总数量不少于8根，单根长度（1000mm~3000mm范围内，按采购人要求配备）；
11、无线连接方式：无需手动组网，开机自动组网。能够同时采集设备的状态信息，将采集到的数据及信息，通过数据链系统传送到云平台上。同时，云平台还可将控制信号通过数据链系统下发到控制模块，实现远程控制。
	1套
	工业

	3
	▲流量计（超声波流量计-2）
	一、基本要求
1、设备基本功能应符合JJG1030-2007规程要求；
2、可现场测量锅炉给水以及有机热载体流量。
二、功能要求
1、仪器通道数量≥2个；
2、可测量管径范围应覆盖DN10～DN6000；
3、流速范围：≥（0.01m/s～25m/s）；
4、精度：±0.5%；
5、重复性≤0.15%读数；
6、响应时间：≤1s；
★7、测量速率：覆盖（100~1000）Hz（投标文件中提供证明材料）；
8、适用介质温度范围：≥（-30℃～200℃）
★9、工作原理：时差法；测量锅炉给水或者有机热载体介质等气泡含量高的介质时，应能自动切换到噪音跟踪原理或者多普勒法（投标文件中提供证明材料）；
10、仪器应配置管道壁厚测量功能；
3、 配置要求
1、主机1台；
2、流量计-2（超声波流量计）传感器及配套夹具2套；
3、测厚直探头1套；
4、高温耦合剂5瓶；
5、常温耦合剂5瓶；
6、工具箱1个。
	1套
	工业

	4
	测温仪
	★1、测量温度范围：≥（-30℃至600℃）（投标文件中提供证明材料）；
★2、精度：≤2%读数或2℃（取较大值）（投标文件中提供证明材料）；
3、重复性：≤1％读数或1℃；
4、距离系数比：≥12:1；
5、响应时间：≤500ms；
6、分辨率：≤0.1℃。
	3台
	工业


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
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