前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合 同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起， 60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | “技术参数及要求”中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起2年；“技术参数及要求”中明确的，免费质保期按“技术参数及要求”执行。 |

- 二、货物需求

- （一）第1包：

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项，投标无效 |
| 重要指标 | ■ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

- 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气体浓度报警仪 | 1、检测气体：可燃气、一氧化碳、硫化氢、氧气； 2、检测范围：EX:0-100%LEL CO:0-1000PPM H2S:0-100PPM O2:0-30%VOL； 3、分辨率：EX:1%LEL CO:1PPM H2S:1PPM O2:0.1%VOL； 4、响应时间：T＜30s； 5、工作环境：温度-20℃~50℃；湿度＜95%RH； 6、工作电压：≤DC3.7V(锂电池容量4000mAh)； 7、温度测量范围: -40℃~125℃； 8、湿度测量范围: 0~100%RH； 9、显示方式：≤3.5寸彩色显示屏，分辨率≥320*480； 10、报警方式：声、光、振、显四重报警，支持跌倒报警、气泵故障报警、TWA/STEL报警； ■11、采样方式：泵吸式，气泵流量至少6档可调，范围300—800mL/min； 12、气体检测：支持1~6种气体检测； 13、数据通信：支持USB连接电脑上位机查看数据，支持蓝牙通信，通过手机APP查看数据及参数设置； ★14、防爆等级：不低于Ex ib IIC T4 Gb； 15、待机时间：大于10h连续； 16、传感器寿命：不小于2年； 17、防护等级：不低于IP65。 | 5 | 工业 | 否 |
|  | 充电笔形电磨机 | 一、技术参数 1、空载转速：5500~23000R/min； 2、夹持范围：0.5~3.2mm； 3、电压：8V DC； 4、充电输入：5V ,2A； 5、电源接口：USB 充电； 6、电池类型：锂离子充电式。 二、配置清单 1、主机一台（含各种连接杆和磨头）、充电器一套、收纳盒一个、说明书一套。 | 2 | 工业 | 否 |
|  | RB-C试块 | 1、RB-C-1，工件厚度＞6-10，试块厚度8，横孔深度位置：4mm； 2、RB-C-2，工件厚度＞10-16，试块厚度14，横孔深度位置：4mm、10mm； 3、RB-C-3，工件厚度＞16-24，试块厚度20，横孔深度位置：5mm、10mm、15mm； 4、RB-C-4，工件厚度＞24-36，试块厚度30，横孔深度位置：5mm、10mm、20mm、25mm； 5、RB-C-5，工件厚度＞36-50，试块厚度45，横孔深度位置：5mm、10mm、20mm、30mm、40mm； 6、要求以上横孔直径ø2.0mm。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | RB-L超声试块 | 1、RB-L-1，工件厚度＞6-10，试块厚度8，横孔深度位置：4mm； 2、RB-L-2，工件厚度＞10-16，试块厚度14，横孔深度位置：4mm、10mm； 3、RB-L-3，工件厚度＞16-24，试块厚度20，横孔深度位置：5mm、10mm、15mm； 4、RB-L-4，工件厚度＞24-36，试块厚度30，横孔深度位置：5mm、10mm、20mm、25mm； 5、RB-L-5，工件厚度＞36-50，试块厚度45，横孔深度位置：5mm、10mm、20mm、30mm、40mm； 6、要求以上横孔直径ø2.0mm。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 数字式辐射报警仪 | 一、技术参数： 1、探测射线种类：χ射线、γ射线、硬β射线； 2、探测器：能量补偿GM管； 3、剂量当前率：0.00~1000uSv/h； 4、积累剂量当量：0.00uSv~500.0mSv； 5、能量范围：48keV~1.5MeV＜士30%(对137Cs-)； 6、语言：中、英文，任意切换； 7、灵敏度：80CPM/uSv(对于Co-60)； 8、剂量率单位：uSv/h、μGy/h、mR/h,cps cpm 任意切换； 9、供电方式：2节五号电池； 10、报警方式：声音、震动、灯光； 11、尺寸：≤长13.5cm、宽7cm、厚2.4cm。 二、配置清单： 主机一台、纸质资料一套。 | 2 | 工业 | 否 |
|  | 笔式电磁超声测厚仪 | 一、性能特点要求： 1、可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。 2、无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 3、具备高温声速自动补偿功能，探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。 4、三种测厚模式: (1)全自动测量模式，一键测量，无需人为干预。 (2)半自动测量模式，一键切换。 (3)全手动测量模式，一键切换。 5、内部储存器:≥16GB，可存储检测数据400000组。 6、外部存储器:无需U盘,可连接网络后设备系统自动升级。 7、可升级后匹配的5种探头种类为:800℃高温通用探头；B扫描探头；800℃铁磁性材料高温专用探头，800℃高温通用小探头、小径管探头。 8、仪器具备手腕式显示器，可高空，可佩带，解放双手，实时监测保存数据，显示A扫B扫功能，可通过显示器实时调节不同材质跟声速。 二、技术参数要求: 1、总体要求: ■（1）仪器由笔式外形和平板终端组成，具有A扫描、B扫描两种功能，具有测厚和探伤功能（投标文件中提供该功能的实拍图片佐证）； （2）笔试仪器部分和平板电脑通过无线连接； （3）主机显示屏可实时显示当前电量、声速、温度修正和补偿、材质、厚度； （4）仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机； ■（5）要求探头更换具备快速插拔、免螺丝安装功能，即现场无需借助螺丝刀即可更换探头（投标文件中提供实拍图片佐证）； （6）可配置的探头类型:常温探头、高温探头(最高800℃)、低频探头、10mm直径小探头； ■（7）测量模式：单回波（I-E）、双回波（E-E）； 2、高温探头工作温度范围:-150~+800℃； 3、最大接收增益：96dB； 4、频率范围:2~5MHz可调； 5、最大提离(传感器与检测对象之间的工作间隙)：4mm，防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层(油漆、清漆、搪瓷、塑料等)都可以做为操作间隙； 6、测量范围0.75～1280 mm； 7、测量设备最高分辨力:0.01 mm； 8、平均模式分辨力:0.01 mm； 9、操作换能器和倾斜角度±25度； 10、声波声速的调节范围1000~9999m/s； 11、要求具有修正功能：闸门高度调节、延时消隐调节、手动增益调节、声速校准、高温补偿； ■12、要求主机带A扫描波形，可在不连接手机或平板时仍旧显示波形，可在不使用手机或Pad的应用场景下实时查看波形（投标文件中提供该项功能的实拍图片佐证）。 13、供电:内置锂电池供电，连续工作时间≥8 小时，间隔工作时间小于24小时； 14、可检测工件的最小曲率范围:8mm； 15、软件提供在专用平板终端中，平板终端和软件； 16、辅助功能：自动冻结、自动增益、自动休眠、A 扫波形显示、Wi-Fi连接手机； 17、笔式主机尺寸：≤180×45×33mm； 18、软件终身免费升级； 19、显示方式:液晶显示屏； 20、主机重量:≤250g； 21、声波类型:剪切波(横波)； 22、波形显示方式包括全波、半波、射频波(软件中可快速调节)。 三、设备配置要求 包含主机1台、常温探头、平板终端一台、手腕式显示器一台、小径管探头1个、探头连接器1个、数据线1根、高温探头(-150~800℃)1个、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件1套、充电器1个、仪器箱1个，相关软件1套。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 简易内窥镜 | 一、技术参数要求： 1、镜头直径:≤5.5mm； 2、防水等级:≥IP67； 3、帧 率:30FPS； 4、线长:1m-10m； 5、焦距:3cm-5m； 6、传感器尺寸:≤1/9英寸； 7、工作温度:0~70℃； 8、视频格式: AVI； 9、支持:Ardroid系统，不低于Xp、VISTA系统； 10、6颗可调LED灯，曝光灯自动。 二、配置清单： 内窥镜线一根、转接线一根、侧镜一个，钩子一个，磁铁一个，说明书合格证等材料一套。 | 10 | 工业 | 否 |
|  | 数显真空计 | 一、功能要求： 1、可检测ZJ-52T电阻真空规管(皮拉尼规)，能满足(1x105--1x10-1)Pa宽范围内的真空测量和控制 2、仪器需具备大规模数据处理电路及数字滤波技术的能力，能够满足数据测量稳定，响应快、测量范围宽。 3、仪器需具备维电器触点输出、以及RS485通讯接口、可满足(1x10--1x10-)Pa宽范围内的低真空测量与控制，低真空测量与控制。 二、技术参数要求 1、测量范围：（1x105-1x10-1）Pa； 2、有效测量范围：(3x103-1x100)Pa； 3、测量误差：(3x103-1x100)Pa≤士30%； 4、测量单位：Pa/Torr/kPa/mbar可设定转换； 5、配接管及测量路数：ZJ-52T电阻规管1路； 6、显示方式及分辨率：不少于6位0.5寸红色LED显示，分辨率最高0.01Pa； 7、响应时间：≤0.5s； 8、电源供电及功耗：AC 50Hz 85V- 240V ≤10W； 9、使用环境：温度:(0~45)C: 湿度:＜90%。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 便携式光谱仪 | 1、设备用途 用于合金材料中元素含量的分析测定和钢材牌号匹配。 2、配置要求 检测设备主机1台、电池2块、充电器1个、USB数据线1条、316SS标准样品1个。 3、技术参数要求 （1）检测元素： 可分析Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Se，Zr，Nb，Mo，Rh，Pd，Ag，Cd，Sn，Au, Sb，Hf，Ta，W，Re，Pb，Bi,等26多元素或以上。 （2）可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。 （3）数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可选配外接平板电脑连接仪器进行操作使用。 （4）安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器；硬件保护（非软件感应到X光后再关闭）；测试窗口无样品时，自动关闭X射线（无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能）。 ★（5）防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.17μSV/h。投标文件中提供所投产品辐射豁免函或所投产品制造商的辐射安全许可证。 （6）无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间内能快速分析，现场直接分析测定。 （7）显示屏： ■3.7.1屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。 ■3.7.2屏幕与主机一体化固定角度设计（显示屏不可活动旋转）（投标文件中提供实物图片证明）。 ■（8）操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，来保障数据安全。 （9）工作条件： 9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压≥50kV。 9.2探测器: si-pin检测器，能量分辨率≤145ev。 9.3工作温度：-20℃～+50℃。 9.4工作湿度：相对湿度＜95%。 9.5仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。 9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。 ■9.7散热性：仪器除前端散热头散热以外，要求仪器自带专用铝合金T型槽式散热装置（投标文件中提供实物图片证明）。 （10） 指标要求： 10.1测量时间：≤15s。 10.2检出限：ppm级别。 10.3电池一次充电可连续工作8小时以上。 ■10.4电池具有剩余电量显示功能；智能电池、实时监控电池：电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，且插入设备也可在电池上直接查看电池电量（投标文件中提供实物图片证明）。 10.5仪器外置标准片，开机免校准。 10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。 10.7全中文集成化软件。 （11）含电池重量:≤1.65kg。 4.售后服务要求： 4.1 验收：制造商授权的技术人员在最终用户方指定地点开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，经最终用户同意签字才能正式交付用户使用。 4.2 人员培训：投标人提供采购人1-2人的现场专业培训，培训内容：仪器原理、构造、操作维护和简单维修，以保证采购人技术人员熟练掌握仪器软硬件的操作。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 磁粉探伤仪 | 一、功能要求： 1、智能识别无线磁轭探伤仪，便携式设计，无需外接220V电源，磁轭与探伤仪电源对接后即可产生交流（逆变）或直流磁场，配有两组快捷拆换电源，一用一备； 2、磁轭与电源为一体式设计，之间无连接线，无断线问题； 3、探伤仪电源上带有OLED显示屏能够显示电池剩余电量和当前电压； 4、磁粉探伤仪OLED显示屏上可通过选择键和设置键可实现直流和交流的切换；紫光和白光功能的切换；点按磁化和连续磁化的切换； 5、可视化检测：磁轭有摄像头可连接手机，可实时查看、拍照、录像，可将相关检测图片存储到客户端，便于记录及管理； ■6、具备磁痕缺陷辅助识别功能，可实时的将正在检测的工件图像上传到客户端APP，客户端APP根据检测到的图像与数据库进行对比分析，如果发现缺陷，客户端APP会发出语音报警并在图像中自动标记出缺陷位置。 ■7、手机端APP打开后可自动连接探伤仪的摄像头进行图像采集。若连接出现异常，可通过探伤仪本身的复位按键进行调试； 8、自动待机、关机功能，安全省电； 9、可拆换式电源，速拆速装，5秒更换； 10、探伤仪电源及磁轭均采用人性化设计：仪器符合人体力学设计，手感舒适，磁轭上可佩戴腕带防止掉落； 11、双电双充。标配2组探伤仪电源、2个充电器，可以一用一充，还可以2块探伤仪电源同时充电； 12、空载自动识别及软件控制保护,电流自动调整，防止仪器过载损坏。具有恒磁功能，另外电量不足提升力下降时自动断电，保证探伤灵敏度； 13、采用超薄高导磁铁心、一体化线圈，磁密度大、磁化效率高、重量轻、发热小、寿命长、可以连续工作； 14、高能量锂电池，配有过流保护装置。 二、技术参数要求 1、灵敏度：A1型标准试片15/100刻槽显示清晰，符合国家标准； 2、提升力：交流/逆变：≥78.4N（8kg）；直流：≥196N（20kg）； 3、探头极距：49—139mm (间距范围可调)； 4、探头光源：白光照度≥2000Lux；紫外线灯辐照度≥7000μW/c㎡； 5、摄像头像素：500万； 6、无线传输距离：≥100米（空旷地）； 7、电池电压：14.8V； 8、电池容量：≤47.36Wh； 9、工作暂载率：100%； 10、整机体积：≤219mm*54mm*191mm； 11、整机重量：≤1.9kg（含电源）； 12、电池体积：≤55mm*65mm*100mm； 13、电池重量不大于：0.36kg。 三、配置清单 1、一体式D型磁轭1支； 2、锂电池2块； 3、专用充电器2个； 4、45°倒角1套； 5、辅助工具1套； 6、仪器箱1个； 7、随机文件（保修卡、操作手册、合格证）1份； 8、智能缺陷识别报警APP 1套。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 透涂层测厚仪 | 二、功能特点要求 1、适用于测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波良导体的厚度。 2、防护等级不低于IP65，抗振动、冲击和电磁干扰。 3、高清彩色液晶显示，智能化操作界面，直观显示测量结果。 4、兼备两种测厚模式：发射-回波模式和回波-回波模式，可以穿透涂层进行厚度测量而不计入涂层厚度。 5、大容量存储，低功耗设计，可超长待机数月以上。 6、附带USB数据处理软件，可连接电脑进行数据分析、存储、打印等。 7、可以兼容多种不同频率、不同晶片尺寸探头。 8、高精度、高分辨率的显示，支持0.001显示分辨率。 9、具有探头零点校准、两点校准功能,可对系统误差进行自动修正。 10、配备窄脉冲复合材料晶片的高精度探头，盲区小、测量精准。 11、高亮度EL背光显示，方便在光线昏暗环境中使用。 12、支持蓝牙通讯。 13、设有自动休眠、自动关机等节电功能、剩余电量指示功能。 二、技术参数要求 ■1、测量范围：支持两种测厚模式：发射-回波模式下，(0.65～600)mm回波-回波模式下，(3～100)mm （投标文件中提供该项测试范围真实数据的实拍图片（屏幕截图）佐证） ■2、适用范围：适用常规、小管径、隔漆层、高温的工件测量； 3、测量频率：单点测量时每秒钟不低于7次、扫描模式每秒钟不低于16次。声速范围：1000mm/s～15000mm/s）、带宽范围0.5MHz～30MHz。扫查模式：4Hz/20Hz切换； 4、屏幕显示：彩色320×240 TFT液晶屏，背光亮度可调； ■5、分辨率：0.1mm/0.01mm/0.001mm可切换； ■6、探头校准：零点校准、两点校准，可对系统误差进行自动修正； 7、自动校准：在3～60mm范围内，不论是否隔漆，均无需校准，可直接测量； 8、显示模式：单点测量、最值测量和差值测量； 9、单位制式：公制或者英制（可选）； 10、工作语言：中文、英文可切换； 11、数据存储：可存储管理100组（每组最多100个）厚度数据； 12、通讯接口：支持蓝牙和USB2.0通讯，主机程序可在线云管理； 13、智能报警：超出范围声、光、数据颜色变化三种报警方式，可升级为语音播报； 14、数据打印：支持便携式蓝牙热敏打印机现场打印测量报告； 15、工作电源：两节5号（AA尺寸）碱性电池，可连续工作不低于30小时； 16、自动节电：具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能； ■17、针对常规钢结构，小管径管道，铸铁以及高温条件下，有专门的探头，可根据现场情况选用合适的探头： 名称; 频 率 (MHz); 探 头 直 径; 测量范围; 最小 管径; 特性描述. 微径探头; 7; 6mm; 0.65mm～200mm（钢）; Φ15mm×2.0mm; 用于薄壁及小弧面的测量. 高温探头; 5; 12mm; 1mm～600mm（钢）; 30mm; 用于温度小于300℃的材料的测量. 粗晶探头; 2.5; 14mm; 3mm～600mm（钢）; 20mm; 用于铸铁等粗晶材质的测量. 窄脉冲探头; 5; 10mm; 发射-回波模式下2mm～600mm（钢） 回波-回波模式下3mm～100mm（钢）; Φ20mm×3.0mm; 用于穿透涂层测厚. 三、配置清单 1、主机 1台； 2、窄脉冲测厚探头1 支 ； 3、高温测厚探头1只； 4、耦合剂 1瓶（常温）； 5、ABS仪器箱 1只； 6、随机资料 1份； 7、AA(5号)尺寸碱性电池 2只； 8、USB数据线缆 1条； 9、数据处理软件 1套。 | 2 | 工业 | 否 |
|  | 线圈磁粉机 | 一、功能要求： 1、要求仪器能对工件特别是螺栓进行交流磁化和自动退磁； 2、交流磁化带断电相位控制器，退磁利用自动衰减方式，能从所置磁化电流值逐渐下降至零； 3、仪器配备支杆探，也可外配低压磁化线圈，实现一机多用。 4、仪器可在固定场所使用，也可现场作业。 二、技术参数 1、额定输出电流：交流0-1000A ； 2、电源电压：单相220V 50Hz； 3、占载率：200A 80%；500A 50% ；1000A 20%； 4、输入功率：28A； 5、输出电缆长度不大于：2×2.5m； 6、输出电缆截面积不大于：50 mm2； 7、仪器外形尺寸不大于：240×180×320mm（高×宽×长）； 8、重量不大于：15kg。 三、配置清单 序号; 产 品 名 称; 单 位; 数 量. 1; 主 机; 台; 1. 2; 电源线3×2.52×5M; 根; 1. 3; 电缆线502×2.5M; 根; 2. 4; 脚踏开关; 只; 1. 5; 支杆手把; 副; 1. 6; 圆锥探头; 副; 1. 7; 圆柱探头; 副; 1. 8; 5A保险丝; 只; 5. 9; 说 明 书; 份; 1. 10; 合格证书; 份; 1. 11; 保 修 卡; 份; 1. | 2 | 工业 | 否 |
|  | ▲制冷型红外光谱成像气体泄漏检测仪 | 一、功能要求： 1、产品须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ733-2014）、《石化企业泄漏检测与修复指南》（环办（2015）104号、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气（2019）53号等技术规范要求，可以成像并精确定位泄漏。 2、挥发性有机化合物的红外气体检漏测温成像，可用于探测多种气体，包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、异戊二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等多种有机挥发物气体。 二、技术参数要求： ■1、探测器类型：制冷型高灵敏度探测器； 2、工作波段：3.2um-3.5um； 3、分辨率：不小于320×256像素； 4、热灵敏度（NETD）：≤0.015K（或15mK）@（23℃±5℃） ■5、气体检测：距离≤2m，流量≥0.2L/min时，浓度大于等于0.987%mol/mol的丙烷气体能成像（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； ■6、镜头视角视场角24°×19°，可选配镜头：14.5°×11.6°,9°×7°（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 7、空间分辨率：≤1.1marad ； 8、采样帧速率：50Hz（非插值法）； ■9、测温范围：-40℃～+350℃（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件,供货时提供计量校准证书）； 10、测温精度：不超过±2℃或被测温度的±2%（℃）取绝对值大者 11、聚焦：电动调焦，自动/手动聚焦； 12、显示屏：不小于5英寸可旋转电容式触摸屏，宽屏液晶显示屏LCD，不低于1024×600像素； 13、目镜：OLED可旋转高分辨率显示屏，不低于1024 x 600像素； 14、可见光摄像头：≥800万像素，自动对焦，不少于1个补光灯； 15、图像调色板：不少于10种；可以支持用户自定义模板； 16、变倍：不小于1-10倍连续数字变倍； 17、图像调整：自动/手动调整对比度、亮度； ■18、摇杆：具有五向按钮调节（投标文件中提供该项功能的实物照片）； ■19、图像显示模式：红外模式、气体增强模式、融合模式、画中画模式和可见光五种模式（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； ■20、图像显示质量：无明显盲元，图像应均匀、无干扰、无闪烁、无横纹/斜条纹（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 21、测温分析：支持不少于10个点、线、区域的测温分析功能； 22、内置麦克，无需额外配备蓝牙耳机，即可实现语音输入； ■23、文件储存：仪器具备红外图像/视频存储功能、可见光图像/视频存储功能；具备红外图像和可见光图像同时录制保存在同一文件夹内的功能，具备语音/文本注释功能、定时存储、储存卡拆卸功能（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）。 24、电池：电池容量不小于7500mAh，单块电池连续正常工作3小时以上； 25、启动时间：常温环境下≤6分钟； ■26、防护等级：≥IP65（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； ★27、防爆等级：不低于Exic nCop is IIC T4 GC（投标文件中提供防爆合格证）； ■28、型式检验（检验项目包括但不限于结构检查、跌落试验、火花点燃试验、最高表面温度试验、介质强度试验、电池和电池组试验）：合格（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 29、重量：≤2.85kg； 30、采用GPS/北斗定位功能，并可在显示器上实时显示经纬度信息； 31、可以显示便携式VOCs检测仪（PID或FID原理）传输的实时数据； 32、内置WIFI，通过手机或者电脑可以通过WIFI实时同步查看成像视频，并支持对设备远程进行控制操作 ■33、产品通过电磁兼容性认证； ■34、产品满足公众无线局域网设备射频指标技术要求（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； ■35、具备激光指示功能，具有激光辐射功率测试报告（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的激光辐射功率测试报告检测报告）； ■36、手柄与设备本体采用一体化设计，非旋转手柄（投标文件中提供实物照片）。 三、配置清单 主机1套，专用电池2块，专用电源适配器和充电底座1套，数据传输数据线1套：清洁工具套装1套，肩带 1个，便携箱1个。 | 1 | 工业 | 是 |
|  | 手持式真空计 | 一、功能要求： 1、要求采用≥2.5寸大屏幕液晶显示器，多参数同屏显示;全中文信息提示，方便检测人员操作和使用; 2、可实现从0.1Pa(高真空)到10000Pa(粗低真空)之间的宽范围真空测量； 3、手持式真空计所有性能指标均满足TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB/T18442-2019《固定式真空绝热深冷压力容器》、GB/T 18443-2010《真空绝热深冷设备性能试验方法》等国家标准及检验规则。 3、要求采用高性能的数据采集及分析处理芯片。手持式真空计连接VGO系列规管进行真空测量时无须任何设置，仪器内部会自动识别规管型号及测量范围； 4、可满足从粗低真空到高真空的测量需求； 5、可检测VG01、VGO5、VG010以及所兼容的VG类真空规管； 6、DC12V、450mAh大容量锂电池供电，持续工作时间不低于56小时； 7、电池容量指示、电量不足及充电提示； 二、主要技术参数： 1、可配接规管型号：VG01-RN VG05-RK VG010-RK2、测量范围：(0.1~1000)Pa (0.1~5000)Pa (1.0~10000)Pa 3、有效测量范围：(0.1~1000)Pa (1.0~3000)Pa (1.0~8000)Pa 4、测量精度：±25%(读数精度) 5、显示器：≥2.5寸定制专用液晶显示器(带背光) 6、显示内容：大小数码管分别显示同一数据的两种测量单位、多参数中文信息提示 7、显示分辨率：最高分辨率 0.001Pa 8、测量单位：Pa/Torr/mTorr 9、工作电流：≤68 mA 10、电源供电：DC12V 450mAh 锂电池 11、充电电源：DC12.6V 1A 12、持续工作时间：≥56小时 13、仪器净重：≤330g 14、外形尺寸：≤165mm(长) x80mm(宽)x32mm(高) 15、使用环境：温度:(0-45) ℃，相对湿度:90% 三、配置清单： 主机一套、使用说明书及纸质资料一套。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 无线旋转磁场探伤仪 | 一、功能要求： 1、一体式旋转磁场管道磁粉探伤仪，无需外接220V电源，交叉磁轭与探伤仪电源对接一体后即可产生旋转磁场，配有两组快捷拆换电源； 2、探头与电源为一体式设计，之间无连接线； ■3、可以检测＞80mm以上直径管道焊缝及平板焊缝请；磁极脚为可转动关节，可随不同管径的工件调节磁极角度，使磁极贴合管件弧面，保证探伤效果。配有管道焊缝、平板焊缝检测2种规格磁极脚，每个磁极脚配有4个轮子（投标文件里提供该项功能的实拍图片进行佐证）。 ■4、主机上带有OLED显示屏能够显示电池剩余电量和当前电压； ■5、主机上带有OLED显示屏可通过选择键和设置键可实现紫光和白光功能的切换；点按磁化和连续磁化切换； ■6、具有管道直径相位差补偿功能；检测不同直径管道，可在主机OLED显示屏上进行直径选择，设置对应管道直径的相位差补偿，保证旋转磁场在曲面环境下仍然为环形； ■7、可视化检测；磁轭有摄像头可连接手机，可实时查看、拍照、录像，通过手机APP，可将相关检测图片存储到客户端（投标文件里须提供该项功能的实拍图片进行佐证）； ■8、磁痕缺陷辅助识别功能，可实时的将正在检测的工件图像上传到客户端APP，客户端APP根据检测到的图像与数据库进行对比分析，如果发现缺陷，客户端APP会发出语音报警并在图像中自动标记出缺陷位置； ■9、手机端APP打开后可自动连接探伤仪的摄像头进行图像采集。若连接出现异常，可通过探伤仪本身的复位按键进行调试；具备自动待机、关机功能； 10、可拆换探伤仪电源，连接可靠。快捷拆装； 11、探伤仪电源及探头设计符合人体力学，探头上可佩戴腕带； 12、双电双充。标配2组探伤仪电源、2个充电器，可以一用一充，还可以2块探伤仪电源同时充电； 13、空载自动识别及软件控制保护,电流自动调整，防止仪器过载损坏。具有恒磁功能，另外电量不足提升力下降时自动断电； 14、采用超薄高导磁铁心、一体化线圈，磁密度大、磁化效率高、重量轻、发热小、寿命长、可以连续工作； 15、高能量锂电池，配有过流保护装置。 二、技术参数要求： 1、灵敏度：A1型标准试片15/100刻槽显示清晰； 2、提升力：≥118N（12kg）； ■3、检测管径范围：80mm---∞mm； 4、摄像头像素：500万像素； 5、探头极距：100×100mm，磁极与试件表面间隙≤0.5mm； 6、照明灯：白光灯照度≥2000Lux；黑光灯辐照度≥6000μw/c㎡； 7、电池电压：14.8V； 8、电池容量：至少6000mAh； 9、工作时间：至少8小时； 10、工作暂载率：100%； 11、整机体积：≤200×143×196mm ； 12、整机重量：≤3.6kg（含电源）。 三、配置清单： 1、E型磁轭探头 1个； 2、专用电源 2块； 3、专用充电器 2个； 4、专用仪器背带 1条； 5、专用仪器箱 1个； 6、磁极脚：管道检测用4个、平板检测用4个； 7、随机文件（保修卡，使用说明书，合格证）1份； 8、智能缺陷识别报警软件1套。 | 2 | 工业 | 否 |
|  | 便携式微量溶解氧测量仪 | 一、功能要求： 1、一体化设计。 2、超大屏幕彩色液晶显示，中英文操作界面，具备相应的帮助提示。 3、采用分体化结构设计，发送器和手操器两部分分离，且发送器可以单独工作。 ■4、采用无线传输技术，可以在距离测量点3米范围内读数和操作（投标文件中提供该软件的无线传输的功能截图证明）； 5、仪表外壳全模具设计，要求坚固耐用。 6、一年内校准次数不超过2次，开机即可测量。 7、低电解液消耗，一次添充可至少用6个月。 8、可视化取样流路设计，使测量更稳定。 9、测量过程中，不但可以按预定的时间间隔自动采集数据，也可以自动存储数据 。 10、USB 传输接口，实现测量数据上传，本机以虚拟 U 盘功能实现，同时，除直流电源充电外，实现 USB 电源双充电功能，具有充电和满电提示 。 11、自动检测电池电量，并具有自动关机功能 。 12、发送器采用不低于IP68 的防尘防溅防水外壳。 二、技术参数： 1、显示：发送器：段码液晶。 ■2、测量范围:（0～20）µg/L、（0～200）µg/L、（0～20）mg/L 自动切换（投标文件中提供彩页扫描件）。 ■3、分辨力：0.1µg/L、0.01mg/L（投标文件中提供彩页扫描件）。 4、仪器引用误差：±0.3%FS 或 1μg/L(取大者) 。 5、温度补偿范围：（0～50）℃（手动或自动）。 6、温度示值误差：±0.5℃。 7、温度测量分辨力：0.1℃。 8、响应时间（T90）：≤60s（25℃）。 9、发送器工作电源：DC3.7V 可充电锂离子电池(内置) 。 10、使用时间：发送器：一次充电可工作时间不少于 21h 。 11、储运温度：(-20～55)℃（不包含电极，电极应高于 0℃）。 12、外形尺寸：发送器：≤130mm（长）×90mm（宽）×280mm（高）。 三、仪器配置 1、主机1台； 2、溶解氧备件套装1套； 3、手操器1部； 4、检定或校准证书1份。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 测厚用试块 | 要求厚度0.5mm~200m | 2 | 工业 | 否 |
|  | 数显游标卡尺 | 要求0-150mm数显游标卡尺 | 20 | 工业 | 否 |
|  | 10cm小直尺 | 要求0-10cm直尺 | 20 | 工业 | 否 |
|  | 64倍数显放大镜 | 1、屏幕≤2寸高清彩屏； 2、主机具备拍照录像功能，物理按键功能有放大、放小、缩小等开关机键； 3、有灯光辅助开关，带灯光照明； 4、支持投屏功能，可实时传输电脑显示或读取内存卡内的图片信息； 5、有对焦功能，可以实时调焦； 6、锂电池供电，待机时间不低于180分钟。 | 10 | 工业 | 否 |
|  | 电梯护脚板检测仪 | 一、功能要求： 满足TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.2.6.10轿厢护脚板的检测要求。采用工业级数据采集传感器，检测精度高，适用环境广泛。具有快速测量、多用途、测量准确、方便携带等特点。 二、性能特点： 1、可记录的参数：手持控制终端监测全程实时力与位移相对变化变化。 2、检测结束，自动生成测量结果，兼容性稳定性须适合工业现场使用。 3、操控系统平台：Android操作系统。 4、app相关功能： 4.1专用app软件，具有实时数据采集，图像传输功能； 4.2实时测量数据可通过app端上传至用户专用数据平台； 4.3客户可用自己手机注册用户，选择对应客户进行数据与平台的数据互联互通。APP端即可查看本地数据也可查看云端历史数据； ■4.4用户测量数据后，将数据一键上传至云端，数据可打印可导出可生成报表，客户内部人员可随时随地及时分享测量数据，管理人员可在云平台上统一管理所有设备检测的现场报告（投标文件中提供该功能软件截图佐证）。 5、科技云平台功能要求： 5.1基本功能：检测完毕后，实现数据一键上传至云端； 5.2数据可打印可导出可生成报表； 5.3云端数据互联互通，安全资源集中管理； 5.4可对接网上报检系统平台，做到网上报检、网上缴费、网上预约检测时间、检验进度查询、测量数据上网、网上自助打印合格标志、检测审批、历史记录追溯全流程管理，做到全网络办理； ■5.5账户管理：前后台管理，分账户权限设置，工作人员可随时随地及时分享测量数据，管理人员可在云平台上统一管理所有用户设备检测的现场报告及相关数据（投标文件中提供该功能软件截图佐证）。 ■5.6运行平台：手机、电脑双平台运行。在电脑端网址栏输入相关网址或在手机上直接打开APP即可运行； 5.7安全性：账户安全性保证，登录账户时效管理，采用用户密码、校验码、手机短信等多种验证方式。 ■6、设备检测功能界面要求可对当前排版进行调整，选择所需功能后可显示检测项目的设备编号、设备介绍、通信类型及蓝牙名称，链接蓝牙时具有链接进程提示，已连接和未连接分别以“√”和“×”标识，或者以其它不同的符号分别标识，链接中途可以点击“取消链接”随时取消蓝牙的链接进程。（投标文件中提供该功能软件截图佐证）； 7、测量前需设置拉力，仪器固定设置值是300N，最大可设置500N，设置后点击下一步可进入测量界面。 ■8、测量界面实时显示拉力值与位移值，当达到300N的拉力后，仪器停止并自动归位，自动读取测量结果并判断合格与否。 9、测量界面可在线显示多组数据，无需点击保存可自动保存本次测量的所有数据并计算其平均值，以减少操作误差。 10、测量完成后在该界面可直接保存结果、打印结果，并且可以直接查看建议参考值，参考值为当前检规要求的合格数值。 11、要求保存的数据可以进行打印、删除、导出，导出数据默认Excel格式，也可转换成PDF以及图片格式。 12、测量完成后仪器推杆自动归零，无需手动归零，无论测量还是归零，全程自动运行。 13、仪器主机采用沉降式开关，以免误触碰导致长时间开机电量损失，同时采用圆形充电口，防尘、防水。 14、主机带有位移调节装置，可根据现场需要进行调整。 三、技术参数： 1、测力范围：0-500N(g=10N/kg)； ■2、测量精度：≤1%； 3、位移测量范围：0-50mm； 4、位移测量分辨率：0.1mm； 5、内置锂电池容量：不小于12V/3AH； 6、持续使用时间：大于8小时（不低于1000次）； 7、开关：圆形蓝色背景金属，防误触； 8、显示：分段、独立LED*4，开机时间不超过15秒； 9、仪器工作湿度：<90%（RH）； 10、仪器工作温度：（-10～50）℃； 11、主机尺寸：≤200*200*90mm； 12、主机重量：≤3kg； 13、整机箱体尺寸：≤310*245*120mm； 14、整机重量：≤4kg； 四、主要配置： 测量主机一台、专用软件一套、蓝牙输出装置一台、电源适配器一套、第三方计量证书一份、合格证保修卡说明书一套。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 笔式电磁超声测厚仪小径管探头 | 1、曲率：2-900mm； 2、测量范围：1mm ~ 200mm； ■3、小径管探头直径：10mm； 4、测量最高分辨率：0.01 mm； | 1 | 工业 | 否 |
|  | 专用小径探头 | - 适用于φ≥12mm管径的壁厚测量； - 频率：7.5MHz； 3、直径：5mm； 4、测量范围：单重回波：0.8mm—150mm； 5、测量管径：≥12mm； ■6、与采购人现使用C3+、C3+Pro兼容。 | 2 | 工业 | 否 |

- （二）第2包：

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项，投标无效 |
| 重要指标 | ■ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分； （2）技术参数及要求中要求提供证明材料的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。 |  |  |

- 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯平衡系数量化分析仪 | 一、功能要求： ■1、免砝码快速检测电梯平衡系数： 在电梯空载情况下，通过压力应变传感器对每个绳头的张力进行检测并加以量化计算，获得精准的电梯平衡系数（投标文件中提供证明材料）。 ■2、平衡系数量化及补偿分析： （1）平衡系数量化计算 （2）确定在电梯全行程中补偿装置是否过多或过少补偿全部曳引钢丝绳重量。 （3）通过平衡系数偏差分析，精准确定电梯的风险点，为解决电梯冲顶墩底及意外移动安全隐患提供依据。 ■3、轻松检测及调整电梯钢丝绳张力。 （1）测量电梯轿厢侧和对重侧每根钢丝绳的实际张力值。 （2）根据测量出的每根钢丝绳张力值计算得出平均值，再调整每根钢丝绳张力值等于平均值，使得每根钢丝绳受力相同。 ■4、可用于无机房电梯检测。 5、可在本机存储，进行数据分析。 6、可无线传输，便于数据集中监控管理。 二、性能指标： 1、适用所有曳引式电梯，包括无机房电梯、钢带电梯； 2、适用载重量范围：400-5000kg； 3、快速安装，高速检测； 4、检测精度±1.0%； 5、平衡系数测量范围：20-80%； 6、Android配套触控终端及配置软件； 7、实时显示钢丝绳在电梯全行程内时的张力值； 8、触控终端采用USB充电； 9、磁吸设计，可以吸附在铁质件上，摆脱双手； 10、配置蓝牙输出设备，可实时输出数据； 11、操作环境：温度5℃-40℃，湿度10%-85%RH（无结露）； 12、储存环境：温度5℃-40℃，湿度10%-85%RH（无结露）。 三、产品配置： - 电梯平衡系数量化分析仪1套； - 手持机磁力托架1件； - Φ50压力传感器1套（包括变送器1件）； - Φ60压力传感器1套（包括变送器1件）； - 充电器1件；转接线1件； - 绳头夹具4套；内六角扳手2件； - Φ50内六角垫片3片（M12、M16、M20各1片）； - Φ60内六角垫片2片（M16、M20各1片）； - 内圆垫片3片（Φ50*32、Φ50*25、Φ60*36各1片）； - 轴承2套（内径Φ20、Φ30各1套）； - 传感器支架2套（Φ50、Φ60各1套）； - 调节螺母5件（Φ20（M12、M16、M18各一件）、Φ30（M20、M24各1件））； - 手提箱1件； - 使用说明书1套。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | ▲护脚板测试仪 | 1.电梯护脚板强度检测仪 一、性能要求: 1、设备可以从层站方向垂直作用于护脚板垂直部分下边任何5cm²的位置施加最大300N的静力，以测试护脚板强度； 2、满足TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中轿厢护脚板的强度测试要求； 3、■固件升级：测量主机及APP程序均可远程通过数据平台自行选择版本升级，无需返厂。 二、技术参数要求: 1、无线手持终端：不低于6.6英寸触摸屏，可自定义系统键盘，分辨率：不小于2460*1080，蓝牙传输，传输距离：不低于20m； 2、■采用嵌入式操作系统，不小于5寸液晶触控屏；不需连接主机以外的其他任何显示终端实现快速单机测量；也可与手持终端无线连接，完成数据采集分析生成报告等（投标文件中提供证明材料）； 3、■具有自动加载、手动加载两种测量模式，自动模式下按键一次即可完成检测，手动加载需持续按键直至完成检测（投标文件中提供证明材料）； 4、■具有智能识别加载力及形变量，在超标位置自动停止，防止过载破坏护脚板；软件护脚板形变量数值与力值施加数值实时显示，自动锁定300N静力时护脚板形变量或35mm形变量时所施加的压力值（投标文件中证明材料）； 5、护脚板自动加载力范围0～500N，分辨率≤0.01，精度≤1%； 6、护脚板形变量测量范围0～50mm，分辨率≤0.01，精度≤1%； 7、主机检测界面具有实显力-位移曲线及自锁测量数据值； 8、采用力与位移传感器的一体化设计，携带便捷、操作简单； 9、采用开放式卡扣固定方式，放置即安装，无需复杂固定布置； 10、适应性广，适用于中分、旁开、滑动门等形式下的护脚板； 11、■驱动方式：电动推杆、定制压块；具有手动快速泄力调节装置，完成检测后一次性释放压力（投标文件中提供证明材料）； 12、■主机分段电量显示，可直读电量，软件连接后可显示测量主机电量百分比，具有低电量报警功能，方便使用人员时刻关注设备电量（投标文件中提供证明材料）； 13、操控及驱动一体化主机尺寸≤ 75*250*55mm，可放进检验工具箱； 14、仪器具有检测数据保存、查询检测结果等特性； 15、仪器的力值和位移，供货时提供第三方机构出具的校准报告，随机一并交付。 二、配置要求： 1、一体式主机1台（含测力传感器、测距传感器和显示器）； 2、专用充电器1个； 3、仪器专用箱体1个； 4、校准报告1份； 5、合格证1份，说明书1份。 | 1 | 工业 | 是 |
|  | 围裙板间隙动态测试仪 | 一、性能要求： 1、设备用于检测自动扶梯裙板间隙，定位间隙超标位置、速度、位移等功能。 2、符合TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》要求： A2.2.3.7围裙板与梯级、踏板间隙检查其是否符合下列要求之一: (1)任何一侧的水平间隙不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm ; (2)围裙板设置在踏板之上时，踏板表面与围裙板下端的垂直间隙不大于4mm,踏板侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙。 二、技术参数要求： 1、Android版专用触控终端及配置软件：（1）wifi.蓝牙，GPS，4g全网通，TYPE-C接口实现5V安全电压；（2）触控操作，外壳防护，防刮花，握感舒适材质轻盈，前后双置摄像头；（3）存储容量：不小于64 G ；（4）电池至少可连续工作8小时；（5）综合类专用软件：可自定义模块，可通过网络授权，进行登录；（6）可记录输入的历史数据，方便下次调用； 2、裙板间隙测量：0～25mm；分辨率：≤0.1mm； 3、裙板定位范围：0～100m；精度：≤±1mm； 4、梯级/踏板速度测量：0～10m/s；精度：≤1%； 5、采集方式：接触式测量； 6、■安装方式：通过主机底部卡槽直接安装在梯级上，无需手动矫正，安装操作便携（投标文件中提供证明材料）； 7、■基准定位靶：采用T型设计结构，手持扶手与测量基准面90°垂直夹角，测量版面厚度不低于4mm，基准面厚度：1mm（投标文件中提供证明材料）； 8、■显示方式：双边间隙及总间隙曲线同屏实时显示，自动红色标记超标位置信息，同时记录最大间隙尺寸及位置（投标文件中提供证明材料）； 9、■主机多段电量显示，软件连接后可显示测量主机电量百分比，具有低电量报警功能，方便使用人员时刻关注设备电量（投标文件中提供证明材料）； 10、仪器通过手持终端通过无线方式进行数据接收，形成所有模块控制终端的软件集成化方案一体化，更方便在线数据分析、查看、报告打印、删除测量结果等 11、打印：配置蓝牙打印机，蓝牙打印机重量不大于0.35kg，可实时打印数据，配合专用软件可打印检测报告。 三、配置要求： 安全间隙测量主机2台（左、右），Android 手持终端及扶梯综合检测系统、基准定位靶1个、无线蓝牙打印机1个、计量检定或校准证书1份、说明书保修卡等文件资料 1 套、专用包装箱体1个。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 多根钢丝绳张紧力测试仪 | 无线多根电梯钢丝绳张紧力检测仪 性能要求： 1、钢丝绳张力检测仪用于对电梯钢丝绳张力的检测及实时调整，也可用于调节多根钢丝绳之间的张力均匀度仪器；便携实用，微力操作，可拓展平衡系数功能；满足GBT 10059-2023 《电梯试验方法》，GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》，GB10058-2023《电梯技术条件》，TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》的检验要求。 二、技术参数要求： 1、同步实时显示钢丝绳张力状态，便于钢丝绳的实时调整: 单根传感器重量≤600g； 尺寸≤150mm*150mm*50mm； 2、钢丝绳传感器采用一体化设计，无须其他附件数据盒等，单独一个或多个均可分别与上位机软件连接，实时无线传输： （1）受力变形范围：＞10mm； （2）单探头可测钢丝绳公称直径：6~20mm； （3）加力结构轻便，单只手旋转加力旋钮即可完成加力操作，操作力＜30N； 3、测力范围：0~2000N，测力精度：≤0.5%F.S； 4、分辨率：≤0.1N； 5、测量时显示实时力、平均值力并带有实时图。 6、测量结果显示每根钢丝绳相对力，并有偏差值。 7、手持控制终端可同时连接并同时测量显示多个负载传感器，传感器与主机联机一键连接，无时间延迟，高速快捷； 8、上位机软件： （1）系统配置：Android系统与测量探头通信，数据实现无线WIFI传输； （2）软件可根据钢丝绳整体张力情况，配有指示灯，达到预定位置灯光报警提示，自动判断加载力，无须人为干预； （3）同屏显示多图，实时同步显示张力状态，便于数据分析； 9、支持多路测量探头同时进行检测； 10、主机采用充电式锂电池，节能减排； 11、仪器通过手持终端通过无线方式进行数据接收，形成所有模块控制终端的软件集成化方案一体化，更方便在线数据分析、查看、报告打印、删除测量结果等； 12、打印：配置蓝牙打印机，蓝牙打印机重量不大于0.35kg，可实时打印数据，配合专用软件可打印检测报告。 13、工作温度：-20℃～50℃；工作湿度：＜95%RH； 三、产品配置： 钢丝绳张紧力测量探头6个、Android 手持终端及电梯综合性能检测系统、无线蓝牙打印机1台、计量检定或校准证书1份、说明书保修卡等文件资料 1 套、专用箱体1个。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 电梯门综合测试仪 | 一、性能要求: 1、适合于各种电梯门系统中防止扒门力（层门间隙）、关门力、关门动能、层门强度等项目的反复快速测量； 2、满足 GB/T 10059-2009《电梯试验方法》TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》，GB10058-2009《电梯技术条条件》 的检验要求的必备设备。 二、技术参数要求: 1、系统要求及主要功能： （1）无线手持多功能测量主机：单手可完成测量，嵌入式操作系统，不低于5寸彩色电容触摸屏，可自定义系统键盘，可预存10种以上多国语言，系统内置虚拟键盘，分辨率不低于1280*720，中英文界面可选； ■（2）集成化设计，单个主机（集成各种传感器）即可完成以下数据采集，分析，保存，打印：加速度（实时显示三轴加速度值及最大加速度）、振动，倾斜度、乘运质量、速度、位移、噪音、转速、线速度、温湿度、光强、同步率、制停距离、计时器、激光测距、面积测量、轿厢与井道壁距离、轨距、限速器动作速度，开门力,UCMP等功能，并可自动计算并显示各个测量结果（投标文件中提供证明材料）； （3）整机重量：不大于800g，尺寸：不大于170*70*60mm，主机电量显示功能 ■2、单个主机通过贴片式插卡更换探头模式即可完成以下数据采集，分析 保存， 打印： 门回路短接、门回路接地安全、开门间隙，开门力，关门力， 关门动能等功能，并可自动计算并显示各个测量结果； 3、无线门回路短接检测模块：通过对轿门回路和厅门回路的电压和电流进行监测和对比，判断是否发生门回路短接的情况；防止电梯门回路故障时，电梯非正常运行。 电流范围：0.5~100A，精度：≤±0.2%；电压范围：0.5~500V，精度：≤±0.2%； 4、无线开门间隙模块： 采用扭矩扳手作为施力工具，具有施力上限和间隙上限双重报警功能，实时测力及位移、自动计算能量及开门极限值等数据，也可搭配远程手持终端，可安装测量软件APP； 5、测量范围和精度： （1）力测量范围：≤1000N； （2）精度：≤1.0%F.S； （3）分辨率：≤0. 1N； （4）位移测量范围：≤0-60mm； （5）位移测量精度：≤0.5mm； 6、线关门动能检测装置： 测量方式：力传感器，测试时取上中下三个点；量程：0-850N； 测量精度：≤± 1.5N；分辨率：≤0.1N； 传感器间隙宽度：＞140mm；关门动能测量精度：≤±1J； 7、Android专用触控终端及配置软件： （1）wifi，蓝牙，GPS，5g全网通，Type-C 接口， （2） 触控操作，外壳防护，防刮花，握感舒适材质轻盈， 前后双置摄像头 （3）存储容量：不小于64G； （4） 电池至少可连续工作8小时； （5）专用软件：可自定义模块，开机一键连接，完成模块通信、测量、分析、打印原始数据，生成office、PDF检测报告； 8、层门变形检查模块： （1）可以从层站方向垂直作用于门扇或门框上的任何位置施加最大1000N的力，以测试层门强度； （2）测力量程:0-2000N； （3）驱动方式:电动推杆； （4）测力精度:≤±1.5N； （5）分辨率:≤0.1N； （6）位移测量范围：≤0-50mm； （7）位移测量精度: ≤0.1mm； （8）适用层门宽度:800~1400 mm； 9、打印：配置蓝牙打印机，蓝牙打印机重量小于 0.35kg，可实时打印数据， 配合专用软件可打印检测报告； 三、配置要求： 多功能测量主机及电梯综合检测系统V1.0 1个；多功能集成测量装置 1套；无线层门强度检查装置1套；计量检定或校准证书1份；说明书等文件资料 1套；专用箱体1个。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 钳形接地电阻测试仪 | 测量范围： 电阻测量：0 -600Ω； 电流测量：0-20A； 钳口尺寸：≤55*32mm； 显示模式：4位LCD显示黑屏设计。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 防爆记录仪 | 一、性能要求 1、设备可对电梯检验的现场进行全工况拍照、音频录制、视频录制、定位并实现音像记录、保存、采集、上传等功能； 2、设备满足TSG T7001—2023规定的试验过程进行记录试验项目现场音像记录要求，以及关于监督检验档案（含相关音像记录）应当长期保存功能，定期检验档案应当至少保存6年，定期检验的音像记录至少保存1年的要求； 3、支持单台拍摄、多台联动同时拍摄、授权手机拍摄、支持手机相册预拍摄视频，视频分类存储及上传；多台联动，自动数据处理单元。 4、固件升级：测量主机及APP程序均可远程通过数据平台自行选择版本升级，无需返厂。 二、技术参数要求： 1、前端音像记录仪： 2、视频分辨率：支持2304*1440/1920*1080/1280*720/848*480P 视频编码：H.264 编码； 3、镜头参数：≥170°广角/8玻/F2.0光圈镜头 4、显示屏：不小于2.0英寸高清LCD屏 5、辅助功能：15米红外夜视；高亮度LED补光 6、聚合物锂电池：≥3000mAh； 7、工作时间：≥12h； 8、录影格式：AVI/MOV/MP4 9、图像应包含日期、时间、检验唯一标识等信息； 三、软件功能： 1、支持手机单独拍摄选择、授权记录仪拍摄选择，也支持手机预拍摄视频获取，三种拍摄模式随意选择； 2、支持多设备架设一次即可完成检规对电梯所有音像记录项目的录制，提高检验效率； 3、在不要求多记录仪同时拍摄的情况下，支持只需1部手机和1台设备即可满足音像检验需求； 4、支持音像试验项目录制模块分区制，拍摄更灵活，简化检验员工作内容； 5、■支持设备录像过程中录像暂停、录像随时草稿保存、继续录制，不需要后期编辑裁剪视频； 6、支持设置视频文件名自动配置，备注地址、人员、时间、测试编号等； 7、■可一键同步设备时间，方便同时录像操作一键保存视频录像（投标文件中提供证明材料）； 8、■在线离线双模式音像采集，可通过一台记录仪录制的视频，一键同步其它记录仪相同时间段视频，且自动一键合成一个多宫格视频（投标文件中提供证明材料）； 9、视频保存可根据网络状态灵活选择本地存储、上传至云端或服务器，可永久保存查看； 10、可选择DI HOME物联网用户数据平台: （1）自有物联网用户数据平台,具有账号登录、微信扫码登录、数据上传、查询、分析、设备管理、权限管理、角色管理、报告管理、意见反馈、个人中心等实用功能； （2）可与全国各省份智慧特检平台数据对接； ★11.防爆等级：不低于Ex ib I Mb, Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib IIIC T130℃ Db； 四、产品配置: 音像记录仪1台、安装配件（万向夹持固定器、万向磁吸固定器）1套、Android版本手持专用触控终端及软件（电梯综合性能检测系统V1.0.0）1台、说明书1份、保修卡1份、合格证1份、包装箱体1个。 | 6 | 工业 | 否 |
|  | 无人机 | - 起飞重量：≥960 g； - 尺寸折叠（不带桨）：约230×98×95 mm；展开（不带桨）：约350×290×108 mm； - 最大上升速度 8 m/s； - 最大下降速度 6 m/s； - 最大水平飞行速度（海平面附近无风）21m/s； - 最大起飞海拔高度 6000m； - 最长飞行时间 [1] ≥40分钟； - 最长悬停时间 [2] ≥35分钟； - 最大续航里程 不低于28km； - 最大抗风速度不低于12m/s； - 最大可倾斜角度不低于35°； - 工作环境温度 -10℃至 40℃； - CGNSS： GPS + Galileo + BeiDou； - 悬停精度（无风或微风环境） （1）垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GNSS正常工作时）； （2）水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（高精度定位系统正常工作时）。 - 机载内存 ：不低于8GB（可用空间不低于7.5GB）； - 相机影像传感器：4/3 CMOS，有效像素 2000 万； - 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800万； - 长焦相机：1/2" CMOS，有效像素 1200 万镜头 ； - 相机视角（FOV）：84°； - 等效焦距：24 mm； - 光圈：f/2.8 至 f/11对焦点：1 m 至无穷远。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 音像记录设备 | 一、功能要求： 1、适合在TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中要求的相关试验音像记录工作使用。 2、能够拍摄的功能包括不限于： （1）曳引驱动电梯的轿厢限速器-安全钳试验、对重限速器-安全钳试验、非金属材质非线性蓄能型缓冲器试验、有载工况曳引能力试验、125%额定载重量制动试验等。 （2）自动扶梯与自动人行道的制停距离试验、附加制动器试验。 二、性能特点： 1、检验系统对接：支持与检验系统对接，影音资料可直接上传至系统检验报告中，可在原始电子报告中直接查看并调取影音资料。 2、带有多种配件，支持多种安装方式，连接方便，安装方式稳定可靠。 3、结构设计：拍摄仪器可选择三角支架、磁吸、卡具等多种方式灵活运用。 4、电池容量：大容量电池和低能耗芯片设计，可配备箱内充电系统。 三、软件操作介绍： 1、功能均可在本软件内操作实现，无需切换其他软件实现。 2、软件布局清晰，简洁易操作，功能齐全。可对检验项目实现全面拍摄，视频、音频同步拍摄并记录。 3、软件各项功能及布局支持个性化定制。 4、远程操控：软件内支持远程终端显示并且通过远程终端可控制设备进行实时在线拍摄照片或录制视频，可控制单独摄像头录制，也可进行多路同步录制。 ■5、多位置同步拍摄功能：对于要求多位置同步拍摄的试验，可根据实际需要选择多个摄像头联合拍摄（亦可调用手机或平板摄像头作为其中一个拍摄画面）。 6、软件内可以实现远程遥控摄像头水平360°及垂直旋转无死角拍摄，摄像头画面通过终端电梯影音记录专用软件实时同步显示，并且通过软件可操控单个及多个摄像头开始、停止、保存等，拍摄时可选择是否录制声音。拍摄时人机分离。 7、信息管理：可在电梯影音记录专用软件内设置检验单位、人员、地点、设备编号等信息并在视频录制完成后自动生成带有相关信息的视频。 ■8、自动扫描及信号传输：打开电梯影音记录专用软件可自动扫描可用录像采集器，支持设备预览画面。可确保复杂工况下，底坑、井道及机房信号畅通，视频画面清晰流畅。 9、视频文件保存命名方式多样可选时间加检验人员、时间加地点、时间加检测单位、时间加维保单位、时间加检验项目等，并支持个性化定制。 10、结果页面支持关键词检索视频文件功能，并支持多种排序方式。 11、软件支持检测数据，检测完毕后，实现数据一键上传至云端、网络存储器、本地存储等，安全资源集中管理，可根据用户要求定制与用户所用系统对接，输出的视频资料可直接上传至用户所用系统，储存路径可根据用户指定。 12、支持多平台运行。APP免费安装及后期升级，APP升级上架后用户可自动在APP上检查更新。 13、账户安全性保证，登录账户时效管理，采用用户密码、校验码、手机短信等多种验证方式。 四、硬件要求： 1、配备不少于2只摄像头(可支持后期增加摄像头)，可调用手机或PAD摄像头，配件齐全，可适应多种复杂现场环境，可通过终端进行远程控制进行在线采集影音资料。 2、全套设备整体小巧，性能稳定\可靠。摄像头形状及电池容量支持定制。 3、暗光拍摄：具有红外夜视和照明补偿功能，满足例如轿厢缓冲器等照明较暗的实验场所拍摄。 4、软件升级由中标人终身负责、质保期内硬件升级由中标人负责，包含在投标报价中；质保期外硬件升级由中标单位负责。 5、后期可免费升级声控版，无需手动操作，全程语音控制。 五、视频录制要求： 1、录制形式：支持多路摄像头视频合成录制为一个视频文件同屏显示（例如1/2/3/4/摄像头画面同屏），也可同屏显示录制，分别按照例如摄像头1/2/3/4/分别储存为多段影音录像。 ■2、保存的视频具有时间水印显示，视频拍摄时间可追溯，同时可输入自定义水印，支持文字编辑或者不添加水印，每个摄像头可单独设置水印内容。 ■3、录制结果：在线采集影音资料，试验过程中可自由选择任意时间开始及结束，录制后无需任何剪辑工作，结束既是检规要求内容，自动过滤大部分无用时间。数字视频技术不低于1080P高清影音30秒的影音资料大小为6M±0.5M，一部专用终端可储存不少于7万部定检影音数据，或不少于1.2万部电梯监检影音数据。 4、支持高清及夜视功能，防抖设计，对拍摄过程中的抖动进行修正。 六、视频同屏录制要求： 1、同屏录制：支持多路摄像头视频合成录制为一个视频文件同屏显示（例如1/2/3/4/摄像头画面同屏）。 2、分屏录制：同屏显示录制，分别按照例如摄像头1/2/3/4/储分别储存为多段影音录像。 3、同屏时视频画面内有实验名称、检验单位、检验人员、维保单位、小区、楼号、电梯名、设备编号等关键信息，并且在开始测量界面可一键调用用户信息，可实现任意编辑。 视频上传要求： ■七、视频上传存储功能： 1、可以在仪器控制端一键上传到本地服务器； 2、负责部署本地服务器（采购人提供网络端口），并提供不少于4T的硬盘，使仪器所记录视频可以在远程和本地局域网上传到该服务器。 3、提供外置不小于16X倍速蓝光刻录机，并提供不低于6X倍速BDR光碟50张。 八、技术参数： 1、摄像头像素：不小于200万； 2、画面质量：不低于1080P； 3、夜视:支持红外夜视且配有LED灯； 4、摄像头连接方式：主动连接终端，可多台连接同一终端实时在线查看拍摄画面 ； 5、对焦：物理对焦； 6、焦距：不大于4mm； 7、最佳视距：3-5米； 8、重量：0.085-0.2kg（单个摄像头）； 9、存储方式：内存卡、控制终端、云存、硬盘； 10、电源输入：DC12V/2A Type-C； 11、充电方式：Type-C及触点（配置充电箱）； 12、传输方式：无线传输； 13、电池：3.7V锂聚合物电池； 14、工作温度：-20-50℃ ； 九、主要配置： 旋转摄像头*1、常规摄像头*1（支持后期摄像头增加）、专用软件*1、专用配件*1、电源适配器、合格证、保修卡、说明书。 | 2 | 工业 | 否 |

三、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

五、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

六、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、技术参数及要求里有特别规定的，以技术参数及要求中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。