上海市第六人民医院安徽医院采购后64排超高端CT项目（二次）更正公告（三）

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120239241号/ZF2025-32-1090

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购后64排超高端CT项目（二次）

首次公告日期：2025年8月12日

二、更正信息

更正事项：☑ 采购公告    ☑ 采购文件   □ 采购结果

更正内容：

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★总体要求一、设备用途：用于全身扫描的临床应用和临床研究。投标产品必须是厂家在投标时全 CT产品中的高档机型及最新平台产品:GE须提供Revolution Apex Expert机型；Philips须提供Spectral CT机型；SIEMENS须提供SOMATOM Force 机型；联影须提供uCT968机型；其他品牌须提供同档次最先进机型，且须提供相关证明材料，由评标委员会进行评审并认可”，现更正为“★总体要求一、设备用途：用于全身扫描的临床应用和临床研究。投标产品必须是厂家在投标时全 CT产品中的高档机型及最新平台产品:GE须提供Revolution Apex平台；Philips须提供Spectral CT平台；SIEMENS须提供SOMATOM  Force 平台；联影须提供天河平台；东软须提供无极平台；其他品牌须提供同档次最先进机型，且须提供相关证明材料，由评标委员会进行评审并认可。”。

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“▲1.1机架孔径≥80 cm”，现更正为“▲1.1机架孔径≥78 cm”。

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“1.13滑环数据传输速度≥30Gbps”现删除。

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“2.2.2球管电压档位≥5档”，现更正为“2.2.2球管电压档位≥4档”。

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“2.2.4最小输出管电压≤70 kV”，现更正为“2.2.4最小输出管电压≤80 kV”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“2.3.3球管最大散热率≥3000KHU/min”，现更正为“2.3.3球管最大散热率（非等效）≥2700KHU/min”。

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“2.3.5最小球管电流≤10mA”，现更正为“2.3.5最小球管电流≤20mA”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“▲2.3.9各厂家必须提供管电流≥1250mA（非等效）机型”，现更正为“▲2.3.9各厂家必须提供管电流≥833mA（非等效）机型”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“3.3每排探测器物理单元个数（X-Y轴）≥830个”，现更正为“3.3每排探测器物理单元个数（X-Y轴）≥672个”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“5.6医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥24英寸，双显”，现更正为“5.6医学专用液晶显示器≥1台”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“6.6单次连续螺旋扫描时间≥100s”，现更正为“6.6单次连续螺旋扫描时间≥60s”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“6.16有效单扇区时间分辨率≤27ms”，现更正为“6.16有效单扇区时间分辨率：单源≤27ms，或双源≤66ms”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★6.24最新图像重建算法：提供投标机型已注册的最新技术：要求GE提供TrueFidelity，SIEMENS提供Admire，Philips提供iMR，Canon提供AiCE，联影提供天河平台技术产品，其他品牌提供最新图像重建算法，且须提供相关证明材料，由评标委员会进行评审并认可。”，现更正为“★6.24最新图像重建算法：提供投标机型已注册的最新技术：要求GE提供TrueFidelity，SIEMENS提供Admire，Philips提供iMR，Canon提供AiCE，联影提供天河平台技术产品，东软提供无极平台技术，其他品牌提供最新图像重建算法，且须提供相关证明材料，由评标委员会进行评审并认可。”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“6.25.1深度学习图像重建：深度学习图像重建适用于头部，全身，心血管，以及各年龄段患者扫描”现更正为“6.25.1深度学习图像重建：深度学习图像重建适用于头部，全身各部位，心血管，以及各年龄段患者扫描”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“6.26 16cm全脑覆盖的连续扫描：具备”，现更正为“6.26 16cm全脑覆盖的连续扫描（或8cm双层）：具备”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“7能量成像：具备双能量成像功能，采集主台具备双能量扫描专用序列库，包括心脏、胸部、腹部、CTA、骨肌、小儿等全身扫描序列”，现更正为“7能量成像：具备双能量成像功能，采集主台具备双能量扫描专用序列库，包括胸部、腹部、CTA、骨肌、小儿等全身扫描序列”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“7.1能量扫描视野FOV≥50cm”现更正为“7.1能量扫描视野FOV单源≥50cm，或双源≥35cm”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“9.2.3搭载心脏冠脉冻结技术：通过冠脉运动轨迹实时跟踪分析进行高心率下的无伪影成像”，现更正为“9.2.3搭载心脏冠脉冻结技术：通过冠脉运动轨迹实时跟踪分析进行高心率下的无伪影成像或类似技术”

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“11.17实现基于CAD-RADS指南的冠脉结构化报告：具备”现删除

- 本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“★12.1提供人工智能影像辅助诊断，包括：1、头颈CTA影像AI辅诊软件；2、颅内出血及动脉瘤CTA影像AI辅诊软件；3、胸部CT肺结节、骨折及纵膈CT影像AI辅诊软件；4、冠脉CTA、冠脉FFR影像AI辅诊软件；5、乳腺钼靶及MR影像AI辅诊软件；6、小儿髋关节DR及小儿骨龄DR影像AI辅诊软件；7、肝脏CT及MR影像AI辅诊软件；8、智能多模态建模科研平台；9、智能多模态专病数据库，提供的必须是最新的、完整的版本，同时提供高性能服务器，保证运行流畅，软件licence需涵盖安徽省立医院集团所有院区（总院、北区、南区、西区、感染病院），并与医院集团内信息系统无缝对接，产生的费用（包含涉及到的接口改造的费用）均包含在投标总价内。”，现更正为“★12.1 提供人工智能影像辅助诊断，包括：1、头颈CTA影像AI辅诊软件；2、颅内出血及动脉瘤CTA影像AI辅诊软件；3、胸部CT肺结节、骨折及纵膈CT影像AI辅诊软件；4、冠脉CTA、冠脉FFR影像AI辅诊软件；5、肝脏CT及MR影像AI辅诊软件，提供的必须是最新的、完整的版本，同时提供高性能服务器，保证运行流畅，软件licence需涵盖安徽省立医院集团所有院区（总院、北区、南区、西区、感染病院），并与医院集团内信息系统无缝对接，产生的费用（包含涉及到的接口改造的费用）均包含在投标总价内。”

- 本项目招标文件第四章资格审查和评标办法中“技术参数及要求：《第三章 采购需求及技术规格要求中的》中（二）、技术要求内容评审明细如下：

（1）标注“★”条款的技术指标为关键指标项，每满足（或优于）一项，加5分；本小项满分20分；

（2）标注“▲”条款的技术指标为重要指标项，每满足（或优于）一项，加4分；本小项满分16分；

（3）无标识项的为一般指标项，出现4条以内（含4条）负偏离或不满足的得3分；出现5条及以上负偏离或不满足的，该项（序号（3））不得分；本小项满分3分。”

现更正为“《第三章 采购需求及技术规格要求中的》中（二）、技术要求内容评审明细如下：

（1）标注“★”条款的技术指标为关键指标项，每满足（或优于）一项，加5分；本小项满分20分；

（2）标注“▲”条款的技术指标为重要指标项，每满足（或优于）一项，加4分；本小项满分16分；

（3）无标识项的为一般指标项，出现2条以内（含2条）负偏离或不满足的得3分；出现3条及以上负偏离或不满足的，该项（序号（3））不得分；本小项满分3分。”

- 原提交投标文件截止时间（开标时间）延期至：2025年11月19日09点00分（北京时间）

更正日期：2025年10月30日

三、其他补充事宜

1.本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
     2.此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安徽省立医院

地    址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

2.采购代理机构信息

名    称：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联系方式：15905605972

3.项目联系方式

项目联系人：安丽、于潍潍

电       话：18010874352