前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc292361325]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%合同款在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。
注：
（1）预付款保函形式： ☑银行保函☑担保机构担
保
（2）预付款保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的
银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总
部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。
②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。         

	2
	供货及安装地点
	安徽大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订并接采购人通知后，第1包：45个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容；第2包：60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容

	4
	免费质保期
	第1包：自验收合格后3年；第2包：自验收合格后1年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 


[bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc626387511]二、货物需求
第1包：铁介电性能综合测试仪
（一）货物需求说明
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	关键性指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	■
	评分项，详见评标办法和标准

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式自拟或详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲铁介电性能综合测试仪
	★1.内置电压:0～±500V硬件内置高压输出，具备过压、短路、过流硬件保护。
★2.频率范围:20Hz-500KHz。
3.精度:0.05%。
4测试样品:标准测试样品8组(薄膜+块体)。
5标准样品数据：额定电压:30V，灵敏度:≥85，额定阻抗:≤450Ω。
★6探针:柔性竖向探针+横向探针探针压力可调，防划伤薄膜电极。
7.电荷解析度不小于10mC。
8.分析软件:饱和极化Ps、剩余极化Pr、矫顽场Ec、漏电流，介电，电阻等参数。
9.采样时间:≥5S。
●10.输出阻抗:支持30、1002，采购人自行选择。
11.样品台空间:≤3cm*3cm。
12.内部可设置存储不低于20组，波形存储不低于24组，可另存到U盘。
13.软件功能：软件全程控制主机输出电压、测试频率、输出阻抗档位、采样时长、波形类型（三角波、正弦波、方波、自定义脉冲波形）；支持自定义脉冲宽度、循环次数、升压速率，采样积分时间软件自由设置，单次采样时长可设置≥5s；硬件联动高压过压、短路、超流自动保护，异常工况实时弹窗告警并自动切断高压输出，测试数据自动缓存防丢失。
14.拓展接口：预留变温样品台、压电激光干涉仪、高压拓展模块通讯接口，支持后续功能升级扩展；整机标配配套测试线缆、屏蔽夹具、校准标准件。
15.全品类测试模块与参数自动解析：集成多套标准测试算法，一键自动拟合、计算并输出核心材料参数。
16.软件本地工程存储：所有测试方案、样品信息、原始波形、拟合参数、曲线图片统一打包保存，支持历史工程一键调取、重复复现实验。
17.离线导出功能：全部原始数据、计算参数、曲线图表可批量另存至U 盘或本地电脑，报告可自定义实验名称、样品编号、测试人员、实验条件等表头信息。
18.批量导出：支持多组波形、多批次测试数据一次性打包导出，无需单条手动保存。
19.配套微机处理系统满足实验需求：
■19.1支持终端的国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的方式并可创建还原点（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
●19.2可新增分区或删除指定的分区，可设置系统不同分区的类型，支持自定义分区名称、分区容量、文件系统以及还原方式；
■19.3支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放；
■19.4分区类型支持设置为立即还原型启动分区、备份还原型启动分区、专属分区、共享分区、Linux交换分区及其他分区；
■19.5 支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
■19.6支持完整保留终端硬盘现有操作系统数据的简易安装模式，删除终端硬盘所有数据并重新划分硬盘分区的自定义安装模式；
●19.7底层差异拷贝时将展示终端连线号、群组、计算机名、IP地址、MAC地址、硬盘大小、卡状态、卡号及排列方式；
●19.8若终端因故障在底层差异拷贝时无法与发送端连接，可点击对应终端连接号并将其设定为占位机，该终端连线号图标变更为占位状态，已连线终端将自动查找并连接未连线的连线号，也可自定义指定终端的连线号；
■19.9支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外断线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送；
19.10差异拷贝过程中可显示在线及掉线终端数，可显示数据传输量并记录当前速度及传输已用时间，呈现传输进度的百分比率，预估显示传输剩余时间，结束显示传输平均速度；
19.11若部分终端因网卡或网线故障导致速度较慢影响整体终端传输速度，可自动识别当前传输过程中的最慢机并进行标记；
19.12显示终端上系统桌面信息，底层开机画面支持以保护模式、总管模式或暂存模式进入系统；
19.13支持多账号管理，多个管理员账号自定义权限分级管理，可分配不同的管理员管理不同的操作权限；
■19.14支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
19.15支持机房批量部署，主动分析机器间的差异数据，只传输差异的数据，速度≥7GB/分钟，可支持超过1000台终端的批量部署；
●19.16可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
■19.17支持对磁盘进行分区新增和删除，可设置分区还原方式，最多支持128个分区；
19.18不便进行网络拷贝的情况下，可制作与样机数据一致的硬盘并挂载至同配置终端上直接使用，复制过程可查看复制总容量、当前已复制容量、当前复制进度百分比及复制进度条；
■19.19 可在现有安装好的信创国产化操作系统下面复制出一个同样的频道系统，无需重新分区，该频道系统可以安装不同的应用软件（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
19.20单个系统可创建不少于250个频道，支持频道的克隆、修改和删除。
■19.21分配用户权限，用户在现有安装好的信创国产化操作系统下面创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
19.22支持还原点管理，可对系统或频道创建多个状态的还原点，当系统故障时可快速将系统状态恢复至还原点，支持恢复还原点及删除还原点操作。
	4套
	工业
	/



第2包：半导体材料特性测试仪器

（一）货物需求说明
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	关键性指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	■
	评分项，详见评标办法和标准

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 3 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	直流电源
	★1、三路输出，总功率220W：CH1:32V/3.2A，CH2：32V/3.2A，CH3：2.5V/3.3V/5V/3.2A三路通道单独可控，电压值在设置范围内均连续可调。
2、最小分辨率：电压≤1mV，电流≤1mA
3、最高5位电压和4位电流显示
4、定时输出功能，可使电源输出电压按时间变化进行调整
5、三种输出模式：独立，串联和并联连接
6、通道间相互隔离
7、具备短路和过载保护
8、支持键盘锁定。
9、内部5 组系统参数保存/ 调取，支持数据存储空间扩展
■10、设定精度：电压±(0.03% reading + 10mV），电流±(0.3% reading+ 10mA）
■11、回读精度：电压±(0.03% reading + 10mV），电流±(0.3% reading+ 10mA）
12、恒压模式 电源调整率：≤0.01% + 2mV
负载调整率：≤0.01% + 2mV
纹波与噪声：≤300uVrms(5Hz～1MHz)
13、并联模式 电源调整率：≤0.01% + 2mV
负载调整率：≤0.01% + 2mV
14、串联模式 电源调整率：≤0.01% + 5mV
负载调整率：≤300mV
15、CH3  输出电压：（2.5/3.3/5V）±8%
     线性调整率：≤0.01% + 2mV
     负载调整率：≤0.01% + 2mV
     纹波与噪声：≤350 uVrms(5Hz ~ 1MHz)
16、智能温控风扇
★17、提供上位机软件并支持软件设定定时功能，含上位机主机；
18、支持SCPI远程控制指令及LabView驱动包
19、标配USB Device，LAN等接口。
20、≥4.3 英寸的TFT-LCD 液晶显示屏，分辨率≥480 *272 ，清晰的图形化界面及波形显示
	8台
	工业
	/

	2
	精密电阻测试仪
	1、双通道，四象限工作模式
2、最大输出 ±210V/3.03A/31.8W
3、±10.5A脉冲电流输出，最小脉宽50μs
4、61/2显示位数，最高7位电压和7位电流显示
★5、编程/回读分辨率：10fA/100nV
★6、最大采样速率100000 points/s，0.0005 PLC采样间隔，最大100 PLC
7、任意波形生成及列表扫描功能（最小间隔10μs）
8、电压源、电流源、电压表、电流表或电阻表五种基本模式
9、输出滤波器时间常数可设置以实现不同频响输出，最大5ms
10、二线制测量/四线制测量，Delta 低电阻测试方法，有效补偿由热电动势引起的测量误差支持键盘锁定。
11、触发模式，6组外触发接口，6个输入，6个输出
12、大至100k点的内部存储空间，支持时间戳
■13、编程精度：电压200mV Range ±(0.015% setting + 225μV）; 电流10nA Range±(0.1% setting+ 100pA）
■14、测量精度：电压200mV Range ±(0.015% setting + 225μV）; 电流10nA Range±(0.1% setting+ 100pA）
15、内嵌网页控制，无需安装驱动软件和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制
16、支持SCPI远程控制指令及LabView驱动包
17、标配USB Host，USB Device，LAN等接口
18、5 英寸真彩 TFT-LCD 大屏显示，分辨率 ≥800*480，搭配触摸屏及UI 交互，图形和数字视图模式
	8台
	工业
	/

	3
	示波器
	1、带宽100MHz；4路模拟通道+ EXT 通道 
2、实时采样率最高2 GSa/s 
★3、存储深度最大200Mpts
4、垂直档位最小可达500uV/div
5、波形捕获率最高500000帧/秒； 
6、分段存储最大支持90000段，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件
7、最大记录历史波形90000帧，可通过导航菜单逐帧回放
★8、支持10-bit模式和垂直缩放，更好地展现波形细节。
9、支持边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、视频、区域触发
10、标配IIC, SPI, CAN, LIN, UART/ RS232触发及解码
11、支持CANFD、IIS、FlexRay、MIL-STD-1553B触发及解码。
12、2M点的FFT数据分析。
13、支持波形搜索与导航功能。
14、支持16路数字通道（逻辑分析仪）功能。
15、内置50MHz DDS 任意波形发生器。
★16、标配波特图功能，实现电源环路响应测试。
17、支持电源功率分析。
●18、自动测量和统计功能。支持最小、最大、标准方差、直方图和趋势图等统计信息及计数器功能；支持门限测试，实现屏幕内自由测量。
19、支持基于硬件实现的模板测试功能
20、SCPI远程控制指令
21、内嵌Web Server，无需安装特殊的驱动和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形，获取测量结果
22、不小于10.1英寸（1024×600）电容触摸屏显示屏，支持256级辉度及色温显示
23、外围接口：2个USB Host，1个USB Device, LAN, Trigger Out；支持外接鼠标和键盘。
	1台
	工业
	/

	4
	万用表
	1.真6½位读数分辨率数字万用表(2200000 Count)
★2.读数速率最大至50k rdgs/s，支持最大 100 PLC，最小0.001 PLC 采样间隔
3.基本直流电压准确度≥0.0035%
4.支持统计，限值，dB/dBm，相对测量，条形图，直方图，趋势图，双显，探头保持，自定义传感器等测量
★5.记录仪功能：记录间隔 0.1s～3600s，记录到内存最大可记录2M点，记录到文件最大可记录360M点，最长可记录100小时
6.数字化仪功能：采样率最高50 kSa/s，最大单次可采集2M点，带宽10kHz
●7.测量种类:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度
8.直流电压测量：200 mV，2V，20V，200V，1000V；
9.直流电流测量：200 μA，2mA，20mA，200mA，2A，10A
10.交流电压测量：True-RMS，200 mV，2V，20V，200V，750V
11.交流电流测量：True-RMS，200μA，2mA，20mA，200mA，2A，10 A
12. 2、4线电阻测量：200 Ω，2K，20K，200K，1M，10M，100MΩ
13.电容测量：2 nF，20nF，200nF，2μF，20μF，200μF，2mF，20mF，100mF
14.频率与周期测量：3Hz～1MHz
15.二极管测试门限电压不小于4V,可调
16.连通性测试门限电阻不小于2KΩ，可调
17.支持自动切换10 A大电流和2A小电流测量模式
18.支持热电偶，热电阻温度传感器温度测量。支持热电偶类型：B,E,J,K,N,R,S,T
19.最小可测试2nF高精度的小电容
20.内置热电偶冷端补偿跟踪香蕉插座孔内温度
21.支持标准SCPI 远程控制命令、上位机软件、兼容最新主流万用表命令集
22.支持 BNC VMC 输出，Trigger 输入
23.支持 VNC, Web-server
24.标配接口：USB Host，USB Device， LAN接口
25.≥5英寸真彩TFT-LCD显示屏
	1台
	工业
	/
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	微电流信号发生器
	1.等性能双通道信号输出
2.正弦波输出频率1uHz～60MHz
3.采样率≥150MSa/s
4.垂直分辨率16-bit
5.方波频率不小于20MHz
6.高斯白噪声不小于60MHz
7.任意波形长度：8 Mpts点
8.逐点输出任意波，能够以1μSa/s～250MSa/s 的可变采样率输出低抖动波形
9.能够输出低抖动的方波/脉冲波形，同时脉冲波可以做到脉宽、上升/下降沿精细可调
10.支持序列波播放功能、双脉冲输出功能
11.可输出最高40Mbps的PRBS码型
12.幅度范围：±10V
★13.方波特性：
频率：1uHz～20MHz
上升、下降时间：≤11ns 
过冲：3%
占空比：0.001%～99.999% 
★14.脉冲特性：
频率：1uHz～20MHz
脉宽最小：19.4ns
上升/下降时间可调：10ns～22.4s
过冲：3%
占空比:0.001%～99.999% 
15.谐波发生器功能，可产生不少于16次谐波
16.模拟和数字调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK和PWM
17.提供通道复制、通道耦合以及通道合并等功能
18.内建任意波形不少于196种
19.硬件频率计功能：100mHz～200MHz
20.提供任意波形编辑器。产生波形方式有标准函数、公式编辑器和波形数学计算功能进行编辑任意波形
21.标配以太网LAN接口以及USB Host，USB Device等外围接口
22.不小于4.3英寸TFT-LCD显示屏
	1台
	工业
	/
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	CV测试仪
	★1、一体化设计：LCR+栅极电压VGS+漏极电压VDS+通道切换+上位机软件；
★2、栅极电压VGS：≥0-±40V ；
★3、漏极电压VDS：≥0-±200V/±1500V/±3000V ；
4、支持单管器件（点测）、模组器件（列表扫描）、曲线扫描(选件) 三种测试方式 ；
■5、支持四寄生参数(Ciss、Coss、Crss、Rg或Cies、Coes、Cres、Rg) 同屏一键测量及显示 ；
6、标配≥2通道，可扩展至≥6通道，可测单管、多芯或模组器件 ；
7、含CV曲线扫描、Ciss-Rg曲线扫描和主机；
8、支持电容快速充电技术，实现快速测试 ；
9、支持接触检查Cont ；
10、支持通断测试OP_SH ；
11、支持自动延时设置 ；
12、支持米勒电容功能：解决高频下米勒电容负值问题；
13、支持高压击穿保护：DS瞬间短路，保护仪器 ；
14、支持Interlock安全锁功能：增加高压防护墙；
15、支持Cs-V功能：二极管结电容CV特性测试分析 ；
16、支持等效模式转换功能，可选Cs或Cp模式 ；
17、≥10档分选。
	1台
	工业
	/

	7
	▲激光粒度测试仪
	★1.激光粒度仪测试范围：不小于量程范围：湿法0.02-2600μm；干法0.1-2600μm
★2.图像颗粒分析系统：湿法2-3500μm
★3.准确性误差：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）
4.重复性误差：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）
★5.折射率测试：仪器具有折射率测试功能。（投标文件中提供软件功能界面截图，证明具有折射率测试功能）
■6.激光器：红光偏振激光器，最高功率可达10mW，激光器功率可调，不采用He-Ne氦氖气体激光器（投标文件中提供彩页证明材料）。
7.探测器：总数不少于90个，有前向、侧向和后向三维探测器。
8.探测角度：最大探测角度大于170度。
●9.光路结构：兼具正傅里叶和反傅里叶的光路特点，以及倾斜样品池技术（投标文件中提供彩页证明材料）。
10.主机部分样品池测试窗口，内置样品池超声清洗功能，可在测试结束后自动辅助清洁。
●11.湿法溶剂分散系统：湿法溶剂型进样系统（容积80ml），循环池容积：50ml-80ml 人机交互：OLED 触摸屏 粒径范围：≤ 2mm ，与样品直接接触的材质：不锈钢、 聚四氟乙烯、石英样品池 循环速度：300r/min-3000r/min。
■12.配置湿法智能循环系统：离心泵的循环设计，循环池体积不大于450mL，自动添加表面活性剂功能，循环速度300-2500转连续可调，超声波功率0-50W可调（投标文件中提供彩页证明材料）。
13.配置干法分散系统：干法分散系统：样品用量0.2-20克，采用文丘里分散技术，分散压力0-0.4MPa连续可调；空压机气压0.1-0.8MPa连续可调；
●14.搭配图像颗粒分析系统，测量范围：2-3500μm，双高速摄像机，双路光学系统，光源：绿光面光源+LED蓝光光源，CMOS 相机，采样频率：70帧/秒，物镜放大倍数：0.5倍和10倍。
15.图像颗粒粒形分析系统的测试项目：粒度：包括粒度分布、典型值、最大粒径、特定区间含量、大于或小于某粒径含量。数量分布、体积分布、面积分布，最大粒径，颗粒形貌报告，单颗粒的面积、 直径、 长径、 短径 、长径比、 圆形度 、周长、 Fmax Fmin、 纵横比 、凸度 、坚固性、 延伸率、 平直度、 紧凑度 、扩展性、 填充率、 椭圆长度、 椭圆宽度、 椭圆相似度 、椭圆率、 椭圆偏心率、 亮度 、粗糙度、 图形。 
★16.软件可以通过CSV, SQLITE(数据库)、ModbusRTU(串口)、MOdbusTCP(网口)形式和外部系统进行数据交换（投标文件中提供彩页证明文件）。
17.QC诊断工具：对所测试的样品可以直接出具质量检测报告并给出合格与否的判定
18.配置要求：
18.1.激光粒度分析仪主机：1台
18.2.湿法自动循环分散进样系统：1台
18.3.溶剂型循环分散进样系统：1台
18.4.自动干法分散进样系统：1台
18.5.图像模块：1台
18.6.粒度测试软件：1套
18.7.吸尘器：1台
18.8.空压机：1台
18.9.备配备件：1套
18.10.专业工具：1套 
	1套
	工业
	/
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	等离子清洗机
	1、真空腔体：采用 304不锈钢真空方形腔体，内腔容积腔容积不小于4.5L；
2、极限真空度：≤1Pa；
3、真空测量：1支电阻皮拉尼真空计；
4、射频电源：1台，功率≤150W，频率≥13.56兆赫兹；
5、能对样品进行低损伤清洗，清洗后水滴角测试＜15°；
6、真空系统：真空泵 1台，抽气速度≥1L/S；
7、气路系统：质量流量计1台，量程可调范围0至≥200sccm。
8、控制系统：PLC+触摸屏一体机手自动控制系统，底部设有脚轮，刻蚀腔体固定在台架上部。
9、设备设有互锁、异常断电自动记忆、自动校验等安全保护措施，使非恶意的人为操作失误不会导致系统硬、软件的损坏。系统支持诸如缺水故障、分泵故障、通讯故障等故障情况下的自动报警。
10、外形尺寸（L*W*H）：≤500*520*500mm
	1台
	工业
	/
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	高温管式气氛炉
	1、炉腔尺寸：≥170mm*130mm*120mm； 
2、最高温度可达 1700℃（≤0.5h）； 
3、可实现多段温控程序精准控温；
4、额定功率：2.5kW 
5、额定电压：AC220V 50/60Hz 
6、长期使用温度：1650℃ 
7、最高使用温度：1700℃（≤0.5h） 
8、升温速率：1400℃以下：≤10℃/min ；1400℃到 1600℃：≤5℃/min；1600℃以后：≤2℃/min。 
9、 加热元件：硅钼棒。 
10、热电偶：B 型。 
11、加热区长度：170mm。
12、采用双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统。 
13、炉膛采用高纯多晶氧化铝纤维。
14、配制一根刚玉管，尺寸：Φ60*800mm。
15、标配有一对不锈钢真空法兰。
16、进气端法兰上安装了一个机械压力表用于观察炉管内的压力，压力表范围-0.1-0.15MPa；一个φ6.35 的卡套接头作为进气口使用，并通过一个不锈钢针阀控制进气的通断出气端法兰包含一个φ8mm 宝塔气嘴的出气口，并通过一个不锈钢针阀控制出气的通断。当需要对炉管内抽真空时，通过真空橡胶管将出气口与真空泵连接。
	2台
	工业
	/



三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc9889]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc178][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc23902]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc227]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc22590]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc18186]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc21848]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc23328]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc25826]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc32187]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc14979]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc12576][bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc15773][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc8602]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc2550]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc16859]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc32115]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc15938]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc2242]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc2921][bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
[bookmark: _Toc559]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc29215]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc29747][bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc19516]1、自验收合格之日起进入质保期。
[bookmark: _Toc28038]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
[bookmark: _GoBack]
