# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 第1-5包合同生效后支付预算价的70%（须提供等额保函），项目经验收合格后据实结算，结算价=∑（单价最高限价×中标费率）×实际发生数量-预算价×70%。原则上总支付金额不得超过对应标包预算金额。 第6-7包项目经验收合格后一次性付清合同价款 。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省，具体按照采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1-5包合同生效后供货期1年，分批次供货，每次按照采购人要求在下单后5个工作日内完成供货。 第6-7包自合同生效之日起，30个日历天内完成供货、安装、调试等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起，免费质保1年，货物需求中另有规定的，免费质保期按货物需求执行。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项不允许负偏离，按照招标文件第六章投标格式，提供技术参响应偏离表，如不提供投标无效。 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。 （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 （3）所有产品的技术参数及要求，采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，由此产生的责任与后果均由中标人自行承担。 |  |  |

### （二）货物需求清单

### 第1包：猪病检测试剂

| ### 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单价最高限价 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲非洲猪瘟抗体检测试剂盒 | ★1.采用间接ELISA、阻断ELISA等方法检测非洲猪瘟抗体水平（投标文件须提供上述两种检测方法试剂盒的说明书作为证明）； 2.试剂盒组成：包含试验所需全部试剂、辅助材料； 3..2～8℃保存，自货物收到之日计算,有效期不低于10个月； 4.规格：2*96孔/盒，可根据采购人要求提供1*96孔板/盒规格。 ★5.冷链运输（投标文件提供书面承诺）。 ★6.须提供非洲猪瘟抗体强阳性样品、弱阳性样品和阴性样品各150份，每个样品量不少于200微升，封口，防渗漏措施，唯一性标识（投标文件提供书面承诺）。 注：规范填写供货信息表。 | 1400元/盒 | 工业 |
| 2 | 其它猪病抗体试剂盒 | ★1.提供：猪口蹄疫病毒（3ABC、VP1）、猪瘟病毒、猪繁殖与呼吸综合征病毒，猪伪狂犬病毒(gE、gB蛋白)、猪A型塞内卡病毒、猪流行性腹泻病毒、猪圆环病毒等ELISA抗体检测试剂盒（包含但不限上述生猪疫病抗体检测试剂盒）（投标文件提供书面承诺）； 2.试剂类型：即取即用型； 3.试剂盒组成：包含试验所需全部试剂、辅助材料； ★4.2～8℃保存，自货物收到之日计算，有效期不低于10个月；（投标文件提供书面承诺） 5.试剂规格：2*96孔/盒（规格不限）。 注：规范填写供货信息表。 |  |  |

### 第2包：禽病检测试剂

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 单价最高限价 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲禽白血病P27抗原检测试剂盒及其它禽病抗体检测试剂盒 | ★1.禽白血病P27抗原检测试剂盒可检测样品类型：血清、泄殖腔拭子、蛋清等（投标文件须提供产品使用说明书作为证明）； ２.敏感性：不低于2 ng/ml，与补体结合试验的相关性大于99 %； ３.特异性：100%。不与REV（禽网状内皮组织增生症病毒）交叉； 4.重复性：板间及批次间CV%小于10%； ★5.其它禽病抗体检测试剂盒包含但不限于禽白血病（J亚型、AB亚型）、鸡毒支原体等ELISA检测试剂盒（投标文件提供书面承诺）； 6.试剂类型：即取即用型； 7.2～8℃保存，自货物收到之日计算,有效期不低于10个月； ★8.冷链运输（投标文件提供书面承诺）。 注：规范填写供货信息表。 | 1400元/盒 | 工业 |
| 2 | 禽流感H5亚型标准抗原 | ★1.用于检测禽流感H5（当前流行株）病毒抗体（投标文件须提供产品使用说明书作为证明或者其他相关证明材料）； 2.冻干制品，有效期不低于12个月； ★3.效价在1:256以上（投标文件须提供产品使用说明书作为证明或者其他相关证明材料）； 4.规格：2ml/瓶； 5.每8瓶抗原配送1瓶阳性血清； 6.冷链运输； 注：规范填写供货信息表。 | 300元/瓶 |  |
| 3 | 禽流感H7亚型标准抗原 | 1.用于检测禽流感H7（当前流行株）病毒抗体； 2.冻干制品，有效期不低于12个月； 3.效价在1:256以上； 4.规格：2ml/瓶； 5.每8瓶抗原配送1瓶阳性血清； 6.冷链运输； 注：规范填写供货信息表。 | 300元/瓶 |  |
| 4 | 禽流感H9亚型标准抗原 | 1.用于检测禽流感H9（当前流行株）病毒抗体； 2.冻干制品，有效期不低于12个月； 3.效价在1:256以上； 4.规格：2ml/瓶； 5.每8瓶抗原配送1瓶阳性血清； 6.冷链运输； 注：规范填写供货信息表。 | 300元/瓶 |  |
| 5 | 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 | 1.用于检测新城疫病毒抗体； 2.冻干制品，有效期不低于12个月； 3.效价在1:256以上； 4.规格：2ml/瓶； 5.每8瓶抗原配送1瓶阳性血清； 6.冷链运输； 注：规范填写供货信息表。 | 300元/瓶 |  |
| 6 | 鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原 | 1.用于全血平板凝集试验诊断鸡白痢和鸡伤寒； 2.冻干制品，有效期不低于24个月； 3.规格：5ml/瓶； 4.每2瓶抗原配送1瓶阳性血清、1瓶阴性血请； 5.冷链运输； 注：规范填写供货信息表。 | 300元/瓶 |  |

### 第3包：牛羊病检测试剂

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 单价最高限价 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲禽白血病P27抗原检测试剂盒及其它禽病抗体检测试剂盒 | ★1.禽白血病P27抗原检测试剂盒可检测样品类型：血清、泄殖腔拭子、蛋清等（投标文件须提供产品使用说明书作为证明）； ２.敏感性：不低于2 ng/ml，与补体结合试验的相关性大于99 %； ３.特异性：100%。不与REV（禽网状内皮组织增生症病毒）交叉； 4.重复性：板间及批次间CV%小于10%； ★5.其它禽病抗体检测试剂盒包含但不限于禽白血病（J亚型、AB亚型）、鸡毒支原体等ELISA检测试剂盒（投标文件提供书面承诺）； 6.试剂类型：即取即用型； 7.2～8℃保存，自货物收到之日计算,有效期不低于10个月； ★8.冷链运输（投标文件提供书面承诺）。 注：规范填写供货信息表。 | 1.布病抗体ELISA检测试剂盒：1200元/盒 2.其它病抗体试剂盒：1400元/盒 | 工业 |
| 2 | 其它病抗体试剂盒 | ★1.提供小反刍兽疫、狂犬病、马传染性贫血等ELISA检测试剂盒（包含但不限上述动物病抗体检测试剂盒，投标文件提供书面承诺）； 2.试剂类型：即取即用型； 3.试剂盒组成：包含试验所需全部试剂、辅助材料； ★4.2～8℃保存，自货物收到之日计算,有效期不低于10个月；（投标文件提供书面承诺） 5.试剂规格：2*96孔/盒（规格不限）。 注：规范填写供货信息表。 |  |  |
| 3 | 虎红平板抗原 | 1.适用于检测牛、羊血清中的光滑型布鲁氏菌抗体； 2.保存条件： 2~8℃保存； 3.试剂盒规格：10ml/瓶（规格不限）； 4主要成分与含量：本品主要成分为光滑型布氏菌，含量为与 1:45 稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应，与 1:55 稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应； 5.试剂盒有效期：有效期为12个月；自货物收到之日计算,有效期不低于10个月； 6.每5瓶（规格参照10ml/瓶）抗原配阴阳血清各1瓶。 | 150元/瓶 |  |

### 第4包：口蹄疫检测试剂

| ### 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单价最高限价 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲O型口蹄疫病毒ELISA抗体检测试剂盒 | ★1.采用ELISA方法检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中O型口蹄疫病毒抗体，适用于动物疫苗免疫或病毒感染抗体的检测（投标文件须提供产品使用说明书作为证明）； 2.试剂盒组成：包含试验所需全部试剂、辅助材料； ★3.2～8℃保存，自货物收到之日计算,有效期不低于10个月；（投标文件提供书面承诺） 4.规格：2*96孔/盒（规格不限）； ★5.须提供强阳性样品、弱阳性样品和阴性样品各200份，每个样品量不少于200微升，封口，防渗漏措施，唯一性标识（投标文件提供书面承诺）； 注：规范填写供货信息表。 | 1400元/盒 | 工业 |
| 2 | A型口蹄疫病毒ELISA抗体检测试剂盒 | ★1. 采用ELISA方法检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中A型口蹄疫病毒抗体，适用于动物疫苗免疫或病毒感染抗体的检测（投标文件须提供产品使用说明书作为证明）； 2.试剂盒组成：包含试验所需全部试剂、辅助材料； ★3.2～8℃保存，自货物收到之日计算,有效期不低于10个月；（投标文件提供书面承诺） 4.规格：2*96孔/盒（规格不限） 注：规范填写供货信息表。 |  |  |

### 第5包：动物病原检测试剂

| ### 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单价最高限价 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | ★1.具有农业农村部批准文号（投标文件中提供批文或证书扫描件）； 2.适用于猪全血、血清、组织研磨液及粪便样品、肉产品、饲料、环境样品等； 3.试剂盒包含完成检测全过程所需全部试剂及耗材，须配套核酸提取试剂； 4.敏感性：98%（内控样本敏感性需达到100%）； 5.特异性：100%； 6.稳定性：批内及批间差异≤3%； 7.通用性：设备开放，不捆绑任何设备和耗材； 8.反应体系：20µL或25µL； 9.扩增试剂-20℃保存，自货物收到之日计算,有效期不低于10个月； 10规格：48/50头份/盒； ★11.须另配强阳对照450份，弱阳对照450份、阴性对照450份，每份对照不少于300ul，独立包装，有防渗漏措施和唯一性标识。强阳性对照Ct值控制在27以内，弱阳对照Ct值控制在30-35以内,且荧光PCR扩增出现典型的扩增曲线；（投标文件提供书面承诺）； | 1.非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒：15元/份； 2.引物、探针：单重15元/份 双重26元/份 三重及以上35元/份 | 工业 |
| 2 | 引物、探针 | 1.用于动物疫病病原微生物的核酸检测； 2.禽病主要包含禽流感、新城疫、小鹅瘟、鸭瘟、滑液囊支原体、鸡毒支原体、禽传染性支气管炎、传染性喉气管炎、禽白血病、禽腺病毒病等； 3.猪病主要包含猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、口蹄疫、猪流行性腹泻、猪圆环病、猪伪狂犬病、猪A型塞内卡等； 4.牛羊病主要包含小反刍兽疫、布病、结核分枝杆菌、牛结节性皮肤病、牛病毒性腹泻、牛传染性鼻气管炎、羊痘、山羊传染性胸膜肺炎等； ★5.上述疫病的病原微生物含基因分型检测（包含但不限上述病原微生物）。（投标文件提供书面承诺，且提供上述2-4项分类疫病，每种不低于3种病原检测引物探针使用说明，若有农业农村部批准文号，可提供相应试剂盒说明书）； 6.引物和探针的序列符合相关疫病诊断技术国家标准或者防治技术规范，若无相关疫病诊断技术国家标准或者防治技术规范须根据客户要求定制； 7.提供的引物探针序列须与定制序列匹配度100%，探针修饰基团定制序列完全一致； 8.纯化方式：PAGE，引物探针纯度应≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留； ★9.引物、探针交付形式：提供工作浓度预封装（50份/管），有农业农村部批准文号的试剂可直接提供商品化试剂盒（48-50头份/盒）（投标文件提供书面承诺）； 10.引物、探针质保期与保存条件：预封装液在-20℃±5℃的温度下应至少能保存12个月、有效期为36个月。有农业农村部批准文号的商品化试剂盒有效期不低于10个月； 11.须提供与定制的引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照，以及核酸提取试剂等全套试剂； ★12.核酸提取试剂根据采购人需求，提供柱式法提取试剂盒（50份/盒）或者磁珠法DNA&RNA提取试剂盒（48头份/盒、96头份/盒），适用范围包括但不限：环境拭子、咽肛拭子、血液、组织等样本（投标文件提供书面承诺）； ★13.磁珠提取试剂盒根据采购人需求提供适用于KingFishier Flex Thermo Fisher、上海伯杰BG-Nege-96、西安天隆GeneRotex 96、百泰克等品牌自动核酸提取仪（包含但不限上述品牌型号）等全自动核酸提取仪，生产厂家须具备第一类医疗器械生产备案凭证（投标文件中须提供凭证及书面承诺）。 |  |  |

第 6 包：兽医实验室通用设备

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲台式高速冷冻离心机 | ★1.最高转速：≥20000 rpm，最大相对离心力≥27000×g（投标文件中提供产品原厂盖章彩页（须同步提供产品说明书）或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告）； 2.转子：24×1.5mLl/2.0mL角转子； 3.转速精度：±10rpm； 4.噪音：≤58 dB； 5.温控范围：-20℃～40℃；温控精度：±1℃； 6.定时范围：1～99h59min59sec； ★7.所提供转子需配置防生物污染密封盖，并提供具有资质的第三方生物安全性认证以证明其气密性（投标文件中提供第三方出具的报告或证书）； 8.液晶触摸屏操控，屏幕尺寸≥7英寸，可戴丁腈手套操作； 9.交流变频电机驱动，免维护； 10.全钢制结构，不锈钢离心腔，内外不少于三层钢板防护； ★11.进口制冷压缩机，无氟制冷剂，最低制冷温度≤-20℃，最高转速运行时仓内温度不高于4℃（投标文件中提供产品原厂盖章彩页（须同步提供产品说明书）或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告）； 11.预制冷功能，腔体温度从室温降到4℃所需时间≤6分钟； 12.离心机不工作时，压缩机继续保持动态运行状态，能够维持腔内温度恒定； 13.转速/离心力互设、设定参数和运行参数同步显示，运行中可随时更改参数，无需停机； 14.具有不少于11种升、降速档位选择，可快速刹车或缓慢降速，防止样品重悬；工作模式选择不少于100组，可自由命名、编程、调用； 15.计时模式：包括但不限于启动计时、定速计时、瞬时计时等 16.点动功能：可点动控制用以瞬时离心 17.转子可自动识别，屏幕可显示转子使用次数、使用时间和使用寿命等指标； 18.设有不平衡、超温、超速、过流等保护，超过允许偏差会报警停机，离心结束有声音提示； 19.磁感应安全门锁、双锁杆设计，运行自动锁紧门盖；一键电动开门，停电有应急开锁孔； 20.内腔底部带排水孔，可快速排干腔内冷凝水； 21.整机重量：≤65 kg; 22.整机原厂质保：≥5年； 23.配置清单：主机 3台，每台配置24×1.5mLl/2.0mL（搭配0.2/0.5mL适配器各1组）；搭配同品牌桌面式掌上低速离心机10台（配备1.5 mL和0.2mLPCR八连管转子各1）。 | 3台 | 工业 |
| 2 | 台式高速离心机 | ★1.最高转速≥20000 rpm，最大相对离心力≥26000×g（投标文件中提供产品原厂盖章彩页（须同步提供产品说明书）或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告）； 2.转子：24×1.5mLl/2.0mL角转子和12×10mL角转子各1； 3.转速精度：±10rpm； 4.噪音：≤58 dB； 5.定时范围：1～99h59min59sec； ★6.所提供转子需配置防生物污染密封盖，并提供具有资质的第三方生物安全性认证以证明其气密性（投标文件中提供第三方出具的认证报告或证书）； 7.液晶触摸屏操控，屏幕尺寸≥7英寸，可戴丁腈手套操作； 8.交流变频电机驱动，免维护； 9.全钢制结构，不锈钢离心腔，内外不少于三层钢板防护； 10.转速/离心力互设、设定参数和运行参数同步显示，运行中可随时更改参数，无需停机； 11.具有不少于11种升、降速档位选择，可快速刹车或缓慢降速，防止样品重悬；工作程序选择不少于100组，可自由命名、编程、调用； 12.计时模式：包括但不限于启动计时、定速计时、瞬时计时、连续计时等； 13.点动功能：可点动控制用以瞬时离心； 14.转子可自动识别，屏幕可显示转子使用次数、使用时间和使用寿命等指标； 15.设有不平衡、超速、过流等保护，超过允许偏差会报警停机，离心结束有声音提示； 16.磁感应安全门锁、双锁杆设计，运行自动锁紧门盖；一键电动开门，停电有应急开锁方式； 17.整机重量：≤36 kg; 18.配置清单：主机 1台；24×1.5mLl/2.0mL和12×10mL角转子（搭配5mL适配器）各1。 | 1台 | 工业 |
| 3 | 台式低速离心机 | 1.最高转速≥6000 rpm; 最大相对离心力≥5000×g； 2.定时范围：1~99min； 3.转子：12×15ml角转子； 4.噪音：≤65dB；转速精度：±30 rpm； 5.液晶屏幕可同步显示设定参数和运行参数及运行状态； 6.交流变频电机驱动，转速/离心力互设，同步显示，自动计算RCF值； 7.计时模式：启动计时、定速计时、点动模式； 8.门盖采用电子磁感应安全门锁，启动后自动锁紧门盖；一键电动开门，断电有应急开锁装置； 9.提供不少于9个升/降速档位选择，可根据样品特性选择升降速度，防止样品重悬；可自由编程、调用； 10.自动平衡功能：支持离心样品前目视平衡，无需专门配平，运行中可随时更改参数，无需停机； 11.有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，出现异常会报警停转； 12.配置清单：主机 3台，每台配备12×15ml角转子（搭配5mL/10mL适配器各1组）各1。 | 3台 | 工业 |
| 4 | 生化培养箱 | 1.用途：用于微生物的培养、酶联免疫吸附试验孵育等实验的专用恒温设备。 2.工作条件： 2.1 工作环境温度10-30℃； 2.2 电源220-240V。 3.技术要求： 3.1 设备材质：外壳为冷轧钢板，表面静电喷塑；内胆镜面为不锈钢，搁板能够任意调节； ★3.2 温控系统：（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告）； 3.2.1 控温范围：覆盖0℃-70℃； 3.2.2 分辨率：≤0.1℃； 3.2.3 波动度：≤±0.5℃； 3.2.4 均匀度：≤±1℃（37℃时）； 3.3 显示与控制：彩色液晶背光显示，背光触控式按键操作，具有温度、时间调节控制，屏锁时间、屏保密码设定等功能； 3.4 工作程序设计：可编程设置不少于30段99周期程序； ★3.5制冷系统：使用进口压缩机组、变频制冷系统、无氟制冷剂；具备手动多档（≥3档）可调风速功能或自动无级变速功能，能够全温段持续无霜运行（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告）； 3.6 门扉：双层门设计，内门为全景钢化玻璃材质，可观察样品状态，配备机械锁； 3.7 检测孔：设备左右侧各有一个内径≥3cm的检测孔，用于计量或者验证试验的进行； 3.8 具备预约和定时功能，可把控设备的开启时间和运行时间； 3.8.1 定时范围：0-9999min； 3.8.2 预约范围：0-9999min； 3.9 设备腔体内标配220V电源插座； 3.10 具有超温报警，自我诊断功能； 3.11 设备内标配有大功率照明灯，可观察内部样品状态； 3.12 具有来电恢复功能； 3.13 容积：≥250L； 3.14 载物托架：不少于4块； 3.15 每层隔板承重：≥15 Kg； 3.16 输入功率：≤1100W。 4. 配置清单： 4.1 主机3台； 4.2 载物托架4块/台； | 3台 | 工业 |
| 5 | 全自动移液器吸头装盒机 | 1.用途：用于全自动地将散装移液器吸头填装进吸头盒中，可支持10ul~350ul吸头装盒。 2.使用环境条件： 2.1 环境温度：10～35℃；相对湿度：≤80％。 2.2 适配器电压：220VAC±10%；50Hz，设备输入电压：12V。 3.技术参数 3.1 机型：在不更换硬件零件的情况下，一台设备可同时支持排列两种规格吸头；可支持匹配进口、国产等多种品牌吸头，支持10ul/20ul/200ul/250ul/300ul/350ul吸头中任意两种规格。 3.2 机身材质：全铝合金，表面经阳极氧化覆膜后喷涂烤漆处理，防腐蚀与磨损。 ★3.3 储料仓材质：医用级304不锈钢，可同时储存不少于2500个10ul/20ul移液吸头、1500个200ul/250ul移液吸头、1000个300ul/350ul吸头；双储料仓配置，均位于机器后方。（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） 3.4 下料系统：采用3D打印成型，贴合吸头形状，不损伤吸头；开合式对准机构配备智能避障功能，装盒时遇到障碍物可自动绕行。 3.5 下料管：一体式磁吸式快拆式，防卡料设计，无螺丝自对心卡扣，可整体拆卸更换，质保期结束后，原厂更换费用参照市场价格确定，价格不高于300元/个（投标文件提供更换成本承诺书）。 3.6 移动平台：H-Bot移动平台，固定双电机双轴联动式平台，电机不随平台移动。 3.7 传感器：非接触式红外线传感，可准确感知吸头位置状态。 3.8 控制屏幕：电容触控屏，支持戴丁腈手套触控。 3.9 吸头盒固定架：磁吸快拆式二合一设计，可更换不同固定架，支持定制匹配任意品牌吸头盒。 3.10 加料方式：设备顶部加料。 3.11 设备功率：不高于50W。 ★3.12 装盒速度：≤1min/盒，单次装盒量≥6盒；（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） 3.13 重量：≤50KG。 4. 配置清单 4.1 主机 1台； 4.2 10ul及200ul 吸头盒的二合一吸头盒固定架 1个； 4.3 快拆式下料管 4个； 4.4 电源适配器 1套； | 1台 | 工业 |
| 6 | 恒温金属浴 | 1. 工作条件： 1.1 环境温度：5℃～40℃； 1.2 相对湿度： ≤80％； 1.3 外部电源要求：220V～50Hz，600W； 2. 性能指标： ★2.1 主要功能：加热、制冷、震荡，具备磁吸设计可拆卸热盖模块；（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） 2.1.1温度设定范围：0℃-100℃； 2.1.2 温度显示分辨率：0.1℃； 2.1.3 升温时间：≤8min（室温20℃-100℃）；降温时间：≤8min（100℃-4℃）； 2.1.4 温度均匀性：≤±0.5℃； 2.1.5 温控精度：≤±0.2℃； 2.1.6 温度波动度：≤±0.1℃； 2.2 时间设定范围：0-99h59min或∞； 2.3 震荡转速：0~1500rpm； 2.4 热盖温度：工作温度≥模块+10℃；模块温度低于15℃时热盖不加热； 2.5 热盖升温时间：从室温升至110℃时间≤10min； 2.6 工作状态显示：以不同标记标识对加热、恒温、制冷等状态进行区分； 2.7 安全性：模块具备防止模块污染与防烫手保护功能，实验过程不会接触到高温金属。主机内置超温保护装置（含模块和热盖)，超温时加热断开； 3. 配置清单：主机2台，模块：96×0.2mL PCR标准板模块和24×2ml离心管模块各1个/台。 | 2台 | 工业 |

第7 包：核酸扩增与检测分析系统

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸扩增仪 | 1.样品基座：0.2ml，96孔； 2.温控模块：采用帕尔贴半导体技术； ★3.模块最大变温速率≥8℃/Sec，变温速率可调节；（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） 4.温度范围: 0-105.0 ℃； 5.温度均匀性：≤0.2 ℃（达到95 ℃后运行≥30秒）； 6.温度精度：±0.1 ℃（35-99.9 ℃）； 7.PCR体积范围： 10-100 uL； ★8.梯度PCR功能：可进行12列温度梯度PCR，梯度范围：30℃～105℃，梯度温差范围：0.1-42℃；（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） 9.热盖：热盖压力自动调节，无需手动；温度可调范围30-115 ℃，可设置关闭； 10.彩色液晶显示屏≥10英寸； 11.程序存储：机载存储≥30000个程序文件，可使用USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序； 12.有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，可连接打印机； 13.联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； 14.内置多种PCR程序模板，可直接调用，内置适合Touchdown PCR或Long PCR的程序，可随循环数温度升降或时间调整； 15.其他功能：多重权限账户管理模式、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等。 | 1台 | 工业 |
| 2 | ▲凝胶成像系统 | ★1.触屏控制电动样品平台进出，内嵌式LED灯带，可显示仪器不同的工作状态；（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） ★2.相机：CCD相机；（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） 2.1分辨率：≥500万有效像素（非镜头像素），图像分辨率：300DPI、600DPI、1200DPI 3种类别可选； 2.2像素密度：16 bit (0-65535灰阶)，动态范围：>3.2个数量级； 2.3感光效率：High QE:≥75%； 2.4信噪比： ≥72db； 3. 镜头： 3.1 原装进口大口径高通透镜头，2000万像素 3.2 自动聚焦，软件可实现样品自动聚焦，避免人为判断出现误差 3.3光圈及焦距数字化，可根据输入数字实现光圈的调节； 4.窄带滤光片：配备590nm标准滤光片； ★5.激发光源：LED透射激发光源，包括302nm波长LED紫外光源，全波段LED白色光，470nm波长LED蓝光光源；（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）和软件截图与实物照片佐证） ★6.样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光/紫外/蓝光托盘，通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作（投标文件中提供软件截图和实物照片佐证） 7.控制系统：内嵌式工业平板电脑,屏幕尺寸≥12寸。 8.数据传输：外置≥4个USB3.0接口或可通过无线网络完成数据传输。 9.拍摄面积：≥14cm×21cm； 10.自动进样：具备全自动控制的进样平台； ★11.切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）和实物照片佐证）； 12.图像采集及分析软件：可实现拍摄、灰度分析等功能 13.自动完成光源选择及拍摄，可完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择 14.具备图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据 ★15.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，分析数据能输出至Excel（投标文件中提供软件截图佐证）。 | 1台 | 工业 |
| 3 | 核酸电泳系统 | 1.电源： 1.1 稳压/稳流控制 ★1.2 4组输出（可同时连接四个电泳槽）（投标文件中提供产品原厂盖章彩页或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） 1.3 输出定时/计时控制 1.4 自动无负载输出保护 1.5 自动过载和短路保护 1.6 自动记忆工作状态 1.7 3位数显，1位状态显示 1.8 可层量防滑机箱 1.9 电压：4-300 V，递增单位：1V 1.10 电流：4-400 mA，递增单位：1mA 1.11 定时：0-999分，递增单位：1分钟 2.电泳槽： 2.1 槽体：采用聚碳酸脂材质注塑成型，外形尺寸≥300×170×80mm。 2.2 开盖方式：按钮式开启。 ★2.3 配备多用制胶器，可耐不低于135℃的高温，可同时兼顾6×6cm/6×12cm/12×6cm或12×12cm四种规格的胶板。（投标文件中提供产品原厂盖章彩页（须同步提供产品说明书）或官网截图（须附官网链接）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告） 2.4.槽体内水平平台具备垂直固定基准设计，可实现不同大小的胶电泳时均居于中心位置。 2.5.配置清单：稳压电源1套、电泳槽2个（含铂金丝电机架、电源导线、多用制胶器）、制胶托盘（6×6cm、6×12cm、12×6cm、12×12cm）各1个、1.0mm（17齿/9齿）/1.5mm（17齿/9齿）/2.0mm（2齿/3齿）厚度的样品梳，合计6把。 |  | 工业 |

## 注：

- （1）标注▲为本次采购核心产品。

- （2）第1-4包投标人提供ELISA抗体试剂盒的规格不限，单价参照2*96孔/盒规格计算，第2包虎红平板抗原规格不限单价参照10ml/瓶规格计算。

## 三、报价要求

1.本项目第1-5包报投标费率（综合费率），投标人所报费率不得超过最高限价。投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。所有优惠均体现在投标报价中，额外标明或承诺提供其他费用或物品均不予认可，采购人后期不追加任何费用，请投标人根据自身及项目实际情况谨慎报价。费用结算按照“实际供货数量×中标人所报费率×单价最高限价”，据实结算，最终结算总费用不超过各包预算。

2.本项目第6-7包报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。所有优惠均体现在投标报价中，额外标明或承诺提供其他费用或物品均不予认可，采购人后期不追加任何费用，请投标人根据自身及项目实际情况谨慎报价。

## 四、备品备件及专用工具

## 1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的产品维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2.专用工具：中标人提供产品安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收及质量保证

## （一）供货期

## 1.第1-5包分批次供货，中标人每次在接到采购人发出的交货通知后5个工作日内送达指定地点。

## 2.第6-7包自合同生效之日起，30个日历天内完成供货、安装、调试等所有工作内容。

## （二）交货地点

## 具体按采购人指定地点。

## （三）供货验收方式

## 1.第1-5包

## 1.1中标人提供的产品必须完全符合国家有关技术标准。

## 1.2所投产品需配有中文使用说明书，合同签订后，中标人供货时随货向采购人提供以下材料：

## （1）产品中文使用说明书；

## （2）产品出厂检验合格证明材料；

## （3）出货单（标明产品型号、数量、批号及效期）；

## 1.3具体产品验收标准和程序按采购人要求执行。

## 2.第6-7包

## 2.1产品验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

## 3.如产品在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿，采购人有权解除合同并追究一切法律责任。

## （四）中标人提供的商品必须完全符合国家有关技术标准。

## 1.中标人应保证供货产品应是最新或最佳的原材料生产，完全符合国家标准规定的质量、性能和技术规，并达到采购人提出的其它要求。按相应标准和产品的特殊要求进行包装后运输，投标人在投标文件中承诺的质量保证期内对任何质量问题负责，采购人有权对供应商提供的产品作质量检验，经检测不合格的，将按相关法律法规追究中标人法律责任。因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。

## 2.在产品的使用过程中，发现产品出现严重质量问题，经联合调查确定为产品质量原因造成的，采购人有权中止或终止执行合同，中标人应自行收回不合格产品。

## 3.如产生质量纠纷，采购人与供应商会同有关管理部门组成调查组查清原因，经权威部门确认是由产品质量原因造成的，中标人应承担责任，因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。。

## （五）质保及售后服务

## 1.中标人接到采购人产品出现问题的通知后，24小时内到达产品现场，进行处理。

## 2.质保期：自双方签订《验收报告》起进入免费质保期，免费质保期1年。在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现产品有缺陷，成交供应商将免费修理或替换该产品；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

## 六、包装运输

## 1.中标人负责产品包装、办理运输和保险，将产品安全运抵交货地点。

## 2.产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4.各种包装应能确保产品在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、其他说明

## 1.中标人在实施本项目过程中应尽必要的安全注意义务，如发生任何事故，由中标人自行负责，若由此给采购人或第三人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

2.合同签订前，采购人有权对中标人投标文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料原件审查。如果逾期不能按要求提供或经审查、验证不能通过，采购人将有权取消其中标资格，并追究其一切法律责任。

3.本项目由安徽省动物疫病预防与控制中心负责解释。