采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
[bookmark: _GoBack]（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc382548620]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目验收合格后，一次性支付合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学繁昌创新港，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格后1年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc1715351726]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	重要指标项
	★
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	关键指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
针对下表中要求在投标文件中提供证明材料的参数，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方证明材料（如检测报告，测试报告等），提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	冷冻高通量组织研磨仪
	1.适配器规格：0.2mL-50mL、适配器可预冷、可进行高通量、大批量的DNA、RNA、蛋白质提取；
2.多重智能保护：超速、超温、电机过热保护，具备断电记忆与程序自动断电恢复功能；
3.双锁结构配合锁定检测器，仪器落锁完成后才会运行；
4. ≥7英寸高清触摸屏，可戴手套直接操作，灵敏度高；
5.温控范围：室温至-50℃；
6.温控精度：±0.5℃；
7.转速:0-2800转；
8.加减速:0-2S；
9.行程:≥40mm；
10.开盖方式： 配备自平衡液压支撑杆，支持一键自动解锁，盖体匀速平稳开启，机械与电子双重联动感应，上盖开启状态下，研磨电机处于强制断电状态；
■11.软件具有三级权限管理，管理员账号可以管理至少20组设备独立账号，可调取设置账号使用设备记录。管理员具备超级密码权限，各个账号密码各自独立；
12.定时范围：10秒~99分钟，具备倒计时功能，可设置间歇、停止、总运行时间；
■13.组件及配（备）件：
13.1主机1台；
13.2 2mL 制冷适配器2套；
13.3 3mm 不锈钢研磨珠1瓶；
13.4 5mm研磨珠1套；
13.5 2mL研磨管1包；
13.6 离心管开盖工具1个。
	1台
	工业
	/

	2
	荧光分光光度计
	1.激发光源：除臭氧型150W氙灯；
★ 2.激发波长范围：200nm~900nm（投标文件中提供证明材料）;
3.发射波长范围：200nm~900nm；
4.激发带宽：2nm、5nm、10nm、20nm；
5.发射带宽: 2nm、5nm、10nm、20nm；
6.波长准确性:±1.0nm ;
7.波长重复性:≤0.5nm;
★ 8.增益档：1-17档(0-1000V连续可调) ；自动光门（投标文件中提供证明材料）；
9.信噪比:S/N≥150（P-P）（水的拉曼峰信噪比）;
10.检出极限:1×10-10 g/ml;
11.测量线性:γ≥0.995:
12.峰值强度重复性:≤1.5%;
13.零线漂移:±0.3;
14.示值上限:±1.5%;
15.分辨率:1.0nm；
16.单色器:机刻凹面衍射光栅;
★ 17.波长扫描速度至少满足: 15，30，60，300，1000，3000，6000，15000，30000，48000nm/min,10档速度可选，最高速度≥48000nm/min, 1分钟内可完成三维图谱扫描（投标文件中提供证明材料）; 
18.光度值范围:0.00-10000.00;
19.数据传输方式:不低于USB2.0;
20.软件：可定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。
	1台
	工业
	/

	3
	▲液相色谱仪
	1.工作条件：
1.1工作电压：220V±10%，50Hz ；
1.2温度：4.0~40.0 ℃ （39.2~104.0 °F）；
1.3湿度：20%~80%RH，无冷凝；
2.技术指标：
2.1四元溶剂管理系统；
★ 2.1.1 色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器，并标注双压力传感器位置（投标文件中提供证明材料）；
2.1.2 集成式漏液管理：配备漏液传感器；
2.1.3 pH范围：1~12；
2.1.4 泵压力传感器反馈回路：≥2路；
2.1.5 压缩补偿：自动、连续；
2.1.6 梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合；
2.1.7 流量范围：≤5.000 mL/min，增量为0.001 mL；
2.1.8 脱气：集成式真空脱气，4个排气仓；
2.1.9 最大操作压力：≥9500 psi（全流量范围）；
2.1.10 梯度延迟体积：≤1000 μL，不随反压变化；
2.1.11 柱塞清洗：自动，可编辑；
2.1.12 流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0%；
2.1.13 混合准确度：± 0.5%，5%~95%范围内；0.5∼5.0 mL/min，不随反压变化 ；
2.1.14 混合精度：±0.15% RSD或0.04 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果，不随反压变化；
2.1.15 混合波动（基线噪音）：≤ 0.5 mAU；
★ 2.1.16 梯度变化模式：预编不少于11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制（投标文件中提供证明材料）；
★ 2.1.17  内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1Ph；缓冲盐配置体系数量：≥8；梯度种类：≥3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）（投标文件中提供证明材料）；
2.2自动进样器管理系统 ；
2.2.1流通针式进样模式；
2.2.2定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步；
2.2.3样品容量：≥95位（2 mL样品瓶架）；
2.2.4 样品交叉污染/样品残留：≤0.002%（咖啡因），UV条件下 ；
2.2.5进样针清洗：集成、主动、可设置；
2.2.6进样体积：0.1~50 μL，增量：0.1 μL；
2.2.7最小样品量需求：3 μL，使用2 mL全回收样品瓶；
2.2.8进样线性度：≥0.99，0.2~50.0 μL；
2.2.9进样精度：
≤1.0% RSD，0.5~0.9 μL；
≤ 0.5% RSD，1.0~4.9 μL；
≤ 0.25% RSD，5.0~1000.0 μL；
2.2.10准确度（吸取）：+/- 0.2 μL；
2.2.11自动进样循环时间：≤30 s（进样之间）；
2.2.12样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃；
温度准确度：传感器处为+/- 0.5℃；
稳定稳定性：传感器处为+/- 1.0℃；
2.2.13进样次数：每个样品1~99次进样；
2.3色谱柱管理器；
2.3.1色谱柱容量：单根色谱柱，最大内径7.8 mm；最长300 mm（带过滤器或保护柱）；
2.3.2使用温度范围：
20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃；
温度准确度 ：± 0.5℃；
温度稳定度 ：± 0.3℃；
2.3.3加热模式：空气循环；
2.4紫外/可见光检测器；
2.4.1波长范围：190~700 nm；
2.4.2带宽：≤5 nm；
2.4.3波长准确度：±1 nm ；
2.4.4波长重现性：±0.1 nm；
2.4.5测量范围：0.0001~4.0000 AU；
2.4.6检测通道：2个；
2.4.7基线噪音 单通道：≤5.0×10-6 AU；
基线噪音 双通道：< 35 ×10-6 AU；
2.4.8漂移: ≤ 1.0×10-4AU/hr；
2.4.9线性范围：≤ 5% （2.5 AU）；
2.4.10吸收范围：0.0001~4.0000 AU；
★ 2.4.11 光源：氘灯，无需使用其他光源；流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应；固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率（投标文件中提供证明材料）；
2.4.12内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；
2.4.13采样频率：≥70 Hz；
2.4.14内置比色池，实现紫外光谱扫描功能；池长：≥10 mm（分析池）；池体积：≥16.3 µL（分析池）；
2.4.15流通池耐压：≥1000 psi（分析池）；
3.色谱数据管理系统；
★ 3.1 内置ORACLE® 11版图文数据库。数据库和软件不得分开安装。具有电子记录，电子签名之功能，具有分配用户使用权限之功能。≥16种校正拟合定量计算方式；≥10种数据检索模式;带有系统适用性软件，可以计算柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数；可自定义样品信息和编辑计算公式：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6（投标文件中提供证明材料）；
3.2登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰；
3.3操作向导模式和在线帮助功能：按照指南要求进行操作即可执行相应的功能；
3.4报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告；
3.5原始数据和结果可输出到其它软件中（如Excel）；
■4.基本配置：
4.1高效液相色谱四元泵1台；
4.2在线脱气机 1个；
4.3自动进样器 1台 ；
4.4柱温箱1台；
4.5检测器1台；
4.6数据处理系统（含液相色谱仪软件）1套：
≥12G内存/≥500G 硬盘/独立显卡/≥21英寸液晶显示屏；
4.7色谱柱（5μm，1根）。
	1台
	工业
	/

	4
	超声波清洗机
	1.≥3.2英寸液晶屏；
2.液晶屏可显示累计工作时间；
3.液晶屏同时超声功率、超声频率、超声时间、超声温度；
4.液晶显示超温度、超电压、超电流、故障蜂鸣警示；
5.全中文智能操作系统；
6.具有数据存储功能，可保存工作参数；
7.仪器尺寸：≥350×320×340（mm）；
8.内槽尺寸：≥330×300×150（mm）；
9.清洗容量：≥15（L）；
10.超声频率：≥40（KHz）；
11.超声/脱气功率：≥480W；
12.超声功率可调：1-100（%）                       ；
13.加热功率：≥800（W）；
14.加热温度可调：室温-80（℃）；
15.时间可调：1-9999（min）；
16.累计工作时间：≥999999（h）；
17.不锈钢网架、不锈钢降音盖；
18.配备排水接头和软管。
	7台
	工业
	/

	5
	超微量分光光度计
	1.技术指标：
★ 1.1检测浓度范围：检测下限：基座2ng/μL（dsDNA）（投标文件中提供证明材料）；                
检测上限：基座27,500ng/μL（dsDNA）；
1.2.波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析；
1.3.光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）；
★ 1.4.光程：至少包含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，可根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置（投标文件中提供证明材料）；
1.5.检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；
1.6.最小样品体积（基座）≤1μL；
1.7.OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/mL；
★ 1.8.具备智能样本检测技术可进行至少4种污染物鉴定和结果校正（投标文件中提供证明材料）；
1.9.仪器操作：不低于7英寸高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可调整角度；
1.10配备电脑版软件，用于分析和管理从仪器种导出的结果；
1.11.仪器内置传感器，具有摄像头，检测前对样品上样液柱进行数码成像，保证检测的准确性。
	1台
	工业
	/

	6
	纯水机
	1.进水水源：城市自来水  水温1-40℃ 水压1-5㎏  TDS≤400ppm；
2.出水水质：
RO水电导率1-15μS/cm@25℃； 
超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；电阻率：≥18.25ΜΩ·cm@25℃；
微粒子（大于0.01μm）含量：≤1/ml；热源含量：≤0.001Eu/ml；
微生物含量：≤1cfu/ml  总有机碳量TOC≤3ppb ；
阳离子：≤0.01ppb     阴离子：≤0.01ppb；
Rna：≤0.01ng/ml     Dna：≤4ng/ml；
3.制水量：≥ 10L/H   出水流速：RO水1.8L-2L/min ；UP水1.5L-1.8L/min ； 
4.采用全自动控制系统，时时监测系统运行状态和各项参数，系统具备用户、工厂双重4位密码保护；系统配置三路三显三监测功能:对源水的电导和水温在线监测显示,对RO纯水的电导和水温在线监测和显示,对UP超纯水的电阻和水温在线监测和显示、系统TOC在线监测,可时时反映超纯水的TOC指标；
5.预处理采用3级旋转卡接内置滤芯,即PP+AC+UF一体快接滤芯,旋转角度≥90º；
6.配置USB接口,可把历史数据以Excel表格导出；
7.完善保护功能,可在线查询历史缺水报警,水质不达标报警和高压水满保护管理功能；
8.系统具备耗材失效报警功能,UV灯失效报警功能；
9.内置超纯水循环功能，超纯水水质不达标自动排放,保证机器出的水为合格水；
10.系统配置四位一体安全保护滤波器，防止电路漏电、短路，保护操作者的安全；
11.系统配置的电极常数为0.01cm和1.0cm，具备温度自动补偿功能；
12.系统具备手动取水和自动取水功能，可相互切换取水模式，具备定时取水功能；
13.设备内置静音隔膜增压泵，1米处≤30dB，内置RO膜防垢定时自动冲洗功能。
	1台
	工业
	/

	7
	超纯水机
	1.工作条件：
1.1 供给电压：100~240 V；50~ 60Hz； 
1.2 环境温度：5℃～35℃；  
1.3 进水水质：市政自来水； 
2.实验应用 ；
2.1 实验室二级纯水可应用于缓冲液、pH 标准溶液和各种化学试剂的配置； 
2.2 实验室一级超纯水可应用于各种化学分析仪器（如 HPLC/ICP-MS 等）、生命科学领域实验（如 PCR、细胞培养、分子生物学等）； 
3.技术参数 ；
3.1 系统以自来水直接作为进水，可同时产出实验室二级纯水与一级超纯水两种水质，达到或超过各种标准中规定的 I 级水质。产水速度：≥ 25L/h，产水电阻率：≥5 MΩ.cm @ 25 ℃，TOC 含量：≤30 ppb； 
3.2 超纯水产水水质 ；
3.2.1 超纯水取水速度从逐滴到最大 2 L/min 连续可调； 
3.2.2 产水电阻率：≥18.2 MΩ.cm @ 25℃； 
3.2.3 TOC 含量≤5 ppb； 
3.2.4 微生物≤0.01 cfu/mL； 
3.2.5 直径≥ 0.2 μm 的颗粒物数量≤1/mL； 
3.3 自来水预过滤模块：可选择 PP 棉芯和 AC 活性炭； 
3.4 RO 纯化过程中，不符合水质要求的水将回流重新纯化； 
■3.5 具有全管路消毒清洗功能，可监测并读取纯水在管路中的流速。整套系统配备水质传感器，超纯水电导率仪出水电导池常数≤ 0.19cm -1，温度灵敏度≤0.1℃；
★ 3.6 配备的纯化柱适用多种应用场景，纯化柱填料共计不低于3L（投标文件中提供证明材料）；
3.7 185/254 nm 双波长紫外灯； 
3.8配备远程取水手臂，取水手柄具有≥3 英寸彩色触摸显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取水质信息； 
3.9 取水过程无需用手固定容器，具有定量（0.1 ~25 L）取水功能，精度≤5%； 
★ 3.10.配备 ≥30L 容积水箱，顶部配有空气过滤器并预留主机安装位置（投标文件中提供证明材料）。 
	1台
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	恒温磁力搅拌器
	■1.仪器系统组成：恒温测速磁力搅拌器主机（1台）+搅拌子（3个）+温度探头（1根）+不锈钢探头支架（1套）+电源线（1根）+保险丝（1套）；
2.技术要求；
2.1主要技术性能；
2.1.1 速度显示：0-2000转/分（连续可调）；
2.1.2加热功率：≥500W；
2.1.3 电机功率：≥30W，无刷电机；
2.1.4数显控温，控温范围：RT+5℃-100℃（加热盘表面最高温度200℃）；
2.1.5加热板尺寸：≥170×170mm；
2.1.6搅拌容量：20-5000毫升；
2.1.7 加热盘材质：搪瓷。
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	磁力搅拌器
	1.技术要求；
1.1 无级调速，调速启动-2400转/分；
1.2加热功率：≥200W；
1.3最大搅拌容量：≥1000mL；
1.4加热板尺寸：≥120×120mm；
1.5加热盘材质：搪瓷；
■2.每台仪器系统组成：
2.1磁力加热搅拌器主机（1台）；
2.2搅拌子（3个）；
2.3温度探头（1根）；
2.4不锈钢探头支架（1套）；
2.5电源线（1根）；
2.6保险丝（1套）。
	10台
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	超低温冰箱
	1.工作条件：环境温度10～32℃，相对湿度:≤83%RH，工作电压：198～242V，频率：50±1Hz；
2.温度范围：-40℃～-86℃可调节，控温精度：±0.1℃；
3.样式：立式。容积≥420L，内部深度≥700mm，可放置≥25个规格的冻存架不低于12组，2英寸标准冻存盒不低于300个；
4.主控制界面：采用≥10英寸LCD触摸屏（分辨率≥800*1280px），动态显示箱内温度、设定温度、环境温度、报警状态、当前时间、WiFi网络连接、蓝牙连接、登录用户等信息，具备存取管理、数据查看、数据曲线、设置管理、留言板不少于五种功能模块；
4.1 报警管理功能：可以查看报警内容、报警发生时间、解除时间、查看报警时间；可对报警时间及日期进行筛选；
4.2 样本存取：具备取出/存储管理页面、类型设置/历史记录页面；
4.3 数据查看：可查看历史运行数据、历史操作记录（登录/登出、添加/修改用户、导出、温度/报警设置、开锁、打印、开门/关门）、历史报警记录、导出数据、打印数据；
4.4 数据曲线：可分别查看日、周、月曲线视图；可切换/筛选对应日期曲线视图；双指可放大/缩小曲线视图，单指滑动可查看详细温度值；可将曲线图片导出到U盘中；
★ 5.制冷系统：双独立高效制冷系统，低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。微电脑程序控制，可实时根据箱内温度情况自动控制压缩机转速。断开一个系统，另一制冷系统快速反应，单机高频运行，箱内温度≤-70℃（投标文件中提供证明材料）；
6.配套软件：配备样本管理软件；
7.配备5V冷链供电系统；
8.配备RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
9.配备屏幕复位功能快捷按键。
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	万分之一天平
	★ 1.称重量程：≥220g（投标文件中提供证明材料）；
2.可读性:≤0.0001g；
3.重复性:≤0.0001g；
4.线性误差：±0.0002g；
5.校准方式：外部校准；
6.稳定时间：≤3s；
7.显示屏：宽屏背光LCD显示屏， LCD显示屏双行显示，可显示天平菜单信息及操作提示。量程条显示称量进度； 
8.称量室上方配备ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电；
前置水平调节脚；
10.配备RS232接口&USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示；
11.称量模式:  基本称量、计件称量、百分比称量，检重称重，动物称量，密度测定，下挂式称量；
12.称盘尺寸: 直径≥90mm。
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	十万分之一天平
	1.仪器工作环境：
1.1 实验室：温度在 5-40℃，相对湿度≤80%RH。环境整洁无烟尘，周围没有机械振动源和电磁干扰源；
1.2 工作台：微量电子天平属于精密设备，放置仪器的平台要平稳牢固；
1.3 电源：电压 220±10V；
2.技术要求；
2.1 分析功能: 十万分之一电子天平需要具备满足0-52g之间,可读性0.01 mg的精准称量、间隔称量、密度测量、除静电称量等功能；
2.2主要技术性能；
2.2.1 称量范围：0 ~ 52 g，可读性：0.01 mg ；
★ 2.2.2重复性（5%载荷下）≤0.015 mg（投标文件中提供证明材料）；
2.2.3 线性误差：±0.03mg；
2.2.4偏载误差（测试载荷下）：≤0.12mg (50 g)；
2.2.5灵敏度偏移（标称加载下）：0.4 mg；
★ 2.2.6最小称量值（5%载荷下，k = 2，U = 1%）≤3mg；多级数字滤波和补偿技术；下称钩设计（投标文件中提供证明材料）；
2.2.7 稳定时间：≤4 s；
2.2.8 灵敏度温度漂移：≤0.0002%/℃；
2.2.9 防风罩的有效高度不低于235mm；
2.3 功能指标；
2.3.1采用金属底座与PBT 顶部坚固的外壳，天平耐受腐蚀性化学试剂；
2.3.2 电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器，具有显著的抗冲击、抗过载性能，同时确保称量结果准确；
2.3.3  全自动内部校准技术，温度和预设的时间自动触发，无需人为操作；
2.3.4内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求；
2.3.5 称重方式：统计称量，检重称重，求和称量，计件称量，配方称量，百分比称量，动态称重，自由因子称量，密度测定；
■3.每台仪器系统组成；
3.1电子天平主机  1套；
3.2不锈钢秤盘  1套；
3.3 LCD显示屏  1个；
3.4 电源适配器和电缆线  1套；
3.5电子天平说明书  1套；
3.6保护罩  1个。
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	人工气候培养箱
	1.技术要求：
1.1控温范围： 有光照10-60℃  无光照5-60℃；
1.2温度分辨率：±0.1℃；
1.3温度均匀性：±2℃；
1.4温度波动度：±1℃；
1.5光照强度：0-22000LX可调   LED光板；
1.6控湿范围：40-95%RH；
1.7湿度波动度：±3-5%H；
1.8功率：≥1500W；
1.9容量：≥250L；
1.10定时范围：12小时/段*24段；
■2.每台仪器系统组成：
2.1主机（1台）；
2.2超声波加湿装置（1套）；
2.3隔板（3块）。
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	生化培养箱
	1.技术要求；
1.1控温范围： 5-60℃；
1.2温度分辨率：±0.1℃；
1.3温度均匀性：±2℃；
1.4温度波动度：±1℃；
1.5功率：≥1500W；
1.6容量：≥250L；
1.7定时范围：0-9999min；
■2.每台仪器系统组成：
2.1主机（1台）；
2.2隔板（3块）。
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	生物安全柜
	1.工作条件：
1.1 工作环境温度10-30℃；
1.2 电源220-240V；
2.技术要求：
2.1智能控制系统；
2.1.1具备紫外杀菌预约并定时功能；
2.1.2具备插座定时功能，确保操作环境内其他用电器的使用安全；
2.2智能恒风速技术；
2.2.1监控下降和流入风速，可自动跟踪风速并调节输出，在过滤器阻力增加50%时，风量排出量减少量小于10%；
2.3安全保障；
2.3.1紫外杀菌灯、照明灯连锁保护，打开照明灯，紫外杀菌灯自动关闭，避免误操作对人体造成紫外伤害；
2.3.2具备前窗限位保护，当前窗超高或超低时，系统自动发出声光报警，避免扰乱气流和操作区负压状态，造成生物污染流出或者样品污染；
2.4洁净保障；
2.4.1HEPA高效过滤器，可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.998%以上；
2.4.2预设过滤器失效和破损报警，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制系统能自动启动声、光和中文可视方式报警提示；
2.5人性化设计；
2.5.1待机模式，当关闭前窗中断实验时，设备自动进入低能耗待机模式；
可视前窗满足人体工程学原理的5°倾斜角设计；
2.5.2防喷溅保护盖的AC插座，预留水、气接口；
可活动操作台面，下设有集液槽，下设排污阀；
2.6 技术参数：
2.6.1洁净等级：不低于100级；
2.6.2气流模式：70%循环，30%外排；
2.6.3流入气流平均流速：≥0.55m/s；
2.6.4下降气流平均流速：≥0.35m/s；
2.6.5下降气流控制精度：±0.02 m/s；
2.6.6噪音水平：≤67dB；
2.6.7人员防护：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；
2.6.8受试产品防护：菌落数≤5CFU./次；
2.6.9交叉感染防护：撞击式采样器的菌落数≤2CFU./次；
2.6.10工作区尺寸（宽×深×高）mm：≥1360×580×595；
2.6.11外型尺寸（宽×深×高）mm：≥1500×770×2135；
2.6.12日光灯/紫外灯规格：30W×①/30W×①。
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	生物倒置显微镜
	1.无限远光学系统，总放大倍数,：40×-400×；适合于培养皿、培养瓶中的活体细胞的观察；
2.聚光镜组可拆卸，能满足使用不同高度的培养瓶;超长工作距离150mm.；
3.连续可调LED光源照明系统；
4.目镜：转轴式双筒目镜组；45°倾斜、瞳距调节范围47-75mm；10×目镜，视场数20mm。对中目镜直径30mm；与相衬物镜一起使用；
5.物镜转换器：五孔转换器；
6.10×-40×物镜共用的预定中心相衬光环；
7.平场消色差物镜：4×NA≥0.1,WD≥22.3mm；10× NA≥0.3,WD≥7.3mm；
20×NA≥0.45,WD≥8.8mm；40× NA≥0.6,WD≥4.4mm；
8.10×、20×-40×预调中心相衬滑板；托架，Φ38mm培养皿托架，Φ54mm培养皿载玻片托架；
9.载物台外形：为防溅漏设计平台，≥170×230mm；机械移动尺、右低位同轴X、Y方向旋钮，行程：≥120×80mm；
★ 10.具有两个数码通道，可同时外接数码摄像头和数码相机（投标文件中提供证明材料）；
11.摄像软件基础参数；
11.1 实时采集显微镜下图像可达镜下视野图像的90%以上；
11.2 采用≥2000万彩色摄像头清晰度高；
11.3 参数：分辨率：≥5440*3600以上；传感器类型：COMS；镜头格式：C 1＂；像素尺寸：2.4*2.4μm；相机帧率15fps；比特深度：8或10；快门：连续卷帘快门；色温：2000-15000K；
11.4 图象测量软件，具有测量、拍照、视频、图像拼接、景深融合等功能；
12.图像处理系统：运行内存≥16GB/≥512GB固态硬盘/分辨率≥1080P/屏幕尺寸≥23.8英寸 ；
■13.配置清单；
13.1主机   1套；
13.2镜头   1套；
13.3相机   1套；
13.4图像处理系统   1套。
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	光照培养箱
	1.技术要求；
1.1控温范围： 有光照10-60℃；无光照5-60℃；
1.2温度分辨率：≤0.1℃；
1.3温度均匀性：±2℃；
1.4温度波动度：±1℃；
1.5光照强度：0-22000LX可调   LED光板；
1.6功率：≥1500W；
1.7容量：≥250L；
1.8定时范围：0-9999min；
■2.仪器系统组成：
2.1整机 1台；
2.2隔板 3块。
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	红外加热磁力搅拌器
	1.加热盘温度 :≤450℃；
2.样品设置温度:≤300℃；
3.安全保护温度:50-500℃ 可调；
4.溶液过温保护:10-50℃ 可调；
5.控温稳定性 ( 配Pt100) :±1℃；
6.加热功率:≥800W；
7.外置样品温度传感器:金属材质传感器；
8.温度搅拌控制:PID；
9.搅拌速度:100-1500 rpm；
10.搅拌量 H2O:≥20L；
11.显示模式/控制方式:LCD 数字显示/ 旋钮操作；
12.定时功能:1~1999min / 连续；
13.盘面材质:搪玻璃；
14.盘面尺寸:≥180×180mm。
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	立式压力蒸汽灭菌器
	1.容量:≥70升，开盖方式:手柄旋转右侧开门，灭菌腔直径≥40CM；
2.温度范围:灭菌温度:105-135℃,；
3.时间范围:灭菌时间:1-999分钟；
4.设计压力：≥0.3MPA，安全阀起跳压力≥0.28MPA；
5.压力表显示范围:0-0.5MPa,；
6.具有自动故障检测系统:开机可自检,运行过程中若仪器出现故障,可报警并显示故障代码；
7.具有后台测试程序:用户管理员输入密码进入后台程序，可用于定期检测仪器的过压保护装置；
8.三种以上干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）；
9.六级排汽方式（0-5级）：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽；
10.面板具有状态流程图显示进程；
11.安全装置：自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统；
12.配备两个不锈钢提篮；
13.具有水质检测功能。
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	均质分散机
	1.马达输入 / 输出功率: 500 / 300 W；
2.处理量 (H2O): 1–1500 mL；
3.速度调整: 无级调速；
4.速度范围: 3000–25000 rpm；
5.保证转速恒定；
6.最大工作粘度: ≥5000mPas；
7.速度显示: 数显；
8.空载噪音: ≤75 dB (A)；
9.过载保护: 是。
	3台
	工业
	/
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	加热制冷循环器
	1.最高温度：+200℃；
2.黑匣子快速响应机制，当设备出现问题时，内置的黑匣子功能可以记录设备出状况前的运行记录；
3.高亮 VFD 显示屏 +LCD 对话显示屏；
4.具备拓展接口：RS232 通讯接口 / RS485通讯接口、报警输出接口、待机输入、模拟量输入输出接口 (1×输入+2× 输出 )；
5.带自优化功能的智能温度控制技术，可以外接温度传感器；
6.PID 温度控制技术,温度稳定性：±0.02℃；
7.温度范围：-40-200℃；
8.加热功率：2kw；
9.制冷功率：20℃（470W）、0℃（400W）、-20℃（280W）；
10.流量：22-26L/min，压力泵：0.4-0.7bar；吸力泵：0.2-0.4bar；
11.充液体积：≥5.5L 。
	1台
	工业
	/
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	电热恒温水槽
	1控温范围： RT+5-100℃；
2温度分辨率：0.1℃；
3温度波动度：±1℃；
4控温系统：PID智能控温；
5孔数：3孔；
6功率：≥1500W。
	2台
	工业
	/
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	耐腐蚀隔膜泵
	1.额定电压/频率:220V/50HZ；
2.额定功率:≥120W；
3.泵头类型:双级泵；
4.极限真空度:6-8mbar；
5.最大操作压力:1bar；
6.最大流量:20L/min；
7.接口规格:≥10mm；
8.介质和环境温度:5~40℃。
	3台
	工业
	/
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	蠕动泵
	1.流量范围:0.00011～750mL/min；
2.转速范围:0.1～150rpm；
3.转速分辨率:≤0.1rpm；
4.转速精度误差:±0.2%；
5.运行时间:0.10-500秒/分/时，时间单位可调；
6.间隔时间:0.1 ~999.9秒/分/时，时间单位可调；
7.循环次数:1~50000次；
8.外控信号输入:控制启停，方向，自适应5-24V; 模拟量0-5V/0-10V/4-20mA可设置。
	1台
	工业
	/
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	隔膜泵
	1.电机功率:180 W；
2.电源:220-240V~，50Hz；
3.吸气口径:∅10×∅6 mm；
4.最大真空度/极限压力:0.0992 MPa/8 mbar；
5.最大抽气速率:≥25 L/min。
	2台
	工业
	/
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	高速离心机
	1.高清触摸大屏+按键双操作界面，同步显示设置参数和运行参数；
2.大容量存储≥999套程序组，阶梯程序组：001-010，阶梯段落数量：2-15。同时主机上具有5组日常离心程序模式实体按键可直接一键调用，可一键切换；
3.支持用户管理。用户数量：≥999；
4.记录信息数量：≥9999条；
5.支持曲线显示（转速/离心力-温度）支持中英文语种选择；
6.带实时时间显示。显示年月日-时分秒；
7.自动计算离心力/rcf，转速/rpm数据值、数据精准同步显示；
8.线性驱动，10档加/减速控制；
9.设有瞬时离心专用按键，按住即可根据所需转速离心，长按可连续离心；
10.机体采用全钢结构，离心室内腔为316不锈钢材质加环保防腐涂层处理，抗腐蚀，耐酸碱；
11.带转子自动识别系统防止人员误操作；
12.最大容量≥6×50mL；最高转速≥16500rpm；最大相对离心力≥26145×g；
13.整机噪声：≤ 70dB（A）；转速精度：±10r/min；定时范围：1s～99h59min；外形尺寸(宽×纵深×高)≥360×490×335(mm)；
14.转子配置：角转子 6×50mL尖圆底通用（12000rpm/16227×g）；6×5mL适配器；角转子须采用生物安全密封转子。
	1台
	工业
	/
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	PCR仪
	1.≥10英寸高清真彩全触控液晶屏，屏幕角度可任意调节，适合不同视角使用，曲线图形实时显示程序；
2.样品台规格: 96孔*0.2mL/0.1mL；
3.温度范围：0℃～105℃；温度准确性：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃。 
4.梯度范围：30℃～105℃，梯度温差范围：0.1-42℃；
5.主机可储存≥30,000个PCR标准程序，还可通过U盘下载程序；
6.准确锁定热盖工作位置。
	1台
	工业
	/
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	低温恒温搅拌反应浴
	1.储液槽容积:≥2L；
2.使用温度范围:-80～10℃；
3.温度稳定性:±2℃；
4.整机功率:≤1020W；
5.保护功能:延时、过电流、过热保护；
6.制冷剂:R404A、R23；
7.制冷量:-40℃:200W;-60℃:120W;-80℃:50W；
8.磁力搅拌功率:≥50W；
9.转速:100-1000rpm；
10.开口尺寸:≥140mm；
11.储液槽尺寸:≥160×105mm；
12.最大可放置烧瓶容积:≥500mL。
	1台
	工业
	/
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	冰箱
	1.冷冻室容积:≥200L；
2.面板类型:钣金；
3.制冷方式:风冷；
4.最大容积:≥600L；
5.制冷控制系统：电脑温控；
6.是否变频：是；
7.冷藏室容积：≥300L；
8.耗电量：≤0.95Kwh/24h。
	12台
	工业
	/
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	凝胶成像分析系统
	1.触屏控制电动样品平台进出，内嵌式LED灯带，可根据不同工作状态智能改变颜色；
2.CCD相机：高分辨率超清晰科研级相机；
3.硬件像素：≥500万，图像分辨率：至少满足300DPI、600DPI、1200DPI；
4.感光效率QE值：High QE: ≥75%；
5.信噪比：≥72db，像素密度：16 bit (0-65535灰阶)，动态范围：>3.2个数量级；
★ 6.控制系统：≥12英寸内嵌式LCD触摸屏操作系统，可实时显示仪器内存占比并可以控制电泳槽（投标文件中提供证明材料）；
7.数据传输：外置≥4个USB3.0接口或可通过无线网络完成数据传输；
8.超高分辨率镜头：≥2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率≤2.4微米；
9.窄带滤光片：配置一组带通滤光片590nm；
★ 10.激发光源：≥500个独立激发光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光（投标文件中提供证明材料）；
11.样品托盘：不低于3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘，通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作；
12.拍摄面积：≥14cm×21cm；
13.配备分离模块：可同时在同一电泳槽上进行两组不同电压条件的电泳实验；
14.切胶功能：智能识别翻盖式隔离防护板；
15.图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能，拍摄软件可输出TIFF、TN、JPEG格式文件；
16.自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择；
17.具备快速图像查阅及检索功能，输入需要查阅的文件名称系统可自动检索并调出相应图片；
18.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，分析数据能输出至Excel。

	1套
	工业
	/
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	脱色摇床
	1.振荡频率：10-80rpm；
2托盘尺寸：≥305*275mm；
3功率：≥30W；
4托盘夹具：防滑粘板。
	1台
	工业
	/
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	电热鼓风干燥箱
	1.仪器系统组成：整机 1台；隔板 ≥2块；
2.技术要求；
2.1控温范围： RT-300℃；
2.2温度分辨率：0.1℃；
2.3温度均匀性：±2.5%(测试点为100℃时)；
2.4温度波动度：当温度设定为180℃时（温度稳定后的情况下）为≤±1℃；
2.5功率：≥1500W；
2.6容量：≥70L；
2.7定时范围：0-9999min。
	8台
	工业
	/
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	数显恒温振荡摇床
	1控温范围： 4-60℃；
2温度分辨率：±0.1℃；
3温度均匀性：≤±1℃；
4温度波动度：±1℃；
5振荡频率：0-300rpm；
6振幅：±20mm；
7托盘尺寸：≥460*360mm；
8容量：250mL三角瓶放12个或500mL三角瓶放9个；
9功率：≥900W；
10.工作方式：回旋式；
11.定时范围：0-9999min；
12.托盘夹具：不锈钢弹簧夹具。
	1台
	工业
	/
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	高速冷冻离心机
	1.技术要求；
1.1最大相对离心力（rcf）： 1.5 mL固定角转： ≥20,800 × g（14,000 rpm）；
5 ml固定角转：≥ 20,913 × g（14,000 rpm）；
50 ml 固定角转：≥16,639 x g (11,000 rpm)；
水平转子：≥4,500 × g（5,000 rpm）；
工作板转子：≥2,250 × g（3,700 rpm）；
1.2 离心时间：1 min-99 min，1 min 递增；
1.3 最大转子容量：4*50 mL 离心管；
1.4 最大容量：4 × 250 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL Safe-Lock 管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），10 × MTP（工作板转子）；
1.5 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能；
1.6 可选择程序记忆功能，存储≥35 个用户程序；
1.7 具有5 mL Ep固定角转，离心力不小于20,913×g；
1.8 工作板转子，最大承载高度≥90 mm；
1.9 仪器包含10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬；
1.10 所有转子（除水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121℃，20 分钟）；
1.11 具有定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时；
1.12 温度范围：-9℃ 至40℃；
1.13 具有快速制冷功能，≤15 分钟预冷腔体；
1.14 具有自动待机功能，8 小时不使用后自动待机；
1.15 内置冷凝水槽；
■2.仪器配置要求；
2.1 高速冷冻离心机主机  1套；
2.2 30*1.5/2.0mL固定角转子  1套。
	1台
	工业
	/
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	液氮罐
	1.容积：≥20 L；
2.口径：≥50 mm；
3.外径：≥396 mm；
4.静态液氮保存期:≥180 天；
5.圆形提桶：120mm 6个。
	2台
	工业
	/
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	药品冷藏箱
	1.样式：立式，单门。容积≥310L；
2.外部尺寸≤650×680×1780，内部尺寸≥580×530×1120。（宽*深*高mm）；
3.箱壳采用PCM彩板，内胆采用HIPS塑料材质，箱体采用无CFC聚氨酯发泡；
4.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置≥5路传感器（包含但不限于上下部、控制、化霜、环温、湿度），箱内温度2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度，控制精度：±0.1℃。显示面板具备运行状态指示灯，可实时查看产品运行状态；
5.温度均匀性/波动度≤1.5℃；
6.报警功能：具备高环温、高温、低温、传感器故障、开门、数据通讯故障、记录仪未连接/未启动报警等报警功能，报警方式蜂鸣报警、灯光闪烁；
7.箱内配置：4层搁架+1个吊框设计，搁架间距可调；
8.箱内照明：内设LED照明灯，开/关门，灯亮/闭，外部独立灯开关控制；
9.固定移动：4个万向脚轮、2个止动底脚。
	1台
	工业
	/
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	制冰机
	1.制冰量:≥85 kg/24h；
2.储冰量:≥20 kg；
3.冷凝方式:风冷；
4.耗水量:≤2.0 L/H；
5.箱体外壳:不锈钢；
6.输入功率:≥280 w；
7.冰型:不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。
	1台
	工业
	/
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	真空干燥箱
	1.产品类型：液晶显示；
2.电源电压：～220V±10V   50/60Hz；
3.输入功率：≥900W；
4.控温范围：室温+10～250℃；
5.温度波动度：±1℃；
6.达到真空度：≥133Pa；
7.定时范围：0～9999分钟；
8.容积：≥50L；
9.内胆尺寸：≥415×370×345mm；
10.外形尺寸：≥575×550×675mm；
11.加热方式：腔壁套式加热；
12.托架数量：2块。
	3台
	工业
	/
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	旋转蒸发仪
	1. 主机技术参数；
1.1 转速调整范围:20～180rpm；
1.2 转速调节:无级调速；
1.3 真空系统升压速率:≤ 0.33kPa /min；
1.4 旋转电机功率:≥25W；
1.5 显示器:数显；
1.6 升降形式:手动+重量平衡方式；
1.7 升降行程:100＋150mm（滑动升降＋手动提升）；
1.8 冷凝器形式:立式高效双回流冷凝器；
1.9 冷凝面积:0.126㎡；
1.10 旋转瓶容积:500 或 1000mL；
1.11 收集瓶容积:1000mL；
1.12 真空密封:特氟隆+特氟隆-氟化橡胶双重密封；
1.13 蒸发能力:水：15 mL/min；乙醇：20 mL/min；
1.14 保护功能:过电流保护、接地故障及短路；
1.15 最佳使用环境温度:5～35℃；
2. 浴槽主要技术参数；
2.1 温度调节范围:常温+5～95℃；
2.2 控温精度:±1.5℃；
2.3 加热功率:≥1050W；
2.4 显示器:数显；
3. 低温冷却循环泵技术参数；
3.1 散热方式:风冷；
3.2 载热体输出温度范围:-20 ～ 25℃；
3.3 储液槽容积:≥5L；
3.4 储液槽开口尺寸:φ210 mm；
3.5 温度稳定性 :±2℃；
3.6 额定功率:≥670W；
3.7 制冷量:10℃:680W；0℃:600W；-10℃:520W；-20℃:360W；
3.8 循环泵:泵流量最大值:≥22 L/min；
3.9 泵压力最大值: ≥1.1 bar；
4. 循环水真空泵技术参数；
4.1 功率:≥180W；
4.2 电源:220V～，50 Hz；
4.3 循环水流量:≥7 L/min；
4.4 泵流量:≥80 L/min；
4.5 单头抽气速率:≥10 L/min；
4.6 循环水扬程:≥10 m；
4.7 最大真空度/极限压力:≤0.098 MPa/20 mbar；
4.8 抽气头数:2；
4.9 水箱容积:≥15 L；
■5. 配置清单；
5.1 主机 1套；
5.2 浴槽 1套；
5.3 循环水真空泵 1台；
5.4 低温冷却循环泵 1台。
	5台
	工业
	/
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	卧式砂磨机
	1.研磨槽容量：≥0.5 升（配备 ≥2L 料缸）；
2.轴封：唇式轴封；
3.变频调速：0-1450rpm；
4.输送：自吸；
5.控制系统：直流调速器     ；
6.转子材质：氧化锆陶瓷；
7.研磨桶材质：碳化硅陶瓷材质；
8.分离方式：硬质合金材质动态间隙分离；
9.处理量：300mL-2000mL。
	1台
	工业
	/
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	涡旋仪
	1.震荡方式：圆周振荡；
2.周转直径: ≥4mm；
3.无级调速范围: 0 - 2500 rpm；
4.转速显示: 刻度显示0-6档；
5.可安装试管垫片、酶标板垫片；
6.工作模式: 连续工作/点动；
7.硅质底座脚垫；偏心球轴承；铸锌外壳。
	3台
	工业
	/
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	旋片式真空泵
	1.抽气速率 m3/h(L/S)：50（Hz）：7.2（2）；60(Hz)：8.6（2.4）；
2.极限压力（Pa）：分压力≤6×10-2；全压力≤1.33；
3.50HZ转速：1400 r/min；
4.60HZ转速：1720 r/min；
5.电机功率：≥0.37 kw；
6.电源电压：220/380 V；
7.进气口口径(外径)：φ30 mm(KF-25)；
8.噪音：65 dBA；
9.容油量：≥1L；
10.外形尺寸：≤515×170×280 mm。
	2台
	工业
	/
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	药品阴凉柜
	1.工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%RH，电压：187V~242V， 频率50±1Hz；
2.样式：立式，单门；
3.容积(L)：≥330；
4.箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁；
5.内胆材料：喷涂铝板材质；
6.保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
7.核心部件：高效压缩机，风扇电机，碳氢环保制冷剂；
8.控温技术：内置不少于3路传感器（包括但不限于控制1化霜1湿度1）；
9.制冷系统：内置冷凝器，盘管式蒸发器，内置吸风风扇，具备自动化霜功能；
10.温度波动度≤3℃；
11.温度均匀度≤4℃；
12.报警功能：具备声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等报警功能；
13.箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调；出厂配备5个高密度钢丝浸塑搁架，数量可根据用户需求增加，配备价目条；
14.箱内照明：内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制；
15.门体结构：中空双层LOW-E玻璃，具备3种电加热模式，自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。小角度自关门。
	1台
	工业
	/
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	等离子清洗机
	1.主机技术参数；
1.整机规格≤500×300×300（长×宽×高）mm；
2.整机重量≤35 Kg；
3.清洗舱规格≤Φ165×L210 mm (耐热玻璃)；
4.清洗舱有效容积：≥4.5 L；
5.输入电源：220 V／50 Hz；
6.整机输入功率：≥400 W；
7.射频输出：0～150 W（连续可调）；
8.数字式定时器范围：0～99.99 min；
9.极限真空度：≤60 Pa；
10.二路浮子流量计：0.2~1.5L/min 量程；
11.观察窗：观察清洗仓内辉光状态；
12.常用工作气体：空气、氩气、氮气或混合气体；
2.真空泵主要技术参数；
1.抽气速度：≥2.2 L/S；
2.极限真空：≤5x10-2MPa；
3.水蒸汽容量：≥360g/h；
4.电机转速：≥1440 r/min；
5.用油量：≤0.5L；
■3.配置清单；
主机  1台；
真空泵  1台。
	1台
	工业
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	大容量超声波清洗机
	1.仪器尺寸：≥520*320*380（mm）；
2.内槽尺寸：≥500*300*200（mm）；
3.清洗容量：≥30（L）；
4.超声频率：≥40（KHz）；
5.超声/脱气功率：500（W）；
6.超声功率可调：1-100（%）                        ；
7.加热功率：≥1000（W）；
8.加热温度可调：室温-100（℃）；
9.时间可调：1-9999（min）；
10.累计工作时间：≥999999（h）；
11.配备不锈钢网架、不锈钢降音盖、排水接头和软管各1套。
	1台
	工业
	/
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	恒温磁力搅拌浴
	1.主要技术性能；
2.控温范围： RT+5-100℃；
3.温度分辨率：0.1℃；
4.温度均匀性：±0.5℃；
5.温度波动度：±1℃；
6.控温系统：PID智能控温；
7.调速范围：0-2400rpm 独立控制；
8.搅拌容量：20-1000mL；
9.功率：≥1500W；
■10.仪器系统组成：
10.1主机（1台）；
10.2搅拌子（6个）；
10.3不锈钢盖（1个）。
	3台
	工业
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	瓶口分液器
	1.工作范围：0.1mL-50mL，单次最大移液量为10mL，步进量为100μL；
2.工作精准度：10mL R=0.5% CV=0.3%；
5mL R=1.0% CV=0.6%；
1mL R=5.0% CV=3.0%；
3.速率调节范围：≥16档；
4.工作温度范围：15℃-40℃。
	2台
	工业
	/
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	加热磁力搅拌器
	1.技术指标：
1.1最高加热温度≥340℃，两个独立安全回路：超过420℃自动停止加热；停止加热关机后盘面温度超过50℃，屏幕有高温提示；
1.2 RS232数据传输功能，可远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据；
1.3至少具有金属砂浴加热模块在内的加热模块；
2.技术参数；
2.1搅拌点位数量：≥1；
2.2最大搅拌量（H20)：≥20 L；
2.3搅拌子尺寸：≤80 mm；
2.4速度范围：100-1500 rpm；
2.5转速显示：LCD；
2.6转速显示精度：±1 rpm；
2.7工作盘材质：陶瓷涂层铝盘面；
2.8工作盘尺寸：φ135 mm；
2.9加热功率：≥600 W；
2.10加热温度范围：室温-340℃，步进1℃；
2.11温度显示：LCD；
2.12温度显示精度：±0.1 ℃；
2.13加热温度控制精确度：±1 ℃。
	8台
	工业
	/
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	鼓风干燥箱
	■1.仪器系统组成：
1.1整机 1台；
1.2隔板 2块；
2.技术要求；
2.1控温范围： RT-300℃；
2.2温度分辨率：±0.1℃；
2.3温度均匀性：±2.5%(测试点为100℃时)；
2.4温度波动度：当温度设定为180℃时（温度稳定后的情况下）为≤±1℃；
2.5功率：≥2000W；
2.6容量：≥136L；
2.7定时范围：0-9999min。
	1台
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	高压灭菌器
	1.自控型，微电脑智能化控制；
2.手轮式快开门安全连锁装置结构；
3.外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；
4.压力安全联锁装置，超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气；
5.低水位报警，断水自控，超压自泄；灭菌终了蜂鸣器提醒；
6.容积：≥100L；
7.功率：≤3.2kW；
8.最高工作/设计温度：≥135℃/139℃；
9.最高工作/设计压力：≥0.22MPa/0.25MPa；
10.内腔尺寸(mm)：≥Φ400×630，筒体直径：≥400mm；
11.提篮尺寸(mm)：≥360×230×2个。
	2台
	工业
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	紫外可见分光光度计
	1.仪器特点；
1.1.可断电保存测量参数和数据；
1.2.测量方法：具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、定量分析、双波长、三波长，DNA蛋白质测量等测量方法；
■1.3.设备配置无源无线传感器监测模块，1秒安装、传感器不用供电不用电池，即可上传电压、电流、功率因数、功率、电量、线缆温度等参数，数据支持网页和小程序远程浏览；
2.技术指标及基本参数；
2.1波长范围：190～1100nm；
2.2光谱带宽： 2.0nm；
2.3波长准确度： ±0.5nm；
2.4波长重现性： ≤0.2nm；
2.5透射比准确度：±0.3%τ(0～100%τ)；±0.002A(0～0.5A) ±0.004A(0.5A～1A)；
2.6透射比重复性：≤0.15%τ；
2.7测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量；
2.8光度范围： -0.3～3A；
2.9杂散光： ≤0.05%τ(220nm NaI溶液，340nm NaNO2)；
2.10基线平直度： ±0.002A；
2.11稳定性：≤0.002A/h(500nm预热后)；
2.12噪声： ±0.001A (0%x线）；
2.13显示方式： 不小于7英寸高亮度彩色触摸屏幕；
2.14检测器：硅光二极管；
■3.仪器系统组成：
主机                      1台	；
玻璃比色皿	               4个	；
石英比色皿                2个；
宽大四联池                1个；
无线无源传感器和网关装置  1个。
	1台
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	变频微波水热合成仪
	1.电源:AC220V±10%50Hz；
2.输入功率:1350W；
3.微波功率:≤900W（0-900连续自动变频调节）；
4.微波频率:2450MHz±50Hz；
5.温度控制:室温～250℃（可定制高温）；
6.分辨率:±0.1℃；
7.控温精度:±0.5℃；
8.搅拌速度:0～2000rpm，数显转速；
9.安全保护:空载或低极性检测停机保护；
10.程序段数:≥30段；
11.接口:反应体系；
12.通讯接口:RS485；
13.工作尺寸:≥300*300*200（长*宽*高）mm；
14.外形尺寸:≥500*400*400（长*宽*高）mm；
15.特点:LED数码管显示温度、转速加RS485通讯。
	1台
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	臭氧在线检测仪
	1.输入臭氧流量：0.1-1L/min；
2.零点漂移：≤0.3%FS；
3.响应时间：≤2s；
4.检测精度：±0.3%FS ；
5.电源：220V；
6.信号输出：4-20ma RS485；
7.安装方式：台式；
8.标称工作压力：≤0.1MPa（测量大压力臭氧必须并联测量，使测量出口端排空）；
9.取样口管径：≥8mm；
10.操控:≥7英寸触屏操作；
11.数据存储：自动、可导出为表格；
12.可自动校零和手动校零；
13.可实时计算臭氧产量；
14.可手动输入进气流量，单位为L/min；
19.工作环境温度：-10-40℃；
20.检测仪方式：正压。
	1台
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	百分位天平
	1.交直流两用，带水准仪，液晶背光显示，传感器采用锁紧装置；
2.系统操作有：计数功能，百分比，自动校准，校准多点选择。具有单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等功能；
3.内置RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备；
4.称量范围：0-1000克；
5.精度：±0.01g；
6.称盘尺寸：≥130×130mm。
	2台
	工业
	/

	55
	千分位天平
	1.具有计件、单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等功能；
2.内置RS232C接口，可直接连接计算机，打印机等外部设备；
3.称量范围：0-200克；
4.精度：±1mg；
5.工作空间高度：≥240mm；
7.校准方式：外部砝码校正。
	2台
	工业
	/



[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

