采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装且调试验收合格后支付剩余的70%合同款

	2
	供货及安装地点
	安徽师范大学合肥高等研究院

	3
	供货及安装期限
	自合同生效之日起120日历日

	4
	免费质保期
	验收合格后1年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算


二、货物需求
（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要参数
	■
	允许偏离，提供规定的证明材料

	一般参数
	无
	允许偏离，无需提供证明材料


（二）货物需求清单

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲液相-GPC色谱联用
	1. 配置要求：

1.1 四元高压泵1套

1.2 在线真空脱气机1套

1.3 自动进样器（容纳130位以上2ml样品瓶）1套

1.4 柱温箱（最高容纳4根及以上30cm色谱柱）1套

1.5 示差折光检测器1套

1.6 紫外检测器1套

1.7 色谱工作站及驱动1套

1.8 分子量分布分析软件1套

1.9 液相色谱柱3根，GPC色谱柱1根；标准品、样品瓶等消耗品1套

1.10满足安装调试的数据处理终端1套

2 技术参数要求：

■2.1凝胶渗透色谱仪由等度泵、自动进样器、柱温箱、示差折光检测器、色谱工作站系统和专用分子量分布软件组成；支持分子量范围200-2000的分子量分布检测。（提供产品彩页）

2.2 四元高压泵

■2.2.1四元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置。（提供产品彩页）

■2.2.2双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞。（提供产品彩页）

■2.2.3流量范围：0.001mL/min–2.0mL/min或者更高，递增率0.001mL/min。（提供产品彩页）

2.2.4流量精度：≤0.07%RSD。

■2.2.5压力操作范围：最高可以达到600bar。（提供产品彩页） 

2.3真空在线脱气机

2.3.1工作原理：真空膜过滤方式；内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化。

2.3.2最大流速：2ml/min。

2.4 自动进样器：

■2.4.1样品容量：130位及以上2 mL样品瓶位，最多可升级放置400位2mL样品瓶位。（提供实物照片证明）

2.4.2进样精度：＜0.25% RSD。

■2.4.3交叉污染度：＜0.003%。（提供产品彩页）

2.4.4控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率。

■2.4.5耐压范围：0-600bar(8700psi)或以上。（提供产品彩页）

2.5柱温箱

2.5.1柱温范围：室温5-80℃。

2.5.2温度精度：±0.05℃。

■2.5.3箱容积：可同时放4根或以上30cm色谱柱。（提供实物照片证明）

2.6示差折光检测器

2.6.1检测池控温：有独立控温。

2.6.2测量范围：±600x10-6RIU。

2.6.3样品池：体积为8ul，最大压力5bar（0.5Mpa），最大流速位5ml/min。

2.6.4采样频率：74Hz。

2.7紫外检测器

2.7.1检测类型：双光束光度计。

2.7.2同时在线监测信号数量：单波长以及双波长监测。

■2.7.3最大采集速率：120Hz。（提供产品彩页）

2.7.4噪音：＜±0.25·10-5 AU，在230nm条件下（单波长检测）＜±0.80·10-5 AU，在230nm和254nm条件下（双波长检测）。

2.7.5波长范围：190-600nm。

2.7.6波长准确度：±1 nm，使用氘灯谱线进行自校正，使用氧化钬滤光片进行验证。

2.7.7波长精度：小于0.1nm。

2.8 GPC专用软件

2.8.1液相色谱泵、进样器、柱温箱、紫外检测器、示差检测器、馏分收集器等模块的控制，数据采集，数据处理在同一软件中完成。

2.8.2提供多种分子量计算方法，包括窄分布校正曲线方法、普适校正曲线法、宽分布标样校正曲线法。计算待测样品数均分子量，重均分子量等统计分子量，分子量分布。自动计算样品给定分子量区间组分所占比例，给定峰面积区间组分的平均分子量。

2.9仪器控制器模块

■2.9.1标配仪器控制器模块，该模块由主机以及触控屏幕组成。（提供产品彩页）

■2.9.2仪器控制器能一键自动排气泡，无需人为干预切换通道，仪器自动判别设备状态，确定排气泡时间。（提供操作软件界面截图证明）

2.9.3自动控制液相进行流动相平衡工作，自动判别平衡终点。

2.9.4支持交互式仪器维护操作指导。

2.9.5支持IP地址访问实现远程操作。

2.10 安装调试数据处理终端要求：CPU≥6核, 16GB内存,256G固态+1T机械硬盘。
	1
	台
	工业
	进口


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、和税费等所有费用。

其他要求

无

五、样品要求
无
