前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc9011]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc4578]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。



（二）货物需求清单
	第1包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	电子万能材料试验机
	一、主要用途：用于涂料和包装材料产品中常温和低温拉伸性能等测试。
二、依据标准：符合JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》、GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》、QB/T 2358-1998《塑料薄膜包装袋 热合强度试验方法》检测要求。
三、技术指标：
1、量程：0N～1000N。
★2、精度：≤0.5级，试验速度：≤500mm/min，试验速度精度：设定值的±0.2%；位移精度：设定值的±0.2%；有效行程≥1200mm；配置变形测量装置，拉伸长度≥100mm，变形测量装置应能测量试验过程中试样标距的变化；示值精度不低于1%（投标文件中提供证明材料）。
●3、配置低温箱,与电子万能材料试验机能配套使用，压缩机制冷，温度范围覆盖（-70℃～0℃），温度偏差±2℃。
4、低温箱可移动，内部工作尺寸：≥200mm×220mm×600mm(宽W×深D×高H)；
5、安全性能和超载保护，试验力达到各个量程额定值时，超载保护发生作用，停止加力；
6、专业测试软件及工作站：可储存数据，配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
四、主要配置：电子万能试验机主机1套、100N传感器1套、1000N传感器1套、变形测量装置1套、高温、常温通用涂料和塑料薄膜拉伸夹具1套、常温塑料拉伸夹具1套、压缩夹具1套、弯曲夹具1套、涂料低温夹具1套、高低温连杆1套、电动冲片机1套、低温箱1台、配套工具包1套。数据采集终端工作站（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘）1套、数据图像输出终端1套。
	1
	工业

	2 
	超高效液相色谱仪
	一、主要用途：用于食品相关产品迁移物及添加剂等的测定。
■二、依据标准：符合GB 31604.15-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定》、GB 31604.21-2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯甲酸、苯二甲酸和苯三甲酸迁移量的测定》、GB/T 30795-2014《食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定》检测要求。
三、技术指标：
1、二元高压输液泵
1.1 溶剂通道：独立或集成溶剂选择切换阀、脱气单元，具备≥4通道溶剂自动选择功能，可在工作站中实现编程切换。
●1.2 流量范围：至少包含0.001mL/min～5.000 mL/min，步进精度：0.001mL/min；流量准确度：≤0.2%；
流量稳定性：≤0.07%RSD；最高工作压力：≥60MPa；
梯度混合精度：≤0.2%RSD，并可满足1:99的极限梯度混合应用。
1.3 延迟体积：＜600μL；
1.4 柱塞清洗：内置在线柱塞清洗功能，可编程设定清洗模式；
1.5 漏液报警：配备双漏液传感器；输液系统密封性：在90%最高工作压力下保持5min，无泄漏。
2、自动进样器
2.1 进样范围：覆盖0.1μL～50μL，步进0.1μL；
★2.2 进样精度：重复性RSD＜0.3%，最大耐压：≥40MPa（投标文件中提供证明材料）；样品盘位数：≥90位（投标文件中提供实物图片，佐证样品盘位数）；
2.3 交叉污染：＜0.005%；
2.4 进样针清洗：具备进样针自清洗功；
2.5 扩展功能：具备可编程的在线自动稀释、自动柱前衍生功能；
2.6 定性重复性：保留时间RSD≤0.3%；定量重复性：峰面积RSD≤1.0%。
3、二极管阵列检测器
3.1 光源：氘灯（可含钨灯扩展可见光区）；
3.2 波长范围：至少覆盖190nm～800nm；
★3.3 波长准确性：≤±1.0nm；波长重复性：≤±0.1nm；噪音：＜±1.0×10-5AU；漂移：＜1.0×10-3AU/h；
光谱分辨率：≤1.2nm；线性范围：≥2.0AU（投标文件中提供证明材料）；最小检测浓度：≤5×10-8g/mL（萘/甲醇标准溶液）（投标文件中提供证明材料，佐证设备满足最小检测浓度的要求）。
3.4 检测池耐压：≥6MPa；
3.5 光谱扫描：具备光谱扫描功能，用于光谱库比对和峰纯度鉴定；
3.6 二极管数量：≥1024个。
4、示差检测器
4.1 RI范围：覆盖1.00RIU～1.75RIU；
4.2 噪音：±2.5×10-9RIU；漂移：±2.0×10-7RIU。
●4.3 控温范围：室温+5℃～55℃，控温精度±0.5℃；流通池：池体积≤8μL。
5、色谱柱恒温箱
5.1 控温范围：室温下10℃～65℃以上，升降温可控；
5.2 温度准确度：±0.5℃；温度稳定性：±0.1℃；
5.3 柱容量：可容纳≥300mm长度的色谱柱。
6、色谱数据工作站
6.1 控制能力：可对泵、进样器、柱温箱、检测器、衍生系统等进行完整的单点控制和全自动序列控制。
★6.2 智能功能：具备故障诊断与报错、自动化预冲洗、任务程序定制（可根据项目命名）等功能（投标文件中提供实物图片或软件截图，佐证设备具备自动化预冲洗功能）。
6.3 设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续如需启用网络版功能，中标人负责升级。
6.4 信息化接口：须配置数据采集和处理的专用软件平台。具备开放式数据抓取端口（如API接口、数据库视图等）或提供相关指定数据存储文件路径，提供标准化的数据输出能力，可与实验室信息管理系统（LIMS）、电子实验记录本（ELN）等第三方信息化系统实现无缝数据抓取对接。
四、主要配置：
4.1 液相色谱系统：包含二元高压输液泵、自动进样器、色谱柱恒温箱、二极管阵列检测器、示差检测器、维护工具包1套。
数据处理、电子和实物数据存储终端：配备设备原厂工作站软件1套；数据处理系统≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡，操作系统满足采购人使用要求，并配备基本软件；输出系统。
4.2色谱柱：C18 4.6*250mm,5μm，2根；C18 4.6*100mm,3μm，1根；SB-C18 4.6*250mm,5μm，1根；C18 4.6*150mm,5μm，1根；NH2 4.6*250mm,5μm，1根。
4.3 配套氘灯3个，配套泵柱塞杆密封圈3套，配套自动进样器进样针3支，配套自动进样器针座3个，配套自动进样器转子3个，配套5个棕色溶剂瓶（含安全瓶盖），配套入口单向阀2个，多参数测试仪1套，移液器（0-2.5μL、0-10μL、0-20μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL、0-10000μL）1套。
	1
	工业

	3 
	▲超高效液相色谱仪
	一、主要用途：用于洗化中农残、防腐剂、防晒剂及食品相关产品中有害物质的测定。
■二、依据标准依据标准：符合GB 31604.45-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定》、《化妆品安全技术规范》2015年版、GB/T 24691-2022《果蔬清洗剂》检测要求。
三、技术指标：
1、整机管路为耐腐蚀性管路，能够满足化学物质腐蚀的要求。
2、四元梯度输液泵
2.1 泵类型：采用串联双柱塞泵（两台）构成的二元高压梯度系统，配备四通道在线脱气机。
●2.2 流量范围：至少包含0.001mL/min～5.000 mL/min，步进精度0.001mL/min；流量准确度：≤0.2%；
流量稳定性：≤0.07%RSD；最高工作压力：≥60MPa；
梯度混合精度：≤0.2%RSD。
2.3 延迟体积：＜600μL；
2.4 柱塞清洗：内置在线柱塞清洗功能，可编程设定清洗模式；
2.5 漏液报警：配备双漏液传感器；输液系统密封性：在90%最高工作压力下保持5min，无泄漏。
3、自动进样器
3.1 进样范围：0.1μL～50μL，步进0.1μL；
★3.2 进样精度：重复性RSD＜0.3%，最大耐压：≥40MPa（投标文件中提供证明材料）；样品盘位数：≥90位（投标文件中提供实物图片，佐证样品盘位数）；
3.3 交叉污染：＜0.005%；
3.4 进样针清洗：具备进样针自清洗功；
3.5 扩展功能：具备可编程的在线自动稀释、自动柱前衍生功能；
3.6 定性重复性：保留时间RSD≤0.3%；定量重复性：峰面积RSD≤1.0%。
4、二极管阵列检测器
4.1 光源：氘灯（可含钨灯扩展可见光区）；
4.2 波长范围：至少覆盖190nm～800nm；
★4.3 波长准确性：≤±1.0nm；波长重复性：≤±0.1nm；噪音：＜±1.0×10-5AU；漂移：＜1.0×10-3AU/h；光谱分辨率：≤1.2nm；线性范围：≥2.0AU（投标文件中提供证明材料）；最小检测浓度：≤5×10-8g/mL（萘/甲醇标准溶液）（投标文件中提供证明材料，佐证设备满足最小检测浓度的要求）。
4.4 检测池耐压：≥6MPa；
4.5 光谱扫描：具备光谱扫描功能，用于光谱库比对和峰纯度鉴定；
4.6 二极管数量：≥1024个。
5、荧光检测器
5.1 光源：氙灯；
5.2 激发波长：覆盖200nm～850nm；发射波长：覆盖265nm～900nm；
5.3 波长准确度：±2nm；波长精密度：±0.2nm；
5.4 光谱带宽：激发和发射均≤20nm；
5.5 灵敏度：水的拉曼峰信噪比S/N＞1200（暗值/信号测量时）；
5.6 数据采集速率：支持≥4个独立波长通道同时采集，各通道均可独立设置增益和采集频率；
5.7 流通池：具备低死体积（≤20μL）流通池，且耐压≥2MPa。
6、柱后衍生系统
6.1 系统组成：由独立高压泵和温控反应单元组成，惰性管路，实现一体化控制；
[bookmark: OLE_LINK8]6.2 衍生泵：流速范围 0.001mL/min～5.000 mL/min，流量准确度±0.1%，耐压≥40MPa；
6.3 反应单元：具有两个独立温控的反应模块，控温范围覆盖室温～150℃，控温精度≤±0.2℃；
6.4 反应池：衍生模块体积可选（如0.3mL、0.5mL等），且设计为抽屉式快拆组件；
6.5 安全保护：具备防回流装置、超温超压报警和保护功能；
★6.6 系统兼容：柱后衍生系统可在本次采购的超高效液相色谱系统工作站进行操作（投标文件中提供操作界面软件截图，能体现衍生模块）。
6、 色谱柱恒温箱
7.1 控温范围：室温下10℃～85℃以上，升降温可控；
7.2 温度准确度：±0.5℃；温度稳定性：±0.1℃；
7.3 柱容量：可容纳≥300mm长度的色谱柱。
8、色谱数据工作站
8.1 控制能力：可对泵、进样器、柱温箱、检测器、衍生系统等进行完整的单点控制和全自动序列控制。
★8.2 智能功能：具备故障诊断与报错、自动化预冲洗、任务程序定制（可根据项目命名）等功能（投标文件中提供实物图片或软件截图，能体现自动化预冲洗功能）。
●8.3 设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续如需启用网络版功能，中标人负责升级。
8.4 信息化接口：配置数据采集和处理的专用软件平台。具备开放式数据抓取端口（如API接口、数据库视图等）或具备提供相关指定数据存储文件路径，提供标准化的数据输出能力，可与实验室信息管理系统（LIMS）、电子实验记录本（ELN）等第三方信息化系统实现无缝数据抓取对接。
四、主要配置：
4.1 液相色谱系统：包含四元梯度输液泵、自动进样器、色谱柱恒温箱、二极管阵列检测器、荧光检测器、柱后衍生系统、维护工具包1套；
数据处理、电子和实物数据存储终端：配备设备原厂工作站软件1套；数据处理系统≥16核上，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡，操作系统满足采购人使用要求，并配备基本软件；输出系统；
4.2色谱柱：C18 4.6*250mm,5μm，2根；C18 4.6*100mm,3μm，1根；SB-C18 4.6*250mm,5μm，1根；C18 4.6*150mm,5μm，1根；NH2 4.6*250mm,5μm，1根；
4.3配套氘灯、氙灯各2个，配套泵柱塞杆密封圈3套，配套自动进样器进样针3支，配套自动进样器针座3个，配套自动进样器转子3个，配套5个棕色溶剂瓶（含安全瓶盖），多参数测试仪1套，配套入口单向阀2个，移液器（0-2.5μL、0-10μL、0-20μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL、0-10000μL）1套。
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	第2包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	压差法气体渗透仪
	一、主要用途：用于塑料薄膜、薄片等食品包装材料气体透过性能的测试。
二、依据标准：符合GB/T 1038.1-2022《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分：差压法》检测要求。
三、技术指标：
1、测试范围：覆盖（0.01～50000 cm3/m2•24h•0.1MPa）；
分辨率：≤0.001 cm3/m2·24h·0.1MPa。
★2、样品测试腔体采用一体式全封闭设计，测试工位≥6个，气动夹持，配备6个独立真空传感器，每个测试腔气体渗透区域的直径在10mm～150mm之间（投标文件中提供设备实物图片，能体现测试工位数量及气体渗透区直径数值）。
●3、自主控温，控温范围：覆盖15℃～50℃，控温精度：±0.2℃。
4、真空泵支持自动启停，无需人工开启/关闭：真空泵能使低压腔真空度：≤10Pa，真空分辨率：≤0.01Pa。
5、高压腔压力调节范围：10kPa～150kPa，压力传感器能测定低压腔的压力变化，灵敏度：≥5Pa。
6、设备的进气装置可将试验气体导入高压腔，进气装置的储气罐需配备灵敏度≥100Pa的压力表，配备氧气、二氧化碳气体及钢瓶、气管、气瓶柜各1个，气瓶容量≥40L，气体纯度满足99.999%要求。
●7、设有计量口，支持第三方计量机构对压力、温度等参数进行校准（投标文件中提供设备计量口实物图，同时提供测量数据证明，佐证支持对压力、温度进行校准）。
8、配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
四、主要配置：
压差法气体渗透仪1套；真空泵1台；系统操作软件1套（16核及以上，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）并配备双面输出系统；薄膜取样器1套；取样器1套及刀片20个；样品夹12套；真空油脂10支；橡胶圈12个；Φ6 mm聚氨酯管5米；滤纸10盒；高、中、低阻隔性标准膜共30套（质保期内提供完毕）。
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	2 
	▲傅里叶红外光谱仪
	一、主要用途：用于食品相关产品中微塑料、聚合物层或夹杂物的识别等测试。
二、依据标准：符合GB/T 35927-2018《傅里叶变换显微红外光谱法识别聚合物层或夹杂物的标准规程》、T/SSESB 15-2025《水质 微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法》检测标准。
三、技术指标：
●1、光谱分辨率：≤2 cm-1；光谱范围：≥6000cm-1～650 cm-1；波数精度：≤0.01 cm-1；空间分辨率：≤3 μm（ATR模式）；干涉仪：采用悬浮式干涉仪或立体直角反射镜；配备动态准直系统或被动式光学补偿。
★2、配备3个检测器（可软件控制，自动切换）（投标文件中提供设备软件截图，佐证具备3个检测器）
2.1、配置室温检测器或电制冷MCT检测器，光谱范围覆盖5500cm-1～680cm-1；
2.2、液氮制冷MCT检测器或液氮制冷T2SL检测器，适合高灵敏度微区测试，波谱范围覆盖5000cm-1～700cm-1，液氮制冷检测器保持时间≥12小时；
2.3、快速成像检测器，光谱范围覆盖5000cm-1～800cm-1。
★3、分束器为KBr分束器或ZnSe分束器；显微样品台为自动样品台；物镜/聚焦镜：高光通量≥8倍物镜和≥8倍聚焦镜，数字光圈（N.A.值）≥0.6；显微光阑为自动可变光阑；ATR物镜，光通量≥50%，采集与观测同时进行，带有压力显示，自动ATR接触控制、释放控制；红外显微镜信噪比：≥25000:1（MCT检测器）（投标文件中提供证明材料）。
4、全自动控制系统：全自动控制聚焦镜和样品台，自动切换透射、反射和ATR测量模式，自动切换可见光和红外光数字光阑等；防震功能：具备立交角镜干涉仪或气浮式避震台；配备用于透射分析的微型金刚石压池及高能通量多次反射板附件（‌槽形板，ZnSe材质，60°）。
5、微塑料处理套装，含直径13mm的真空过滤装置（3套）及方形10mm×10mm硅滤膜（50片）及硅垫圈（50个），聚四氟乙烯垫圈（50个）；抽滤装置：包括直径50mm的玻璃滤器、支架、抽滤瓶和真空泵（3套）；
硅滤膜微塑料处理套装，含直径13mm的真空过滤装置及方形10mm×10mm硅滤膜（50片）及配套垫套装（20套）；金属滤膜：直径50mm，孔径为10μm和300μm（各5盒）；氧化铝滤膜，直径25mm，孔径0.2μm（30盒）；银膜，直径25mm，孔径100μm、10μm、1μm（各5盒）；金膜，直径25mm，孔径0.45μm（5盒）。微塑料标准品：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯对苯二甲酸酯（PET）、聚苯乙烯（PS）、聚碳酸酯（PC）、ABS塑料（ABS）、尼龙（PA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚四氟乙烯（PTFE）等的塑料微粒（各1套）；移液器（0-2.5μL、0-10μL、0-20μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL、0-10000μL）1套。
6、红外专用数据处理工作站、自动分析鉴别软件及输出系统：
6.1、配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。主要功能包括实时数据采集，支持实验记录本和各种实验报告格式，谱图预览≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡,操作系统满足采购人使用要求，并配备基本软件；输出系统；
6.2、软件能够对谱图进行全自动分析，并给出微塑料颗粒种类，个数，长宽，面积等信息和统计汇总信息。
6.3、红外谱图库≥25万张；包括微塑料等高清谱库等。
四、主要配置：
	序号
	产品名称
	数量

	1
	傅里叶变换显微红外光谱仪
	1套

	2
	显微ATR附件
	1套

	3
	KBr分束器或ZnSe分束器
	1套

	4
	红外光源
	1个

	5
	高精度自动平台
	1套

	6
	显微制样工具
	1套
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碳氢氧氮硫元素分析仪









	一、主要用途：用于轻质液态烃及发动机燃料和其他油品中的总硫含量及密度。
二、依据标准：符合GB/T34100-2017《轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定 紫外荧光法》、SH/T0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光硫）》、SH/T 0604-2000《原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）》检测要求。
三、技术指标：
★1、硫含量测定仪全自动液体进样器≥60个样品位（投标文件中提供设备实物图片，佐证自动进样器样品位数≥60个）；自动置换标样或样品、自动清洗、自动消除气泡、自动绘制标准曲线等。
2、硫含量测定仪：氧气流量：450mL/min～500mL/min。
3、硫含量测量范围：0.1 mg/kg～10000 mg/kg。
4、硫含量重复性：1mg/kg：RSD≤6%，10mg/kg：RSD≤3%。
★5、硫含量标准曲线相关系数≥0.999（浓度0.50 mg/kg、1.0 mg/kg、2.5 mg/kg、5.0 mg/kg、10.0 mg/kg的标准曲线）（投标文件中提供系统截图，须体现标准曲线相关系数≥0.999）；用浓度为5.0 mg/kg标样反标单点校正，偏差±0.1 mg/kg。
6、密度测试系统
6.1、密度测量范围：0～3.000g/cm³；准确度：≤±0.00005g/cm³，分辨率0.00001g/cm³；
6.2、全粘度范围自动粘度补偿，同时显示样品粘度值、未修正密度值、修正后密度值；
6.3、主机采用模块化涉及，可扩展连接pH、折光、色度等测量仪模块，同时可以测量多个参数；
6.4、设备至少具有两种手动进样方式：水平进样、垂直进样；
6.5、最短测量时间：≤40秒；
6.6、最小样品量：≤1毫升。
●7、具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时密度测试系统的软件平台可以与硫含量测定仪的软件平台关联（投标文件中提供软件截图，佐证样品密度检测数据与硫含量测定结果可在同一界面中显示）。
四、主要配置：碳氢氧氮硫元素分析仪（硫含量），1套；密度测量系统，1套；轻质石油硫含量标准物质（1mg/L、5mg/L、10mg/L、20mg/L、50mg/L）各5盒，与设备配套自动进样针10套；数据采集和处理的专用软件平台≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡，并配备输出系统，移液器（0-2.5μL、0-10μL、0-20μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL、0-10000μL）1套。
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X射线荧光光谱仪



	一、主要用途：用于工业产品中元素成分测定。
二、依据标准：满足SN/T 1504.5-2017《食品容器、包装用塑料原料 第5部分：聚烯烃中杂质元素含量的测定 X射线荧光光谱法》、GB/T 39560.301-2020《电子电气产品中某些物质的测定 第3-1部分：X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴》检测要求。
三、技术指标：
1、设备待机：≥1小时。
2、测定种类及范围：
2.1、测样种类：包括固体、粉末和薄膜等，具备将粉末样品制成片状装置；
●2.2、元素测定范围：覆盖9F～92U；元素含量测定范围：覆盖1ppm～100%。
2.3硅、钙元素重复性满足SN/T 1504.5-2017标准中条款8的要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。
3、X射线光管：
3.1、最大功率≥50W，最大激发电压≥50kV，最大激发电流≥2mA，可手动或自动调整；
3.2、靶材：Rh靶或Ag靶；
3.3、准直器：准直器数量≥4个，其中8.8mm直径、1.0mm直径规格的准直器各提供1个，其它不同规格的准直器至少2个；
3.4、滤光片：滤光片转换器：≥9位，滤光片：≥9片；
3.5、输出稳定性：±0.5%。
●4、检测器：
4.1、类型：硅漂移探测器（SDD）；
4.2、冷却方式：电制冷；
4.3、能量分辨率：≤135eV；
4.4、探测器头部具有金属材质保护装置；
4.5、处理器：全自动能量校正；具有数据处理能力，容许死时间：≥50%，≥4000通道；整机稳定性：≤0.3%。
5、样品室：
5.1、样品观察：配备摄像机，可实现样品定位，存储样品图像，分辨率≥500×490；
5.2、配置氦气系统，用于固体、疏松粉末样品的轻质元素测量，提供试验所需的氦气气体及钢瓶、气管、气瓶柜各1个，气瓶容量≥40L，气体纯度满足99.999%要求；
5.3、配置真空系统，用于固体压片样品的测量，配备试验所需的真空泵1套（包括真空泵油4瓶）；
5.4、配备样品位≥20位的自动进样器
6、建立塑料、金属等基体的样品工作曲线，包含用于RoHS测量和卤素测量用工作曲线。
7、分析软件：
7.1、配置定性定量分析软件：用于具有系列标样的情况下，标定标准曲线方式测定各元素的含量；
7.2、配置无标样定量分析软件：用于没有标样的情况下，采用光谱谱线拟合的方式测试未知样品中各元素的含量，可实现全谱图扫描；对痕量元素进行定点单道测量；具备全自动化软件包；
[bookmark: _GoBack]7.3、配置专用数据处理工作站、自动分析鉴别软件及输出系统：主要功能包括实时数据采集，支持实验记录本和各种实验报告格式，谱图预览；软件能够对谱图进行全自动分析等（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）并配备输出系统。
■8、辐射安全认证：具有辐射豁免或辐射安全许可（投标文件中提供制造商辐射豁免或辐射安全许可证明）。
四、主要配置：能量色散型X射线荧光光谱仪1套；
稳压电源（额定容量：≥2000VA，≥1600W）1套；配套的压片机（具备温度、压力及冷却速率可调功能）1套；RoHS检测X荧光分析用PVC塑料中镉﹑铬﹑汞和铅成分分析标准物质、聚丙烯中镉、铬、汞、铅成分分析标准物质、黄铜合金中铅成分各2套；麦拉膜2盒；配套样品杯20个；移液器（0-2.5μL、0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套。
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粘度测定仪










	一、主要用途：能够自动测定液体石油产品（指牛顿液体）的运动粘度。
二、依据标准：符合GB/T 265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》检测要求。
三、技术指标：
1、测量范围：能够测定0.5mm²/s～6000mm²/s的透明、不透明液体。毛细管黏度计：改良型乌氏粘度计。
2、恒温浴：带有透明壁或装有观察孔的恒温浴，容积≥2L，并且附设自动搅拌装置和调节温度的电热装置。
3、控温精度：±0.1℃，控温范围：至少覆盖20℃～100℃，升降温速度：≥5℃/min。
★4、时间分辨率0.01秒，工位数量应≥12位（投标文件中提供设备进样系统实物图片，佐证工位≥12位）。
5、重复性：15～100℃下≤算数平均值的1%。
● 6、具备加热、搅拌、自动进样、自动清洗、自动检测等控制电路，可为实验提供0～20℃冷循环。
7、配置数据采集和处理的专用软件平台≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡。并配备输出系统，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
四、主要配置：
粘度测定仪，1套；空气压缩机，1台；粘度标准油1L；与设备配套的改良型乌氏粘度管3根；与设备配套的进样杯40个。
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	粘度测定仪
	一、主要用途：能够测定液体石油产品（指牛顿液体）在低温下的运动粘度。
二、依据标准：符合GB/T 265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》检测要求。
三、技术指标：
1、控温范围：至少覆盖-70℃～20℃；控温精度：±0.1℃。
★2、操作测试单元≥2个（投标文件中提供实物图片，佐证测试单元≥2个）。
3、 重复性：20℃下≤算数平均值的1%。
4、 四、主要配置：
粘度测定仪（低温粘度），1套。
	1
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原子吸收光谱仪
	1、仪器系统：火焰-石墨炉一体机，具有石墨炉和火焰两个独立分开的原子化室，火焰-石墨炉全自动切换，无需机械移动相关硬件。
2、光学系统
2.1波长范围：覆盖185nm～900nm。
2.2光栅刻线密度：≥1800线/mm。
2.3狭缝：狭缝宽度0.2～1.2nm可调或≥此范围可调。
2.4波长设定：全自动检索，自动波长扫描。
2.5波长重复性：±0.3nm。
2.6仪器光谱分辨能力：Mn 279.5nm ～279.8nm之间峰谷与279.5nm 峰高之比≤35%。 
3、光源和检测器
3.1灯座：8灯座（全自动切换）。
3.2灯电流设置：0～30mA,计算机自动设定。
3.3有下一灯预热和自动关灯功能。
3.4检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或宽范围光电倍增管。
4、 分析系统 
4.1石墨炉分析系统技术要求
4.1.1石墨管：采用带热解涂层石墨管或平台石墨管
4.1.2石墨炉可视系统：具备石墨炉配色摄像装置。
★4.1.3加热控温升温方式：阶梯升温、斜坡升温，升温程序可设置≥20步，最大升温速率≥2900℃/秒，最高工作温度≥3000℃（投标文件中提供证明材料）。 
4.1.4测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换。
4.1.5代表元素检测指标： 
Cd: 检出限 ≤ 0.01 μg/L  
Cd：(2ppb)RSD ≤2%。 
●4.1.6石墨炉部分同时具有氘灯和塞曼两种扣背景方式。交流塞曼效应与氘空心阴极灯扣背景可软件切换。 
4.1.7石墨炉加热方式：横向加热。 
4.1.8温度控制：石墨管温度实时监控，具有全自动温度校正功能。
●4.1.9电源：内置石墨炉电源，整个仪器为一个整体。
4.1.10可升级配备直接固体进样分析附件。 
4.2火焰分析系统
4.2.1 燃烧头：≥10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码。
4.2.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）。
4.2.3气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化。
4.2.4撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 。
4.2.5 安全系统：具有安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 。
4.2.6点火方式：自动点火。
4.2.7 代表元素检测指标：
Cu：特征浓度：≤0.04 mg/L
检出限：≤0.005 mg/L
RSD：≤0.5%
4.2.8 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转。
4.2.9火焰部分单光束/双光束自动切换 
5、石墨炉自动进样器
5.1样品位数：≥100个。
5.2进样精度：≤ 0.2μL, 最少进样量 1μL。
5.3除残功能：有自动除残功能。
●5.4稀释功能：全自动智能化稀释(包括自动稀释配置曲线)，最大稀释比例：1：700。 
5.5富集功能：全自动智能化富集，最大富集倍数：≥50倍 
5.6质量控制功能：软件具有自动质量控制功能。
6、操作软件
6.1 分析软件：全中文操作软件，而且测量报告也为中文报告。
6.2 操作软件：可自动优化最佳灰化和原子化温度；全自动仪器及附件控制，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数。
6.3 配置数据采集和处理的专用软件平台≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡。具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
7、便携式液体处理单元
7.1主机须标配液体转移、液体混匀、手动移液、等量分液、反向移液等多种应用功能。
7.2主机具有≥1.3英寸圆形彩色液晶屏幕，屏幕采用背光设计，屏幕亮度和息屏时间可调节。 
7.3液体转移量范围：覆盖0.1mL～5mL 
7.4.设备具有独立的五方向拨动摇杆，内置锂聚合物电池，≤1小时充满电，连续不停机满量程吸排工作≥4小时，待机≥1星期，且具有Type-C和磁吸两种充电方式。
8、主要配制：
（1）石墨炉原子吸收光谱仪主机 1套
（2）石墨炉自动进样器（100位以上） 1套
（3）操作软件系统 1套
（4）石墨炉可视系统 1套
（5）循环冷却水系统 1套
（6）数据存储及操作软件搭载平台1套  
（7）数据处理及输出系统1套
（8）供气系统1套（含氩气钢瓶含气及减压阀) 各1套
（9）便携式液体处理单元1套
9、备品备件：
（1）原装配套涂层石墨管50只。
（2）平台石墨管5只。
（3）样品杯5000个。
（4）原装配套空心阴极灯10支(铅2只、镉2只、铬2只、镍2只、铜2只）。
（5）插座 3个。
（6）石墨炉自动进样器毛细管2根。
（7）火焰进样毛细管2根。
（8）工具包 1套。
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	第3包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲水蒸气透气量测试仪
	一、主要用途：用于塑料薄膜、薄片等食品包装材料水蒸气透过性能的测试。
二、依据标准：符合GB/T 1037-2021《塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法》检测要求。
三、技术指标：
1、测试范围：覆盖0.05g/㎡·24h～2000g/㎡·24h；
★2、内置分析天平，量程：≥210g，天平精度：≤0.1mg（投标文件中提供证明材料）；
●3、腔体温度范围：覆盖20℃～50℃，温控误差：±0.2℃，温度波动度≤0.5℃；腔体湿度范围：10%RH～90%RH（其中试验条件所需相对湿度50% RH～90% RH范围内可控），湿控误差：±1%RH，相对湿度波动度≤2%RH（投标文件中提供证明材料）；
4、测试腔内可保持恒定空气流速，风速调节范围：0.3 m/s～2.5 m/s；
★5、上开盖式设计，测试工位≥12个，每个测试工位数据独立，每个测试腔有效测试面积≥30cm²（投标文件中提供设备实物图片，能体现上开盖式、测试工位≥12个）；
6、配备外置式气体干燥装置及湿度自动调节装置；
7、具备增重法与减重法两种测试方法，可在软件操作界面中切换试验方法；
●8、设有计量口，支持第三方计量机构对温度、湿度等参数进行校准（投标文件中提供设备计量口实物图，同时提供测量数据证明，佐证支持对压力、温度进行校准）；
9、配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
四、主要配置：水蒸气透气量测试仪1套；气体干燥装置1套；储水系统1套；配套空压机1套；配套纯水机1台；透湿杯拆装工具2套，透湿杯组件24套，天平校正砝码1套，薄膜取样器1套，温度自校探头1套等附件；系统操作软件1套≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡。并配备输出系统；高、中、低阻隔性标准膜共30套（质保期内提供完毕）。
	1
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	2
	闪点仪1
	一、主要用途：使用克利夫兰开口杯仪器测定石油产品闪点和燃点。
二、依据标准：符合GB/T3536-2008《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》检测要求。
三、技术指标：
1、开口闪点测定范围：覆盖79℃～370℃，数值显示精度：精确到0.1℃；
2、点火方式至少包含电点火，火焰直径可调为3.2mm～4.8mm；
3、能实现自动程序升温，试样的升温速度为14℃/min～17℃/min，在闪点前23℃±5℃时升温速度为5℃/min～6℃/min；
●4、采用电离环测定闪点，该部件应易拆卸、清洗，可自动判定闪点；
5、具有大气压检测功能，能根据大气压力自动修正结果；
6、能够设置预期闪点并显示最终结果；
7、重复性≤8℃（验收指标，验收时现场进行试验验证）。
四、主要配置：闪点仪（开口）1套。
	1
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	闪点仪2
	一、主要用途：使用宾斯基-马丁闭口闪点试验仪测定可燃液体、带悬浮颗粒的液体、在实验条件下表面趋于成膜的液体和其他液体闪点。
二、依据标准：符合GB/T261-2021《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》检测要求。
三、技术指标：
1、闭口闪点测定范围：覆盖40℃～370℃，数值精度：精确到0.1℃；
2、点火方式至少包含电点火，火焰直径可调为3.2mm～4.8mm；
3、能实现自动程序升温和自动搅拌；
3.1、步骤A试样的升温速度为5℃/min～6℃/min，搅拌速率能控制在90r/min～120r/min；
3.2、步骤B试样的升温速度为1.0℃/min～1.5℃/min，搅拌速率能控制在250r/min±10r/min；
3.3、步骤C试样的升温速度为2.5℃/min～3.5℃/min，搅拌速率能控制在90r/min～120r/min；
●4、采用电离环测定闪点，该部件应易拆卸、清洗，可自动判定闪点；
5、具有大气压检测功能，能根据大气压力自动修正结果；
6、能够设置预期闪点并显示最终结果；
7、重复性满足GB/T261-2021标准中条款13.2的要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。
四、主要配置：闪点仪（闭口）1套。
	1
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	全自动汽油辛烷值测定机
	一、主要用途：用于点燃式发动机燃料研究法辛烷值、马达法辛烷值等的测定。
二、依据标准：符合GB/T5487-2015《汽油辛烷值的测定 研究法》、GB/T503-2016《汽油辛烷值的测定 马达法》检测要求。
三、技术指标：
1、支持压缩比法和内插法；研究法辛烷值测定范围：40～120；
●2、同时具备马达法和研究法两种试验方法的作用，采用组合皮带轮，实现研究法与马达法切换；
3、发动机部件：
3.1、发动机为铸铁型，单缸四冲程可变压缩比；
3.2、气缸类型为铸铁型，气缸与缸盖整体铸造；
3.3、压缩比调节范围： 4：1-18：1；压缩比可自动与手动控制；
3.4、汽缸内径：82.55mm；汽缸冲程：114.30mm ；发动机排量：0.61L；
3.5、气门结构：压缩比变化时摇轴总成与恒定阀余隙相连；
3.6、气门间隙：进气阀0.20±0.025mm,排气阀0.20±0.025mm；
●3.7、化油器配置：≥4个独立水平喷管及单向垂直喷管，垂直喷嘴及第四油杯化油器具有制冷功能，满足轻组分油品试验；
4、发动机转速：马达法发动机转速：900±9r/min，研究法发动机转速：600 ±6r/min；发动机点燃后，发动机转速≤电机驱动时转速3r/min；
5、气门正时：当曲轴和飞轮旋转第一周时，进气门在上止点后10.0°±2.5°开启，在下止点后34°关闭。当曲轴和飞轮旋转第二周时，排气门在下止点前40°开启，在第三周上止点后15.0°±2.5°关闭；
6、气门升程：从基圆至凸缘顶端升程为6.248mm～6.350mm，对应气门升程为6.045mm±0.05mm；
7、润滑油压力：172kPa-207kPa，可调节；润滑油温度：(57±8)℃，具备润滑油辅助预热功能；
8、气缸夹套冷却液温度：（100±1.5）；当压缩比或爆震强度结果用于确定每个燃料辛烷值并记录，温度恒定在±0.5℃；
9、进气温度：在标准大气压下运转时，研究法进气温度：52℃±1℃，马达法进气温度：38℃±2℃）；空气加热温度：马达法 165±1℃；研究法 52±1℃；
10、进气湿度：3.56g/kg（水/干空气）～7.12g/kg（水/干空气）；
11、曲轴箱内压：-0.25kPa～-1.5kPa；真空度不超过2.5kPa。排气背压：静压尽可能低，但不能造成真空或超过大气压2.5kPa；
12、皮带张紧度：发动机停机时，用2.25kg重物悬挂在飞轮与马达皮带轮中间处，皮带被压低大约12.5mm；
13、点火提前角：研究法均设定为上止点前13°不变,检测精度±0.1°；可实时显示点火提前角；马达法5.0上止点前(26±1.5°)，马达法需提供点火角度与压缩比对应变化表；
14、火花塞间隙：0.51mm±0.13mm；
15、不锈钢冷却水塔，避免内循环水道腐蚀，提高缸套冷却效果；
16、马达法混合气温度：141℃-165℃可调，精度±1℃；
17、仪器实现环境气压的实时自动检测和自动补偿，并内置辛烷值与压缩比的关系曲线；
18、精密度和偏差：满足GB/T 5487-2015标准中方法B和GB/T 503-2016标准中方法B两种不同测试方法关于精密度和偏差的要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）；
19、控制系统机械及运动部件都有限位互锁等硬件保护，操作面板上设置紧急停止按钮，气缸高度设上下限位；
★20、采用动态液面平衡法测量研究法辛烷值时，能够自动找液面，简化最大爆震信号，调节无需手动操作（投标文件中提供证明材料）。
21、配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
四、主要配置：全自动汽油辛烷值测定机1套，三相交流稳压电源1台，冷却循环系统装置1套，进气调节单元/冰塔1台，组合皮带轮组件1套，工作站及显示系统1套，研究法辛烷值标准油2L，马达法辛烷值标准油2L，配套工具包1套。
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X射线荧光光谱仪



	一、主要用途：用于工业产品中元素成分测定。
二、依据标准：满足NB/SH/T 6043-2021《汽油中铅、铁、锰含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法》检测要求。
三、技术指标：
1、设备待机：≥1小时。
2、测定种类及范围：
2.1、测样种类：包括液体等；
●2.2、元素测定范围：覆盖9F～92U；元素含量测定范围：覆盖1ppm～100%。
2.3铅、铁、锰元素重复性满足NB/SH/T 6043-2021标准中条款15的要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。
3、X射线光管：
3.1、最大功率≥50W，最大激发电压≥50kV，最大激发电流≥2mA，可手动或自动调整；
3.2、靶材：Rh靶或Ag靶；
3.3、准直器：准直器数量≥4个，其中8.8mm直径、1.0mm直径规格的准直器各提供1个，其它不同规格的准直器至少2个；
3.4、滤光片：滤光片转换器：≥9位，滤光片：≥9片；
3.5、输出稳定性：±0.5%。
●4、检测器：
4.1、类型：硅漂移探测器（SDD）；
4.2、冷却方式：电制冷；
4.3、能量分辨率：≤135eV；
4.4、探测器头部具有金属材质保护装置；
4.5、处理器：全自动能量校正；具有数据处理能力，容许死时间：≥50%，≥4000通道；整机稳定性：≤0.3%。
5、样品室：
5.1、样品观察：配备摄像机，可实现样品定位，存储样品图像，分辨率≥500×490；
5.2、配置氦气系统，用于液体元素测量，提供试验所需的氦气气体及钢瓶、气管、气瓶柜各1个，气瓶容量≥40L，气体纯度满足99.999%要求；
5.3、配置真空系统，配备试验所需的真空泵1套（包括真空泵油4瓶）；
5.4、配备样品位≥20位的自动进样器；
6、建立液体基体的样品工作曲线。
7、分析软件：
7.1、配置定性定量分析软件：用于具有系列标样的情况下，标定标准曲线方式测定各元素的含量；
7.2、配置无标样定量分析软件：用于没有标样的情况下，采用光谱谱线拟合的方式测试未知样品中各元素的含量，可实现全谱图扫描；对痕量元素进行定点单道测量；具备全自动化软件包；
7.3、配置专用数据处理工作站、自动分析鉴别软件及输出系统：主要功能包括实时数据采集，支持实验记录本和各种实验报告格式，谱图预览；软件能够对谱图进行全自动分析等≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，2×4TB移动硬盘，8GB独立显卡，并配备输出系统。
■8、辐射安全认证：具有辐射豁免或辐射安全许可（投标文件中提供制造商辐射豁免或辐射安全许可证明）。
四、主要配置：能量色散型X射线荧光光谱仪1套；
稳压电源（额定容量：≥2000VA，≥1600W）1套；
铅、铁、锰元素的有机金属标准溶液1套；麦拉膜2盒；配套样品杯20个；移液器（0-2.5μL、0-10μL、0-20μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL、0-10000μL）1套。
	1
	工业

	6
	粘度测定仪1
	一、主要用途：食品接触塑料制品特性黏度的测定。
二、依据标准：满足BB/T 0060-2025《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》、GB/T 14190-2017《纤维级聚酯（PET）切片试验方法》、GB/T 17931-2018《瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂》检测要求。
三、技术指标：
1、温控范围：覆盖20℃～80℃，控温精度：±0.02℃；
★2、双黏度计，可同时独立进行测试；样品盘进样位数≥12位（投标文件中提供实物图片，佐证黏度计数量≥2个和样品盘进样位数≥12位）；
●3、配备溶样器，具有加热恒温、调速搅拌、定时功能，室温至140℃温度可调，溶样孔位≥10位（投标文件中提供实物照片，佐证溶样孔位数≥10位）；
4、仪器的精密度满足GB/T 17931-2018中重复性要求。
●5、具备连续自动进样、自动测定并自动显示黏度结果，自动清洗和干燥黏度计等功能。
四、主要配置：主机1套，溶样器1台，多功能冷冻研磨机1套，配套进样瓶100个，配套黏度计4套。
	1
	工业

	7
	粘度测定仪2
	一、主要用途：能够自动测定液体石油产品（指牛顿液体）的运动粘度。
二、依据标准：符合GB/T 265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》检测要求。
三、技术指标：
1、测量范围：能够测定0.5mm²/s～6000mm²/s的透明、不透明液体。毛细管黏度计：改良型乌氏粘度计；
★2、恒温浴：双控双浴，带有透明壁或装有观察孔的恒温浴，每个恒温浴容积≥2L，并且每个浴单独附设自动搅拌装置和调节温度的电热装置。每个浴安装一支宽范围黏度计（投标文件中提供实物图片，佐证双控双浴）；
3、控温精度：±0.01℃，控温范围：至少覆盖20℃～100℃，升温速度：≥5℃/min；
★4、时间分辨率0.01秒，双浴工位数量应≥24位（投标文件中提供设备进样系统实物图片，佐证工位数量≥24位）
5、重复性：15℃～100℃下≤算数平均值的1%；
6、具备加热、搅拌、自动进样、自动清洗、自动检测等控制电路，可为实验提供0～20℃冷循环；
7、配置数据采集和处理的专用软件平台≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡，并配备输出系统；配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
四、主要配置：粘度测定仪1套；空气压缩机1台；粘度标准油1L；与设备配套的改良型乌氏粘度管4根，与设备配套的进样杯40个。
	1
	工业

	5 
	碳氢氧氮硫元素分析仪
	一、主要用途：用于轻质液态烃及发动机燃料和其他油品中的总硫含量及氮含量。
二、依据标准：符合GB/T34100-2017《轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定 紫外荧光法》、SH/T0689-2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光硫）》检测要求。
三、技术指标：
1、能够测量样品硫含量、氮含量；
2、硫含量、氮含量测量范围：0.1mg/kg～10000mg/kg；
3、重复性：硫含量：1mg/kg：RSD≤6%，10mg/kg：RSD≤3%；
4、控温范围：室温～1300℃；控温精度：±1℃。电加热炉炉温：1075℃±25℃；
★5、仪器应具备直接进样系统和舟进样系统。全自动液体进样器，≥60个样品位（投标文件中提供设备进样系统实物图片，佐证≥60个样品位）；自动置换标样或样品、自动清洗、自动消除气泡、自动绘制标准曲线等；
6、氧气流量：450～500mL/min；入口氧气流量：10～30mL/min；入口载气流量：130～160mL/min；
7、标准曲线相关系数≥0.999（浓度0.50mg/kg、1.0mg/kg、2.5mg/kg、5.0mg/kg、10.0mg/kg的标准曲线）；用浓度为5.0mg/kg标样反标单点校正，偏差±0.1mg/kg；
8、除水方式应为免维护的膜式干燥器；
★9、检测器至少包含2个（投标文件中提供设备两种检测器实物图片或软件操作截图，佐证设备具备2个检测器）,其中紫外荧光检测器测定硫含量、化学发光检测器测定氮含量。
10、配置数据采集和处理的专用软件平台≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡，并配备输出系统；配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
四、主要配置：碳氢氧氮硫元素分析仪，1套轻质石油硫含量标准物质（1mg/L、5mg/L、10mg/L、20mg/L、50mg/L）各5盒，与设备配套自动进样针10套；移液器（0-2.5μL、0-10μL、0-20μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL、0-10000μL）1套。
	1
	工业
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	1 
	▲离子色谱仪
	1.高压泵：
1.1 最大耐压：40MPa；
1.2 流速范围：0～10.0mL/min；
1.3 流速误差：≤0.1%；
1.4 流速稳定性误差：≤0.1%；
1.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0%；
1.6 低压四元梯度准确度：≤0.5%；
1.7 具备漏液提醒功能；
1.8泵头及管路均为化学惰性PEEK材质；
★1.9 高压泵控制精度：0.001mL/min,可实现四元梯度淋洗或二元高压梯度淋洗（投标文件中提供证明材料）；
1.10等度泵和梯度泵均具有泵前脱气装置。
2柱温箱
2.1具有预加热功能，可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱；
2.2 温控范围：室温～70℃；
2.3 温度控制稳定性：≤0.05℃；
2.4 采用非接触式加热；
●2.5 具备耗材识别监控功能。
3 电导检测器：
3.1 数字式信号处理技术；
★3.2 电导池体积：≤0.3μL（投标文件中提供证明材料）；
3.3 测量范围：0～15000µS/cm；
3.4 检测器分辨率：≤0.005nS/cm；
●3.5 检测器耐受最大压力：≥8Mpa；
3.6 电导池控温范围：室温到60℃；
3.7 电导池温度稳定性：≤0.001℃；
3.8基线噪声≤0.2ns/cm；
3.9基线漂移≤5%FS/30min；
3.10最小检测浓度≤0.02μg/mL；
3.11定性重复性≤1.5%；
3.12定量重复性≤3.0%。
4安培检测器：
4.1基线噪声≤0.01nA，直流模式：0.005nA，积分脉冲安培≤30p；
4.2基线漂移≤2nA/30min；
4.3最小检测浓度≤0.02μg/mL；
4.4定性重复性≤1.5%；
4.5定量重复性≤3.0%；
4.6电位范围-2.0V～+2.0V，0.001V步幅；
4.7直流安培、脉冲安培和积分安培均可自动调整量程
4.8参比电极pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受014的pH范围；
★4.9检测池体积：≤0.2μL（投标文件中提供证明材料）。
5 淋洗液发生器
5.1浓度：100mmol/L；
5.2流速：0.13mL/min；
5.3可耐受5000psi压力；
●5.4梯度类型：多阶梯度，具备漏液传感功能；
5.5 梯度产生：高压梯度；
5.6 梯度精度：≤0.2%；
5.7梯度准确度：±0.2%；
5.8在软件中直接输入所需淋洗液浓度，支持同时安装两个淋洗液罐供双系统使用，或两淋洗液罐串联使用。
6自动进样器
6.1样品盘可放置1.5mL样品瓶，≥50样品位；
6.2 满环进样精密度：RSD≤0.3%；
●6.3具备在线稀释功能；
6.4 配备样品盘保护罩，具备漏液提醒功能。
★6.5具有自动配置标准曲线功能（投标文件中提供证明材料）。
7 在线燃烧炉模块固液一体化自动进样器
7.1液体模式≥50个进样位置，最大进样量≥250μL；
7.2固体模式≥35个进样瓶位置，最大进样量≥500mg。
★7.3固/液进样模式相互切换操作时间≤2.0min（投标文件中提供证明材料）。
8燃烧炉模块
8.1燃烧管材质为高纯石英，全自动程序控制样品处于最高温区域，具有燃烧管自动补水功能；
8.2燃烧炉具备分区温度控制功能；
★8.3燃烧炉温度上限≥1100℃（投标文件中提供证明材料）；
8.4所有连接管路管材为无氟材质；
8.5最低检测限0.08mg/kg(以氯计算)；
8.6该模块和离子色谱部分由一个软件控制。
9 吸收模块
9.1由吸收管、六通阀、十通阀、液体转移装置等部件组成，由软件控制对吸收液进行准确的加液和转移；
9.2燃烧过程连续添加吸收液，无需引入内标进行吸收液体积定量；
9.3可采用双氧水作为气体吸收液；
●9.4自动清洗吸收管，配置基体消除功能，配置基体预浓缩功能；
9.5最大样品上样流速10.0mL/min。
10色谱工作站
10.1配置数据采集和处理的专用软件平台≥16核及以上，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接；
10.2配备耗材识别监控功能：可识别并监控抑制器、淋洗液发生罐、捕获柱等耗材的使用状况等。
11.主要配置：
11.1离子色谱仪主机1台
11.2电导检测器1套
11.3安培检测器1套
11.4抑制器模块（阴、阳）1套
11.5柱温箱1套
11.6燃烧系统1套
11.7吸收装置1套
11.8离子色谱自动进样器1套
11.9燃烧炉自动进样器1套 
11.10淋洗液发生器1套
11.11数据采集及数据输出系统1套
12.备品备件：
12.1配套阳离子分析柱（4mm×250mm）和保护柱各1根
12.2配套阴离子分析柱（4mm×250mm）和保护柱各2根
12.3配套糖类物质分析柱（4mm×250mm）和保护柱各2根
12.4 KOH储备罐5个
12.5 AU电极、AG电极各2个
	1套
	工业


[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，中标人应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc26512]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

