采购需求
前注：
[bookmark: _GoBack]1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）本项目预付款为合同金额的40%，中标人须提供等额的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付；
（2）合同履约完成并验收合格后支付剩余合同价款。
备注：
（1）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。
（2）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省计量科学研究院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后120日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
二、货物需求
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	■
	评分项，详见第四章评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均须满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
2.针对标记“■”的技术参数及要求：
（1）货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：货物需求清单已明确证明材料类型的，按货物需求清单执行；货物需求清单未明确证明材料类型的，证明材料不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）货物需求清单中未要求提供证明材料的技术参数及要求，以投标响应表的响应情况作为评审依据。



（二）货物需求清单
	[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属行业

	1
	测长机
	一、技术指标要求
1、全程采用光栅尺绝对测量，测量范围（外尺寸）：≥0~1020 mm；测量范围（内尺寸）：≥5 mm~900 mm。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]2、分辨力：≤0.01 μm，外尺寸重复性(2s)≤0.06 μm；
内尺寸重复性(2s)≤0.15 μm（使用测钩）。
3、示值最大允许误差：±（0.09+L/1500）μm。
4、测力：双向恒测力，内尺寸测量装置测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N，主测力1~10N手动连续可调。
5、五轴工作台：工作台高度行程≥50 mm；前后行程≥±25 mm；左右浮动≥±10 mm；水平竖直旋转≥3 °；最大负载≥50 kg；台面尺寸≥320 mm×120 mm。
6、仪器采用自然时效处理优质花岗石底座，确保高精度、高重复性和高寿命。
7、仪器需配备温度补偿单元：至少具备4个或以上环境温度传感器（温度传感器温度分辨率≤0.01 ℃）；
8、仪器采用高精度耐磨循环滚珠直线导轨。
9、仪器带采样脚踏开关及软件脚踏采样功能。
10、仪器具备薄壁检测功能，可使用≤0.05 N测力测量并能根据工件壁厚及外形尺寸进行测力变形量补偿。
11、仪器含专用测量软件，可批量储存和管理检测记录信息（含测量对象信息：至少包含委托方名称、设备名称、型号、编号、自编号、生产厂家、温度、湿度等信息和检测数据信息），可将数据从数据库直接导出到用户指定的数据Excel表格中。软件需配备量块专用检定模块，可分类存储多套标准量块修正量参数，使用中随时调用，根据修正量与相对误差自动计算量块中心尺寸偏差与长度变动量，自动判定量块等级。
二、配置要求
1、光栅测长机主机1台；
2、五轴工作台1套；
3、测帽4套（球面测帽1套、刀口测帽1套、中大平面测帽各1套）；
4、量块支撑块3套（量块支撑100 mm~300 mm，400 mm~600 mm，700 mm~1000 mm）；
5、V型支撑块1套（100 mm~1000 mm校对杆、内径千分尺检测）；
6、环规大小测勾（φ16 mm~φ200 mm）各1对，单测球1 mm、4 mm各一个；
7、高精度内尺寸测量装置（用于螺纹环规测量）；
8、螺杆及弹性压板各2套；
9、φ40 mm或φ50 mm标准光面环规（带法定计量机构校准证书）1个，不确定度U≤0.5 μm（k=2）；
10、检定软件1套，需附带仪器培训操作视频＆软件加密狗各1套；
11、环境温度检测及补偿单元1套；
12、铝合金仪器附件配件箱1套；
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]13、大理石桌面工作台1张，尺寸≥（1800×600×600）mm，配架空层大理石支柱一套。
	1套
	工业

	2
	双频激光干涉仪
	一、技术指标要求
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]1、线性测量精度：≤0.5 ppm，激光波长：U≤1×10-7（k=3）。
2、最高移动速度≥4 m/s。
3、预热时间：≤6分钟。
4、激光测量距离：≥80 m，标准线性镜可实现80 m长距离测量要求。
5、激光干涉仪镜与激光头分离，以避免激光头对被测机器或激光头读数稳定性的影响。
6、线性反射镜具有磁性吸附功能，安装便捷。
[bookmark: OLE_LINK25]7、直线度镜组一套，测量范围≥±3 mm，直线度测量轴向量程（0.1~4）m，直线度测量最大允许误差：±（0.5+0.5%D+0.15M2）µm（D为显示值，单位：µm；M为直线度干涉镜与直线度反射镜之间的距离，单位：m）。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]■8、角度镜组一套，角度测量范围≥10°，角度测量最大允许零起分度示值误差：±（0.02%R+0.1）″（R为显示值，单位：″；）。（投标文件中提供法定计量机构检定或校准证书予以证明）
9、平面度镜组一套，测量范围±1.5 mm。
10、垂直度镜组一套，测量范围±3/M mm/m（M为垂直度干涉镜与垂直度反射镜之间的距离，单位：m）。
11、中文软件或有中文模式。
二、配置要求
1、主机 1台；
2、通用三脚架	1个；
3、配激光干涉仪测量软件1套；
4、环境补偿主机：1个，内置空气湿度和大气压力传感器；
空气温度探头：1个，线长不少于5米，材料温度探头：3个，线长不少于5米；
5、线性干涉镜、线性反射镜，各1个，夹紧孔座2个；
6、便携式拉杆箱	1个；
7、角度镜组：角度干涉镜、角度反射镜，各1个；
8、平面度镜组：180 mm、360 mm可调基板，各1个，平面度旋转镜2个；
9、短直线度镜组：短距离直线度干涉镜、短距离直线度反射镜，各1个；
10、垂直度镜组：光学直角尺、90°转向镜辅助安装块，各1个。
	1套
	工业

	[bookmark: _Hlk224724032]3
	光栅指示表检定仪
	一、技术指标要求
1、设备软硬件满足最新国家检定规程全自动检定指示表（JJG 34-2012）、杠杆表（JJG 35-2006）、内径表（JJF 1102-2003）、大量程数显指示表（JJF 2383-2026）；全自动直接检定以上各类表的数显表及英制表，无需接数据线和通信协议；对应国家技术规范修订后，免费升级软件适应最新规范要求（包括但不限于JJG 34-2012、JJG 35-2006、JJF 1102-2003、JJF 2383-2026等指示类量具）。
2、具有半自动检定功能，用于检定表盘或刻度线有明显污损的指示表。
3、具有自定义检测功能，可根据测量范围自设定多组检测间隔。
4、指示表检定具有自动寻刻线对零功能，检定前无需手动调整零位。
5、测量范围：（0~100）mm。
6、示值误差：100 mm范围内误差≤6 µm，任意50 mm范围内误差≤2.5 µm，任意30 mm范围内误差≤2.0 µm，任意10 mm范围内误差≤1.5 µm，任意2 mm范围内误差≤1.0 µm，回程误差：≤0.5 µm。
二、配置要求
1、配置测力装置1套，可装配φ8 mm测杆使用；
2、指示表全自动检定仪1台，配置硬质合金测杆，测杆直径φ8 mm；
3、适用于表径为φ8 mm的百分表、千分表夹具1套；
4、适用于表径为φ4 mm、φ6 mm、φ8 mm的杠杆表、适用于表径为φ（4~28）mm的内径表夹具1套；
5、直径（6~30）mm位移传感器高精度快速校准夹具及功能模块 1套。
	1套
	工业

	[bookmark: _Hlk227307459]4
	影像测量仪
	一、技术要求
1、行程：≥400 mm×300 mm×200 mm。
2、测量精度：X/Y轴≤（0.7+L/300）µm，X-Y轴≤（0.8+L/300）µm ，Z轴≤（0.9+L/150）µm（L表示测量长度，以毫米为单位）。
3、承重：≥25 kg。
4、光学系统
4.1摄像机：CCD高清彩色工业摄像机。
4.2整机影自动变倍镜头像放大倍率不低于330X，可满足微小尺寸精密测量；系统支持高倍光学放大模块，在该模式下影像放大能力满足亚微米级测量需求，整机影像放大倍率不低于 800X。
4.3表面光：不低于6环8区LED冷光源，光源支持最大256级亮度可调亮度可调。
5、主结构采用高精度移动桥式结构，大行程全自动测量，四轴CNC全鼠标、手柄式的自动化控制。
6、配备精密花岗岩机台。
7、配备超精密级线性滑轨、精密传动系统UP级直线导轨，双轨道设计。
二、软件系统
（一）基本测量功能
1、可测点、线、圆（最大、最小和平均）、圆弧、样条曲线、椭圆、矩形、四边形、槽、R 角、环、间距、距离、点群等。
2、构建：中心点、极值点、端点、交点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、合并、轮廓分割、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
3、影像量测工具：绘图点、最近边缘点、聚焦点、圆形框取点、最佳边缘点、最近点、整体提取、多段提取、纹理分割、多段纹理分割、开放轮廓线、最大闭合轮廓线、最近闭合轮廓线。
4、形位公差：直线度、圆度、位置度、平行度、垂直度、倾斜度、同心度等。
5、坐标系：夹具定位坐标系、点线、两点 X、两点 Y、三点、两线、图像配准坐标系；平移、旋转、手动调整坐标系。
（二）编程与自动化操作
1、可生成任务进行全自动批量测量，并支持自动和手工交互操作。
2、可输出Word、Excel、HTML、TXT报表和CAD文件。
3、支持实时输出至excel模板，可自定义模板。
4、基元属性区域，实时显示当前正在测量的基元数据。
（三）其他功能要求
1、程序编写具有动画演示功能，可快速了解软件使用方法。
■2、全景扫描：任意选择区域进行影像的扫描拼图。（投标文件中需提供软件截图予以证明）
3、试验筛校准模块：自动取样扫描试验筛，生成任务，运行结果直接分析输出；
4、自动轮廓提取：给定起始结束点，对指定轮廓进行提取，快速创建线、圆、圆弧基元。镜头标定：自动镜头校准，省去繁琐的完全标定步骤。
5、通过导入工件的CAD 图纸，与实际选取工件形状进行比对得到偏差。
6、任务运行：工件移动后，无需手动提取坐标系，可通过图像匹配自动测量。
■7、具有图像预处理功能，可以弥补光照效果不好引起的抓边问题。（投标文件中需提供软件截图予以证明）
■9、鼠标点击测量产品的某个特征，即可完成对该特征的自动识别与提取。（投标文件中需提供软件截图予以证明）
	1套
	工业

	5
	[bookmark: OLE_LINK15]电脑量块比较仪
	一、技术指标要求
设备需满足JJG146-2011《量块检定规程》及对2等传3等及以下量块检定的要求。
二、技术及配置要求 
1、量块测量范围：（0~100）mm。
[bookmark: OLE_LINK30]2、高精度位移传感器，量程200 μm，示值最大允许误差：±（0.02+0.005A）μm，配置要求2支。
3、数显箱：全5位实数显示，可以控制系统通讯。
4、带筋和球筋主工作台：需采用高光洁度、高硬度的氧化锆陶瓷主体工作台，耐磨防锈和抗酸，配置要求各 2台，共计4台。
5、测帽：宝石球型测帽 4个。
6、透明隔热板：可直接固定在支架的辅助工作台上，能够起到隔热隔呼吸湿气及飞沫的作用，配置要求2块。 
7、高精度拨叉：采用V型片簧转动铰链，配置要求2个。 
8、电脑量块比较仪支架采用岩石结构支架，配置要求2套。 
9、测量软件
■9.1 专用测量量块软件2套：数据可从传感器采集到计算机，软件可预先储存多套标准量块修正量数据，可随时调用，能自动把采样的数据与标准量块数据进行计算（投标文件中需提供相应的软件界面截图予以证明）；
9.2 软件能自动完成并记录测量数据处理的过程，自动编制、生成检定、校准记录和证书的数据部分。
■9.3 软件采用中文界面，具有动态数显和动画模显功能；自动提示操作人员每步应有的操作。（投标文件中需提供相应的软件界面截图予以证明）
10、量块拖框 2 套。
	1套
	工业

	6
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]▲相移式激光等厚干涉仪
	一、激光等厚干涉仪主机
1、工作口径：≥150 mm。
2、测量方式：斐索干涉原理，立式测量，机械移相或外差移相等方式。
3、工作波长：633 nm ± 1 nm。
4、示值误差：≤λ/40 nm（λ为激光波长，下同）。
5、测量重复性：PV10≤λ/500 nm。
■6、RMS测量重复性：≤λ/10000 nm。（投标文件中提供法定计量机构检定或校准证书予以证明）
7、相机：分辨率≥1280×960；相机采样频率≥50 fps。
8、具有平晶测量功能，具有长平晶拼接测量功能。
9、主机自带防风罩隔绝空气扰动。
二、标准平面平晶1个
1、通光口径：≥∅150 mm。
2、标准平面平晶准确度：符合一等。
三、落地式隔振平台：
尺寸：≥（1800×1200×800）mm，气浮支撑，自带微型空压机，自动充气，自动平衡。
四、测量分析系统
1、中文界面、2D/3D图形显示、单位换算、数据库；可显示PV/PV10/PVr、RMS值等表面参数；具备多区域任一形状选择、同时测量、一并显示、编辑等功能；具备数据保存、查看、预设置、测试设置、测试报告打印等功能。
2、具备绝对测量法（全面型三表面互检法）等功能。
3、兼容软件：平晶全表面数据和干涉离散点数据，且满足JJG28-2019 《平晶检定规程》的格式显示。
	1套
	工业



三、安装调试、质保及售后服务要求
1、中标人免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和人员培训, 并保证整个系统的正常运行。
2、中标人提供相关中文使用、安装、维护手册, 质保期内，中标人免费提供硬件保修服务和软件升级服务，提供全机免费保修。
3、验收要求
（1）针对下表中技术参数，中标人在合同签订后供货前，按下表要求向采购人提供法定计量检定机构出具的检定证书或校准证书或标准物质证书作为验收依据。未在下表中列明的技术参数，以现场功能性验证或提供其他相关证明材料（包括但不限于技术说明书、出厂检验报告）作为验收依据。
（2）本项目合同履约过程中，如有相关国家规程、规范、标准更新的，以最新版本为准。
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	验收时需满足的标准(检定证书或校准报告或检测报告以及对应的规程、规范、标准名称和代号)

	1
	测长机
	测长机：MPE：±（0.09+L/1500）μm，外尺寸重复性(2s)≤0.06 μm；
内尺寸重复性(2 s)≤0.15 μm
	JJF 1189-2008 测长仪校准规范

	1 
	
	标准环规：U ≤ 0.5 μm（k=2）
	JJG 894-1995 标准环规检定规程

	2
	双频激光干涉仪
	线性测量精度：≤0.5 ppm，空气温湿度、压力度传感器最大允许误差满足JJG 739-2005 《激光干涉仪》检定规程要求；直线度MPE：±（0.5+0.5%D+0.15M2）µm
	[bookmark: OLE_LINK22]JJG 739-2005 激光干涉仪检定规程

	2 
	
	激光波长：U≤1×10-7（k=3）
	JJG 353-2006 633 nm稳频激光器检定规程

	3
	光栅指示表检定仪
	示值误差：100 mm范围内误差≤6 µm，任意50 mm范围内误差≤2.5 µm，任意30 mm范围内误差≤2.0 µm，任意10 mm范围内误差≤1.5 µm，任意2 mm范围内误差≤1.0 µm，回程误差：≤0.5 µm
	JJG 201-2018 指示类量具检定仪检定规程

	4
	影像测量仪
	MPE：X/Y轴≤（0.7+L/300）µm，X-Y轴≤（0.8+L/300）µm ，Z轴≤（0.9+L/150）µm
	JJF 1318-2011 影像测量仪校准规范

	5
	电脑量块比较仪
	MPE：±（0.02+0.005A）μm
	JJF 1304-2011 量块比较仪校准规范

	6
	[bookmark: OLE_LINK31]相移式激光等厚干涉仪
	相移式激光等厚干涉仪：示值误差：≤λ/40 nm，测量重复性：PV10≤λ/500 nm
	JJF 1100-2016 平面等厚干涉仪校准规范

	3 
	
	平面平晶：符合一等
	JJG 28-2019 平晶检定规程


4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标人工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
注：采购需求中涉及“免费”的条款，均代表相关费用包含在本项目投标报价内，采购人不再另行支付。

