采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲5轴运动检测仪
	一、主设备参数：

★1.直线线轴行程：500mm×500mm×100mm(X×Y×Z)

★2.直线轴重复定位精度：数值上≤±0.5um

★3.旋转轴运动范围：360°(R)

4.俯仰轴运动范围：±120°(A)

5.负载：≥10kg

6.最大速度：300mm/s（X\Y）、100mm/s（Z）、50rpm(R、A)

7.最大加速度：0.3G(X\Y)、0.1G(Z)

★8.重复定位精度：±0.5μm（X\Y\Z）、±3arcsec(R、A)

★9.定位精度：±1μm（X\Y\Z）、±8arcsec(R、A)

10.光栅尺分辨率：数值上≤100nm（X\Y\Z）

11.直线度：±3μm(X\Y)、±5μm(Z)

12.平面度：±5μm(X\Y)

13.旋转轴端向跳动：2μm(R)

14.旋转轴径向跳动：2μm(R)

15.正交垂直度：±5μm(X\Y)

16.俯仰角：±10arcsec(X\Y)

17.偏摆角：±10arcsec(X\Y)

18.速度波动：±5‰@300mm/s(X\Y)

19.静态抖动：±0.2μm(X\Y)

20.整定时间：300ms@300ms、±1um(X\Y)

21.包含防尘罩、拖链等附件

■22.包含急停开关功能，需根据承重能力和稳定性使用需求开展仿真分析，进行定制化设计

■23.包含定制方通底架，需根据使用场景开展仿真分析，进行定制化设计

■24.包含一套驱控系统，具有多轴插补运动、到位反馈、控制参数调节、位置输入输出、位置补偿功能、参数自动调谐功能

■25.包含一套定制上位机操作软件系统，具有上位机与驱控系统互联，接收上位机各类输入指令，转化为驱控系统输出指令功能

二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）光学储物柜两个

1.尺寸：单边和体积都须满足：≥1200×500×1800mm

2.湿度范围：20～60%RH

3.内部层数：5层

（二）万用表一个

1.5位读数

2.直流电压年准确度≤0.03%
	1
	台
	工业
	


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
