前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _GoBack]4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的70%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。             

	2
	供货及安装地点
	安徽省农业科学院水产研究所，具体按采购人指定地点。              

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起，1年。             


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	UPS不间断电源
	★1.容量：6000VA/4800W[投标文件中提供产品彩页证明]；
2.输入电压：110-300VAC；
3.延时范围：外置电池2小时后备供电；
4.输出失真度：THD<2%；
5.输出电压：220VAC±1%；
6.输入功率因数：＞0.99。
	1
	工业

	2 
	纯水仪
	1.出水水质：可同时制取RO纯水和UP超纯水；
2.制水量: ≥20升/小时（水温25℃时）；
3.第一出水(RO纯水) (在线监测)电导率:≤5 µS/cm（符合国标GB/T6682-2008 三级水）。
4.第二出水(UP超纯水)(在线监测)电阻率：≥18.2MΩ.cm（符合国标GB/T6682-2008 一级水）。
5.取水流速： RO水≥1L/Min；UP水≥1.0L/Min。
6.系统开机自检RO反渗透膜自动冲洗。
	1
	工业

	3 
	▲便携式水质测定仪
	★1.配备温度、溶解氧、pH、电导率、氧化还原电位探头，连接线缆不低于4米，主机安全防护≥IP67防水等级[投标文件中提供产品彩页证明]。
2.主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配备不同长度、不同参数接口的电缆；
3.电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封；
★4.溶解氧（极谱法或原电池法，毫克/升）[投标文件中提供产品彩页证明]：
4.1测量范围不低于：0~30 mg/L；
4.2准确度：0~20mg/L: 读数值±0.2 mg/L或2% (以较大值为准)，20~30mg/L: 读数值±6% 。
5.温度测量范围不低于：0~50℃；
5.1准确度：±0.2℃；
5.2分辨率：0.1℃ 。
6.电导率测量范围不低于：0~200mS/cm，准确度：读数的±0.5%或0.001mS/cm, 以较大值为准；分辨率：0.001~0.1mS/cm
★8. pH测量范围不低于：0~14；[投标文件中提供产品彩页证明]
8.1准确度：±0.2；
8.2分辨率：0.01 。
9.氧化还原电位测量范围不低于：-1999~1999mV；
9.1准确度：±0.2 mV；
9.2分辨率：0.1mV。
	1
	工业

	4 
	生物安全柜
	1.气流模式：30%外排，70%循环，流入气流平均风速≥0.5m/s，下降气流平均风速≥0.3m/s；
2. HEPA或ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径≥0.12um，过滤效率≥99.9%；
3. 前窗具有安全高度限位声光报警功能；
4.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统
★5.移动可调支架，工作区内部工作尺寸宽度要求≥1300mm[投标文件中提供产品彩页证明]。
	1
	工业

	5 
	普通生物显微镜（1）
	1、目镜参数：
1.1 30°倾斜，铰链式三目观察头，可360度旋转；
1.2 瞳距调节：50mm-75mm；
1.3 大视野平场目镜不小于PL10X/18mm。
2、配备平场消色差物镜 4X 10X 40X 100X ；
3、光学校正：无限远色差校正系统物镜；
4、观察方式：具备试样在透射情况下的明场观察方式；
5、含拍照和显示屏，显示屏≥10英寸，有效像素不低于1600万。
	1
	工业

	
	普通生物显微镜（2）
	1、无限远平场消色差物镜
2、放大倍数：4X 、10X 、40X 、100X（油）：各1只
3、三目筒目镜管1只，配备10X 目镜、16X 目镜各 1 对
4、总放大倍数：40X-1600X
5、内置式LED可调光源
6、物镜用浸油（合成油）1瓶
7、滤色片（蓝、黄、绿）：各 1 片
	1
	工业

	6 
	高质量生物显微镜
	1.镜筒：30°倾斜，铰链式三目观察头，可360度旋转；
2.大视野平场目镜不小于PL10X/20mm；
3.无限远平场消色差物镜:4×、10×、40×、100×(S)Oi；
4.总放大倍率：40×～1000×；
5.载物台：内置式双层机构机械载物台，双切片设计；
6.调焦机构：粗调行程≥25mm，微调精度≤2μm，带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置；
7.内置式LED可调冷光源；
9.标准配置：
9.1.生物显微镜/台；
9.2.观察镜筒/1只（在主机上）；
9.3.平场目镜 10X /对；
9.4.无穷远平场物镜 4 ×、 10×、40× (S)、 100× (S) Oil/各 1 只；
9.5.移动工作台/1只（在主机上）；
9.6.滤色片/1 片；
9.7.拍照处理终端1套（配备专业拍摄系统，不低于5核，16G DDR4/512G SSD），输出设备1台。
	1
	工业

	7 
	冰箱
	1.总容积≥400L，冷冻室容积≥120L；
2.一级效能；
3.额定电压220V；
4.十字门，冷冻室冷冻能力≥5kg/12h。
	1
	工业

	8 
	冰柜
	1. 容积≥600L；
2. 最低制冷≤-18℃；
3. 冷冻能力≥25kg/12h，额定电压220V。
	1
	工业

	9 
	立式冷藏柜
	1. 容积≥500L，温度范围2～8℃；
2. 一级效能，侧开门，风冷制冷，多层送风，均匀制冷，带万向脚轮；
3. 门体采用钢化玻璃门设计；
4. 灯光：箱内配置LED照明灯；
5. 配置不少于10个搁架＋2个筐篮。
	1
	工业

	10 
	分析天平1
	1.最大称量值：≥100g；
2.可读性：0.1mg；
3.重复性：≤0.08mg；
★4.线性误差：≤0.2mg[投标文件中提供产品彩页证明]；
5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.8mg；
6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160mg；
7.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性外壳材料；
8.具备内部校正功能，内置砝码校正功能。
	1
	工业

	11 
	分析天平2
	1.最大称量值：≥50g；
★2.可读性：0.01mg[投标文件中提供产品彩页证明]；
3.重复性：≤0.03mg；
4.线性误差:≤0.1mg；
5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.4mg；
6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：30mg；
7.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性外壳材料；
8.具备内部校正功能，内置砝码校正功能。
	1
	工业

	12 
	电子天平
	1.最大称量值：≥600g；，最小称量值：≤0.2g；
2.精确度：≤0.01g；
3.可充电。
	1
	工业

	13 
	紫外可见光分光光度计
	1、仪器特点和功能 
1.1配备高清智能触摸屏；
1.2 样品仓配置自动五联池架，可以适用1-10cm比色皿；
★2、仪器技术参数[投标文件中提供产品彩页证明，须能体现以下1-9项参数]：
2.1波长范围：190-1100nm；
2.2光谱带宽：1.8 nm；
2.3波长准确度：±0.3nm；
2.4波长重复性：≤0.2nm；
2.5光度准确度：±0.3%T（0-100%T）；
2.6光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)；
2.7杂散光：≤0.03%T；
2.8检测器：硅光二极管；
2.9光源：钨灯、氘灯。
	1
	工业

	14 
	单道移液器
	0.1-2.5μL，1-10μL，10-100μL，20-200μL，100-100μL各一支
	1
	工业

	15 
	高压灭菌锅
	1.锅盖启闭装置采用拨杆式多连杆同步伸缩结构；
2.灭菌锅体采用304及以上不锈钢材质；
3.数码液晶窗中文显示运行状态，灭菌结束提醒自动停机；
4.具备故障自动检测判断系统；
5.具备灭菌结束自动排气功能；
★6.灭菌温度可选设定范围50℃-130℃[投标文件中提供产品彩页证明]；
7.灭菌时间可调设定范围0-10h；
8.具有断水保护防干烧和漏电保护系统；
9.具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置；
10.容积：≥75升,电源电压:220V/50Hz；
11.网篮2只。
	1
	工业

	16 
	水浴锅
	1、双列八孔；
2、内胆尺寸：≥600*290*120 mm；
3、控温范围：RT+5-100℃；
4、温度波动度：±1℃ 。
	1
	工业

	17 
	成品道闸
	1.车牌识别率：白天≥99.8%；夜间≥99.6%；
2.图像分辨率：≥720P CIF4 CIF；防护等级：≥IP66；
3.闸杆尺寸：主杆170mm*55mm*1.8厚，长度约4.5m（现场测量为准） 竖杆60mm*20mm，副杆87mm*44mm；
4.走人小门尺寸：1163-1730mm可调节。
	1
	工业

	18 
	电子显示屏
	1.悬挂式全彩LED屏，尺寸约为2.31米（宽）×1.30米（高）；
★2.≥111100像素/平方米（点间距≤3mm）[投标文件中提供产品彩页证明]
	1
	工业

	19 
	监测数据库服务器
	★1、CPU：≥10核16线程；基础主频≥2.5GHz,最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥20MB[投标文件中提供产品彩页证明]；
2、主板：全固态电容主板，B7芯片组或以上；主板内置PCIe插槽数量：≥3个；Debug接口≥1个；
3、接口：≥9个USB TYPE-A 3.0接口，1个TYPE-C型接口，1个串口，视频接口数量≥3，千兆自适应网卡≥1，前置智能读卡器，前置网络状态指示灯，前置硬件故障指示灯；
4、存储：≥512GB M.2固态硬盘，≥4TB机械硬盘；
5、内存：≥16GB DDR5 5600MHz，内存条配置数量（板载内存不涉及）≥4；
6、音频接口：≥5个；
★7、显卡：独立显卡，内存≥16G，带宽≥1 TB/s[投标文件中提供产品彩页证明]；
8、电源：额定功率不低于330W，运行电压89V-265V之间可稳定运行；
9、≥23.8英寸IPS显示，分辨率≥1920*1080，刷新率≥120Hz，VGA+HDMI接口。
	1
	工业


[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

