采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1452677390]一、第1-3包采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1.进口产品设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后采购人支付70%合同款（专指进口产品部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。
注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。
2.国产产品设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产产品部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。
注：
（1）预付款保函形式：☑银行保函☑担保机构担保
（2）预付款保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。
②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	安徽大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接采购人通知之日起，45个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起不低于1年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc302804901]

二、第1-3包货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	关键性指标项
	[bookmark: OLE_LINK14]★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	重要指标项
	■
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	一般指标项
	●
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，每个标包该指标项最大允许负偏离3 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。
3.货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、厂家（制造商）测试报告、第三方检测机构出具的检测报告，提供其中之一即可。（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。



（二）第1包货物需求清单（红外光谱仪采购项目）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲红外光谱仪
	★1.干涉仪：磁悬浮式或空气悬浮式干涉仪，具有≥10万次高速扫描动态准直控制功能。（投标文件中提供证明材料，须体现具体的动态调整频率≥10万次。）
■2.光谱范围：8000-350cm-1。
★3.光谱分辨率:≤0.4cm-1。
■4.信噪比:峰峰信噪比≥50000:1。
■5.全光谱线性准确度：≤0.1T%。
6.红外光源：支持无需打开光学盖在外部无线接插定位。
■7.检测器:DTGS检测器，仪器能自动识别和参数设置，采用≥24位500KHz A/D转换器。
■8.≥3色LED扫描条，可以显示仪器不同的工作状态。（投标文件中需提供证明材料)
■9.光学台：干燥密封系统，样品仓两侧配备防雾化镀层的红外透射密封窗片，非采用有毒的KRS-5窗片和无法覆盖中红外全光谱范围的Znse窗片。光学元件与光学台采用对针定位模式，非螺丝定位方式。
■10.智能采集背景:仪器在空闲时可以自动采集背景，确保光谱的准确性。（投标文件中需提供证明材料)
11. 软件功能:软件操作界面可按操作者需求进行中英文切换,软件具有光谱采集、数据处理、谱库检索等基本功能。
■11.1.红外光谱数据库要求：具有自主知识产权、永久免费使用、非在线付费使用、支持离线安装在用户电脑的高分辨红外光谱数据库。（投标文件中需提供证明材料)
11.2.自动光谱质量检查、实验设置，以及遵循ASTM 标准和相关方法进行各项性能验证，包括：文档运行、检测附件与主机适配性确认、系统性能验证等，可实时显示系统当前所处的状态，给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出现故障原因及解决方法等多项功能检验，确保获得最优化质量谱图。
11.3.高精度鉴别软件，快速比对鉴别和确定不同含量的物质、不同晶型，同属不同种等样品状态，无需特定测试条件和定量标定。
■11.4.高级ATR校正软件，提供多模型处理功能，精确校正不同ATR采集对光谱的峰强、位移以及非极化的影响，使得ATR谱图与透过谱图达到≥97%最佳匹配度，实现谱图高准确度检索和鉴别。（投标文件中需提供证明材料)
11.5.混合物光谱分离鉴别检测分析方法：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比例，支持不同红外光谱格式，可连网检索光谱化学结构和给出不同组分相对含量比例，操作一键式完成。
★2.配置清单
2.1.傅里叶变换红外光谱仪主机，1台。
2.2.红外光谱分析软件，1套。
2.3.20万张高分辨红外光谱数据库。
2.4.智能型透射测样装置1套。
2.5.金刚石ATR附件，1套。
2.6.制样工具套装（含压片机、溴化钾压模、磁性样品架、玛瑙研钵、样品勺、溴化钾粉末各一件）1套。
2.7.配套控制终端及配套操作系统、显示器1套。
	1
	工业
	/





（三）第2包货物需求清单（模块化电化学综合测试系统）
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲模块化电化学综合测试系统
	1. 槽压：±20V。
2. 恒电位测量范围：±10V。
3. 最大输出电流：±400mA。
4.通道数：四个完全独立通道，具备12通道扩展插槽。
■5.恒电位仪：双恒电位仪。
■6.施加电流分辨率：电流范围之0.03%。
7.测量电流分辨率：电流范围之0.0003%。
■8.电流精度：±0.2% of reading，±0.2% of range。
■9.输入偏置电流：≤1 pA (25°C)。
■10.最小电流分辨率：30 fA(硬件要求，非增益设计)。
★11.最小测量电位分辨率：0.3μV。
■12.扫描速率：1mV/s-200V/s。
13.参比电位采集通道输入端采用电阻电容并联等效电路，并联等效输入电阻≥1 TΩ、并联等效输入电容＜8 pF。
■14.可以连接平顶加液器，进行精确加液，滴定管要求准确度≤0.015ml，精度≤0.005ml，分辨率≤0.0005ml。
15.电化学阻抗谱测量频率范围：10mHz-1MHz。
■16.交流阻抗最大输入电位：5V。
17.交流振幅范围：控制电位模式：0.2~350mV；控制电流模式：所选电流的0.0002-0.035倍。
18.阻抗测试范围1mΩ-1000GΩ。
19.频率分辨率：0.003%。
■20.最小阻抗测试精度：幅值误差≤0.3%；相角误差≤0.3度。
21. 交流阻抗测量参数设置：可以分段设置并人工修改频率分布和振幅。
22.交流信号类型：单正弦波，5正弦波，15正弦波。
	1套
	工业
	进口




（4） 第3包货物需求清单（台式物相结构分析仪等一批）

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲台式物相结构分析仪
	1.高频高压固态X射线发生器
●1.1最大输出功率：≥3kW。
2.X光管
●2.1焦斑波纹陶瓷管、Cu靶、焦点尺寸0.4×12mm²。
★2.2最大输出功率≥2.2kW，工作功率≥2.0kW。（投标文件中需提供证明材料)
3.测角仪
●3.1θ/θ测角仪（样品始终水平且保持不动）。
■3.2扫描半径：160-180mm可变，扫描半径170mm（标准）。（投标文件中需提供证明材料)
■3.3扫描方式：步进、连续、Omg扫描方式，theta S和theta D可以独立控制移动。（投标文件中需提供证明材料)
4.探测器
4.1全能矩阵半导体阵列探测器（0D\1D\2D切换）。
■4.2探测器通道（像素）不小于256×192个。（投标文件中需提供证明材料)
★4.3仪器占地面积≤1平米，探测器有效探测面积不小于14mm×14mm。
■4.4单个探测器通道像素尺寸：≤75μm。（投标文件中需提供证明材料)
■4.5探测器在2D数据测试同时输出1D结果。（投标文件中需提供证明材料)
5.原位附件
5.1电池原位附件（锂二次电池反射模式电池附件1套）。
6.控制和软件
6.1控制软件：联机控制仪器，支持数据通讯协议端口开放。
●6.2物相检索软件：含原始数据直接检索功能。
6.3物相定量分析：可编程定量分析软件。
	1
	工业
	/

	2
	荧光分光光度计
	1.激发光源：除臭氧型150W氙灯。
■2.激发波长范围：200nm~900nm;发射波长范围：200nm~900nm。（投标文件中需提供证明材料)
●3.激发带宽：1nm、2nm、5nm、10nm、20nm。
●4.发射带宽：1nm、2nm、5nm、10nm、20nm。
●5.波长准确性:±0.4nm。（投标文件中需提供证明材料)
6.波长重复性:≤0.2nm。
★7.增益档：1-17档(0-1000V连续可调)；自动光门。分断能力：≥10000A。（投标文件中需提供证明材料)
8.信噪比:S/N≥250（P-P）（水的拉曼峰信噪比）;RMS≥1200:1；RMS（BG）≥15000:1。
9.检出极限:1×10-10g/ml。
10.测量线性:γ≥0.995。
11.峰值强度重复性:≤1.5%。
12.零线漂移:±0.3。
13.示值上限:±1.5%。
14.分辨率:1.0nm。
15.单色器:机刻凹面衍射光栅。
★16.波长扫描速度:15，30，60，300，1000，3000，6000，15000，30000，60000nm/min,10档速度可选。最高速度达60000nm/min,1分钟内即可完成三维图谱扫描。（投标文件中需提供证明材料)
●17.光度值范围:0.00-10000.00。
18.数据传输方式:USB2.0。
19.标准能耗::200W。
20.电源种类:交流220V/50Hz；110V/60Hz。
●21.可定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。仪器可将复杂的荧光信号转化为直观的色彩。（投标文件中需提供证明材料)
三、配置：
1.主机一台，
2.电源电缆一根。
3.使用说明书一本。
4.产品合格证明书一份。
5.膜状粉状荧光样品测量架一套。
6.系统操作软件一套。
★7.配套数据工作站一套：CPU：频率：基频≧2.1GHz；最大睿频≧5.3 GHz，；内存：≥16GB，硬盘：≥512G SSD+1TBHDD；配置≧8个USB接口，≧1个HDMI接口，≧1个VGA接口，≧1个PCI插槽,≧2个M.2插槽；显示器≥21英寸。
	2
	工业
	/

	3
	UV光清洗机
	1.整机材质采用镜面不锈钢304制作。
2.电压220V，电流1.5A，总功率300W。
3.工作光谱：≥185nm+254nm,双工作波段。
4.灯管功率：250W。
5.灯管材质工艺：石英材料，一体成形格栅灯管。
6.灯管使用寿命：≥8000小时。
7.有效清洗尺寸：≥200*200mm(8英寸）	。
8.时间范围：0-99分钟/小时	。
9.照射高度：0-100mm。
10.光照辅助：配置反光板，保证照射均匀性。
11.安全防护：当抽屉拉出时，灯管自动熄灭。
12	.具备提示灯异常指示/警报的功能。
13	.排风功能：自带臭氧排风系统，125mm直径出风口，配置风管及紧固件。
	1
	工业
	/

	4
	匀胶机
	●1.最大转速：≥10000rpm。
2.转速分辨率：≥1rpm。
3.最大旋转时间：≥3000秒。
4.时间分辨率：≥1秒。
5.最大加速度：≥15000rpm/s。
6.机器尺寸：≥198mm(W)*280mm(D)*172mm(H)。
7.电源输入：宽电压输入100-240VAC,输出24VDC。
8.气泵参数：24VDC/12W/负压范围0~-60kPa。
9.触摸屏：≥4.3英寸。 
	1
	工业
	/

	5
	热台
	1.固定安全温度：温度超过550℃即停止加热。
2.热警显示：加热时指示灯闪烁，警告用户加热盘高温，不可触摸。
3.数字显示：支持精确控制或重复设置温度。
4.强力马达：搅拌粘性物料，最大搅拌量为≥10L（水）。
5.强磁力：防止跳子。
6.微处理控制：马达转速和加热盘信号反馈，保证恒速运转和保持设置温度。
7.陶瓷盘面：一体成型无缝盘面。具有抗化学腐蚀性能。
8.温度控制器：连接接触式电子温度计,可以精确控制溶液温度。
9.控制面板抬高：具有防溶液溅到面板的功能，支持读取数字和控制转速。
10.搅拌点位数目	1。
11.最大搅拌量(H2O)	≥10L。
12.电机输出功率≥	1.5W。
13.转速控制	刻度≥0-6。
14.速度范围≥	100-1500rpm。
15.搅拌子最大长度	≥80mm。
16.加热输出功率≥	1000W。
17.加热温度范围≥	50-500°C。
18.加热温度控制	LED。
19.加热速度	≥5K/min。
20.外接温度传感器接口。
	1
	工业
	/

	6
	超声波清洗机
	1.清洗槽采用304不锈钢一次冲压成型，无焊接处，超声发波均一，具有防水性能。
2.仪器的内外壳体和降音盖采用不锈钢。
3.网架:沥水篮筐材质采用304不锈钢焊接成型。
4.采用加热管加热器，直接与介质接触。
5.采用NTC温度传感，实时显示清洗槽内实际温度。
6.仪器的操作程序采用单片机控制，频率跟踪。
7.大屏幕液晶显示器，可显示超声时间倒计时、超声频率、超声功率、超声温度，参数详细清楚。
8.通过旋钮可调节超声功率、超声时间、温度等参数。
9.具有排水装置，排出清洗后的废水。
10.双侧带防滑把手。
11.具有工作参数断电记忆功能。
12.安全保护功能：具有短路保护，漏电保护，过电流保护及过载保护等安全保护功能。
13.配置清单：主机1台，降音盖1个，网架1个,排水管1根。
	2
	工业
	/

	7
	纽扣电池封口机
	1.输入电源：110-240V AC（50/60HZ）。
2.配有110-240V AC转24VDC电源适配器。
3.使用压力范围：0-1.40T。
4.封装模具（拆解模具）由硬化钢制成。
5.配置一套CR20系列模具可封装，CR2032，CR2025和CR2016纽扣电池。
	2
	工业
	/

	8
	模拟太阳光氙灯光源（初级太阳光模拟器）
	1.光源结构：分体式光源。
2.控制方式：手动电控。
3.功率调节：旋钮式导航。
4.灯泡功率：0-300W。
5.功率调整范围：150W-320W连续可调。
6.电流调节范围：14-21A；工作电压14V；总光功率：50W。
■7.光谱范围：300nm～2500nm。
■8.具有光源准直装置，光功率密度：≥100mw/cm2–3000mw/cm2。（投标文件中需提供证明材料)
9.平行光发散角：≥2°；色温：≥5000lux、≥5600K。
10.散热形式：轴向散热模组。
11.灯泡寿命：1000小时以上。
12.实验光斑：≥60mm直径圆斑。
13.触发方式：30kV高压触发，触发装置集成在灯头中，触发无障碍。
■14.所投产品与现有实验室光催化系统需兼容匹配联用。（投标文件中提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）
二、配置：
1.氙灯电源系统和灯头1台。
2.灯头预装陶瓷灯泡1支。
3.定制模拟太阳光均匀光镜头1个。
4.定制短波螺纹衰减滤光片1片。
5.专用模拟日光滤光片1片。
6.升降台、电源线、数据线、其他附件和说明书1套。
	3
	工业
	/

	9
	电化学工作站
	1.零阻电流计。
2.2，3，4电极结构。
3.浮动地线或实地。
4.最大电位范围：±10V。
5.最大电流：±250mA连续,±300mA峰值。
6.槽压：±13V。
7.恒电位仪上升时间：≤1s。
8.恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz。
9.所加电位范围：±10mV,±50mV,±100mV,±650mV,±3.276V,±6.553V,±10V。
10.所加电位分辨：电位范围的0.0015%。
11.所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%。
12.所加电位噪声：≤10μV均方根植。
13.测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程。
14.测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA。
15.电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%。
16.输入偏置电流：≤10pA恒电流仪。
17.恒电流范围：0.3nA–250mA。
18.所加电流分辨率：电流范围的0.03%。
19.测量电位范围：±0.025V，±0.1V，±0.25V，±1V，±2.5V，±10V。
20.测量电位分辨率：测量范围的0.0015%。
21.所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至3e-3A时为0.3%，其他范围为1%。
22.参比电极输入阻抗：1e12欧姆。
23.实验参数CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10000V/s。
	1
	工业
	/



三、安装调试、培训、质保及售后服务要求
1、安装调试培训：
（1）中标人需协助安装调试前的准备工作，中标人需提供设备安装调试服务及相应的技术指导服务。
（2）货物到达采购人指定交货地点后，中标人在接到采购人通知后进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少2人）进行培训，相关费用包含在本项目投标报价中。 
2、售后服务：
（1）质保期内，中标人需提供7×24小时技术支持热线服务。如仪器出现故障时，中标人应在8小时内对采购人的维修要求作出响应，如未能解决故障中标人需在48小时内到达现场维修直至故障解决。 
四、报价要求
1.本项目报投标总价，投标总价包含货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。
2.本项目按照人民币报价，投标人在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险。（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免。）
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