前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc4578]二、货物需求
（一）第1包货物需求
1、标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。


2、货物需求清单
	第1包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	压力脉冲试验机
	一、主要用途：软管脉冲试验
二、依据标准：符合GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》标准7.8条款、GB/T 23127-2020《与水源连接的电器避免虹吸和软管组件失效》标准9.1.7条款、ASME A112.18.6-2017(R2021)标准5.2条款、AS/NZS 3499-2022标准6.5条款、ASSE 1061-2025标准3.6条款、BS EN 13618-2016标准B.5中的检测要求
三、技术指标
★1、设备工位≥4个，可同时进行4种不同波形、2种不同水温的脉冲试验；脉冲压力可在（0～15.0）MPa之间切换，高压状态时为静压，低压状态时为动压，可实现梯形、余弦、组合型等脉冲压力波形；一个压力循环周期内单次压力变化所需时间≤0.3s，压力循环周期可设置，压力传感器准确度等级≤1.0级（投标文件中提供软件操作界面截图，佐证支持4种不同脉冲波形、2种不同水温）。
★2、设备供水系统满足：1）水温供应范围（10～95）℃，温度可调，控温精度≤±2.0℃，温度传感器准确度≤±1.0℃；2）流量传感器量程（2～50）L/min，准确度等级≤1.0级；每个工位应有独立的水温和流量显示装置（投标文件中提供实物照片，佐证具备独立的水温和流量显示装置）。
●3、试验循环次数：≥100万次、可设置（投标文件中提供软件操作界面截图），设备供水能力应能满足不间断进行最低循环次数试验的要求。
4、 主要配置
1、 压力脉冲试验机1台。
五、备品备件
DN15内丝、外丝铜制直接各10个，DN20转DN15内丝、外丝铜制转接头各5个，DN15、DN25内丝L型接头各5个。
	1套
	工业

	2 
	▲水嘴寿命检测设备
	一、主要用途：水嘴、角阀寿命试验
二、依据标准：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准8.6.9条款、GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》标准8.9.6条款、QB/T 1334-2013《水嘴通用技术条件》标准8.10.2中的检测要求
三、技术指标
★1、设备工位≥6个，可同时独立运行，至少包括单柄双控水嘴寿命1个工位、单柄单控水嘴寿命1个工位(兼容角阀寿命)、双柄双控水嘴寿命1个工位(兼容角阀寿命)、旋转出水管寿命1个工位、转换开关寿命1个工位(兼容感应龙头寿命)、抽取式水嘴寿命1个工位，上述工位均通过伺服电机控制运行；试验次数≥20万次、每个工位试验次数可设置（投标文件中提供实物照片，佐证试验次数≥20万次、每个工位试验次数可设置）。
★2、针对单柄双控水嘴，可提供≥3种运行轨迹模式(至少包含：GB 18145-2014矩形运行轨迹、EN 817-2024三角形运行轨迹、ASME 112.18.1-2024山字形运行轨迹)，针对其他类型水嘴及角阀可提供顺时针/逆时针旋转、上下提拉带旋转等动作轨迹；转换开关工位可满足按压类、旋转类、自动复位类等转换动作的寿命试验（投标文件中提供测试软件操作界面，佐证具备≥3种运行轨迹模式）。
★3、设备供水系统满足：1）流量传感器量程（2～50）L/min，准确度等级≤1.0级；2）供水压力范围（0～1.0)MPa，压力传感器准确度等级≤1.0级；3）供水温度在（10～95）℃可调，控温精度≤±2.0℃，温度传感器准确度≤±1.0℃；4）供水管道数量应能保证所有工位能独立运行，每个供水管道都要有单独的水泵且有流量显示，每个工位有回水功能；5）设备供水能力应能满足不间断进行最低次数试验要求。
●4、位移测量准确度±0.5mm或±0.5°。
★5、力矩、力值传感器准确度等级≤1.0级，力矩、力值达到设定值自动报警，力矩、力值有监测曲线，数据可存储导出（投标文件中提供软件界面截图）。
四、主要配置
1、水嘴寿命检测设备1台；
2、内六角扳手1套；
3、活口扳手（开口尺寸≥38mm）2个。
五、备品备件
旋转出水管寿命用配重块及工装1套。
	1套
	工业


[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]（二）第2包货物需求
1、标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	[bookmark: _GoBack]符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。


2、货物需求清单
	第2包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	水嘴综合性能试验设备
	一、主要用途：水嘴、花洒、角阀、软管的抗水压、流量等试验
二、依据标准：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准8.6.1、8.6.2、8.6.3条款，GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准5.2、5.3条款，GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》标准8.9.1、8.9.2、8.9.3条款，GB/T 23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》标准6.5、6.8、6.11条款，GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》标准附录A.2、A.3条款，GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》标准7.4、7.5、7.6条款中的检测要求
三、技术指标
★1、设备抗水压工位：≥1个，通过更换转接头能满足连接螺纹公称尺寸为DN15、DN20、DN25、DN32的产品进行试验，供水静压范围（0～5.0)MPa，压力传感器准确度等级≤1.0级。
★2、设备流量类试验工位：≥2个，均可独立供应冷水、热水，至少包括：DN15管路工位1个、DN32管路工位1个；DN15管路工位冷水、热水流量传感器量程均为(0.5～25)L/min，准确度等级均≤1.0级；DN32管路工位冷水、热水流量传感器量程均为(5～300)L/min，准确度等级均≤1.0级；试验工位热水供应范围（25～90）℃，冷水供应范围（5～25）℃，温度可调，控温精度≤±2.0℃，温度传感器准确度≤±1.0℃；供水动压范围（0～1.5)MPa，压力传感器准确度等级≤1.0级。
●3、灵敏度工位：有对中设计，便于产品安装，对于市面上手柄式、旋钮式、拨杆式等不同造型的主流产品都能紧密贴合安装，灵敏度曲线轨迹准确、可进行局部缩放，能自动计算控制装置位移（投标文件中提供夹灵敏度曲线软件界面截图，同时提供实物图片）；位移测量准确度±0.5mm或±0.5°。
4、 主要配置
1、水嘴综合性能试验设备1台。
	1套
	工业

	2
	▲阀门静压寿命试验台
	一、主要用途：阀门启闭寿命试验、启闭扭矩检测及阀门壳体强度、密封性能测试
二、依据标准：符合JB/T 8861-2017《球阀 静压寿命试验规程》、JB/T 8858-2017《闸阀静压寿命试验规程》、JB/T 8859-2004《截止阀静压寿命试验规程》、JB/T 8863-2017《蝶阀 静压寿命试验规程》、GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》、GB/T 26480-2011《阀门的试验与检测》中的检测要求
三、技术指标
★1、寿命试验工位：
(1)适配范围不小于：公称尺寸DN50～DN125、公称压力PN10～PN320的闸阀、截止阀、球阀，公称尺寸DN150～DN300、公称压力PN10～PN40的闸阀、截止阀、球阀
(2)适配结构长度：178mm～850mm
(3)适配法兰外径：Φ150mm～Φ530mm
(4)适配法兰厚度：18mm～98mm
(5)左右工作盘开档：238mm～1030mm
(6)左右两侧分别配置3台夹紧油缸，油缸公称直径Φ140mm，活塞杆直径Φ70mm
(7)左工作盘可实现至少（0～90）°翻转，便于气密封试验检查及阀门密封副密封情况观察，支持左右移动，适配不同长度阀门的检测定位，行程位置的重复角度偏差≤1°
(8)启闭扭矩≤3600N.m，可单独完成壳体及密封试验
(9)扭矩系统需同时支持角回转和多圈回转的阀门启闭测试
(10)扭矩执行机构须可调节前后、左右、高低尺寸距离，以适应不同规格阀门的尺寸（投标文件中提供实物照片，佐证可调节前后、左右、高低尺寸距离）
(11)录入待检阀门公称尺寸、公称压力，设备可依据检测标准自动配置检测参数，也支持手动设定
(12)可实时显示、监测、记录启闭力矩、试验压力、保压时间、泄漏情况及试验次数（投标文件中提供软件界面截图）
2、静压试验工位：
★2.1 左工作台：
（1）适配公称尺寸DN15～DN200、公称压力≤PN40的法兰、焊接的闸阀、球阀、截止阀，公称尺寸DN15～DN100、公称压力≤PN40的螺纹连接阀门，公称尺寸DN50～DN200、公称压力≤PN40的蝶阀
（2）装夹方式：立式顶压式和夹爪下拉式，夹紧力可调（投标文件中提供实物照片）
（3）阀门与盲板密封方式：法兰连接阀门通过端面O型圈密封，能观察泄露位置；焊接、螺纹连接阀门通过聚酰胺（PA）等塑料件密封，能收集泄漏量（投标文件中提供实物照片，佐证能收集泄漏量）
（4）试压介质：水及4bar～7bar低压气体（空气或氮气），压力表准确度等级≤1.6级（投标文件中提供气体密封试验泄漏监测装置实物照片）
（5）适配阀门结构长度：127mm～550mm
（6) 适配阀门法兰直径：Φ115mm～Φ360mm
（7）适配阀门法兰厚度：14mm～30mm
（8）密封盘间距：120mm～580mm
（9）立柱横向间距：≥460mm
（10）最大夹紧力：≥30吨
（11）顶压油缸横架具有手推旋转90°功能
★2.2 右工作台：
（1）适配公称尺寸DN250～DN600、公称压力≤PN25的法兰式或对夹式蝶阀
（2）装夹方式：夹爪下拉式，夹紧力可调（投标文件中提供实物照片）
（3）蝶阀与盲板密封方式：端面O型圈密封，能观察泄露位置（投标文件中提供实物照片）
（4）试压介质：水及4bar～7bar低压气体（空气或氮气），压力表准确度等级≤1.6级
（5）适配蝶阀结构长度：76mm～267mm
（6）适配蝶阀法兰直径：Φ405mm～Φ845mm
（7）爪盘间距：280mm～630mm
（8）最大夹紧力：≥150吨
★2.3 设备低压泵满荷压力值≥1.6MPa，高压泵压力值范围至少为（1.6～15.0）MPa，达到试验设定压力值后，能自动停止
●2.4 左、右工作台水气管路均设置单向进压、卸压结构，设定的保压时长到达后有报警功能
2.5 压紧油缸有自锁功能，当测试阀门腔内有压力时，压紧油缸不能松开
四、主要配置
1、阀门寿命试验主机1台；
2、阀门压力试验主机1台；
3、气体密封试验泄漏监测装置1套；
4、立柱式电动悬臂吊（1吨级）1套。
	1套
	工业


三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，中标人应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc532199626]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc19176]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
