第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 标注▲的产品为核心产品，核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 投标人所投输液信息采集系统、输液泵、注射泵均须具有有效的医疗器械注册证（属于三类），否则作为无效标处理。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

产品1输液管理系统（一拖七：注射泵*7，其中2台配置靶控模式）

1.整机使用期限≥10年

2.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道

3.输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

4.可直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

5.通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。

6.注射泵≥7台，其中2台配置靶控模式

7.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

9.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

10.主机具备输液停止键硬按键

★11.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

12.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

13.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

14.≥7英寸彩色触摸显示屏

15.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

16.具备阻塞前预警提示功能

17.具备阻塞后自动重启输液功能

▲产品2输液管理系统（一拖六：注射泵*6，其中2台配置靶控模式）

一、输液信息采集系统

18.整机使用期限≥10年

19.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道

20.输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

21.输注泵可升级与同品牌麻醉系统互联，上传输液信息和报警信息给麻醉系统，麻醉系统可以对泵进行远程操作，如启动和停止输液

二、注射泵（6台，其中2台配置靶控模式）

★22.整机使用期限≥10年

23.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

24.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

25.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

26.快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h

★27.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

28.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

29.注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

30.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

31.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

★32.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

33.TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

34.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

35.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

36.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

37.支持药物库，可储存≥5000种药物信息

38.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色

39.阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg

40.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

★41.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

42.具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录

43.电池工作时间≥5小时@5ml/h

44.防异物及进液等级≥IP33

产品3 输液组泵泵站（一拖八：注射泵*6、输液泵*2）

一、输液信息采集系统

45.整机使用期限≥10年

46.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道

47.输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

48.可直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

49.通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。

★50.输注泵可升级与同品牌监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果

★51.输注泵可升级与同品牌麻醉系统互联，上传输液信息和报警信息给麻醉系统，麻醉系统可以对泵进行远程操作，如启动和停止输液

★52.可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

二、注射泵（6台）

53.整机使用期限≥10年

54.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

55.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

56.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

57.快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h

★58.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

59.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

60.注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

61.主机具备输液停止键硬按键

62.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

63.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

64.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

65.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

★66.≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

67.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

68.支持药物库，可储存5000种药物信息

69.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种以上颜色

70..阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg

71.具备阻塞前预警提示功能

★72.具备阻塞后自动重启输液功能

73.具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录

74.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

75.输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

三、输液泵（2台）

76.整机使用期限≥10年

77.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

78.支持输血功能

79.支持输肠内营养液功能

80.输液精度≤±5%

81.输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

82.快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

83.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

84.输液泵具有电动门，支持自动开关泵门

85.输液泵具有电动止液夹

86.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

87.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

88.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

89.≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

90.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

91.支持药物库，可储存≥5000种药物信息

92.持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种颜色

93.阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg

94.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

★95.具备阻塞后自动重启输液功能

96.具备上下两个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

97.具备上下两个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小

98.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

★99.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

100.具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录

101.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

102.输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

产品4输液工作站（一拖六：注射泵*5、输液泵*1）

（一）输液信息采集系统（六通道）

- 103.输液信息采集系统可组合成4/6/8等通道

- 104.可直接接入同品牌相应设备，实现信息交互

（二）注射泵（5台）

- 105.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用

- 106.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- 107.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 108.快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 109.可自动统计多种累计量

- 110.支持注射器规格（包括但不限于）：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 111.注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹

- 112.主机具备输液停止键硬按键

- 113.多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式等；具备联机功能

- 114.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 115.可选TCI模式、PCA模式

- 116.≥3.5英寸彩色显示触摸屏

- 117.主机自带多功能接口，无需外接辅助设备

- 118.支持药物库，可储存≥5000种药物信息

- 119.支持药物色彩标识

- 120.具备阻塞前预警提示及阻塞后自动重启输液功能

- 121.可存储≥3500条的历史记录

- 122.电池工作时间≥5小时@5ml/h

- 123.防异物及进液等级≥IP33

（三）输液泵（1台）

- 124.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用

- 125.支持输血功能

- 126.支持输肠内营养液功能

- 127.输液精度≤±5%

- 128.输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 129.快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 130.可自动统计多种累计量

- 131.输液泵具有电动门，支持自动开关泵门

- 132.输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹

- 133.主机具备输液停止键硬按键

- 134.多种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式等；具备联机功能

- 135.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 136.≥3.5英寸彩色显示触摸屏

- 137.主机自带多功能接口，无需外接辅助设备

- 138.可储存≥5000种药物信息

- 139.支持药物色彩标识

- 140.具备阻塞前预警提示及阻塞后自动重启输液功能

- 141.具备多个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

- 142.具备多个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小

- 143.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- 144.可自动识别空瓶状态并报警

- 145.可存储≥3500条的历史记录

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。