第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | - 中标人所投设备的放射、CT、MR图像与报告质量自动评价控制软件，须满足5个院区（感院、中院区、南院区、西院区、北院区）。 - 中标人需负责磁共振机房改造装修（含机房屏蔽及精密空调）、DR机房改造及移机）。 - 中标人需提供磁共振移机至少1次，所需费用包含在投标报价中。 - 中标人需负责磁共振操作提前培训2人，时长1个月。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 未响应或负偏离的，则作为无效标处理 |
| 重要指标项 | ▲ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给甲方带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

| 序号 | 技术参数名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备先进性总体要求 |  |
| ▲1.1 | 技术完整性要求 | 磁体系统、梯度系统、射频系统为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不采用第三方产品替代 |
| ▲1.2 | 技术先进性要求 | 要求联影提供uMR 588机型；东软提供NeuMR Rena C机型；西门子 Mica机型；GE Prime Elite机型及以上，其他品牌提供同档次机型，且须提供相关证明材料，由评标委员会进行评审并认可。 |
|  | 磁体系统 |  |
| ★2.1 | 磁场强度 | 1.5T |
| 2.2 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| ▲2.3 | 净磁体长度 | ≤170cm |
| ▲2.4 | 孔径 | ≥60cm |
| 2.5 | 磁体线圈冷却方式 | 液氦制冷 |
| 2.6 | 磁体稳定性 | ＜0.1 ppm /h |
| 2.7 | 磁场均匀度 | 典型值采用V-RMS 测量法。 |
| 2.7.1 | 10 cm DSV | ≤ 0.002 ppm |
| 2.7.2 | 20 cm DSV | ≤ 0.01 ppm |
| 2.7.3 | 30 cm DSV | ≤ 0.04 ppm |
| 2.7.4 | 40 cm DSV | ≤ 0.29 ppm |
| 2.8 | 主磁场均匀度补偿技术 | 具备 |
| 2.9 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 |
| 2.10 | 磁体重量（含液氦） | ≥3900kg |
| 2.11 | 液氦消耗率（正常使用状态） | 0.0升/年 |
| 2.12 | 液氦腔最大容积 | ≤1200L |
|  | 梯度系统 |  |
| 3.1 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| 3.2 | 梯度冷却方式 | 水冷 |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强度（非有效值） | ≥33 mT/m |
| 3.4 | 最大单轴梯度切换率（非有效值） | ≥125 T/m/s |
| 3.5 | 最短梯度爬升时间 | ≤0.264 ms |
|  | 射频系统 |  |
| ▲4.1 | 射频最大发射功率 | ≥12kW |
| ▲4.2 | 独立射频接收通道数（非正交通道数，一个扫描视野下最大传输通道数） | ≥24 |
| ▲4.3 | 最高接收动态范围 | ≥160dB |
| 4.4 | 射频接收线圈 | 线圈为原厂（与整机同品牌）线圈；线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。 |
| 4.4.1 | 原厂正交发射/接收体线圈 | 具备 |
| 4.4.2 | 原厂头颈联合线圈 | ≥24单元 |
| 4.4.3 | 原厂体部相控阵线圈 | ≥12单元 |
| 4.4.4 | 原厂脊柱相控阵线圈 | ≥24单元（非组合） |
| 4.4.5 | 原厂柔性多功能线圈 | ≥4单元 |
| 4.5 | 线圈接口数 | ≥3个，可同时接驳使用 |
| 4.6 | 膝关节线圈 | ≥12单元 |
| 4.7 | 肩关节线圈 | ≥12单元 |
| 4.8 | 射频发射带宽 | ≥700kHz |
|  | 计算机系统 |  |
| 5.1 | 主控计算机 |  |
| 5.1.1 | 中央处理器 | ≥四核，主频≥3.5GHz |
| 5.1.2 | 中央处理器位数 | ≥64位 |
| 5.1.3 | 内存容量 | ≥24GB |
| 5.1.4 | 硬盘容量 | ≥1TB |
| 5.1.5 | 图像存储容量（256×256） | ≥500万幅 |
| 5.1.6 | 显示器分辨率 | ≥1920 x 1200 |
| 5.1.7 | 显示器大小及规格 | ≥24英寸，医用级彩色显示器 |
| 5.2 | 控制重建计算机 |  |
| 5.2.1 | 中央处理器 | 总核心数≥8，主频≥2.0GHz |
| 5.2.2 | 控制重建计算机内存容量 | ≥32GB |
| 5.2.3 | 控制重建计算机硬盘容量 | ≥1TB |
| 5.2.4 | 图像重建速度(256×256，全FOV) | ≥30000幅/秒 |
| 5.2.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024 × 1024 |
| 5.2.6 | 最大重建矩阵 | ≥1024 × 1024 |
| 5.2.7 | 同步扫描重建功能 | 扫描、采集、重建时可同时进行阅片、后处理、照相和存盘功能 |
| 5.2.8 | 集成式软件操作系统 | 主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
|  | 后处理接口 |  |
| 6.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 6.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |
| 6.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
|  | 扫描参数 |  |
| 7.1 | X轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 7.4 | 最小FOV | ≤5mm |
| 7.5 | 最薄层厚2D | ≤0.2mm |
| 7.6 | 最薄层厚3D | ≤0.05mm |
| 7.7 | SE序列最短TR时间（128矩阵） | ≤6.8ms |
| 7.8 | SE序列最短TE时间（128矩阵） | ≤2.4ms |
| 7.9 | FSE序列最小回波间距（128矩阵） | ≤2.4ms |
| 7.10 | FSE序列最大回波链长度（ETL） | ≥1024 |
| 7.11 | GRE序列最短TR时间（128矩阵） | ≤1.0ms |
| 7.12 | GRE序列最短TE时间（128矩阵） | ≤0.4ms |
| 7.13 | EPI序列最小回波间距（128矩阵） | ≤0.4ms |
| 7.14 | EPI序列最大回波链长度（ETL） | ≥512 |
| 7.15 | 最大弥散加权b值 | ≥10000 |
| 7.16 | 软件界面 | 中文/英文可切换界面 |
|  | 扫描技术与序列 |  |
| 8.1 | 自旋回波序列（FSE），包括 |  |
| 8.1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |
| 8.1.2 | 组织弛豫时间测量自选回波序列 | 具备 |
| 8.1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |
| 8.1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |
| 8.1.5 | 单次激发快速自选回波序列 | 具备 |
| 8.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 8.1.7 | 快速脂肪饱和技术 | 具备 |
| 8.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 8.1.9 | 反转恢复（IR） | 具备 |
| 8.1.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 8.1.11 | 快速自由水抑制序列（FLAIR） | 具备 |
| 8.1.12 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
| 8.1.13 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
| 8.1.14 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 具备 |
| 8.1.15 | 短TI反转回波水脂分离成像 | 具备 |
| 8.1.16 | 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） | 具备 |
| 8.2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 |  |
| 8.2.1 | 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像 | 具备 |
| 8.2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |
| 8.2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |
| 8.2.6 | 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 8.2.7 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 8.2.8 | 三维成像技术 | 具备 |
| 8.3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 |  |
| 8.3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 8.3.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |
| 8.3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 8.3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 8.3.5 | 反转EPI | 具备 |
| 8.3.6 | 高分辨EPI采集 | 具备 |
| 8.4 | 神经系统成像技术，包括 |  |
| 8.4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 8.4.2 | 高分辨率内耳三维成像技术 | 具备 |
| 8.4.3 | 全脊髓成像 | 具备 |
| 8.5 | 弥散成像技术，包括 |  |
| 8.5.1 | ADC成像 | 具备 |
| 8.5.2 | 各向同性采集 | 具备 |
| 8.5.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 8.5.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 8.5.5 | ADC-map | 具备 |
| 8.5.6 | 自动采集处理 | 具备 |
| 8.5.7 | 单次激发EPI | 具备 |
| 8.5.8 | 多次激发EPI | 具备 |
| 8.5.9 | 实时弥散成像 | 具备 |
| 8.5.10 | 自动生成ADC图 | 具备 |
| 8.5.11 | 可选优化B值 | 具备 |
| 8.6 | 血管与水成像技术，包括 |  |
| 8.6.1 | 时飞法技术(2D/3D) | 具备 |
| 8.6.2 | 流入法采集技术（2D/3D） | 具备 |
| 8.6.3 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 8.6.4 | 动静脉分离成像技术 | 具备 |
| 8.6.5 | 磁转移(MTC)对比技术 | 具备 |
| 8.6.6 | 最大密度投影技术 | 具备 |
| 8.6.7 | 可变翻转角度射频技术 | 具备 |
| 8.6.8 | 多层层面重建技术 | 具备 |
| 8.6.9 | 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） | 具备 |
| 8.6.10 | 电影采集回放功能 | 具备 |
| 8.6.11 | 实时互动最大密度投影技术 | 具备 |
| 8.7 | 伪影消除技术，包括 |  |
| 8.7.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 8.7.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 8.7.3 | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 8.7.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 8.7.4 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 8.7.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 8.7.6 | 自旋回波运动伪影消除技术 | 提供ARMS、Blade、 Propeller或 Multivane等技术。 |
| 8.7.7 | 自由呼吸技术 | 提供StarVibe、uFreeR等径向采集梯度回波运动伪影抑制技术。 |
| 8.7.7 | 图像滤波增强技术 | 具备 |
| 8.7.8 | K空间降噪技术 | 具备 |
| 8.7.9 | 环形伪影抑制技术 | 具备 |
| 8.8 | 节时技术，包括 |  |
| 8.8.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 8.8.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |
| 8.8.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 8.8.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 8.8.5 | 并行采集重建技术 | 具备 |
| 8.8.6 | 部分回波采集 | 具备 |
| 8.9 | 其他成像技术，包括 |  |
| 8.9.1 | 短TR TE快速成像功能 | 具备 |
| 8.9.2 | 三维定位系统 | 具备 |
| 8.9.3 | 放射状片层定位技术 | 具备 |
| 8.9.4 | 扫描暂停 | 具备 |
| 8.9.5 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 8.9.6 | 预扫描技术 | 具备 |
| 8.9.7 | 信噪比显示功能 | 具备 |
| 8.9.8 | 实时交互式成像功能 | 具备 |
| 8.9.9 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 8.9.10 | 磁共振实时交互式参数改变 | 具备 |
| 8.9.11 | 高分辨成像检查 | 具备 |
| 8.9.12 | 组合扫描功能 | 具备 |
| 8.9.13 | 水饱和技术 | 具备 |
| 8.9.14 | 预饱和技术 | 具备 |
| 8.9.15 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 8.9.16 | 平行饱和带 | 具备 |
| 8.9.17 | 伴随饱和带 | 具备 |
| 8.9.18 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 8.9.19 | 信号平均技术，包含内模式和外模式 | 具备 |
| 8.9.20 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 8.9.21 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 8.9.22 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 8.9.23 | 可变K空间填写方式 | 具备 |
| 8.9.24 | K空间快速采集 | 具备 |
| 8.9.25 | 线圈灵敏度校正技术 | 具备 |
| 8.9.26 | 肝脏动态增强技术 | 具备 |
| 8.9.27 | 图像亮度均一化校正技术 | 具备 |
| 8.9.28 | 自动中心扫描技术 | 具备 |
| 8.9.29 | 图像插值放大技术 | 具备 |
| 8.9.30 | 图像变形校正技术 | 具备 |
| 8.10 | 高级临床应用软件包，包括 |  |
| 8.10.1 | 神经成像软件包 | 具备 |
| 8.10.2 | 体部系统软件包 | 具备 |
| 8.10.3 | 骨关节成像软件包 | 具备 |
| 8.10.4 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |
| 8.10.5 | 血管成像软件包 | 具备 |
| 九、 | 高级应用平台及软件 |  |
| ▲9.1 | 全身压缩感知技术 | 具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代。 |
| 9.2 | 波谱成像技术及高级后处理 | 具备单体素和多体素波谱 |
| 9.3 | 三维多体素波谱成像技术 | 具备 |
| 9.4 | 磁化率加权成像技术 | 具备，支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示 |
| 9.5 | 调制翻转角三维容积成像技术 | 具备 |
| 9.6 | 螺旋式K空间填充运动伪影校正技术 | 具备 |
| 9.7 | 脑灌注成像及后处理 | 具备 |
| 9.8 | 水脂分离成像技术 | 具备 |
| 9.9 | 快速3D T1体部动态增强序列 | 具备 |
| 9.10 | 脂肪定量成像技术 | 具备 |
| 9.11 | 多梯度合并关节软骨成像技术 | 具备 |
| 9.12 | 参数定量成像 | 具备 |
| 9.13 | 去金属伪影成像技术 | 具备 |
| 9.14 | 二维加速成像技术 | 具备 |
| 9.15 | “类PET”全身弥散加权成像技术 | 具备 |
| 9.16 | 智能扫描技术 |  |
| 9.17 | 小视野弥散成像技术 | 具备 |
| 十、 | 病人检查环境 |  |
| 10.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |
| 10.2 | 提供防磁耳机 | 内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪 |
| 10.3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |
| 10.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |
| 10.5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |
| 10.6 | 检查床最大承重 | ≥200KG |
| 10.7 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥20cm/s |
| 10.8 | 检查床床面最大宽度 | ≥55cm |
| 10.9 | 病人监视系统 | 具备 |
| 10.10 | 无磁推床 | 1台 |
| 10.11 | 无磁轮椅 | 1台 |
| 11 | 磁共振专用高压注射器 | 1台 |
| 12 | 独立后处理工作站（除主机工作站外） | 1台 |
| 13 | 磁共振弹性成像 | 具备 |