前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc4578][bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]二、货物需求
第1包
（一）标识符号
	[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第1包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲原子荧光光谱仪
	★1.流路系统：仪器整机采用无蠕动泵设计无易损耗材的气动流路系统，全封闭式的储液瓶。（投标文件中提供证明材料）
●2.光学系统：短焦距全密闭无色散光路，光学陷阱消杂散光；智能空心阴极灯，自动识别、带电拔插、使用计时，免调灯。
★3.氢化物反应系统：具备气液分离器结构，废液主动排出，无残留（投标文件中提供证明材料）。
■4.自动进样器：三维直角坐标式自动进样器，有≥3个独立的样品区，≥3种不同的样品盘支架（96×10mL样品位，40×25mL样品位，24×50mL样品位），最大支持≥165个样品连续测定。
●5.内置形态分析接口，具备 As、Se、Hg、Sb 等元素形态分析功能接口。
★6.测试精度（投标文件中提供证明材料）：测量重复性：≤3%；漂移和噪声≤1.5%；道间干扰：≤±2.0%
7.配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接
8.主要配置：
(1)双通道原子荧光光度计主机1台，满足同时检测两种元素的需求。
(2)氩气装置（含气、瓶、阀）1套；
(3)元素灯砷（As）、汞（Hg）、硒（Se）各5只；
(4)自动进样器1套；
(5)外接形态分析单元1套；
(6)控制终端:控制主机1台，输出系统1台。
9.备品备件：
(1)泵管5套；
(2)进样针5套；
(3)进样管5套。
	1
	工业

	  2
	全自动凯氏定氮
仪
	1.仪器系统：蒸馏系统、滴定系统、软件系统、消解系统、进样系统、排废系统。
2.测试范围和精度：
2.1检测时间：30mg N 用时≤3.5min；200mg N 用时≤6.5min；
2.2检测范围：0.1mg～210mg 氮；
2.3回收率：≥99%；
2.4重现性：RSD≤0.5%；
2.5 滴定器容量：≥20mL；
2.6 滴定速度：≥0.5mL/s；
★2.7试管排废能力：200mL可在10s内排空（投标文件中提供证明材料）。
3.蒸馏系统：
3.1具备双蒸馏模式；
3.2蒸汽流量：覆盖30%～100%，可调；
3.3蒸馏时间：覆盖0s～1800s，连续可调；
3.4防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；
★3.5具有蒸馏馏出液温度监控系统（投标文件中提供证明材料）；
3.6配套冷却循环水机。
4.滴定系统：
★4.1正压滴定系统：标准酸位于滴定系统上部（投标文件中提供证明材料）；
4.2具备边蒸馏边滴定功能和变速度变体积滴定技术；
★4.3滴定器容量：≥20mL，滴定过程中不停机情况下滴定器液体可自动充满，并在分析完成后自动回填（投标文件中提供证明材料）；
4.4滴定器精度：≤2.5μL/步，且可调。
5.软件系统：
5.1定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面；
5.2软件支持实验室管理规范常规和认证程序；
5.3智能安全监控系统：包括试管在位和试管更换传感器、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施；
★5.4自动安全门：全程由软件控制自动开启/关闭，具备≥2个传感器（投标文件中提供证明材料）。
6.消解系统：
●6.1铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于≥250mL消化管；
6.2消化炉支架：可以将带有消化管的消化管架及排废罩放置在消化炉的上方；
6.3 最大容量：≥20管/批；
6.4 温度范围：室温～440℃； 
6.5 温度精度：±1℃； 
6.6 温度稳定性：100℃时的稳定性为±2℃；400℃时的稳定性为±1℃；
6.7从室温至400℃，时间≤40min；
●6.8软件可以设置程序升温和时间等。可储存消化应用程序≥250个，应用程序的消化步骤≥10步；
6.9每步时间设定：1分钟～999分钟。
7.进样系统：
7.1自动进样器容量：≥20位原厂自动进样器，可全自动操作；
7.2适配性：可同时适用≥250mL样品管；
7.3进样方式：内置机械装置可以自动进样检测。
8. 排废系统：配置排废罩，同时配备废气涤气装置，用于中和消化过程中产生的废气。
9. 主要配置：
全自动凯氏定氮仪主机（蒸馏滴定）1套；
≥20位自动进样系统1套；
≥20位铝模块消化炉系统（含消化炉主机、排废罩、消化炉支架）1套；
废气涤气装置1套；
配套冷却循环水机1台。
10. 备品备件：
原厂样品管60只；
原厂消化管架3个；
催化剂片1000片；
排废罩1套。
	1
	工业


第2包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第2包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	pH值测定仪1
	1.仪器系统：测量系统、显示与控制系统、数据处理系统、电极系统、智能操作系统。
2.测量系统：
2.1测量参数：支持测量电位值、pH值、温度；
2.2测量范围：pH：覆盖-2～20，mV：覆盖-2000～2000，温度：覆盖-30℃～130℃；
2.3分辨率：pH：≤0.001pH，mV：≤0.1 mV，温度：≤0.1℃；
2.4准确度：pH：±0.002pH，mV：±0.1（-500mV～500mV），温度：±0.1℃（0℃～100℃）；
2.5电计电压挡示值误差：不超过±0.03%FS；
2.6输入电流：≤1×10-17；
2.7输入阻抗引起的示值误差：≤0.001pH；
2.8近似等效输入阻抗Ω：≥3×10-12；
2.9温度补偿引起的示值误差：不超过±0.001pH；
2.10电计示值重复性：≤0.001pH；
2.11温度探头测温误差：不超过±0.3℃；
2.12仪器示值误差：不超过±0.011pH；
2.13仪器示值重复性：≤0.005pH。
3.3.显示与控制系统：
3.1操作界面：支持中英文切换；
3.2屏幕：≥7英寸彩色触摸屏。
4.数据处理系统：
4.1终点模式：支持自动读数、定时读数、手动读数等；
4.2主机支持存储≥1000组数据；
4.3权限管理：≥2个用户组；
4.4支持U盘导出测量结果。
5.电极系统：
★5.1缓冲液：内置≥11组缓冲液组，同时可自定义缓冲液≥8组，可自动识别标准缓冲液，校准点≥5个（投标文件中提供证明材料）；
5.2电极：高精度三合一复合pH电极；连接主机后可自动识别电极信息及上次校准信息；
5.3校准：自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿；
●5.4验证：具备验证功能，可根据预设的允差自动判断是否通过验证。
6.智能操作系统：
6.1具备用户指导和集成式帮助系统；
6.2可设置校准周期，同时可设置到期发出警告；配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
7. 主要配置：
标配主机1套；
pH测量模块1个；
保护模块3个；
高精度三复合pH电极1个；
多功能电极架1个；
pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液(20mL)各10包。
	1
	工业

	2
	▲全自动电位滴定仪
	1.测试范围及精度：
★1.1 mV测量电极接口范围：覆盖-1000mV～1000mV；电信号测量精度：≤0.1mV；最大误差：≤0.2mV（投标文件中提供证明材料）；
1.2 pH测量电极接口范围：覆盖0～14pH；分辨率：≤0.001pH；最大误差：≤0.003pH。
2.滴定单元
■2.1 滴定管可具备多种规格可选，需具备25mL以上滴定管，针对大体积滴定精度更高；滴定管的分辨率≥1/10000，滴定管补液时间：≤20s；
●2.2 滴定管内置智能芯片，主机可自动识别滴定管；
2.3 滴定口配备防扩散头；
★2.4滴定管具有≥4个流路通道控制功能，能够实现自动排空溶液，自动清洗，自动更换试剂的功能（投标文件中提供证明材料）。
2.5 滴定终点可自动判定和人工设定，可自动滴定和手动滴定，可配置多种规格滴定杯。
3.电极和驱动单元
3.1主机同具备搅拌功能；
★3.2配置≥2个驱动加液器，适用于100mL～250mL样品量，可封闭式滴定，转速可任意调节（投标文件中提供证明材料）；
3.3电极内置智能芯片，智能电极和主机相连后可被主机自动识别；
3.4具备自动pH电极校正功能。
4.自动进样系统
★4.1配备全自动样品进样器，进样位数≥20位（样品量≥150mL），能自动完成淋洗及排废液等样品处理工作（投标文件中提供证明材料）；
●4.2自动进样器具备自动清洗电极和搅拌桨功能。
5.操作和控制系统
5.1 具备滴定和加液功能，动态滴定、等量滴定、终点设定滴定等多种工作模式，能够多点的等当点和终点设定滴定；
5.2 中文彩色触摸屏或电脑软件双通道操控滴定仪，具备一键滴定功能；
5.3 能实时自动绘制和记录滴定时的滴定变化曲线及相应的微分曲线；
5.4 主机可以同时连接两支电极，能够连接打印机、自动进样器、天平、U盘、LIMS和电脑等外围设备。
■5.5 主机可具备逻辑条件判断功能。
5.6 配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
6.主要配置：
6.1全自动滴定仪主机1套
6.2滴定模块含驱动器2套
6.3自动进样器1套 
6.4与滴定仪配套螺旋浆搅拌器1套 
6.5数据处理系统1套
7.备品备件：
7.1 20mL、20mL、50mL滴定管共3套；
7.2棕色滴定杯240个、滴定杯240个；
7.3氧化还原复合电极、非水相PH复合电极、水相PH复合电极、银复合电极各1套。
	1
	工业

	3
	万分之一电子天平
	★1量程：≥220g（投标文件中提供证明材料）；
■2精度：0.1mg；
3重复性：≤0.1mg；
4稳定时间：≤2s；
5防风罩有效高度：≥200mm；
6线性误差：≤0.1mg；
7显示天平已使用的称量范围；
8搭载自动校准机制，可依据环境温度偏移变化、出厂时效周期自动启动整机校正流程；
9内置多种可调节称量；
10多级数字滤波和补偿技术；
11最小称量值功能，当称量样品量没有达到预设的最小称量值时，红色显示结果，提出警告；
12前置水平调节脚和水平指示器；
13下挂钩设计；
14备品备件：插线板1套。
	1
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	4
	电子天平
	★1量程：≥100g（投标文件中提供证明材料）；
■2精度：0.01mg；
3重复性：≤0.1mg；
4稳定时间：≤6s；
5防风罩有效高度：≥200mm；
6线性误差：≤0.1mg；
7显示天平已使用的称量范围；
8搭载自动校准机制，可依据环境温度偏移变化、出厂时效周期自动启动整机校正流程；
9内置多种可调节称量；
10自带称量补偿技术，优化称量性能；
11最小称量值功能，当称量样品量没有达到预设的最小称量值时，红色显示结果，提出警告；
12前置水平调节脚和水平指示器；
13下挂钩设计；
14备品备件：插线板1套。
	1
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	5
	pH值测定仪2
	1工作环境条件
1.1	工作电源：220V，50Hz
1.2	环境温度：覆盖18℃～28℃
1.3	湿度范围：≤80%相对湿度
2主机系统
2.1	类型：实验室台式高精度pH/mV/离子计
2.2测量通道：≥1个
2.3pH级别：≤0.001级
2.4	pH范围：覆盖-2～20
2.5pH分辨率：≤0.001
★2.6pH准确度：≤±0.002（投标文件中提供证明材料）
2.7mV范围：覆盖-2000mV～2000 mV
2.8	mV分辨率：≤0.1 mV
2.9	mV准确度：≤±0.1mV (–500.0～500.0 mV)；≤±0.2 mV (–2000.0～2000.0 mV)
●2.10示值误差：≤±0.01 pH（与标准缓冲液比对）
3主要配置：
3.1 pH测量模块。
3.2高精度三复合pH电极1个。
3.3独立电极支架1个。 
4.备品备件：
4.1高精度三复合pH电极 1支；
4.2袋装pH缓冲溶液（4.01、7.00、9.21）各1袋；
4.3 pH电极清洁溶液1瓶；
4.4保护罩/防尘罩1个。
	1
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第3包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第3包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲超级微波消解仪
	1、功能要求：满足0.5克油脂、保健品、运动营养补充品、乳粉等基质复杂样品消解要求，达到无色透明、无沉淀等要求。
●2、反应腔体设计：采用全自动预加压，预先向腔体内加入40Bar～80Bar的惰性气体，具备过压保护，自动泄压；具备管内外压力平衡。反应釜加气和泄压使用2个独立的通道。
★3.自动升降功能：具备样品架定轨自动升降和定位、通风系统门体垂直自动升降和定位、内衬杯具备自动提升功能（投标文件中提供证明材料）。
★4、微波功率：节能要求微波发射功率≤1500W；磁控管水冷设计（投标文件中提供证明材料）。
5、反应腔规格：≥1.4L；最大工作温度：≥280℃；最大设计温度≥300℃；最大工作压力：≥200Bar；
★6、全自动密闭腔体：反应釜同时具备电子和机械双重锁紧安全装置，具有手动螺纹锁紧，螺纹锁有效长度≥40mm（投标文件中提供证明材料）。
●7、反应腔体安全设计：微波被密闭于金属腔体内，泄漏量≤0.1mW/cm2。
8、冷却方式：使用冷却循环水进行冷却。
★9、温控系统：温度传感器由腔体底部深入，仪器需配备3路独立数字温度传感器，分别监测微波天线、反应腔体及反应溶液温度。控制软件主界面须同时实时显示微波天线、反应腔体以及反应溶液温度的数值与曲线，具有特氟龙内衬间隔防腐（投标文件中提供证明材料）。
10、控制系统：全自动泄压：消解腔体冷却到设定目标温度时，会自动泄压。高精度温度传感器实时控制并显示反应罐内的温度和升温曲线。控温范围：覆盖0～500℃，精度：±0.1℃。实时监测仪器状态：图形化软件运行监控和远程诊断功能，实时反应系统运行状态；控制并实时显示温度/压力曲线，并可保存至控制主机。
11、主要配置：
(1)超级微波消解仪主机1套
(2)消解内衬桶1套
(3)控制系统终端1套
(4)循环冷却水系统1套                                  
(5)消解管架（不少于20位）1套
(6)特氟龙消解管（15mL，带盖子）100只
(7)石英消解管 200只（15mL）
12、备品备件：（不含随主机消耗品）
(1)消解管架（20位）4套
(2)移液器（规格为1000μL、5000μL）1套
(3)试剂分液器（50mL、100mL，耐腐蚀）各2个
(4) 除湿机（额定除湿量大于20L/天，水箱大于4L,可外接管直接排水）1台
	1
	工业

	2
	高通量微波消解
仪
	1、功能要求：满足GB/T 26814-2011、HJ 678-2013检测要求
2、微波功率：采用非脉冲连续微波，微波功率：0%～100%可调；整机功率：≥3000W；微波安装功率：≥2000W。
●3、消解腔体：具备全罐温度控制系统及全罐压力监控系统。
●4、消解罐转子：每批同时最大处理样品量：≥40位（消解罐体积：≥60mL）。
★5、智能控制系统：可自动识别消解罐种类，规划消解步骤，实现自动消解。具备激光位置定位系统，可进行1个～40个，任意批处理量样品实验（投标文件中提供证明材料）。
★6、安全性能：内腔采用316不锈钢材质；外壳采用非金属绝缘防腐材质。具备防爆玻璃视窗（尺寸≥20cm*30cm）。微波屏蔽性能：配备过量微波吸收系统，微波辐射≤0.1mW/cm2（投标文件中提供证明材料）。
★7、操作系统：一体化控制终端、具备智能操作系统，中文操作界面、触摸屏操作。可显示温度，压力，功率曲线图，可显示每个消解罐的柱状温度图（投标文件中提供证明材料）。
8、排风冷却系统：采用4组500W加速风扇，排风量≥5.8m3/min，双向对流通风，消解完成后高压罐无需手动搬运水冷，风冷至安全温度用≤15 min。
★9、消解内罐：TFM材质，最高耐温≥330℃，最高耐压≥1500psi；消解罐体积：≥60mL，并可以拓展使用110mL反应罐（投标文件中提供证明材料）。防爆外套：采用宇航复合材料，最高耐温≥600℃，最高耐压≥10000psi。
10、全罐温度控制系统：采用红外温度传感器；控温范围：室温～330℃；控温精度：±0.1℃；具备超温报警功能，超过报警温度，仪器自动停止微波，并及时报警。
11、主要配置：
(1)微波消解主机1套；
(2)中文软件系统1套；
(3)全罐温度传感系统2套；
(4)全罐压力监控系1套；
(5)腔内火焰安全监测系统1套；
(6)消解罐内罐 80套；
(7)非金属防爆外套80套；
(8)微波消解罐转子2 套；
(9)试管架、排风管、力矩扳手各1套；
12、备品备件：赶酸仪 （40位）2套。
	1
	工业



第4包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第4包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲氨基酸分析仪
	1.仪器功能及原理： 
1.1主要用于食品样品中氨基酸种类和含量的检测
1.2原理：阳离子交换色谱，茚三酮柱后衍生
2.分析能力
★2.1 25种氨基酸净分析时间：≤60min , 相邻两个氨基酸分离度≥1.5（投标文件中提供证明材料）
★2.2 检出限≤2pmol（投标文件中提供证明材料）
3. 柱后衍生单元
3.1柱后衍生单元采用特氟龙毛细管衍生技术或柱后衍生反应柱
★3.2衍生单元控温：室温～160℃（温度稳定性0.1℃）（投标文件中提供证明材料）
3.3衍生泵流速≤2.0mL/min
3.4流速稳定性RSD<0.1%
4.溶剂存放单元
4.1流动相有固定区间
★4.2内置恒温冷藏：覆盖15℃～20℃（投标文件中提供证明材料）
●4.3防溶液回流装置，气压过压保护
4.4有透明防尘罩
4.5采用独立试剂瓶分开常温放置，保存时间≥1年
5.四元梯度PEK泵
★5.1四元线性梯度混合，梯度混合0.1%比例步进（投标文件中提供证明材料）
5.2内置断电自动冲洗功能
●5.3最大耐压能力≥40Mpa
5.4输液速度范围0mL/min～10mL/min
5.5在线脱气，内置多通道真空脱气机
5.6流速稳定性误差：RSD≤0.1%
●5.7具备漏液提醒功能
6.自动进样器
6.1可变量直接进样，样品盘位数不小于100位
●6.2温度控制：4℃～60℃
●6.3满环进样精密度：RSD≤0.5%
6.4变量进样RSD≤1%
7.检测器
7.1分光系统：衍射光栅或干涉滤色片光路。
7.2检测波长：固定双波长570nm和440nm
★7.3分离度（投标文件中提供证明材料）：苏氨酸-丝氨酸≥90%，甘氨酸-丙氨酸≥90%，亮氨酸-异亮氨酸≥90%
7.4基线噪声≤0.2mV
7.5基线漂移≤0.5mV/60min
7.6定性测量重复性≤0.5%
7.7定量测量重复性≤1.0%
8柱温箱
●8.1柱温箱控温：室温～90℃
8.2温度控制稳定性：≤0.1℃
8.3具有预加热功能，可兼容190mm、175mm和150mm等多种规格色谱柱
9数据处理系统
9.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接
9.2配备流动相识别监控功能：可识别并监控流动相的使用状况等
10.主要配置：
10.1氨基酸分析主机（含自动进样器）1台
10.2水解系统分离柱1根
10.3通用型除氨柱1根
10.4水解缓冲液2套
10.5衍生试剂（不少于2L）2套
10.6数据处理主机1台
10.7输出装置1台
10.8提供≥1小时仪器断电时间的UPS主机1套
10.9全自动氨基酸前处理装置1套
11.备品备件：
11.1进样针1套
11.2配套密封套圈1套
11.3水解系统标样1瓶
11.4分析柱柱头过滤器1套
11.5进样瓶100个
11.6插线板2个
	1
	工业



第5包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第5包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	▲生物质谱仪
	一、主要用途：食品中细菌、酵母、霉菌等微生物的快速鉴定。
■二、依据标准：符合GB/T33682-2025、GB4789.49-2024、GB4789.9-2025等标准检测要求。
三、技术指标：
1工作环境条件
1.1工作电源：220V，50Hz
1.2环境温度：10℃～30℃
1.3湿度范围：≤70%相对湿度
2质谱主机系统
2.1类型：MALDI-TOF MS 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪
●2.2质量检测范围：覆盖1kDa～500kDa
●2.3质量准确度：内标法≤60ppm 外标法≤100ppm
●2.4分辨率：≥3500 FWHM（血管紧张素，Angiotensin）
2.5灵敏度：多肽标品（1 fmol/μL 人纤维蛋白肽B，S/N≥10）或蛋白标品（50 fmol/μL 胰岛素，S/N≥60）
★2.6飞行距离：≥1m（投标文件中提供证明材料）
2.7采集卡精度：≥10bit
■2.8配备负离子硬件模块，设备高压电源支持正负电压模式
■2.9具备核酸质谱分析能力
●2.10配备MCP检测器或打拿极电子倍增器
3激光系统
●3.1发射次数：气态激光器≥4亿次或固体激光器≥60亿次
3.2激光斑点：覆盖50μm～120μm，可调
4微生物鉴定性能
★4.1鉴定准确率：≥98%（投标文件中提供证明材料）
4.2单次检测通量：≥96样本 / 批次
4.3整板鉴定时间：≤8分钟
★4.4具备产志贺毒素大肠埃希氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌等菌属鉴定能力（投标文件中提供证明材料）
★4.5具备沙门氏菌、李斯特氏菌等菌属分型鉴定能力（投标文件中提供证明材料）
5真空系统
5.1真空度达1×10-7 mbar
5.2载入样品靶板后，达到工作真空时间：≤30s
★5.3前级泵为内置无油隔膜真空泵，搭配涡轮分子泵（投标文件中提供证明材料）
6软件与数据系统
6.1配置数据采集和处理的专用全中文集成原厂软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接
6.2自动峰识别匹配、图谱比对、信噪比计算、分子量偏差校正、鉴定结果自动判定
●6.3具备聚类分析功能，支持两种及以上分析方法
6.4软件与数据系统支持终身升级（升级费用包含在投标总价中）
7数据库
●7.1数据库本地化
●7.2数据库菌种条目≥5000种
7.3数据库支持终身升级（升级费用包含在投标总价中）
四、主要配置：
1、生物质谱仪：包括 MALDI-TOF 质谱主机、微生物鉴定专用数据库、微生物鉴定工作站软件。
2、仪器工作站和数据保存及处理系统1套、输出系统1套。
3、UPS不间断稳压电源（≥3kVA，断电后续航≥60分钟，功率≥质谱系统正常开启时需要的最大功率，包含隔离变压器及电池组）。
4、靶板清洁装置1套。
五、备品备件：
1、微生物鉴定专用96孔靶板2块。
2、微生物样品进样耗材10套。
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第6包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第6包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	▲全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	一、主要用途：食品中细菌、酵母、霉菌、致病菌等微生物的快速鉴定。
■二、依据标准：符合GB/T 46668-2025、GB 4789.4-2024、GB4789.30-2025、GB 4789.6-2016等检测要求。
三、技术指标：
1工作环境条件
1.1工作电源：220V，50Hz
1.2环境温度：覆盖15℃～28℃
1.3湿度范围：覆盖20%～80%
2设备整体要求
●2.1设备要求：全自动一体化，满足全自动真空填充加样、装载卡片、恒温孵育、结果判读、结果评价、卸载废卡（投标文件中提供证明材料）
★2.2整机规格：单次检测卡位：≥30个，支持连续加载样本，可24小时不间断运行（投标文件中提供证明材料）
★2.3配套比浊仪，可向鉴定仪自动传输菌悬液浊度数据并存储（投标文件中提供证明材料）
3性能参数
3.1鉴定范围：可鉴定革兰氏阴性菌 、革兰氏阳性菌 、酵母菌、厌氧菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、李斯特氏菌、单核增生李斯特菌、大肠杆菌O157、芽孢杆菌、炭疽杆菌、猪链球菌I型及II型、非发酵菌等；菌库条目≥600种
3.2测试卡设计：具有独立的全封闭鉴定和药敏试卡，试验过程中不需添加任何辅助试剂
★3.3质控菌株鉴定准确率≥95%（投标文件中提供证明材料）
3.4鉴定周期：平均时间：6h～8h
3.5孵育温度范围：温度范围：35.5±1℃
●3.6鉴定卡片：具有单独的厌氧菌厌氧卡片且培养及鉴定厌氧菌无需额外配置任何其它厌氧培养及检测设备即可完成
4软件与数据系统
★4.1数据存储：内置本地数据库，可存储检测数据，原始数据永久保存（投标文件中提供证明材料）
★4.2数据溯源：全流程操作日志、审计追踪功能，记录登录人员、操作时间、样本信息、修改记录（投标文件中提供证明材料）
5安全与报警功能
★5.1全封闭测试卡；温度异常、孵育超时、检测异常等报警功能；故障自诊断和提示；安全门锁保护（投标文件中提供证明材料）
●5.2通过LED指示灯颜色变化，提示设备运行状态，实现远程监控
6配件及耗材配置
●6.1配套鉴定卡、比浊仪、条码扫描器、卡架、用户手册、操作指南等
7技术支持：提供软件、数据库远程升级服务
8配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接
四、主要配置：
1、全自动微生物鉴定及药敏分析系统1台
2、仪器工作站和数据保存及处理系统1套、输出系统1套
3、不间断电源（≥1kVA）1台
4、电子比浊器 1台
5、瓶口分液器 (0-5ml) 1支
6、条码读出器 1台
五、备品备件：
1、悬浮液管1件
2、革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、芽孢杆菌鉴定卡各2盒
3、样本稀释液 2瓶
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三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，中标人应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc26512]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc19176]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
[bookmark: _GoBack]
