第三章  采购需求及技术规格要求

1. 总体说明

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
   1.3 投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

1.4 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.6 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.7采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品， 则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

1.8 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

1.9标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品），核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

## 2. 采购内容及范围

## 2.1 采购内容

| ## 包号 | ## 标的名称 | 单位 | ## 数量 | ## 所属行业 | ## 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 5 | ## ▲高端心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 2 | ## 工业 | ## 否 |

## 2.2 采购范围

## 包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

## 3.商务条款

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订生效后，接采购人通知后60个日历天内完成供货安装调试。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 05包：中国科大附一院（安徽省立医院）总院、南区各1台 |
| 3 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训， 并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 是否接受负偏离：不接受 |
| 4 | 质量保证期 | 自验收合格之日起整体（主机+配套产品）原厂质保不少于60个月。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 6 | 信息化要求 | 投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 7 | 售后要求 | 中标人须负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 8 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 9 | 05包其他要求 | 投标人承诺所提供的产品为2025年7月份后生产的机型，同时所投产品未停产，否则作为无效标处理。 投标人承诺签订合同后应对所提供的货物出具制造商的售后服务承诺书原件，并提供安徽省的售后工程师证件、联系方式。 投标人承诺签订合同后应出具制造商的质保期内承诺函，内容包含需保证开机率 ≥ 95 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案 4、为保证设备正常运行，厂家应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效投标处理。

（一）第5包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重点指标项 | ■ | 未响应或负偏离，作为无效标处理 |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

（二）技术要求

| ■实质性响应条款：要求所投机型不得低于E95、Acuson origin I、CVX等,其它品牌性能不低于以上机型。 |  |
| --- | --- |
| 1、 | 设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。 |
| 2、 | 主要技术规格及系统概述： |
| 2.1 | 主机成像系统： |
| 2.1.1 | 具备先进的平台 |
| 2.1.2 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸,分辨率≥1920×1080，可上下、左右、前后范围内灵活调节 |
| 2.1.3 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，点击触摸屏即可选择需要调节的参数 |
| 2.1.4 | 摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整。或摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。 |
| 2.1.5 | 显示器显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维 |
| ★2.1.6 | 通用成像探头接口≥4个 |
| 2.1.7 | 单晶体探头技术:支持相控阵、凸阵、微凸阵探头 |
| 2.1.8 | 支持单晶体或冰晶探头≥ 5支 |
| 2.1.9 | 矩阵实时三维探头技术：具备矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术 |
| 2.1.10 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 2.1.11 | M型及解剖M型技术 |
| 2.1.12 | 谐波成像技术 |
| 2.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 2.2.1 | 所有探头均为宽频、变频探头，频率数值可在屏幕上显示 |
| ★2.2.2 | 具备图像优化技术或类似技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头 |
| 2.2.3 | 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 |
| 2.2.4 | 具备扩展成像技术或类似技术 |
| 2.2.5 | 一键优化图像或类似技术 |
| 2.2.6 | 自动实时持续增益补偿 |
| 2.2.7 | 侧向增益补偿技术 |
| 2.2.8 | 分辨率（或频率）和帧频可视可调 |
| 2.2.9 | 宽景成像技术 |
| 2.2.10 | 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能 |
| 2.2.11 | 具备专业心超工作者定制界面或类似功能，提高心超医生易用性 |
| 2.3 | 彩色多普勒血流成像单元 |
| 2.3.1 | 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微细血流成像模式（或灰阶血流成像模式）、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式 |
| 2.3.2 | 超宽频带彩色多普勒成像技术 |
| 2.3.3 | 微细血流成像模式或灰阶血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号 |
| 2.3.4 | 彩色实时同屏双幅对比显像 |
| 2.3.5 | 具备专业冠脉血流成像模式 |
| 2.3.6 | 彩色增益或频率可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头 |
| 2.4 | 频谱多普勒成像单元 |
| 2.4.1 | 提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像 |
| 2.4.2 | 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择 |
| 2.4.3 | 具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |
| 2.4.4 | 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定 |
| 2.5 | 组织多普勒成像单元 |
| 2.5.1 | 具备高帧率成像和脉冲波组织多普勒成像 |
| 2.5.2 | 二维、速度曲线同屏显示 |
| 2.5.3 | 提供专业TDI测量软件包 |
| 2.5.4 | 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示多个心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 |
| 2.6 | 组织谐波成像单元 |
| 2.6.1 | 具备组织谐波技术 |
| 2.6.2 | 谐波频率多级可调 |
| 2.7 | 超声造影成像单元 |
| 2.7.1 | 造影成像单元 |
| 2.7.2 | 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |
| 2.7.3 | 支持心腔和心肌造影成像 |
| 2.7.4 | 支持腹部、浅表、血管造影应用 |
| 2.7.5 | 造影技术支持相控阵、矩阵探头 |
| 2.7.6 | 支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术或具有三平面造影成像 |
| 2.7.7 | 支持实时三维造影成像技术 |
| 2.7.8 | 具备造影定量分析功能 |
| 2.8 | 负荷超声成像单元 |
| 2.8.1 | 内置专业负荷超声模板 |
| 2.8.2 | 可提供支持斑点噪声抑制 |
| 2.8.3 | 智能旋转角度可植入负荷超声模板中或回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期 |
| 2.9 | 心脏实时三维成像单元 |
| 2.9.1 | 探头和功能 |
| 2.9.1.1 | 支持单晶体心脏实时三维矩阵探头，提供实时三维显像 |
| 2.9.1.2 | 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等 |
| 2.9.2 | 实时智能成像 |
| 2.9.2.1 | 矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现任意平面显像，方便获取所需图像或自动显示四维各标准切面图像 |
| 2.9.2.2 | 可提供左心房整体应变数值（包括心尖四腔新、心尖两腔心等常用心脏切面）或具备二维自动左心房定量工具 |
| 2.9.2.3 | 支持二维、彩色、M型、TDI（组织多普勒）、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 |
| 2.9.3 | 实时任意多平面成像 |
| 2.9.3.1 | 支持全局图像与局部高清图像，横向、旋转和仰角转向 |
| 2.9.3.2 | 支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 |
| 2.9.3.3 | 实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析或实时三平面成像及定量分析 |
| 2.9.4 | 实时三维成像模式 |
| 2.9.4.1 | 立体血流技术 |
| 2.9.4.2 | 实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率（或频率）和帧频 |
| 2.9.4.3 | 实时三维缩放成像，可快速用于心脏瓣膜等结构成像 |
| 2.9.4.4 | 实时三维高帧率成像 |
| 2.9.4.5 | 实时三维造影成像 |
| 2.9.4.6 | 立体成像：高分辨率真实立体显示心脏结构 |
| 2.9.4.7 | 支持三维状态下不同光源投照 |
| 2.9.4.8 | 支持实时双容积视野成像 |
| 2.9.4.9 | 支持三维多平面成像 |
| 2.9.4.10 | 实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区 |
| 2.9.4.11 | 实时三维两点获取感兴趣区容积图像，选取感兴趣区域快速获取所需容积图像 |
| 2.9.4.12 | 实时三维定位评估技术或智能切面显示技术 |
| 2.9.4.13 | 支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等 |
| 2.10 | 测量及定量分析 |
| 2.10.1 | 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |
| 2.10.1.1 | 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等） |
| 2.10.1.2 | 多普勒血流测量及分析软件包 |
| 2.10.1.3 | 专业心脏功能测量与分析 |
| 2.10.1.4 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |
| 2.10.2 | 感兴趣区定量 |
| 2.10.2.1 | 具有≥8 个用户自定义的区域 |
| 2.10.2.2 | 自动识别标准切面并选择图像质量，以实现特定心动周期时相的定量分析 |
| 2.10.2.3 | 支持时间－强度曲线 |
| 2.10.3 | 自动化二维心功能定量技术 |
| 2.10.3.1 | 支持自动二维左心房定量分析功能 |
| ★2.10.3.2 | 自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能或四维自动二尖瓣定量分析功能 |
| 2.10.3.3 | 可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析 |
| 2.10.4 | 心脏自动应变定量 |
| 2.10.4.1 | 专用智能化自动应变分析模块 |
| 2.10.4.2 | 超声图像均可在机分析 |
| 2.10.4.3 | 支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用 |
| 2.10.4.4 | 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图或二维斑点追踪左室心肌应变定量 |
| 2.10.4.5 | 可提供左心房整体应变数值及应变变化曲线，同时可提供左房排空分数及左房容积数据 |
| 2.10.4.6 | 可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据或具备二维自动右心室定量 |
| 2.10.5 | 负荷心肌运动定量 |
| 2.10.5.1 | 支持负荷状态下左心室整体和节段进行应变定量分析 |
| 2.10.6 | 三维心功能定量 |
| 2.10.6.1 | 具备三维心功能定量技术 |
| ★2.10.7 | 高级三维心功能定量或四维自动左室定量分析：以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数。自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差 |
| 2.10.8 | 心脏模型或四维应变分析功能：支持自动化心脏三维定量功能，识别追踪心房，心室结构，自动提供不同心脏标准切面视图，并准确评估左室及左房心功能。提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括左心室容积、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等 |
| 2.10.9 | 三维自动右室定量或四维容积数据的右心室定量分析工具：支持自动获取计算多个右心室容积参数及二维定量参数。自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、右心室容积指数或右心室面积变化分数、右心室射血分数 |
| ★2.10.10 | 三维自动左心耳定量：基于三维数据自动识别分析左心耳结构；可测量LAA开口最小和最大径，周长和面积等数值；基于经胸或经食道四维容积数据，可重建二尖瓣四维模型，包括二尖瓣环、瓣叶等相关测值。为二尖瓣叶超声诊断、瓣叶修复、瓣膜置换、瓣环修复等提供相关临床参考。 |
| 2.11 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 |
| 2.11.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 2.11.2 | 主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 2.11.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |
| 2.11.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改和检索等 |
| 2.11.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |
| 2.12 | 参考信号：ECG心电信号 |
| 2.13 | 输入和输出信号： |
| 2.13.1 | 输入：DICOM |
| 2.13.2 | 输出：DP高清数字化输出或DVI-D，音频，USB |
| 2.14 | 图像管理与记录装置： |
| 2.14.1 | 内置图像管理系统 |
| 2.14.2 | 支持DVD／USB图像导出存储 |
| 2.15 | 连通性 |
| 2.15.1 | 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 |
| 3.1 | 探头规格 |
| 3.1.1 | 频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到 18MHz |
| 3.1.2 | 类型:相控阵、矩阵实时三维探头 |
| 3.1.3 | 成人经食管单晶体或纯净波或冰晶矩阵实时三维探头：成像频率3-8MHz 成人心脏单晶体或纯净波或冰晶探头：成像频率1-4.8MHz 儿童心脏单晶体或纯净波或冰晶探头：成像频率3-9MHz |
| 3.1.4 | 扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥100 帧/秒 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 42帧/秒 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 70 帧/秒 |
| 3.1.5 | 扫描深度：相控阵探头最大扫描深度≥28cm |
| 3.1.6 | 全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术 |
| 3.1.7 | 支持向后存储：存储时间≥5分钟 |
| 3.1.8 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 3.1.9 | 增益调节: TGC分段≥8 |
| ■3.1.10 | 一台彩超：标配探头3把，其中成人经食管单晶体或纯净波或冰晶矩阵实时三维探头1把、成人心脏单晶体或纯净波或冰晶探头1把、儿童心脏单晶体或纯净波或冰晶探头1把 |
| ■3.1.11 | 另一台彩超：标配探头2把，其中成人心脏单晶体或纯净波或冰晶探头1把、儿童心脏单晶体或纯净波或冰晶探头1把 |
| 3.2 | 三维成像主要参数 |
| 3.2.1 | 实时三维矩阵探头，包括二维及三维结构和功能 |
| 3.2.2 | 具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式 |
| 3.2.3 | 具备实时智能旋转成像或四维成像 |
| 3.2.4 | 具备实时任意多平面成像 |
| 3.2.5 | 支持实时三维容积成像、实时三维彩色、智能切割、深度光源、三维造影及负荷超声 |
| 3.2.6 | 具备单心动周期、多心动周期成像模式 |
| 3.2.7 | 具备高帧率成像模式 |
| 3.2.8 | 实时三维成像容积角度≥ 90*90度 |
| 3.3 | 频率多普勒 |
| 3.3.1 | 方式 : PW，CW，HPRF |
| 3.3.2 | 多普勒探头与频率: PW，CW |
| 3.3.3 | 最大测量速度:PW，血流速度最大≥7m/s; CW，血流速度最大≥26m/s |
| ★3.3.4 | 最小测量速度≤1mm/s (非噪声信号) |
| 3.3.5 | 显示方式:B/D、B/C/D、D |
| 3.3.6 | 电影回放:≥2000帧或回放时间≥100秒 |
| 3.3.7 | 频谱零位移动: ≥6级 |
| ★3.3.8 | 取样宽度及位置范围:宽度1-16mm; 分级可调 |
| 3.3.9 | 显示控制:反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 3.4 | 彩色多普勒 |
| 3.4.1 | 显示方式: 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |
| 3.4.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |
| 3.4.3 | 彩色显示角度: 10-120°选择 |
| 3.4.4 | 彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥18帧/秒 |
| 3.4.5 | 组织多普勒帧频：相控阵扇扫探头、120°角，18cm深，彩色组织多普勒帧频≥100帧/s |
| 3.5 | 超声图像及病案管理系统 |
| 3.5.1 | 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放 |
| 3.5.2 | 存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、以及USB接口 |
| 3.5.3 | 支持报告存储,检索,统计 |
| 3.5.4 | 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储 |
| 3.6 | 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调 |

- 注：《第三章 采购需求及技术规格要求》技术要求中标“■”条款的为重点指标项，不允许未响应或负偏离，招标文件要求提供证明材料的按照要求提供，未明确要求提供证明材料，须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等）；未提供或提供的不符要求的视为不响应招标文件要求，其投标将被否决。

- 4.其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2-4人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。