 采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、第1-6包采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
2、 [bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]货物需求
第1包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。




（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲电池充放电测试系统（6V）
	（一）主要用途：电性能试验。
（二）检测依据标准：
满足GB/T 31486-2024 《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》6.2.5室温放电容量、6.2.6室温倍率放电容量的检测要求。
（三）技术指标：
1、输入
1.1、电压范围：380VAC±15%。
1.2、频率范围：47Hz～63Hz。
1.3、功率因数：≥0.99。
1.4、THDi：≤5%。
★1.5、具备能量回馈电网功能。
2、输出
★2.1、单通道额定功率：≥2.5kW。
★2.2、电压范围：充电0-6V,放电1.5V-6V。（投标文件中需提供证明材料）
2.3、单通道电流：≥500A。
★2.4、通道数：≥16，且支持8通道并联。
2.5、噪音：≤75dB。
3、控制性能
★3.1、电流控制与检测精度：≤±0.02%FS，支持分三档500A/300A/100A。（投标文件中需提供证明材料）
●3.2、电压控制与检测精度：≤±0.02%FS。（投标文件中需提供证明材料）
●3.3、电流上升时间：≤3ms（10%～90%）无超调。（验收时需通过示波器测试）
●3.4、电流充放电切换时间：≤5ms（-90%～90%）无超调。（验收时需通过示波器测试）
●3.5、数据记录时间：≤3ms（支持1ms记录60s）。（投标文件中提供证明材料）
●3.6、工况间隔：≤20ms；（投标文件中提供上位机软件运行≤20ms工况截图进行证明）
●3.7、时间精度：±0.1% FS，600ms@600s（10s一个周期，60个循环）；（投标文件中提供测试数据曲线（包含600ms@600s，10s一个周期，60个循环）的数据分析截图进行证明）
●4、充放电模式：恒流模式，恒流恒压模式，恒功率模式，斜坡电流模式，斜坡功率模式，脉冲模式，倍率模式，功率跟踪等。
●5、具备输入欠压过压、输入缺相保护、输出过流保护、输出极性反接保护、过载保护、短路保护、过温保护、断电保护、急停保护等安全保护功能。
6、软件功能
●6.1、具备工步调用功能：可以编辑≥10个子工步，并在主工步中进行重复调用。
●6.2、具备数据实时显示功能：显示内容包括日历时间，工步时间，电压，电流，充电容量，放电容量，充电能量，放电能量、单体电压，单体温度，数据曲线等信息。
●6.3、BOOKMARK（书签指令）：设备可实现静态和动态的 BOOKMARK 编写功能。即满足静态信息指令和动态信息指令，在工步添加这些指令，通过can信号发送出去。（投标文件中提供满足上述功能的软件截图进行证明）
●6.4、逻辑判断功能：包含if，else，end if,else if，for，end for，end while，while，return，jmp，变量赋值，变量输出，变量比较，循环开始，循环结束，循环截止，线程功能等。
●6.5、具备纹波功能。纹波注入功能100Hz，120APP(峰峰值)。注入交流纹波，包含频率为100Hz，交流电流注入-60AP~60AP交流正弦波。（投标文件中提供上述功能的软件截图进行证明）
7、通讯功能支持RS485、CAN,以及TCP通讯。
8、输入线缆：长度不低于10米,具体以满足现场使用为准。
9、输出线缆：规格不低于150mm²，长度不低于10米，具体以满足现场使用为准。
10、温度采样，包含不少于4路T型一级热电偶，整机不少于共64路，支持通道间自由分配。
11、现场线缆需走桥架，设计合理，相关费用包含在本项目投标报价中。
●12、具备全功能API接口及配置手册，可以实现设备状态信息、实时测试数据上传并且配合采购人进行实验室整体设备的综合管理，验收时需向采购人提供API说明及配置手册。
●13、设备控制的上位机软件需有合法的知识产权，软件需提供终身升级服务，长期稳定使用。相关费用包含在本项目投标报价中。
（四）主要配置：6V电池充放电测试系统设备各1套，对应设备配电线缆1套，输出线缆1套，上位机测试软件1套，测试控制器1台。
	1
	工业

	2
	电气安全综合测试系统（剩余电压测试仪）
	（一）主要用途：用于测试家用电器在切断电源后，其内部电容器或电路中残留电压和能量的释放安全性。
（二）检测依据标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第一部分：安全要求》、GB 4943.1-2022 、GB/T 42125.1-2024、 GB 12668.501-2013 等标准的检测要求。
（三）技术指标：
1、输出电压：AC 0～300V，50/60Hz。
1.1、最大输出电流≤10A，最大负载功率≥3kVA。
1.2、供电时间：1s-99s连续可调，仪器自动判断在电压峰值处断开进行测试，在正/反极性时断开可选。
2、测试电压：10V～300V，显示分辨率≤0.1V。
3、测试时间：断开时间1s-60s可选；测量次数：1-99次内任意值。
4、测试精度：≤±（1%RD+1V）。
5、测试模式：同时具备连续模式和延迟模式，在工作中可选择、切换。
6、试验电源：需提供外接或内置稳压测试电源。
7、测试探头的测试阻抗 100±5( MΩ), 电容≤ 25pF，满足 L-G ，L-N ，N-G 极间和可触及电容器剩余电压和能量测试的阻抗要求。
7.1满足多形式的测试功能：
A.各电源插脚之间剩余电压；
B.每一电源插脚与设备外壳之间的剩余电压；
C.设备外部可触及电容器剩余电压和能量测试。
8、手动、自动转换测试。即可以手动进行极间的分相测试，每 2 极间测试 10 次；也可以进行自动测试，三极间相互组合的测试，每种组合分别测试 10 次。
9、自动保持最大测试电压值，测试剩余电压超过 60V/34V 自动判定 是否合格。
9.1配标准点检样品三个。
（四）主要配置：主机一台。
	1
	工业

	3
	电气安全综合测试系统
	（一）主要用途：通过向产品施加远超其额定工作电压的高压，来验证其绝缘性能是否合格。
（二）检测依据标准：
满足GB4706.1 、IEC60335-1 、UL60335-1  家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求 GB4943.1-2022 、IEC62369-1 信息技术设备；GB8898 、UL60065 、IEC60065  音频、视频及电子器械安全要求；GB4793.1 、IEC61010-1  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求的检测要求。
（三）技术指标：
1、AC耐压参数：
(1) 测试输出电压：AC：0.5～5.00(kV)。
(2) 显示精度：0.50～5.00(kV)±3%±3个字。
(3) 分辨率：0.01(kV)。
(4) 测试输出电流：0-100(mA)。
(5) 显示精度：0.200-5.000mA±3%±3个字、5.00-50.00mA±3%±3个字、50.0-100.0mA±3%±3个字。
(6) 耐压测试时间：1～999.0(s)±3%±1秒。
(7) 分辨率：0.2(s)。
(8) 耐压升压时间：输出频率：1～60.0(s)±3%±1秒50Hz±5%。
(9) 可实现工作状态下抗电强度测试。
2、DC耐压参数：
(1) 测试输出电压：AC：0.5～6.00(kV)。
(2) 显示精度：0.50～6.00(kV)±3%±3个字。
(3) 分辨率：0.01(kV)。
(4) 测试输出电流：0-10(mA)。
(5) 显示精度：0.200-5.000mA±3%±3个字。5.00-10.00mA ±3%±3 个字
(6) 耐压测试时间：1～999.0(s)±3%±1秒。分辨率：0.2(s)
(7) 耐压升压时间：1～60.0(s)±3%±1秒。分辨率：0.2(s)。
3、绝缘参数
(1) 测试电压：DC:0.10-1.00kV。显示精度：±3%。
测试电阻：0.200MΩ~200.0(GΩ)。显示精度：0.100-1.000MΩ±5%；01.00-10.00MΩ±5%；010.0-100.0MΩ±5%；0.100-1.000GΩ±5%；01.00-10.00GΩ±5%；010.0-050.0GΩ±5%。
(2) 绝缘测试时间：3～999.0(s)±3%±1秒。分辨率：0.2(s)。
4、测试间隔时间：1～99.0(s)±3%±1秒，分辨率：0.2(s)。
绝缘电阻测试范围为：0.1—50GΩ。
5、安全保护功能：a.短路关断、报警。b.超差报警。
6、记忆功能：该测试仪可保存常用的耐压或绝缘测试模式，并可自由组合此两种测试模式的次序。
7、接口支持扩展功能：
a.配备RS232工程控制机接口：可通过工程控制机操作设置仪器，可通过工程控制机上传测试的数据。
b.配备PLC接口。
8、显示：采用LCD字符显示，并带有背光显示。
（四）主要配置：主机一台。
	1
	工业




第2包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。



（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲电池充放电测试系统(20V）
	（一）主要用途：电性能试验。
（二）检测依据标准：
满足GB 43854-2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》；GB/T 31486-2024《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》；GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》；GB/T 19639.1-2014《通用阀控式铅酸蓄电池》的检测要求。
（三）技术指标：
1、20V10A通道要求
●1.1、电流范围：0～10A。（投标文件中需提供证明材料）
●1.2、电压范围：充电：0～20V。放电：2V～20V。（投标文件中需提供证明材料）
★1.3、电压精度：不低于±0.02%FS；电流精度：不低于±0.02%FS；电流上升时间≤1ms(10%～90% of FS)，充放电转换时间≤10ms(-90%～90% of FS)。（投标文件中需提供证明材料）
1.4、充放电模式：恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、脉冲充放电、恒阻放电、跟随模式充放电。
1.5、脉冲充放电模式：恒流模式、恒功率模式。
1.6、保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限。
1.7、循环次数：≥65000次，可嵌套≥3层；支持单工步设置记录条件和保护条件。
1.8、数据采集：采样频率≥10次/s。
1.9、通道数不低于64通道。
1.10、通道控制模式：每个通道可独立控制，并且支持工步数≥250个。
1.11、电压电流采样检测：四线制连接(充放电同口)。
1.12、支持通道并联。
1.13、每个通道配一个温度，温度范围不低于：-200℃～260℃，温度精度：≤±1℃。
★1.14、具备掉电数据保护、脱机测试功能、可设定安全保护条件等软件保护功能，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间等。（投标文件中需提供证明材料）
★1.15、配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV等测试功能。（投标文件中提供上述软件测试功能截图佐证）
★1.16、配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能。（投标文件中提供曲线对比软件截图及导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式报表截图佐证）
★1.17、软件具有≥2种表达式全局变量设置或≥2个变量进行四则运算，满足不同测试需求。（投标文件中提供表达式电流和表达式电压的工步编辑截图佐证）
2、20V50A通道要求
●2.1、电流范围：0～50A。（投标文件中需提供证明材料）
2.2、电压范围：充电：0～20V，放电：3V～20V。
★2.3、电压精度：不低于±0.05%FS；电流精度：不低于±0.05%FS；电流上升时间≤3ms(10%～90% of FS)，充放电转换时间≤6ms(-90%～90% of FS)。（投标文件中需提供证明材料）
2.4、充放电模式：恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、恒功率恒压充放电、恒压恒阻放电、恒阻放电、电压斜坡、电流斜坡。
2.5、脉冲充放电模式：恒流模式、恒功率模式。
2.6、保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限。
2.7、循环次数：≥65000次，可嵌套3层；支持单工步设置记录条件和保护条件。
2.8、数据采集：采样频率≥10次/s。
2.9、通道数不低于48通道。
2.10、通道控制模式：每个通道可独立控制，并且支持工步数≥250个。
2.11、电压电流采样检测：四线制连接(充放电同口)。
2.12、支持通道并联。
2.13、每个通道配一个温度，温度范围不低于：-200℃～260℃ ，温度精度：≤±1℃。
2.14、配套系统软件，具备PITT，GITT，dQ/dV测试功能。
2.15、配套系统软件，具备曲线对比，可定制自动报表，支持导出EXCEL、TXT、PDF、CSV格式等功能。
3、配套手持便携式万用表
3.1.测量参数
直流电压（60000）600mV/6V/60V/600V/1000V±(0.03%+5)；直流电压（600000）±(0.015%+10)；交流电压（60000）600mV/6V/60V/600V/1000V±(0.3%+20)；交流电压频响45～100kHz；直流电流（60000）600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A±(0.1%+20)；交流电流（60000）600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A±(0.5%+50)；交流电流频响uA/mA：45～10kHz  A:45～5kHz；电阻（60000）600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ±(0.07%+2)；电容（6000）60nF/600nF/6uF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF±(0.8%+3)
★3.2、高分辨率≥6位计数显示模式，可以显示到小数点后面≥5位（仅直流电压档），精度不低于0.015%；（投标文件中提供校准源输出1.00000V测试显示截图及万用表电压显示截图和产品彩页佐证）
3.3、有效值测量，可精确测量非线性信号的交流电压和电流；
3.4、具备防护功能,可承受不低于2米高度跌落后并正常使用；
●3.5、工作温度范围：-40℃至+70℃；（投标文件中提供第三方机构出具的温度试验校准证书或检测报告佐证）
★3.6、具有蓝牙通讯功能，通过手机APP记录和报告测试结果，支持XLS、CSV、PDF、JPEG类型导出测量记录。（投标文件中提供手机APP运行测试数据趋势图和XLS、CSV、PDF、JPEG导出测量记录截图佐证）
3.7、低通滤波VFD功能确保对变速驱动器(VSD)精确测量电压和频率。
3.8、可测量≥1000V的交流和直流电压。
3.9、可测量≥10A的电流。
3.10、LoZ低阻抗自动识别直流或交流电压，同时可防止因虚假电压引起的错误读数。
3.11、电阻、连续性、频率和电容测量。
3.12、具有最小/最大以记录信号波动，具有250uS峰值捕获功能。
3.13、自动背光以及带荧光按钮，具有可视性；
★4、配置清单：20V10A不低于64通道充放电测试设备1套、20V50A不低于48通道充放电测试设备1套、配套手持便携式万用表1套。（投标文件中提供书面承诺函，格式自拟、加盖公章）
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第3包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲积分球光色电综合测试系统（紫外可见近红外光谱分析系统）
	（1） 主要用途：
用于各类灯具或光源的光谱功率分布、光通量、色品坐标、波长、色温、显色指数、辐射功率、红色比、色容差以及电压、电流、功率、功率因数等光电参数测试。
（2） 检测依据标准：
满足GB/T 29293-2012第5-6章、GB/T 31897.201-2025第6-9章、GB/T 24824-2009第5章、GB/T 24823-2024第9-10章；GB/T 50034-2024第5章的检测要求。
（3） 技术指标：
1、快速光谱辐射计
★1.1、测试波长范围：应覆盖（380～780）nm。（投标文件中提供证明材料）
★1.2、波长准确度≤0.3nm。（投标文件中提供证明材料）
★1.3、半峰带宽≤3nm。（投标文件中提供证明材料）
★1.4、色品坐标（x，y）准确度≤0.0015（标准色光下）、在稳定标准光源下的色品坐标（x，y）重复≤0.0002。（投标文件中提供证明材料）
★1.5、光通量测量范围覆盖（10～200000）lm。（投标文件中提供证明材料）
★1.6、测量光通量重复性：≤1%。（投标文件中提供证明材料）
2、直流稳流稳压电源
★2.1、输出容量≥30V/5A，稳定度≤0.01%。（投标文件中提供证明材料）
●2.2、电压电流最小分辨率≤0.0001。（投标文件中提供证明材料）
2.3、带有RS232等通讯接口。
3、数字功率计
●3.1、准确度等级0.15级，测量电压范围覆盖75mV-600V，电流范围包含30uA-20A，频率范围包含直流，交流（1Hz- 100kHz）。
3.2、具有常规电压、电流、功率因素测量、谐波测量（2-40次）和积分测量功能。
3.3、配有USB或LAN或RS-232等通讯接口，提供专用软件，可以通过PC软件读取调用。
4、交流测试电源
●4.1、输出容量≥1000VA。（投标文件中提供证明材料）
●4.2、输出总谐波失真≤0.5%。（投标文件中提供证明材料）
4.3、稳定度≤0.1%。
5、1.5m积分球
★5.1、直径≥1.5m，涂层反射率≥90%。（投标文件中提供证明材料）
5.2、积分球内灯座应至少包含以下类型：E40，E27，E14，GU10，G13/G5（水平）。
5.3、电气接口：灯座及测样品支架均布有电源供应端及电压测试端，四端法，可消除供电线路中的损耗。
5.4、开门方式：手动，轨道式移动开门。
6、测试软件及测试记录系统
●6.1、可自动记录所测数据、图形、波形及软件分析结果。保存并可随时调阅。（投标文件中提供证明材料）
●6.2、测试系统应包含控制终端，内存≥8G，存储≥512G，显示分辨率≥1920×1080。

（四）主要配置：
含1.5m积分球、直流稳压电源、交流测试电源、数字功率计、测试软件及记录系统；配有用于光谱分析系统的色温及光通量定标校准装置光源1套；测试软件及测试记录系统1套；光色电系统专用测试机柜1套。
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第4包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	视频测量仪（视频测试信号发生器)

	（1） 主要用途：
用于显示终端设备标准符合性测试、能效测试。
（二）检测依据标准：
满足GB 21520-2023《计算机显示器能效限定值及能效等级》；GB 24850-2020 《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 》；SJ/T 11745-2019《超高清晰度电视机技术规范》和SJ/T 11746-2019《超高清晰度电视机显示性能测试方法》（4K及8K分辨率）；SJ/T 11844-2022《电视接收设备 高动态范围(HDR)显示规范》；SJ/T 11842-2022《电视接收设备 液晶显示规范》；SJ/T 11292-2016《计算机用液晶显示器通用规范》；GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第1部分:发射要求》EMC测试视频部分信号；GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通讯设备 第1部分：安全要求》标准测试三垂直条信号的检测要求。
（2） 技术指标：
1、支持HDMI2.0输出端口，最高可输出3840×2160P60信号，可支持无压缩视频输出。
2、支持DP1.4输出接口，最高可输出7680*4320P60信号。
3、支持12G-SDI输出端口，可输出SD/HD/2K/4K/8K信号，支持单链路/双链路4:2:2/4:4:4。
★4、支持YPbPr、CVBS输出端口，1路分量YUV通过3个BNC接口，可切换到S-Video和复合信号。（投标文件中提供证明材料）
★5、支持HDMI2.1输出端口，最高可输出7680×4320P60信号，可支持压缩视频输出。（投标文件中提供证明材料）
★6、支持RF射频，数字电视射频输出支持至少包含于DTMB/DVB-C/ATSC/US QAM/QAM-A制式。（投标文件中提供证明材料）
●7、支持模拟RF射频输出，支持PAL-D制式。
8、VESA输出HDMI2.1接口下，支持不低于144Hz刷新率。
9、VESA输出支持至少包含VGA/DVI/USB(TYPE-C)接口输出。
10、支持HDR元数据包装、HLG及PQ传输特性。
11、支持REC 601、REC 709、REC 2020色彩空间。
12、HDMI视频采样支持4:4:4、4:2:2及4:2:0。
13、HDMI色彩精度支持8、10和12bit (高色深)。
●14、支持4K高清非压缩动态视频输出。
15、支持用户自定义添加静态/动态测试信号。
●16、4K无压缩动态序列测试信号库：提供不少于3段不同场景无压缩动态信号。
●17、提供视频亮度色度偏离测试信号，可在4K超高清电视/显示器屏幕上直读Cb对Y和Cr对Y的偏离，精度≤1像素。
18、设备应能提供SJ/T 11343-2016、SJ/T 11348-2015、GB 21520-2023、GB 24850-2020 、SJ/T 11745-2019、SJ/T 11746-2019、SJ/T 11844-2022、SJ/T 11842-2022、SJ/T11292-2016标准中所有测试信号。
19、应能支持GB/T 9254.1-2021标准中的视频测试信号。
20、支持GB 4943.1-2022标准测试三垂直条信号。
（四）主要配置：
1、测试信号发生器主机1台（含数字电视射频输出模块，支持DTMB/DVB-C/ATSC/US QAM/QAM-A制式；VESA输出模块，支持HDMI2.1(最高可支持240Hz）/DP1.4/USB(TYPE-C)/VGA/DVI（2k下最高支持300Hz）接口输出）。
2、设备信号输出主控软件1套。
（五）备品备件：各类接口及测试连接线缆各1套。
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	2
	音频测量仪（音频分析仪）
	（1） 主要用途：
主要用于测量和分析音频信号的性能，广泛应用于音频设备（如家庭影院，智能音箱，手机，耳机，等）的研发、生产和测试。
（2） 检测依据标准：
满足GB/T 6278-2012《声系统设备 概述 模拟节目信号》
SJ/T 11540-2015《有源扬声器通用规范》；
GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》的检测要求
（3） 技术指标：
★1、音频测量仪（投标文件中提供证明材料）
1.1、正弦信号频率范围：数字信号（DAC）：0.1Hz-80kHz，模拟信号（Analog）：5Hz-100kHz。
1.2、频率精度：数字源≤±0.003%，模拟源：≤±0.35%(10Hz-100kHz)。
1.3、幅度精度（1kHz）：±0.03dB，幅度平坦度（5Hz-20kHz）：±0.008dB。
1.4、最大数字输出采样率：≥216kHz。
1.5、分析仪最大带宽：≥1MHz。
1.6、本底噪声≤1.3μV。
1.7、总谐波失真加噪声（THD+N）≤-108dB。
1.8、支持A2B模块扩展、蓝牙5模块扩展、HDMI EARC模块扩展。
★2、电声接口指标（投标文件中提供证明材料）
2.1、MIC电源频率响应：10Hz-20kHz范围内不大于±0.5dB。
2.2、MIC电源信噪比：≥100dB（20Hz-100kHz）。
2.3、MIC电源总谐波失真（THD+N）：≤0.005%。
2.4、功放频率响应：10Hz-100kHz范围内不大于±0.5dB。
2.5、功放信噪比：≥90dB（20Hz-100kHz）。
2.6、功放总谐波失真（THD+N）：≤0.01%。
●3、标准1/2麦克风指标（投标文件中提供证明材料）
3.1、频率范围：20Hz-20kHz。
3.2、动态范围：17～140dB。
3.3、灵敏度：20mV/Pa。
●4、麦克风校准器指标	（投标文件中提供证明材料）
4.1、声压级精度：不低于±0.3dB(20℃±5℃)，±0.5dB(0℃±40℃)
4.2、频率：1000Hz±2%。
4.3、谐波失真：≤3%。
（四）主要配置：
设备应包含音频分析仪主机（含BT5模块，A2B模块，HDMI EARC模块）、电声测试接口、标准麦克风、麦克风校准器、测试控制系统及软件、U盘（含测试软件及使用说明书）、电源线、数据线、音频测试线材（卡农转鳄鱼夹线、BNC转鳄鱼夹线）等。
	1
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	3
	时域分析仪（示波器）
	（1） 主要用途：
用于电子电器产品检测，可对电压、电流等电信号的波形、频率、幅度、失真度、谐波失真等参数进行高精度采集、分析与显示，满足对电子电器产品电磁兼容、电气性能、信号完整性等项目的检测需求，适用于家用电器、通信设备、汽车电子等各类电子电器产品的检测场景。
（2） 检测依据标准：
满足GB 4943.1-2022、GB/T 17626.3-2023的检测要求。
（3） 技术指标：
★1、带宽≥4GHz。（投标文件中提供证明材料）
★2、四通道全开时每通道硬件采样率≥20GSa/s。（投标文件中提供证明材料）
★3、四通道全开时每通道存储深度≥2Gpts。（投标文件中提供证明材料）
4、波形捕获率≥1200000波形/秒。
5、垂直分辨率≥8bit。
6、输入通道个数≥4个。
7、具备实时频谱分析功能，支持时域和频域同时显示。
8、频谱分析频率范围包含9kHz-4GHz。
9、实时频谱分析带宽≥320MHz。
10、具备CAN总线触发与解码分析功能。
11、配套高压差分探头1只，带宽≥100MHz，电压测量量程≥6000V。
12、配套有源差分探头1只，带宽≥4GHz。
13、配套近场探头组，测试频率≥9GHz，阻抗50Ω，接口与示波器主机适配。
14、配套电流探头，带宽≥100MHz，电流测量量程≥30A。
（四）主要配置：主机、配套差分探头、电流探头、近场探头组（含不同尺寸电场探头、磁场探头，满足不同尺寸辐射源定位）、校准件、连接线。
（五）备品备件:电源线、数据线、备用保险丝。
	1
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	4
	▲音视频类综合测量仪（含半消声室）
	（1） 主要用途：
用于测量和评估音频设备或信号的性能，测量扬声器、麦克风等电声器件的频率响应、指向性、灵敏度等性能指标，确保测试结果不受环境干扰。
（2） 检测依据标准：
满足GB50800-2012 《消声室和半消声室技术规范》、JJF1147-2006 《消声室和半消声室声学特性校准规范》的检测要求。
（3） 技术指标：
★1、隔声性能：≥40dB。（投标文件中提供证明材料）
2、箱体整体尺寸：≥8000mm×8000mm×5200mm，且需适配现有的场地。
3、内部净空尺寸：≥6000mm×6000mm×4000mm，且需适配现有的场地。
4、隔声门尺寸：≥2000mm×1000mm，且需适配现有的场地。
5、截止频率：100Hz。
6、实验室内部尺寸：长4.4m、宽3.4m、高3.88m，且需适配现有的场地。
7、地面条件：水磨石地面平整。
8、吸声尖劈：双饰面，表面无破损，干燥。
9、本底噪声：≤19dB(A)。
10、消声室底部隔声隔振处理
10.1、采用橡胶减振垫的形式进行隔振处理，实验室整体底部铺设橡胶减振垫进行减振处理。
[bookmark: _Toc9807]10.2、消声室隔声板采用钢制隔声板结构，消声室箱体采用复合钢制隔声板结构，外表面采用2mm镀锌钢板，内部铺设一层SBS材料后填充100mm的吸声棉，内表面采用1.5mm镀锌钢板，整体具有隔声性能。
[bookmark: _Toc4261]11、消声室顶板与底板结构
用钢制隔声板结构，该消声室的顶板同样采用金属隔声板，结构与墙板相同。
12、消声室的隔声门
此消声室内需安排工作检测人员正常进出进行实验检测，所以需安装人员进出的隔声门。隔声门尺寸≥2000mm×1000mm，需能支持产品进出；采用专业隔声门，该门采用钢制结构，门框四周均需安装封条，保证整体隔声性能，隔声门安装在离底板上方10cm-15cm处，下方具有密闭的门槛，防止声音从下方传入。
13、吸声尖劈的尺寸为400mm×400mm×750mm。（吸声尖劈在截止频率以上吸声系数应≥0.99）。
14、需配置传声器支架，夹具等。
★15、多通道噪声分析仪：10通道测量放大及数据同步采集，配置不低于：模/数转换精度：∑/Δ24 位；无混叠分析带宽：≥25kHz；幅值精度：≤±0.05 dB @ 1kHz；
无杂波动态范围（SFDR）：≥130dB接口：SMB 转BNC 线缆，配置11 套线缆。（投标文件中提供证明材料）。
●16、GB9706.108-2021听觉视觉报警检测功能：报警视觉听觉检测装置用于对GB9706.108-2021/IEC60601-1-8中对报警信号的符合性测试，无需拆机检测。
（1）信号采集模块：麦克风探头和光照强度传感器探头。
（2）信号转换模块：数据采集卡，测试频率范围100Hz～4000Hz。
（3）信号处理模块：从源信号中提取报警信号片段，将时域和频域信号处理成波形数据。
（4）测试结果显示模块：显示测试结论和各参数值。
●17、GB 4943.1-2022声能限值和噪声自动化系统：满足GB4943相关标准声学测试自动化需求。
●18、YY9706.108-2021听觉视觉报警检测仪：主测试仪器，含听觉报警检测传感器、视觉报警检测传感器，集成YY9706.108测试软件，含麦克风示波器探头、光强照度计探头，具有FFT分析功能：FFT线数512～65536可选，分析结果：有效值、功率谱密度、功率谱、谐波量等，支持10通道同时测量。具有表面声压法测量声功率功能：符合标准GB/T6882-2016、GB/T 3767-2016。
●19、医用报警信号分析软件：YY9706.108-2021脉冲群特征测量；音量特征测量；脉冲群指示声压级；A计权声压级计算；背景噪声测量判断。
20、房间声场性能指标：声源位于地面中心，沿GB/T 6882-2016标准定义的轨线进行测量，采用1/3倍频程噪声信号测量，满足规范附录A.1规定的一级自由场精度偏差：
	测试室类型
	1/3倍频带Hz
	指向性的允许偏差dB

	半消声室（半自由声场）
	≤630
800~5000
≥6300
	±2.5
±2.0
±3.0


（1）截止频率：≤100Hz。
（2）自由场半径：长轴≥2.1m,短轴≥2.0m。
（3）室内试验模式（工况机组开启在稳定室内温湿度指标）:≤19dB(A)。
（4） 主要配置：
半消声室及以下配套设备，本项目提供的音频信号分析系统，该系统可测量医疗报警器的声压级、声功率级、视觉频率和占空比、听觉脉冲等参数，符合YY9706.108-2021标准要求。系统主要仪器设备清单如下：
	序号
	型号及名称
	主要功能
	数量

	1
	多通道噪声分析仪
	10通道测量放大及数据同步采集，配置不低于：模/数转换精度：∑/Δ24 位；无混叠分析带宽：≥25kHz；幅值精度：≤±0.05 dB @ 1kHz；
无杂波动态范围（SFDR）：≥130dB接口：SMB 转BNC 线缆，配置11 套线缆。
	1

	2
	测试传声器
	频率范围10～20000 Hz，灵敏度≥50 mV/Pa
	10

	3
	前置放大器
	ICP型，阻抗变换，频率范围10Hz～200 kHz，增益1。
	10

	4
	延伸电缆
	BNC-BNC连接线，10m长，延伸前置放大器。
	10

	5
	测试传声器固定架
	固定测试传声器用（三脚架）。
	10

	6
	声级校准器
	1级校准器，电容传声器声校准使用。
	1

	7
	1/1和1/3 OCT分析软件
	1/1和1/3OCT频谱分析，支持10通道同时测量。
	1

	8
	声功率测试架
	半径1米半球型。
	1

	9
	声能限值和噪声自动化系统
	满足GB4943相关标准声学测试自动化需求。
	1

	10
	工程控制机
	配置配套操作系统。
	1

	11
	听觉视觉报警检测仪

	1.1、主测试仪器，含听觉报警检测传感器、视觉报警检测传感器，集成GB9706.108测试软件，含麦克风示波器探头、光强照度计探头。
1.2、表面声压法测量声功率功能：符合标准GB/T6882-2016、GB/T 3767-2016等。
1.3、FFT分析功能：FFT线数512～65536可选，分析结果：有效值、功率谱密度、功率谱、谐波量等，支持10通道同时测量。
1.4、医用报警信号分析功能：YY9706.108-2021脉冲群特征测量；音量特征测量；脉冲群指示声压级；A计权声压级计算；背景噪声测量判断。
	1

	12
	反射板
	1.1、声学反声罩面板为 (3cm）厚， (1.5m）宽， 面板结构由蜂窝芯，前后厚度为 (3.8mm)。
1.2、钢架结构以及配有配重块的底座。
1.3、矩形或锥形天棚顶板可调整。旋转脚轮设计，声学反声罩可稳定移动并易于定位。
1.4、转动升降机械装置曲柄手柄，用于升高和降低反声罩面板。
1.5、声学反声罩可以通过标准门道高度。
1.6、面板在折叠状态下可套叠储存。
	1
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第5包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲局放耐压试验系统
	（一）主要用途：用于电线电缆的局部放电试验。
（二）检测依据标准：满足GB/T12706.2-2020额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)和30kV(Um=36kV)电缆第18.2.5、18.2.7条；GB/T12706.3-2020额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆18.6、18.8条；GB/T3048.12-2007电线电缆电性能试验方法第12部分：局部放电试验；GB/T3048.12-2025电线电缆电性能试验方法第12部分：局部放电试验；GB/T7354-2018高电压试验技术局部放电测量的检测要求。
（三）技术指标：
1、局放试验变压器：
★(1)额定容量、频率：100kVA、50Hz。（投标文件中提供证明材料）
(2)额定输入电压：AC380V。
★(3)额定输出电压：≥AC150kV。（投标文件中提供证明材料）
(4)相数：两相。
(5)介质损耗：≤0.5%。
(6)噪声：≤40dB。
(7)波形畸变率：≤3%。
(8)结构形式：环桶式。
★(9)局放量：100kV电压下≤2.0pC。（投标文件中提供证明材料）
(10)冷却方式：油浸式。
(11)短路阻抗：≤12.0%。
(12)运行时间：可连续运行≥60min。
(13)绝缘水平：低压输入端子对地工频耐压水平5kV/1min。
2、智能型控制桌：
(1) 输入电源AC220V。
(2) 监控设备运行状态、采集显示、保护等功能。
(3) 试验电压、电流、耐压时间参数预设定。
(4) 自动手动操作方式。
(5) 电压连续可调，调压速度快慢任意调节，波形无失真和畸变。
(6) 具有零位功能，电压上限、下限、过流、过压击穿保护功能。
(7) 报警有声响及灯光提示。
(8) 试验结束，自动回零。
3、接触式调压器：
(1) 电压比连续可调并可带负载调压的自耦调压器。
(2) 额定容量：100kVA±5%。
(3) 额定输入：380V±10%。
(4) 输出电压：0～420V。
(5) 频率：50Hz。
(6) 冷却方式：油浸式。
(7) 调压方式：电动接触式调压。
★4、低压滤波器、双屏蔽隔离变压器：
(1) 滤除电源回路的杂波干扰，提高局放系统测试的灵敏度，降低背景噪声。
(2) 于滤除来自电源带宽内的杂波干扰，提高局部放电系统测试的灵敏度，降低背景噪声。
5、耦合电容器：
(1) 额定电压：≥150.0kV。
(2) 高压臂电容：500pF。
(3) 变比：1500：1。
(4) 测量精度：1.0%。
6、局放检测仪及定位仪:
（1）局放输入：
频率范围：20KHz-20MHz；
输入阻抗：300Ω；
最高电压：25V峰峰值；
A/D：14bit,65MS/s；
动态量程：总共112dB；
量程控制：X0.04,X0.2,X1,X5,X25,X125,X625,X3125,X15625；
自噪声小于35uV(峰峰值20M频带)。
（2）电压输入
频率范围25Hz-300Hz；
输入阻抗：1MΩ；
最高电压：10Vrms；
A/D：18bit。
（3）接口
光纤接口：支持千兆网络接入；
输入接口：2XBNC：低频电压输入信号(V),高频局放输入信号(PD)。
（4）测量精度：
★电压：±0.5%;（投标文件中提供证明材料）
★局放量：±2%；（投标文件中提供证明材料）
7、局放试验系统：
★(1)输出电压：0-150kV；（投标文件中提供证明材料）
★(2)电压值精度：±3%；（投标文件中提供证明材料）
★(3)背景噪声水平：≤2PC；（投标文件中提供证明材料）
★(4)局放测试仪线性误差≤10%。（投标文件中提供证明材料）
（四）主要配置：试验变压器一台，智能控制桌一台，油浸式调压器一台，双屏蔽隔离变压器一台，低压滤波器一台，耦合电容器一台，局部检测仪及定位器一台，限流电阻一台，放电棒一根，10/35kV电缆端头剥削工具各一套，35kV/100kV单相及三相电缆试验油杯各一套。
	1
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第6包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	全自动投影仪
	（一）主要用途：
用于电线电缆的绝缘及护套的厚度、外径、偏心度等测量。
（二）检测依据标准：
满足GB/T 2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 第8条的检测要求。
（3） 技术指标：
1、测量模式：可选择自动或手动模式。
★2、测径范围：1mm～140mm。（投标文件中提供证明材料）
●3、测量精度：≤0.001mm。（投标文件中提供证明材料）
4、工业相机：≥2000万像素。
★5、光学系统：3套低畸变远心镜头。（投标文件中提供证明材料）
6、放大倍率：10倍以上。
●7、可同时测量3个试片。（投标文件中提供证明材料）
8、测量模型:可测量电缆及光缆等多种形态线缆的绝缘和护套所需模型，且软件可升级对应新的测量模型。
9、测量重复性：在有效测量区域内任意两个位置测量同一试片的误差≤0.3%。
★10、可实现有缺口线缆的自动测量。（投标文件中提供证明材料）
11、软件显示：可显示测量点的取点位置及厚度、外形尺寸、平均厚度、最小厚度、椭圆度、偏心率等。
12、手动模式可根据需求画线，获取数据的最小最大及平均值。
13、测量结果：可进行数据查询、导出及打印。
（四）主要配置：
全自动投影仪一台，校准片一套。
	1
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	2
	氙灯老化试验箱
	（一）主要用途：
用于电缆材料在人工气候老化下性能的稳定性测定。适用于架空绝缘电缆、光伏电缆的人工气候老化性能的规定。
（二）检测依据标准：
满足NB/T 42073-2016光伏发电系统用电缆 附录D、GB/T 14049-2008额定电压10kV架空绝缘电缆 附录C的检测要求。
（4） 技术指标：
★1、氙灯：长弧水冷氙灯功率≥6kW，在波长(290～400)nm的辐照强度能达到（1～70）W/m²（为滤波后的紫外红外波长及辐照度）。（投标文件中提供证明材料）
2、试样转架：试样架直径800mm；高度365mm，每分钟可旋转一周（可调）。
3喷淋系统：有间歇喷淋装置，用不会污染喷淋水的耐腐蚀材料制备；喷水压力：0.12Mpa～0.15Mpa可调；喷水嘴内径：0.8mm；喷水周期（喷水时间/不喷水时间）：18min/102min（可调）。
4、温湿度控制装置：黑板（BPT）或黑标（BST）温度:（室温+10～100）℃，相对湿度为(50～90)%，可调，暴露周期10%R.H～70%R.H可调。暗周期20%R.H～98%R.H可调。
5、箱体：人工气候老化箱应符合GB/T16422.2—2022的要求。
6、灯管连续工作时长≥2000h。
（四）主要配置：
主机一台，配套纯水机，配置配套水冷机。
（五）备品备件：
额外配备氙灯3只
	1
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	3
	▲臭氧老化试验箱
	（1） 主要用途：
用于测试橡胶及制品的耐臭氧老化性能。
（2） 检测依据标准：
满足GB/T 2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法——耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验 第8条、GB/T 5013.1-2008 额定电压 450∕750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 表 1的检测要求。
（3） 技术指标：
1、有效工作尺寸：≥300L。
★2、臭氧产生装置：采用三组压电陶瓷静电弧放电方式产生臭氧，可根据浓度高低的要求自动控制装置工作的方式。（投标文件中提供证明材料）
★3、臭氧浓度；（0～500）ppm可调，分辨率1ppm；臭氧波动度：≤±3%。（投标文件中提供证明材料）
4、臭氧分析仪
●4.1、采用双光束非色散紫外（比尔·朗伯定律）臭氧检测仪，LCD数字显示，测量范围0～1000ppm，分辨率0.01ppm，精度≤2%读值，响应速度≤2s。（投标文件中提供证明材料）
5、箱体温度
5.1、范围：（0～85）℃任意设定。
★5.2、均匀度：≤±2℃，分辨率0.1℃。（投标文件中提供证明材料）
★5.3、波动度：≤±0.5℃。（投标文件中提供证明材料）
6、湿度范围：（20～70）%RH可设定。
6.1、湿度均匀度：≤±2%RH。
★7、空气流量：280L/h～560L/h之间可调且使用质量流量计数字显示当前空气的实时流量。（投标文件中提供证明材料）
8、试验夹具：伸长率为33%±2%的专用夹具3付。
9、测试试棒：Φ2mm、5mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、60mm、80mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm共20支。
10、控制系统
10.1、主控为≥7英寸彩色触摸屏专用控制器，控制器能设定温度、湿度和臭氧高浓度、试验时间等参数，并能够实时显示当前温度、湿度、臭氧浓度数值，能够实时绘制数据曲线。控制器通过USB能够将数据存储至U盘。通过RS232接口，可与上位机电脑连接。
（四）主要配置：
臭氧老化试验箱1台，测试试棒：Φ2mm、5mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、60mm、80mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm共20支，伸长率为33%±2%的专用夹具3付。
	1
	工业



三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc26512]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc9488]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，相关费用包含在本项目投标报价中。
2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
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