第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 标注▲为核心产品，核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 1.1 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）； |
|  |  | 1.2 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案）； |
|  |  | 1.3 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 2 | 交货安装期 | 合同签订生效后，接采购人通知后60 个日历天内完成交货、安装。 |
| 3 | 供货地点 | 上海市第六人民医院安徽医院药剂楼 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 质保期 | 质量保证期：自验收合格之日起整体原厂质保不少于60个月。 |
| 6 | 付款方式 | 合同签订生效后，货到安装验收合格后，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，支付全部合同款项。 |
| 7 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 8 | 本项目07包的特定要求：所投全自动高压灭菌锅产品制造商须具有有效的压力容器制造D级及以上资质，投标文件中须提供证书影印件。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）第7包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 未响应或负偏离，将作为无效标处理 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动高压灭菌锅 | 台 | 1 |
| 2 | A2型生物安全柜 | 台 | 1 |
| 3 | B2型生物安全柜 | 台 | 3 |
| 4 | 恒温培养箱 | 台 | 1 |
| 5 | 智能霉菌培养箱 | 台 | 1 |
| 6 | 集菌仪 | 台 | 1 |
| 7 | 高速电动匀浆机 | 台 | 1 |
| 8 | 水分测定仪 | 台 | 1 |
| 9 | 暗箱式紫外分析仪 | 台 | 1 |
| 10 | 生物显微镜 | 台 | 1 |
| 11 | 液体比重天平 | 台 | 1 |
| 12 | 玻璃仪器气流烘干器 | 台 | 1 |
| 13 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 |
| 14 | 自动崩解仪 | 台 | 1 |
| 15 | PH计 | 台 | 2 |
| 16 | 药品稳定性试验箱 （1000 L） | 台 | 1 |
| 17 | 药物稳定性实验箱（250L） | 台 | 1 |
| 18 | 药典筛 | 套 | 1 |
| 19 | 真空泵 | 台 | 1 |
| 20 | 气体柜 | 台 | 1 |
| 21 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 2 |
| 22 | 休止角测定仪 | 台 | 1 |
| 23 | 加热套（包括挥发油提取器） | 台 | 1 |
| 24 | 高速粉碎机 | 台 | 1 |
| 25 | 玻璃仪器 | 套 | 1 |
| 26 | 移液器 | 套 | 2 |
| 27 | 自动滴定仪 | 台 | 1 |
| 28 | 不溶性微粒检测仪 | 台 | 1 |
| 29 | 澄明度检测仪 | 台 | 1 |
| 30 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 台 | 1 |
| 31 | 台式浊度测定仪 | 台 | 1 |
| 32 | 色度检测仪 | 台 | 1 |

（二）技术要求

▲产品1 全自动高压灭菌锅

1.1.容量(L)：≥60。

1.2.灭菌腔尺寸(mm)：≥ф400×505。

1.3.灭菌腔材料：SUS304不锈钢。

1.4.额定电源：220V/50Hz。

1.5.额定功率(W)：≥2900。

1.6.灭菌温度：105～138℃。

1.7.灭菌时间：1～300分钟。

1.8.融化温度：60～100℃。

1.9.融化时间：1～300分钟。

1.10.保温温度：45～60℃。

1.11.保温时间：1～999分钟。

1.12.干燥时间预置范围：1～300分钟。

1.13.冷却锁OFPEN温度预置范围：固体及琼脂模式40～99℃，液体及废弃物模式为40～80℃。

1.14.排气温度预置范围：73～104℃。

1.15.排气模式：全自动内排，内置蒸汽收集瓶。

1.16.开盖方式：翻盖式。

1.17.定时器预置范围：0～6天延迟。

1.18.压力表显示范围：0～0.6MPa。

1.19.腔盖打开温度设定：可设置腔盖打开温度。

1.20.额定工作压力：0.27 MPa。

产品2  A2型生物安全柜

2.1.安全柜基本参数：

2.1.1分类：A2型，30%外排，70%循环；

2.1.2外部尺寸≥（L×D×H）1300mm×755mm×2200mm；

2.1.3 内部尺寸≥（L×D×H）1150mm ×600mm×660mm；

2.1.4 台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改）；

2.1.5 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s；

2.1.6 系统排风总量：440 m3/h；

2.1.7 额定功率：1600VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA）；

2.1.8 噪音等级：≤65dB（A）；

2.1.9 照明：≥1000lx；

★2.1.10 过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的hepa 过滤装置，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.9995%；

2.1.11使用人数：1～2人。

2.2.生物安全性：

2.2.1 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；

2.2.2  产品安全性：菌落数≤5CFU/次；

2.2.3 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

2.3.结构功能特点：

2.3.1 其安全柜符合国标GB 41918-2022《生物安全柜》、JJF 1815-2020的要求；

2.3.2 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2.3.3 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

2.3.4 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

2.3.5 工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

2.3.6脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

2.3.7柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

2.3.8合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，单人即可更换，更加快捷；柜子底部四个垫块预留出搬抬空间，搬运更加安全方便；

2.3.9 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；

★2.3.10 LCD彩色液晶显示屏，可实时动态显示：操作区的下降气流流速和流入气流流速、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间、操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力、过滤器的使用时间；

2.3.11 具有脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式；

2.3.12 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；

2.3.13 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

2.3.14 严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa；

2.3.15 前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

2.3.16 优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%；

2.3.17 完善的报警系统：

2.3.17.1 玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

2.3.17.2 过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；

2.3.17.3 过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

2.3.17.4 气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。

2.3.18 安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害：

2.3.18.1 安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭；

2.3.18.2 紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。

2.3.19 前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；

2.3.20 负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行。

2.3.21 配置要求：主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯2件、照明灯2件、水龙头1件、气龙头1件、搁手架1套。

产品3  B2型生物安全柜

3.1.安全柜基本参数：

3.1.1 分类：B2型，100%外排，

3.1.2 外部尺寸≥（L×D×H）1300mm×775mm×2250mm；

3.1.3 内部尺寸≥（L×D×H）1150mm ×600mm×660mm ；

3.1.4 台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改）；

3.1.5 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s；

3.1.6 系统排风总量：1400 m3/h；

3.1.7 额定功率：1800VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA）；

3.1.8 噪音等级：≤65dB（A）；

3.1.9 照明：≥1000lx；

★3.1.10 过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的hepa 过滤装置，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.9995%；

3.1.11 使用人数：1～2人。

3.2.生物安全性：

3.2.1 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；

3.2.2 产品安全性：菌落数≤5CFU/次；

3.2.3 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

3.3.结构功能特点：

3.3.1 其安全柜符合国标《GB 41918-2022 生物安全柜》、JJF 1815-2020的要求；

3.3.2 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

3.3.3 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3.3.4 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

3.3.5 工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

3.3.6 脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

3.3.7 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

3.3.8 合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，单人即可更换，更加快捷；柜子底部四个垫块预留出搬抬空间，搬运更加安全方便。

3.3.9 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；

★3.3.10 LCD彩色液晶显示屏，可实时动态显示：操作区的下降气流流速和流入气流流速、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间、操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力、过滤器的使用时间；

3.3.11 具有脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式；

3.3.12 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；

3.3.13 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

3.3.14 严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa；

3.3.15 前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

3.3.16 优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%；

3.3.17 完善的报警系统：

3.3.17.1 玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

3.3.17.2 过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；

3.3.17.3 过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

3.3.17.4 气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。

3.3.18安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害：

3.3.18.1 安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更加保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命；

3.3.18.2 紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。

3.3.19 前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；

3.3.20 负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行。

3.3.21 配置要求：主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、排风管1个、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯2件、照明灯2件、水龙头1件、气龙头1件、搁手架1套。

产品4 恒温培养箱

4.1.用于水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存。

4.2.控温范围：0～65℃。

4.3.温度分辨率：0.1℃。

4.4.温度波动度：0.3～0.5℃。

4.5.温度均匀度：≥1.5℃。

4.6.隔板数量：≥2块。

4.7.容积：≥150L。

产品5 智能霉菌培养箱

5.1.电源电压：AC220V 50HZ。

5.2.温度分辨率：0.1℃。

5.3.控温范围：0～75℃。

5.4.温度波动度：±0.5℃。

5.5.容积：≥50L。

5.6.内胆尺寸：≥300*400*400mm。

5.7.外形尺寸：≥500*540*900mm。

5.8.标配隔板：≥2层。

产品6  集菌仪

6.1. 操作开关位于机身侧面，防止液体渗入仪器内部。

6.2. 泵头具有安全保护功能，避免误操作时对人员的伤害。

6.3. 采用无级调速，具有转速记忆功能。

6.4. 不锈钢机壳经镜面处理，表面光洁平整，便于清洁和消毒处理。

6.5. 采用防水接口的脚踏开关。

6.6. 电源：AC 220V/50Hz。

6.7. 功率：≥60W。

6.8. 转速：15～300rpm。

6.9. 悬架总高度：≥43cm。

产品7 高速电动匀浆机

7.1电机转速:≥25000转/分。

7.2小匀浆刀:≥22000转/分。

7.3大匀浆刀:≥20000转/分。

7.4连续工作:＜5分钟。

7.5功率:≥180W。

7.6电源电压:220V±10% 50HZ。

产品8 水分测定仪

8.1.量程(g): ≥110。

8.2.可读性(g):0.01/0.005。

8.3.可读性(＞10g样品)：0.05%。

8.4.重复性(3g样品)：0.20%。

8.5.秤盘尺寸(mm):≥110。

8.6.升温程序:标准、快速加热方式。

8.7.通讯:双向RS232，USB*2，方便连接电脑、打印机、U盘。

8.8.终点控制:定时、自动、手动。

8.9.加热温度范围(℃)：40℃～200℃。

8.10.显示内容:%水分含量，%固体含量，%回潮率，时间，温度，重量，方法名称，曲线和统计结果。

8.11.加热源:卤素灯。

8.12.≥4英寸彩色触摸屏，内置中、英文等语言操作系统。

产品9  暗箱式紫外分析仪

9.1、紫外线波长：短波紫外波长为 254nm；中波紫外波长为 302nm；长波紫外波长为 365nm。

9.2、电源：AC220V±10%50Hz。

9.3、功率：短波紫外：≥6W ；中波紫外：≥6W；长波紫外：≥6W ；可见光：≥4W。

9.4、紫外滤色玻璃尺寸：≥200×80mm。

产品10  生物显微镜

10.1、ICS无限远光学系统，45mm标准物镜齐焦距离。

10.2、光学部件经过抗真菌处理。

10.3、带扭矩调节装置,调焦行程≥15mm。

10.4、固定照明，≥1W LED，色温≥5700K，寿命≥30000小时。

10.5、高抗磨损性圆角无槽载物台，带控制手柄，行程≥75 mm×40 mm，可读游标刻度。

10.6、双目镜筒，视场数≥20 mm，倾角25度。高眼点设计，目镜筒360度自由旋转。

10.7、10倍目镜，视场数≥20 mm，两个目镜均具有屈光度校正功能。

10.8、新型平场消色差物镜 10×， 新型平场消色差物镜 20×，新型平场消色差物镜 40×，新型平场消色差油镜 100×。

10.9、物镜转盘4位，一体化设计，增强光路稳定。具有齐焦功能。

10.10、聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。

10.11、显微镜机身两侧带有≥5级蓝色LED光强指示。

10.12、主机背部包含线缆绕线支架，方便收纳电源线。

10.13、主机配有5V USB输出口，用来外接电源或为移动设备充电。

10.14、主机可安装反光镜，不用通电，利用环境光或日光进行照明。

产品11 液体比重天平

11.1、采用玛瑙刀座，保证了天平的灵敏度和准确性。

11.2、液体比重范围：0～2.000。

11.3、比重标准：以20℃纯水的比重为1.000。

11.4、测锤排水量：5cm3。

11.5、准确度：0.001。

产品12 玻璃仪器气流烘干器

12.1、干燥时间：8～10min。

12.2、温度设定范围：40～120℃。

12.3、加热器功率：≥800W。

12.4、出风口数量：12、20、30。

12.5、风管规格(外径*长度，mm) :≥Φ17*200  ≥Φ12*180  ≥Φ8*150。

12.6、电机功率：22W～30W。

12.7、工作电压：-220v±10%。

产品13  旋转蒸发仪

13.1、温度范围：室温～99℃±1℃。

13.2、旋转瓶容量：50～2000ml。

13.3、转速范围：0～150转/分。

13.4、升降行程：0～120mm。

13.5、加热锅：铝合金特氟隆方形锅 PC方形透明防护罩。

13.6、加热功率：≥1.0KW。

产品14  自动崩解仪

14.1、符合2025年版《中国药典》有关片剂、胶囊剂、丸剂等崩解时限的规定而研制的全自动机电一体化药检仪器。其主要技术指标也符合USP、BP、JP关于崩解时限检测的规定。

14.2、采用完全符合药典规定的吊篮，应用红外图像分析技术全自动判定崩解时间，描绘崩解过程曲线。该仪器在制药工业中的应用，通过对崩解时间和崩解曲线的分析，极大的促进制剂水平的提高。

14.3、红外图像分析技术判定崩解时间与人工目测一致。

14.4、实时显示崩解过程图像及描绘药品大小曲线（崩解过程曲线）。

14.5、吊篮完全符合药典规定，没有任何电气连接，使用方便。

14.6、嵌入工业计算机、≥7英寸触摸屏操作，内置网络接口，连接his系统。

14.7、配置水位自动调节泵，调整烧杯水中水位快捷方便。

14.8、吊篮在试验结束后自动提离水面，避免未崩解的药品继续溶解，也能方便取出烧杯换水。

14.9、定时显示：01:00-98:00内任意设定，显示分辨率为分。

14.10、温度显示：显示分辨率为0.1℃。

14.11、控温精度：±0.5℃。

14.12、吊篮升降频率：30～32次/分钟。

14.13、吊篮升降振幅：55mm±1mm。

14.14、筛网至杯底最小距离：25mm±2mm。

14.15、筛孔孔径：≤2mm。

产品15  PH计

15.1 测量参数：pH，mV（ORP），refmV，温度。

15.2. 测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃。

15.3. 分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，0.1/1mV，0.1 ℃。

15.4. 精度: ±0.002pH，±0.1(–500.0…500.0 mV)或±0.2(–2,000.0…2,000.0 mV)，0.1℃（0-100℃）。

15.5. 自动/手动温度补偿。

15.6. 任意选择中文及其他语言操作。

15.7.自动校正、自动识别缓冲液、自动终点锁定、自动温度补偿，最高达到5点校准。

15.8. 内置≥11组缓冲液组，可自定义缓冲液≥10组。

15.9终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择。

15.10实时存储≥2000组数据，数据导出可使用U盘或软件。

15.11彩色触摸屏。

15.12全屏键盘，数据输入更轻松。

15.13用户指导和集成式帮助系统。

15.14状态指示灯显示仪表读数状态。

15.15两级用户权限管理。

15.16测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示。

15.17≥IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒。

15.18电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架。

产品16  药品稳定性试验箱 （1000 L）

16.1.对流方式：强制对流（平衡式）。

16.2.控温范围：-5℃～70℃。

16.3.控湿范围（相对湿度）：15％RH～95％RH。

16.4.温度分辨率：0.1℃。

16.5.温度波动度：±0.5℃。

16.6.温度均匀度：±1℃。

16.7.湿度波动度：±1.5％RH。

16.8.工作环境温度：5℃～30℃。

16.9.内胆尺寸(mm)W×D×H：≥950×750×1400。

16.10.内部容积(L)：≥1000。

16.11.标配托盘数量：≥4

16.12.安装功率(W)：≥3800。

16.13.电源电压：AC 220V 50Hz。

16.14.宽屏显示器：方便设定程序与观察温湿度、风机转速、运行时间等，具有温湿度和水位报警功能。

16.15.超温保护装置：超过设定的高温范围即自动中断运行，声光报警，保护样品及实验环境的安全。

16.16.USB接入口：用以连接打印机或接入U盘，实时记录实验过程的温湿度数据。

16.17.直径40mm测试孔：方便进行监测；配有硅胶软塞，可用以隔绝空气对流。

16.18.外箱：采用优质冷轧钢板+粉末喷塑技术，厚度均匀、简洁美观。

16.19.加厚保温层：三层高密度聚氨酯保温材料，保温性能达到同类产品标准。

16.20.钢化玻璃内门：可透过玻璃内门清晰观察箱内状况，不会引起温湿度大幅度波动；优良的防爆性能确保人身安全。

16.21.内胆与搁板：SUS304不锈钢精工而成，搁板可依据所需高度调节。

16.22.方钢底座：采用矩形方钢一体焊接，强度高、更耐用，平稳不晃动。

16.23.万向脚轮：可自由转向和锁定；聚氨酯材料，耐磨性能好。

产品17 药物稳定性实验箱（250L）

17.1、控温范围：0～65℃.

17.2、温度分辨率：0.1℃ 。

17.3、温度波动度 ：±0.5℃ 。

17.4、控湿范围：50～90%RH 。

17.5、湿度波动度 ：±5 %RH 。

17.6、制冷系统/制冷方式 ：二套独立压缩机组自动切换 。

17.7、控制器：触摸式液晶屏 。

17.8、输入功率 ：≥2600W 。

17.9、容积：≥250L 。

17.10、载物托架：≥2块。

产品18 药典筛（1套，每个筛号各两个）

| 筛号 | 孔径(mm) | 孔径(μm) | 公差范围(μm) | 目数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号筛 | 2 | 2000 | ±70 | 10目 | 2个 |
| 2号筛 | 0.85 | 850 | ±29 | 24目 | 2个 |
| 3号筛 | 0.355 | 355 | ±13 | 50目 | 2个 |
| 4号筛 | 0.25 | 250 | ±9.9 | 65目 | 2个 |
| 5号筛 | 0.18 | 180 | ±7.6 | 80目 | 2个 |
| 6号筛 | 0.15 | 150 | ±6.6 | 100目 | 2个 |
| 7号筛 | 0.125 | 125 | ±5.8 | 120目 | 2个 |
| 8号筛 | 0.09 | 90 | ±4.6 | 150目 | 2个 |
| 9号筛 | 0.075 | 75 | ±4.1 | 200目 | 2个 |

产品19 真空泵

19.1、电机功率：≥180W。

19.2、流量：≥60L/min。

19.3、扬程：≥8m。

19.4、止回阀材质：全铜。

19.5、抽头数：≥2个。

19.6、水槽容积：≥15L。

19.7、最大真空度：≥0.098Mpa。

19.8、单头抽气量：≥10L/min。

产品20 气体柜

20.1、尺寸：≥1900*450*500（mm）。

20.2、材质：冷轧钢板。

20.3、告警功能：可实时探测柜内气体是否泄露，当泄露气体到达阈值后自动报警。

20.4、采用风机配合报警装置再报警5秒内自动启动，释放可燃气体降到安全设定值。

20.5、具有安全时控模式，控制器 每隔15分钟，自动排风3～5分钟。

20.6、左右两侧设有4个不同高度气管接口，柜内可调节固定架，放置不同高度气瓶。

产品21 电热恒温干燥箱

21.1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板。

21.2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能。

21.3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。

21.4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行。

21.5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

21.6、温控范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃。

21.7、恒温波动度：±1.0℃。

21.8、温度分辨率：0.1℃。

21.9、温度均一性：±3%。

21.10、容积：≥220L。

21.11、隔板数：2。

产品22 休止角测定仪

22.1、圆盘：直径≥10cm。

22.2、漏斗：漏斗颈内径≥10mm。

22.3、漏斗总高度：≥140mm。

22.4、基板上面刻有10～100mm同心圆。

22.5、支架：基板起带有0～100mm的刻度尺用于测量锥体高度。

22.6、漏斗材质为玻璃。

产品23  加热套（包括挥发油提取器）

23.1、温度显示，速度显示，恒速装置。

23.2、额定电压:220V±10％。

23.3、额定频率:50HZ±2Hz。

23.4、温度范围:环境温度＋30℃－300℃数字显示，单独控制。

23.5、控温精度:±1℃。

23.6、容量：≥2000ml。

23.7、加热功率：≥1000W。

23.8、调速范围：启动～2000转/分，±1转/分钟 速度定时：0～999分钟。

23.9、配套圆底烧瓶：2个。

产品24 高速粉碎机

24.1、容量：≥1000克。

24.2、额定功率：≥550W。

24.3、工作时间：≥5分钟。

24.4、负载功率：≥3500W。

24.5、频率：50Hz。

24.6、粉碎细度：50～300目。

24.7、间隔时间：≤10分钟。

24.8、粉仓材质：304不锈钢。

产品25 玻璃仪器

| 1 | （胖肚）移液吸管 | （包含1、2、3、5、10、25ml规格各1个） | 2套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 环标刻度吸管 | （包含1、2、5、10ml规格各1个） | 2套 |
| 3 | 白容量瓶 | （包含5、10、25、50、100、250ml规格各1个） | 2套 |
| 4 | 量筒 | （包含5、10、25、50、100、250ml规格各1个） | 2套 |
| 5 | 具塞三角烧瓶 | （包含50、100、250、500ml规格各1个） | 2套 |
| 6 | 三角烧瓶 | （包含50、100、250、500ml规格各1个） | 2套 |
| 7 | 圆底烧瓶 | （包含500、3000、5000ml规格各1个） | 2套 |
| 8 | 烧杯 | （包含50、100、250、500、1000ml规格各1个） | 2套 |
| 9 | 白酸滴定管 | （包含10、25、50ml规格各1个） | 2套 |
| 10 | 座式微量滴定管 | （包含1、2、3、5、10ml规格各1个） | 2套 |
| 11 | 三角漏斗 | （包含60、90mm规格各1个） | 2套 |
| 12 | 扁型称量瓶 | （包含50*30、60*30mm规格各1个） | 2套 |

产品26 移液器

26.1、手动可调式移液器涵盖量程0.1～2.5ul、0.5～10ul、2～20ul、10～100ul、20～200ul、100～1000ul、0.5～5ml、1～10ml。

26.2、计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

26.3、数字视窗。

26.4、使用附件工具。

26.5、精确分液，每支移液器都遵照行业标准进行校准，并且精确度和精密度均优于行业标准。

26.6、整只高温高压消毒，可拆卸式组件，维护方便。

26.7、管嘴连件具有高化学稳定性。

产品27 自动滴定仪

27.1、配置包括标配主机，参比电极，铂电极，银电极，pH玻璃电极，温度电极，pH缓冲试剂(pH4.01/6.86/9.18)1套，溶液杯6只，搅拌珠，10ml一体化滴定管，1000mL溶液瓶(包括干燥器)，通用电源线，USB通讯连线，产品使用说明书及应用示例，软件卡，产品合格证。

27.2、配置另包括982211非水滴定电极一支、982241铂环ORP滴定电极一支、982244银滴定电极一支、GD-620nm光度电极一支。

27.3、仪器支持电位滴定和光度滴定。

27.4、彩色液晶触摸屏，导航式操作，实时显示测试方法，滴定曲线和测量结果。

27.5、含一套内置滴定管路，可拓展第二套滴定管路（选配，外置）。

27.6、采用阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL多种滴定管。

27.7、滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定。

27.8、电位滴定模块：支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、恒滴定和手动滴定等多种滴定模式，支持酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等多种滴定方法。

27.9、光度滴定模块：支持自动滴定，等量滴定两种滴定模式。

27.10、可定义计算公式，直接显示计算结果，支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅，可存储100套滴定方法，可自定义10个滴定方法快捷方式。

27.11、支持滴定剂管理功能。

27.12、支持pH的标定，测量功能。

27.13、支持 PWM方式控制光度滴定的光源亮度。

27.14、符合GLP规范，支持数据存储（200套）、查阅、删除、分析、传输和打印。

27.15、支持对原始数据进行重新计算分析。

27.16、支持中/英文两种操作语言，支持用户管理功能，支持断电保护功能和自诊断功能。

27.17、具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输。

27.18、支持U盘导出和导入测量方法。

27.19、支持U盘导出测量结果。

27.20、支持通过选配GMP软件实现GMP管理功能。

27.21、可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。

27.22、滴定装置参数：滴定分析重复性≤0.2%；滴定容量允许误差	10mL滴定管：±0.020mL；20mL滴定管：±0.030mL；滴定管分辨率	1/30000；滴定体积精度≤0.0003mL。

27.23、电位滴定参数：测量范围（-2000.00～2000.00）mV，（0.000～20.000）pH；分辨率0.01mV，0.001pH；电子单元基本误差	pH：±0.002pH mV：±0.03%或±0.2mV仪器基本误差	pH：±0.01pH；电子单元稳定性	±0.3mV/3h。

27.24、光度滴定参数：测量范围（50～1500）mV；波长示值误差±10 nm；稳定性±10mV/15min。

27.25、温度参数：测量范围（-5.0～105.0）℃；分辨率0.1℃；电子单元基本误差±0.2℃；仪器基本误差±0.3℃（0～60℃），±1.0℃（其它范围）。

产品28 不溶性微粒检测仪

28.1、满足2025版《中国药典》、《药包材标准》及输液器具GB8368-2018等多项医疗器具国家标准的要求。

28.2、进样狭缝及管路采用316L及PTFE材料，可直接检测有机溶剂，油基质等弱酸碱腐蚀性特殊溶液。

28.3、自动升降系统，适用于不规则包装检品的检测。

28.4、高性能处理器，近万个计数通道，实现数据的高精度采集。

★28.5、全自动校准，提高校准效率，保证测试数据准确可靠。（校准标准化，可设定自动校准周期，具备自动校准提醒，校准过程记录，自动调整，自动质量控制，在线监测等功能，实时监测，发现异常及时校准或调整）。

28.6、可按《中国药典》标准进行标定、校准仪器，可满足药品检测要求。

28.7、具备权限管理功能，保障数据安全。

28.8、内置操作系统。

28.9、内置数据库海量存储，具有数据统计分析功能。

28.10、RS232和USB接口，可外接计算机存储检测结果，方便数据分类检索。

28.11、可视防尘门设计，防止环境对样品的污染。

28.12、通道设置：同时显示≥64个粒径通道，可自定义设置几千种粒径，精度0.1μm。

28.13、粒径范围：1～500μm。

28.14、计数范围：0～9999999粒。

28.15、进样体积：0.2～1000ml(精度0.1ml)。

28.16、进样体积精度：＜±0.5%。

28.17、进样速度：5～80ml/min。

28.18、计数准确度：＜规定值±5%。

28.19、通道分辨率：＞95%。

28.20、相对标准偏差：RSD<1.5%（标准粒子≥1000粒/ml）。

28.21、极限检测浓度：18000粒/ml。

28.22、搅拌速度：0～1000转/分钟。

产品29 澄明度检测仪

29.1、采用三基色专用荧光灯，电子镇流器，和遮光装置组成的光路系统消除了频闪，照度可调，提高了目测分辨率，并减少视觉疲劳。

29.2、采用数字式电子照度计，读数直观，稳定可靠，检测时间可任意设定，并且有声光报警功能。

29.3、功率：≥30W。

29.4、灯管：≥20W(专用荧光灯）。

29.5、照度范围：1000～6000LX。

29.6、时限范围：1～75S任意设定。

产品30 渗透压摩尔浓度测定仪

30.1、彩色触摸液晶屏。

30.2、同屏显示摩尔浓度值、冰点值、渗透压摩尔浓度比。

30.3、采用双制冷系统，可连续检测。

30.4、探头自动升降，方便快捷。

30.5、可进行任意浓度的校准，完美契合测量曲线，优化计算，保证测量精度。

★30.6、冷却系统采用无热传导液设计，免除频繁的维护。

30.7、内置《中国药典》数百种注射剂药品名称，方便预设检品资料。

30.8、微电脑控制，具有自动数据处理存储功能，可选择多种打印格式。

30.9、具有权限管理功能，保证数据安全，可通过RS232接口连接电脑及实验室平台，实现数据共享。

30.10、测量范围：0～3000mOsmol/kg H2O 。

30.11、样品量：50μl～100μl。

30.12、测试时间：≤2分钟。

30.13、冷时间：≤3分钟。

30.14、重复性：RSD≤±1% (300mOsmol/kg)。

★30.15、准确度：±2mOsmol/kg(≤400mOsmol/kg)，±1%(＞400mOsmol/kg)。

30.16、分辨率：1mOsmol/kg。

30.17、线性：＜1%的直线。

产品31 台式浊度测定仪

31.1、光源：650nm下的2类激光产品。

31.2、量程范围：0～700NTU、FNU、FTU；0～100mg/L；0～175EBC。

31.3、测量模式：NTU（散射浊度单位）、FNU（浊度单位）、FTU、EBC、mg/L、mNTU或mFNU；（单位）。

★31.4、准确度：从0～40NTU量程时，为读数的±2%+0.01NTU/FNU；在25℃下，40～700NTU时，读数±10%。

★31.5、分辨率：0.0001NTU/FNU/FTU/EBC/mg/L。

31.6、重复性：根据Formazin主要标准，在25℃(77℉)下，＜40 NTU: 0.002NTU或读数的1%(取更大值)；＞40NTU：优于读数的3.5%。

31.7、具有信号平均功能。

31.8、采用全新的360°×90°检测技术，精确匹配实验室和在线数据，确保低浊度测量中的精度和灵敏度。

31.9、读数模式：单次，连续，最小值模式。

31.10、人机交互：2个USB-A接口，1个USB-B，1个以太网接口。可外接U盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备。

31.11、数据存储：存储≥2000个数据，包括测量读数、校准值、验证值。

31.12、操作界面：≥7英寸彩色触摸屏显示。

产品32 色度检测仪

32.1、检测方法：光电比色。

32.2、测试模式：浓度。

32.3、波长范围：360～780nm。

32.4、误差：±3%FS。

32.5、灵敏度：0.001。

32.6、使用环境：0～50℃/0～90%的相对湿度。

32.7、数据存储：≥8万条。

三、其他要求

1.本项目为包含设备到货、安装、调试、验证、验收的交钥匙工程，除以上技术要求包含内容外，涉及安装、调试、验证所需的辅材、配件等，所需费用包含在投标报价中。

2.培训2-4名操作员工及简单故障维修员工。

3.整套生产线免费保修年限≥5年，质保期内提供系统升级维护，所需费用包含在投标总报价中。

4.维修响应时间：≤2小时内提供响应服务，24小时到达现场。

四、其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。