前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的70%(中标人须提供等额预付款担保）；项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。 注: （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件； （3）每次付款前，中标人须提供正规发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省食品药品检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起，1年 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （套） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲三重四极杆气质联用仪质谱主机 | 1、配置要求 1.1 色谱质谱接口1套 1.2 反吹装置 1套 1.3 三重四极杆质谱仪（含EI离子源，CI离子源）1套 1.4 NIST谱库1套 1.5 原装工作站软件1套 1.6 不卸真空更换色谱柱装置（含工具包和配件）1套 1.7 进样口2套（一套多模式大体积进样口；一套分流/不分流进样口） 1.8仪器控制工作站 1.9 安装工具一套、色谱柱三根（HP-5M三根,或者等效色谱柱）；消耗品1批（质谱灯丝1根、进样隔垫100个、衬管10个、O形圈10个、柱螺帽2个、石墨密封垫20个、大容量整合式氦气捕集阱1个、500个样品瓶及样品瓶盖） 2、技术规格及要求 2.1 多模式大体积进样口 2.1.1基于分流/不分流进样功能前提下，具有大体积进样和程序升温气化功能，支持冷进样； ★2.1.2 温度程序最多包含10个梯度，最高升温速率900℃/min，最高温度450℃； 2.1.3 进样口采用扳转式 2.1.4 压力设定范围：0-100Psi, 电子流量计控制精度优于0.001Psi； ★2.2 具有柱中和柱后反吹功能，反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成（验收时现场核验该功能），无需独立的软件进行（投标文件中提供软件截屏，佐证具有反吹条件优化和设定窗口）。 2.2 分流/不分流进样口（单独配不与大体积进样口共用） 2.2.1温度范围：室温～400℃； 2.2.2压力控制：电子气路，0.001psi精度；量程000psi/0-150psi可选 2.2.3分流比：最大12500:1 2.2.4进样模式：分流、不分流、脉冲分流、脉冲不分流、溶剂放空 2.2.5衬管更换：扳转式顶盖，30秒内更换，无需工具 2.2.6 适用色谱柱：50μm–530μm 内径毛细管柱 2.3 三重四极杆质谱仪 2.3.1 质量数范围 ：1.6-1000amu； 2.3.2 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时； 2.3.3仪器检测限指标及灵敏度：IDL(MRM): ≤2fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤10%（验收时现场验证）； ★2.3.4离子化能量：不低于300eV连续可调（投标文件中提供产品技术说明书佐证）； 2.3.5 分辨率：0.4~3amu可调； 2.3.6 无损双灯丝设计，灯丝最大电流不小于300uA； 2.3.7 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调； ★2.3.8 质量分析器：双曲面四极杆，主四极杆可控温（非预四极杆），最高达到200℃（如投标人提供的设备具有双曲面四极，投标文件中提供主四极杆温度设定的软件截图佐证），终身免维护。若无四极杆加热功能需配备真空锁定装置以及在线GPC净化装置，保证四极杆清洁免维护（如投标人提供的设备不具有双曲面四极，投标文件中提供对应配置的供货承诺，格式自拟）； 2.3.9 检测器：长效高能量电子倍增器； 2.3.10 气质接口温度: 独立控温，最高温度不低于350˚C； ★2.3.11 具有氢气惰性化离子源（非标配，可以额外添加）氢气做载气，IDL(MRM): ≤8.0fg ；10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间； 2.3.12 分辨率：0.4~4amu分辨可调； ★2.3.13 碰撞池以氮气为碰撞气； ★2.3.14 具有氦气消除功能，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调； 2.3.15 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms ； 2.3.16 离子源：配置EI源以及CI离子源； ★2.3.18 质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速≥360L/S； 2.3.19扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式、触发产物离子扫描； ★2.3.20 质谱工作站同时具有分段扫描功能和动态多反应离子对监测功能，可实现多反应离子对监测功能、全扫描及触发式多反应离子对监测、全扫描同时扫描（投标文件中提供产品技术说明书佐证）。 2.4气质联用仪控制工作站 2.4.1 硬件：核心数≥6，线程数≥12，RAM≥16GB,显示分辨率≥4GB GDDR6，SSD≥1TB，交互界面≥27英寸，及激光报告输出设备1套； 2.4.2 软件：一套操作软件可同时控制气相色谱和质谱（每台仪器均配带序列原装正版软件）； 2.4.3 每台仪器均配带原装正版操作系统，质谱化学工作站；手动/自动调谐，数据采集；数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；保留时间锁定软件或者类似功能；GLP（优良实验室规范）功能； 2.4.4 谱库：NIST正版标准谱库； 2.4.5 二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少5个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。 ★2.5 设备兼容性 所投产品适配采购人现有7890B气相色谱或GC2030气相色谱；如果不适配，需要提供与投标产品配套的气相色谱且需满足如下配置：气相色谱主机一套，分流不分流进样口1套，155位以上样品通量的液体自动进样器。 3、售后服务 3.1气质联用仪生产厂家有完备的售后服务和技术支持。售后通道每周7天8小时工作时间响应（专门售后电话响应）。 3.2仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及维修配件的费用均包含在本项目投标报价中。 3.3 每台设备制造商至少提供2人次的培训课程名额，为采购人提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为采购人提供上机培训。 4.采购人不与物流对接，仅与中标供应商对接；采购人不负责签收任何货品，中标供应商自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标供应商负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标供应商负责。 | 1 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

## 1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

## 1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

## 2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

## 3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

## 1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

## 2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

## 1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

## 2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

## 1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

## 2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。