# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，6个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。 |

## 二、货物需求

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 负偏离或未响应的，投标无效 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 五项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量/单位（台/套） | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲建筑防水材料耐根穿刺性能试验智能温室及配套设备 | 一、主要用途：用于检测建筑防水材料耐根穿刺性能 二、技术指标： 1.需满足GB/T 35468-2017、GB 45320-2025、GB 45671-2025等标准中对于设备的规定。 ★2.主体结构：V-12m跨，4m一个尖顶。本项目采用文洛型玻璃温室，占地面积672平方米，其中东西向宽56米，南北向长12米。温室内部分成2个区，中间玻璃隔断分隔。建筑防水材料耐根穿刺性能试验智能温室有温度和通风的调节设备。温室内温度：白天不低于16℃，夜晚不低于14℃。当温室温度达到（20～24）℃时可人工开窗通风，避免温室温度超过35℃。具备夏天遮阳和冬天进行人工补光照功能。 ①抗雪载：≥0.6kN/m2； ②抗风载：≥0.4kN/m2； ③恒载：≥0.3kN/m2； ④吊挂载荷：≥20kg/m2； ⑤最大排雨量:≥180mm/h； ⑥抗震等级：设防烈度≥8级。 - ★3.结构技术性能： 温室采用文洛式结构，主横梁采用桁架式梁，须具备承受荷载能力。温室具备以下的性能： ①室内光线分布均匀； ②节能降耗； ③防露滴功能； ④易于维护保养、清洗工作。 （1）骨架用材全部采用热镀锌钢材或强度更高材料 ①温室四立面主立柱：≥120×120×4mm热镀锌方管； ②温室内主立柱：≥120×120×4mm热镀锌方管； ③温室四立面辅立柱：≥120×60×3mm热镀锌方管； ④温室东西桁架：≥60×60×2.5mm方管，≥30×30mm角钢，加工后热浸镀锌； ⑤端面及侧面围梁：≥50×50×2.0mm方管； ⑥排水天沟：≥3.0mm热镀锌板； ⑦屋面：专用铝合金结构； ⑧整体骨架可抗≥十一级大风，设计使用寿命20年以上。 （2）天沟排水： 水槽排水采用双坡排水，排水坡度为5‰，落水管为PVC材质，直径≥110mm。 （3）二层天沟： 为防止冷凝水露滴下落，在温室排水天沟下设置0.8mm热镀锌板二层天沟回收冷凝水。覆盖材料内表面形成的露滴，将流入接露槽内被引导至温室内部或外部指定地点。 - 4.基础及室外道路： （1）温室点式基础及四周圈梁按照采购人提供的设计图完成。 （2）温室四周采用砌砖墙约0.5m高的砌砖墙裙，内外墙水泥沙浆抹面，外墙及顶墙抹灰及涂刷防水外墙涂料，具体颜色由中标人提供颜色卡，采购人确定。砖墙与玻璃的连接部位须有稳妥的处理方案，不能出现开裂、起皮、分离及漏风的现象。温室北侧做厚≥80mm，宽≥600mm的混凝土散水。散水每隔4米设置伸缩缝一道。 （3）温室室外通道坡度标高根据现场环境设定。 - （4） 室外北侧宽≥200mm排水沟，树脂排水沟，树脂沟盖板。一端排水，排水坡度5‰。 - 5.屋面排水： - 采用双坡排水，温室雨槽相连的排水管为UPVC管，直径≥110mm。要求固定牢靠，使用寿命10年以上。 - 6.覆盖材料技术指标： - 整体温室结构为尖顶钢化玻璃温室，温室四周采用5+9A+5mm中空钢化玻璃，顶部采用5mm钢化玻璃，隔断采用≥5mm钢化玻璃，玻璃间连接采用专用铝型材及密封辅助材料。钢化玻璃的性能要求：具有透光率≥90%；温度适应性在-40℃～100℃。钢化玻璃保质期≥20年，实际使用寿命≥25年；铝合金型材性能要求：表面经过氧化处理； - 三、参数指标 - 1.内遮阳保温系统（齿轮齿条传动）： 内遮阳保温系统安装在温室天沟的下方，该系统可以通过调节光照来改善温室内的光温环境，夏季当室内温度上升到30℃时，根据不同遮阳率能反射部分阳光，并使阳光漫射进入室内以达到降温的目的。冬季夜间温室或室内温度下降到设定的温度低限值时，关闭内遮阳保温幕布，可以有效地阻止红外线外逸，减少地面辐射热流失，减少加热能源消耗，降低温室运行成本；在白天则可打开内遮阳保温幕布，使温室充分采光。 （1）技术性能 行程：≥3.7米、功率：≥0.55kW、电源：380V、转速≥5.2r/min （2）工作原理 齿轮齿条驱动系统，即以齿轮齿条为主要驱动牵引材料，工作中电动减速机通过转动轴带动齿轮运动，齿轮带动与其啮合的齿条运动，由此，连接于齿条两端的推杆在齿条的牵引下，带动系统的活动边运动达到启闭遮阳幕的目的。该温室内遮阳保温系统的驱动采用齿轮齿条驱动系统，行程≥3700mm，速度≥0.4m/s。 （3）系统基本组成 1）控制箱及电机 箱内装配有幕展开与合拢两套接触器件，可手动开停。也可通过行程开关，实现自动停车。且能计算机控制。 电机自带工作限位和安全限位。 2）齿轮齿条 采用齿轮齿条传动系统，运行平稳。 3）传动部分 传动部分由减速电机及配套部件组成，通过减速电机及与之相连的传动轴输出动力。 传动轴采用φ32×3.0mm热镀锌钢管,中部与电机相连，其余部分与齿轮座均布相连，将圆周运动转换为平稳的直线运动。 推拉杆为φ32×2.0mm热镀锌钢管，每套齿条连1列，纵向与温室长度等长。与推拉杆联结的驱动幕杆采用铝型材，横向布置，拉动幕布开合，幕布在运行中平展美观。 4）幕线 双层幕线选用透明聚酯幕线，变形小。 5）幕布 采用温室专用内用铝箔遮荫保温幕，遮阳率≥65%，节能率≥60%，该遮阳幕布由4mm宽的铝箔和聚酯材料经高强聚酯纱线编制而成。幕布的编制结构使充足的水汽透过，防止幕下部结露。 - 2.外遮阳系统（齿轮齿条传动）： 外遮阳降温系统工作内容包括温室顶部电动遮阳系统，起到降温遮荫作用。 （1）系统主要适用于夏季的遮荫、降温，使部分阳光进入温室，保证作物避免强光灼伤，同时降低温室温度。 （2）通过调节遮阳网的开启关闭，来满足温室对光线的需求。 （3）高强度的遮阳网具有防雹保护作用。 1）技术性能 行程：≥3.7米、功率：≥0.55kW、电源：380V、转速≥5 r/min 2）工作原理 顶部齿轮齿条传动与内遮阳驱动系统类似。 3）系统基本组成 外遮阳骨架、电动减速机、外遮阳幕布、托幕线、压幕线、传动轴、拉幕齿轮齿条、齿条推拉杆、支撑滚轮、驱动边铝合金型材、定位卡簧、配重板以及相应连接附件等； ①外遮阳构架： 立柱采用50×50×2.0mm方管，横梁采用50×50×2.0mm的方管。 ②传动机构： 采用温室专用减速电机和齿条传动机构，通过减速电机与之联结的传动轴输出动力。传动轴采用φ32×3mm热镀锌钢管，中部与电机相连，其余部分齿条均布相连；驱动杆和推幕部分采用铝型材组件，横向布置，拉动幕面开合，幕布在运行中须平展美观。 ③幕线: 双层幕线选用黑色聚酯幕线，变形小。 ④控制部分 控制箱内装有幕展开与合拢两套接触器件，既可手动开、停，又可通过行程开关，实现自动停车。 ⑤幕布： - 在温室的顶部，高出屋脊0.5米安装外遮阳幕,遮荫材料采用透气型遮荫幕，东西开启，遮荫率≥85％，节能率30％以上，遮阳网采用黑色圆丝遮阳网，该遮阳网遮光率85%。采用高密度聚乙烯，经紫外线稳定剂及防氧化处理后制作而成。 3.风机降温系统： （1）系统组成： 瓦楞湿帘纸、水循环系统、潜水泵、轴流风机，水池，补水系统。 （2）风机-湿帘系统工作原理： 风机-湿帘降温系统是利用水的蒸发降温原理实现降温目的，水湿帘能确保水均匀地淋湿整个降温湿帘墙，空气穿透湿帘介质时，与湿润介质表面的水气进行热交换，实现对空气的加湿与降温； 温室的一面安装6台轴流风机（功率≥1.0kW，风量≥44000m3/h）。 （3）湿帘纸 湿帘纸降温效率高、使用寿命长、阻力损失小。采用高分子材料与木浆纤维分子间双重空间关联，并用高耐水、耐候性材料胶结而成。保证足够的湿挺度、高耐水性能，具有较大的蒸发比表面积和较低的过流阻力损失。 （4）湿帘外框 外框采用与湿帘配套的工程优质铝合金或镀锌板框架。 （5）潜水泵 配合水循环系统使用，能够满足湿帘用水。 （6）水循环系统 采用UPVC工程塑料管道、铝合金或镀锌水槽、过滤器、阀门、三通、弯头、喷水管、反水板等。 （7）操作原理 当室外温度超过28℃～30℃，需要降温时，通过控制系统的指令启动风机，将室内的空气强行抽出，造成负压；同时水泵将水打在对面的湿帘墙上。室外空气被负压吸入室内时，以一定的速度从湿帘的缝隙穿过，导致水分蒸发、降温，冷空气流经温室，吸收室内热量后，经风机排出。 （8）湿帘外保温窗 - 在湿帘外加装保温窗：在距温室两端200mm～300mm处布置第一根齿条和立柱，中间间隔2000mm布置立柱和齿条。开窗机构的传动轴（Φ32）与立柱垂直布置，电机布置在传动轴的中间位置、通过连轴器和传动轴相连接。电机运行时通过轴、齿轮、齿条将圆周运动转换为直线运动带动侧窗的开启与闭，电机配有行程开关可自动控制开启的高度。 - 4.内循环系统： - 环流风机 - 功能： 提高温室内温度的均匀性； 提高温室内CO2浓度的均匀性； 提高温室内湿度的均匀性； - 环流风机的参数 风量：≥3000m³/h； 功率：≥180W； - 直径：≥400mm； 5.加温系统： - 为应对极端气候及晚上低冷温度，满足GB/T 35468-2017标准的技术要求，按温室的两个分区分别布置2台5P温控装置，1台电暖热风机。 - 6.门、窗通风系统： - 1、门：配置3套玻璃门密封性能好，分别布置温室跨度方向两端以及温室中间隔断位置。 2、温室顶部开窗利用热空气向上聚集的特性，采用屋脊交错开窗方式进行自然通风，当温室需要通风换气降温时打开屋面天窗，且消耗动力能源较少。为方便温室自然通风，在温室的顶部设置电动连续单套全开窗、对开窗系统，驱动系统采用齿轮齿条电驱动。当温室需要自然通风时，可通过指令打开电动窗，进行自然通风，当温室不需要自然通风时，可关闭电动窗，以达到温室密封、保温的效果。 （1）开窗尺寸 温室全开窗尺寸2m×1m。开窗系统配40目防虫网防止飞虫进入温室内部。 （2）系统组成 电动减速机、齿轮齿条、驱动轴、轴承座、以及相应连接附件等； （3）性能参数 1）开窗电机 采用开窗电机，380V，功率≥0.55kW,速比≥900:1,限位5～55转，转速≥2.6r/min。 2）齿轮齿条 采用开窗专用齿轮齿条加推杆，质量可靠，运行平稳； 3）驱动轴 采用国标：热镀锌钢管，中部通过链型联轴器与电机相连，其余部分与齿条相连，通过齿条将驱动轴的圆周运动转换为均匀的直线运动； 4）窗体 采用厚度≥5mm钢化玻璃覆盖，窗框采用温室专用开窗铝合金开窗型材，抗老化橡胶条密封。 - 温室风机侧做铝合金推拉窗； - 7.夜间照明及植物补光系统： - 照明采用≥40W节能灯，补光采用≥150W钠灯，补光灯布置根据2个分区的面积均匀布置,独立控制。 - 8.供水系统 - 配套过滤器过滤后存储在水箱中静置。静置后水满足GB/T35468-2017标准浇灌用水要求。 - 温室设4处浇灌用水取水阀门，采用PPR管及阀门管件。 - 9.顶部喷雾系统 - 利用微小雾滴快速蒸发吸热的原理进行降温。水经雾化喷嘴进行释放.形成细雾滴，雾滴逐渐弥漫整个温室悬浮在空气中，迅速蒸发降温，雾化降温效率≥95%。 10.防雷系统 - 防雷采用接地法，接地母线采用（40*3）mm热镀锌扁钢。接地极采用φ48mm，H=2.5m热镀锌圆管温室骨架与接地母线相连接。埋深离地600mm或以下； 11.智能控制系统 （1）专用温室气候控制系统，系统配置户外气象站、室内传感器，可以采集室内室外光照强度、湿度、温度、PM2.5、PM10、臭氧浓度、CO2 浓度，可以根据用户设置的参数自动控制顶开窗、外遮阳、内遮阳、湿帘风机系统、空调系统、内循环通风系统等系统的开启或关闭，支持2个栽培区独立控制，所有控制参数和程序互相独立，互不干扰。用户可以根据不同种植品种和作物不同生长期需要的相应环境条件自行设置目标值，可通过 PC 端及 APP 远程控制。参数异常时，系统自动向使用人员发送短信信息，通过上网可以随时查询温室环境、历史数据报表、历史数据曲线。出于植物防疫、减少病虫害的需要，科研温室尽量减少人员进出温室，在温室内安装“LED 显示屏”，工作人员在温室外就可清晰的了解温室内的温度、湿度、光照、PM2.5、PM10、臭氧浓度、CO2 浓度等指标。 ●（2）控制系统：控制该温室的温度、湿度、通风等电器设备，以保证温室内的最佳环境。配套系统控制器存储容量不小于500GB，终端显示装置尺寸不小于 20 英寸。系统控制器辐射值≤1.0 %（投标文件中提供第三方机构出具系统控制器辐射值≤1%的带CMA标识的检测报告或检测证书扫描件）。 （3）供电电源：电源进户线采用三相五线制，电缆沿电缆沟暗敷设，用电负荷等级不低于三级负荷，对供电无特殊要求。 （4）导线选择及线路敷设方式：风机、电机采用RVV3*1.5mm2，控制线采用RVV3*0.5mm2，插座采用RVV2*2.5mm2，照明RVV2*2.5mm2。布线采用线槽方式（采用PVC管、蛇皮管等材质引至用电器）；温室内导线均采用防潮型绝缘导线； （5）接地系统：为保证温室安全，温室内采用TN-S接地系统，装有漏电保护装置； - （6）强电控制装置：将温室内所需的控制设备引入控制柜，做到集中控制，且每个设备配备独立的保护装置及开关； - 18.智能控制系统由监控系统、信息采集及传感系统、信息处理系统组成。温室布置2套监控器。1套室外气象站，1套温湿度显示屏，2套七参数传感仪，手机远程控制功能。 - ●12.试验箱（160套）：试验箱内部尺寸不小于（800×800×250）mm，箱体底部安装透明的底板。箱体下部安装直径为35mm的注水管，注水管顶端向上倾斜，合同签订后，供货前提供符合GB/T 35468-2017要求的试验箱的设计结构图。 - 13.配套智能空间净化杀装置1套。 （1）能实时监测实验室空间内空气质量（PM2.5、PM10及臭氧浓度检测）。具备负氧离子模块，生成负氧离子并配合机器净化模块不间断地向实验室输送新鲜空气； 智能实验室净化装置采用模块化设计，臭氧浓度分辨率＜0.001ppm，可实时显示温湿度及臭氧浓度检测曲线（投标文件中提供软件截图佐证） ●（2）智能实验室净化装置的操控软件符合GB/T25000.51要求（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ●（3）可通过手机App实时远程在线查看温度、湿度、PM2.5、PM10、臭氧浓度的实时数值（投标文件中提供手机App下载界面及运行数据的截屏佐证） （4）管理模块：管理设备的基础信息，包括物资编号，实验室名称，mac地址，IP，注册时间等信息，可以通过物资编码进行设备的统计和管理，通讯：RS232串口； - 电源：≥1kW，220VAC 10%，50 Hz； - ●14.智能实验室净化装置运行期间稳定的实测声压级≤60dB（A），真菌总数和细菌总数消杀率≥99%，机械强度、稳定性和机械危险、泄露电流、电气强度等检测结果判定合格（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） - ●15.土壤水分测定仪（提供产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图其中之一满足如下技术要求） - （1）测量范围： 0～100% Vol （2）精度：±1%（在含水量0～50%，0～40℃专业标定后)； （3）工作温度： -20～60℃ （4）探针长度：≥60mm （5）盐度影响： 50-500ms. m-1，水分0-50%Vol范围内≤3% （6）探头标准电缆长度：≥0.9米 （7）读数表精度：≤1mV （8）读数表内存：≥1000个读数 （9）读数表电池寿命：≥6500个读数 （10）读数表显示输出至少包括：m3.m-3、% Vol、m.m、mV； - （11）4根不锈钢探针。 - 16.配套消耗品：1套 （1）种植陶粒：优良的适合于水栽培系统的陶粒（颗粒度8mm～16mm）组成，电导率≤15.0mS/m；数量：≥12m³； （2）聚酯无纺布：单位面积质量不小于170g/m2且与试验卷材相容的聚酯无纺布；数量：≥200㎡； （3）种植泥炭土：刚分解完的泥碳，其电导率≤8.0mS/m，pH值为4.0±1.0；数量：≥12m³； （4）种植用基肥：≥10kg 基肥包含氮（N）、磷（P）、钾（K）元素，氯化物的含量≤0.5％Cl；基肥应包含微量的铁（Fe）、铜（Cu）、钼（Mo）、锰（Mn）、硼（B）和锌（Zn）元素； （5）缓释肥：≥20kg - 包含（15±5）％氮（N），（7±3）％磷（P）和（15±5）％钾（K）。 17.配置要求 （1）主要配置：建筑防水材料耐根穿刺性能试验智能温室及试验箱、土壤水分测定仪、智能实验室净化装置、智能控制系统等配套设备。 （2）备品备件：12m³种植陶粒、200㎡聚酯无纺布、12m³种植泥炭土、10kg种植用基肥、20kg缓释肥。 | 1 | 工业 | / |

三、其它要求：

1、中标人（供应商）负责本项目软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。

质保期内所有服务及配件全部免费。质保期间，中标人必须在接到修理通知后2小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后12小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后 2小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物采购人可委托其他单位或人员修理。因中标人服务响应不及时原因造成的费用，由中标人支付。

如果合同货物在质保期内出现大的缺陷或故障，需要更换、重新设计、维修或重新调试，中标人必须免费负责更换、重新设计、维修或重新调试。所更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始重新计算。造成的损失，全部由中标人承担。

3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：为中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购清单中有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

九、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。