采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc382548620]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目验收合格后，一次性支付合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学繁昌创新港，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格后1年，货物需求中另有规定的，按货物需求执行。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc626387511]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	重要指标项
	★
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	关键指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
针对下表中要求在投标文件中提供证明材料的参数，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方证明材料（如检测报告，测试报告等），提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲智能结晶筛选平台
	1.智能结晶筛选平台机架
1.1 供电标准为单相AC 220 V，50 Hz；
1.2 整套单机筛选平台总运行功率 ≤ 5000 W；
■1.3设备配套操控终端配置不低于：采用四核八线程处理器，配置≥8 GB内存、≥1TB 本地存储；（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）
1.4配备 750 W 工业电源，可同步全模块数据实时采集、本地永久存储。
2.六轴协作机械臂系统
★ 2.1 工作半径：≥ 900 mm（投标文件中提供证明材料）；
2.2 重复定位精度：≤ ± 0.1 mm；
2.3 额定负载：≥ 5 kg；
2.4 防护等级：≥ IP54（抵御实验室粉尘、有机溶剂挥发腐蚀）；
2.5 安全系统：碰撞检测 + 物理急停双重防护，符合协作机器人安全标准，工站开门机械臂自动降速停机。
3.针泵加液开关盖模块
3.1 适配8 mL反应瓶快速加液和8mL反应瓶的开关盖；
★ 3.2 最大支持独立加液通道≥3（投标文件中提供证明材料）；
3.3 单次最大移液10 mL，支持多次叠加移液；
3.4 单步移液分辨率 ≤ 3 μL；
★ 3.5 以去离子水为介质，100 μL准确度≤ ± 2.0%，精确度＜1.0%（投标文件中提供证明材料）；
3.6 夹持重复精度≤±0.05mm，旋转重复精度≤±0.5°；
3.7瓶盖夹紧力≤ 100 N，瓶盖旋转扭力≤ 2 N·m；
3.8夹爪具备力矩过载保护，支持掉落检测，配套管路防漏液安全检测，管路漏液并触发软件报警。
4.自动开关盖模块
4.1 适配8/20/40 mL多规格反应瓶的自动化开关盖操作；
4.2 配置不少于24位瓶盖缓存区；
★ 4.3夹持重复精度≤±0.05mm，旋转重复精度≤±0.5°（投标文件中提供证明材料）；
4.4 最大旋转速度≥1000°/s；
4.5瓶盖夹紧力≤ 100 N，瓶盖旋转扭力≤ 2 N·m；
4.6夹爪具备力矩过载保护，支持掉落检测。
5.移液模块系统
（1）1 mL移液模块
5.1 配置300 μL和1 mL tip头，单次移液范围至少能覆盖：10 ~ 1000 µL；
★ 5.2 移液准确度：10 µL ≤ ±8.5%，100 µL ≤ ±2.0%，1000 µL ≤ ±1.0%（投标文件中提供证明材料）；
5.3 移液精确度：10 µL ≤ 4.0%，100 µL ≤ 1.0%，1000 µL ≤ 0.8%；
5.4 测试环境：温度20 ℃ ± 5 ℃，液体温度波动范围：≤ ±0.5℃，以去离子水为测试介质；
5.5 移液器具备耐有机溶剂、自动探液、防滴液、吸头装载感应、多次移液、缓慢滴加等功能；
（2）5 mL移液模块
5.6 配置5 mL tip头，单次移液范围至少能覆盖：100 ~ 5000 µL；
★ 5.7 移液准确度：100 µL ≤ ±3.0%，500 µL ≤ ±2.0%，1000 µL ≤ ± 2.0%，5000 µL ≤ ±1.0%（投标文件中提供证明材料）；
5.8 移液精确度：100 µL≤2.0%，500 µL ≤ 1.5%，1000 µL ≤ 1.0%，5000 µL ≤ 0.5%；
5.9 测试环境：温度20 ℃ ± 5 ℃，液体温度波动范围：≤ ±0.5℃，以去离子水为测试介质；
5.10移液器具备耐有机溶剂、自动探液、防滴液、吸头装载感应、多次移液、缓慢滴加等功能。
6.温控搅拌反应模块
（1）风冷温控反应模块
6.1 反应瓶体积与通量：8 mL，总通量48个；
6.2 控温方式：金属浴，电加热 + TEC冷却；
6.3 搅拌方式：磁力搅拌，搅拌速度：0 rpm-1200 rpm；
6.4 温度范围：室温~150 ℃；
★ 6.5控温精度：±1.0 ℃（投标文件中提供证明材料）；
6.6安全防护：支持过温保护、防止干烧、自动断电、软件报警功能；
（2）水冷温控反应模块
6.7 反应瓶体积与通量：8 mL，总通量48个；
6.8 控温方式：金属浴，电加热 + TEC冷却；
6.9 搅拌方式：磁力搅拌，搅拌速度：0 rpm–1200 rpm；
6.10温度范围：-20~150 ℃；
6.11控温精度：±1.0 ℃；
6.12 支持过温保护功能；
6.13 整机外部密闭氮气保护箱，持续通入干燥氮气隔绝外界水汽，低温实验时避免反应瓶外壁、内壁产生冷凝水；
6.14安全防护：支持过温保护、防止干烧、自动断电、软件报警功能。
7.正压过滤模块
7.1 兼容 5 mL标准注射器、0.45 μm滤膜、密封堵头整套过滤耗材，无需定制特殊配件；
7.2 支持正压吹扫、管路自动溶剂清洗；
★ 7.3最大压力≤ 0.5 MPa，压力超过阈值时会触发超压报警（投标文件中提供证明材料）；
7.4 滤膜孔径支持0.45 μm。
8.视觉检测模块
8.1 底部相机分辨率 ≥ 5 MP ；
8.2 侧面相机分辨率 ≥ 20 MP；
★ 8.3 底部视觉相机定位精度≤ ± 0.3 mm（投标文件中提供证明材料）；
8.4 配备带已知间距网格的幕布或参照物，以支持照片中标尺标识功能。
9.通用电爪工具
9.1 夹爪单边行程 ≥ 16 mm；
9.2 最大夹持力 ≥ 375 N；
9.3 托盘夹爪定位精度≤ ±0.02 mm；
9.4 内置夹持力矩过载保护。
10.托盘夹爪工具
★ 10.1 重复定位精度 ≤ ±0.02 mm（投标文件中提供证明材料）；
10.2 夹爪行程 ≥ 16 mm；
10.3 最大夹持力 ≥ 375 N；
10.4具备夹空报警，夹爪抓空后会马上触发设备暂停，软件报警功能。
■11.结晶数据处理系统（投标人需在6.2技术响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）
11.1 4U 机架式服务器，含准系统方案（机箱、主板、散热器等）平台后期可扩展至8张水冷卡方案；
11.2 处理器：配置2颗及以上高性能服务器专用处理器，单颗CPU核心48核，线程数≥96；主频≥2.7GHz，睿频3.2 GHz；
11.3 内存：配置≥288GB DDR5 RDIMM以上内存，配置≥16个内存插槽，最大可支持3TB内存容量；
11.4 硬盘：配置一块 1*960GB M.2或PCI-e SSD，1块14TB SATA服务器专用硬盘；配置≥1个NVMe U.2 SSD 板载控制器接口，支持2个M.2或PCI-e SSD硬盘配置硬件RAID1；
11.5 RAID卡：配置板载12Gb SAS RAID控制器，不占用标准PCI-E插槽，缓存不低于2G，支持RAID 0/1/10/5等；
11.6 扩展性：配置一张24G显存涡轮显卡，计算精度不低于：419.00 TFLOPS，平台后期可扩展至8张水冷卡方案；
11.7 电源：配置白金冗余电源2个及以上，单电源模块额定功率≥1200W；
11.8 实现基于Python、C/C++、Java、Fortran等代码的程序开发与基于CPU或GPU的长时间并行计算；提供仿真、深度学习等工具箱（caffeTorch、cxxnet、TensorFlow安装调试），需支持与思科交换机及NVIDIA ConnectX InfiniBand的互联互通,支持对客户端进行模块化部署，按照管理需求给客户端分配模块，客户端按照已勾选的功能模块进行安装和运行；
11.9 支持跨网段和跨平台的集中管理，支持硬件健康监测、备份还原功能，完成多任务多用户管理，提供局域网搭建，安装集群管理及作业调度系统PBS/Slurm管理模块,支持服务器全方位性能监控；
11.10 科学计算库：LAPACK、BLAS、ATLAS、ScaLAPACK、FFTW、OpenBLAS、Intel MKL等. 高性能编译器：GCC、高性能Python编译器：Codon、GFortran、G77、LLVM-GCC软件开发环境：C、C++、Fortran、Compiler、Python、JAVA 等编程环境；
11.11 整机全新配件，3年质保，必须提供工程师上门安装调试服务。投标供应商严格按照品牌、型号投标。
12.软件系统
（1）任务管理模块
12.1 支持创建、编辑实验任务；
12.2 支持查看实验任务列表，搜索实验任务；
12.3 支持暂停、恢复、删除、终止实验任务；
12.4 支持复制并通过模板创建实验任务；
12.5 支持查看、导出实验任务详情；
（2）资源管理模块
12.6 支持放入、编辑、移出资源；
12.7 支持查看、清空站内和实验区资源；
12.8 支持统计实验区内耗材数量；
（3）筛选平台管理模块
12.9 支持查看筛选平台状态，支持筛选平台初始化；
（4）异常处理模块
12.10 系统运行过程中出现错误、故障时有相应的提示；
12.11 系统具备故障处理功能，对于简单故障可自我修复或指导操作者自行修复；
（5）视觉检测模块
12.12 支持视觉照片的查看和导出；
12.13 支持照片与实验任务关联；
（6）统计模块
12.14 支持任务详情追踪；
12.15 支持实验报告生成；
12.16 具有资源耗材统计和任务缺料统计功能；
（7）知识库管理模块
12.17具有化学品管理功能；
12.18提供常见有机溶剂的移液补偿值，支持新增移液补偿参数设置；
（8）用户管理模块
12.19支持用户添加，删除功能；
12.20具有用户权限管理；
（9）其它辅助功能模块
12.21支持支持关联外部设备并获取相关实验报告或运行结果；
12.22支持软件远程升级或现场U盘升级；
12.23支持用户通过软件完成部分人工实验流程信息的回填及记录。
13.安全防护模块
13.1配置紧急停止功能，按下紧急停止按钮，机器停止运行；
13.2配置暂停功能，暂停机械臂但不切断电源情况下，机器会完成正在进行的子任务后暂停在一个安全的位置，暂停状态下，设备外罩可以被打开。
14.调试设备服务
14.1 供应商应负责结晶筛选平台的出厂预调试、现场安装、联机调试和试运行工作。设备到场后，应根据采购方实验需求完成模块校准、软件配置和流程测试，确保交付时设备处于可直接使用状态；
14.2 供应商应配备专业调试和测试人员，在现场开展不少于2-3周的试运行验证，并围绕采购方围绕采购方约定的结晶实验流程完成不少于10批次稳定运行测试。测试结束后应提交完整测试报告，内容包括运行条件、实验批次、异常记录、问题整改及稳定性结论。连续测试稳定且满足实验需求后，方可进入验收；
14.3 设备应具备后续软硬件升级和功能扩展能力。供应商应及时向采购方反馈软件更新、硬件升级、新增模块及功能拓展信息，具体升级内容、费用和实施方式可根据后续科研需求另行协商；
14.4 设备应开放过程数据和结果数据的获取权限。过程数据包括温度、搅拌、加料、运行步骤、报警信息和异常日志等；结果数据包括实验是否完成、失败步骤、故障原因和运行记录等。相关数据应支持导出、备份和追溯分析。
■15.配置清单
15.1 智能结晶筛选平台机架1套；
15.2 六轴协作机械臂1套；
15.3 针泵加液开关盖模块1套；
15.4 自动开关盖模块1套；
15.5 1 mL移液模块1套；
15.6 5 mL移液模块1套；
15.7 风冷温控反应模块1套；
15.8 水冷温控反应模块1套；
15.9 正压过滤模块1套；
15.10 视觉检测模块1套；
15.11 通用电爪工具1套；
15.12 托盘夹爪工具1套；
15.13 软件控制系统1套；
15.14安全防护模块 1套；
15.15 结晶数据处理系统1套。
	1套
	工业
	/



[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
[bookmark: _GoBack]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

