[bookmark: _Toc23330]第三章  采购需求及技术规格要求
[bookmark: _Toc466024556][bookmark: _Toc455587089][bookmark: _Toc455587273]1. 总体说明
1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。
1.2 本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
   1.3 投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
1.4 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。
1.6 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。
1.7采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品， 则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。
1.8 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；
1.9标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品），核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

2. 采购内容及范围
2.1 采购内容
	包号
	标的名称
	单位
	数量
	所属行业
	是否接受进口

	3
	▲高端彩色多普勒超声诊断仪-甲乳方向
	台
	1
	工业
	否


2.2 采购范围
包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。
3.商务条款
除非有特别说明，本条为实质性要求。
	序号
	商务条款内容

	1
	交付（实施）的时间（期限）
	合同签订生效后，接采购人通知后60个日历天内完成供货安装调试。
是否接受负偏离：不接受
□接受：
允许偏离的幅度：/

	2
	交付（实施）的地点（范围）
	03包：上海市第六人民医院安徽医院


	3
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训， 并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 
是否接受负偏离：不接受  

	4
	质量保证期
	自验收合格之日起整体（主机+配套产品）原厂质保不少于60个月。
是否接受负偏离：不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	6
	信息化要求
	投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。
是否接受负偏离：不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	7
	售后要求
	中标人须负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。
是否接受负偏离：不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	8
	如是依法纳入医疗器械管理的须具有：
	8.1投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。
8.2投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。
8.3投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。

	9
	03包其他要求
	 1、投标人承诺所提供的产品为2025年7月份后生产的机型，同时所投产品未停产，否则作为无效标处理。
2、提供耦合剂加热器不少于1个
3、投标人随机配备超声报告工作站电脑（满足招标人超声报告系统的配置要求）和彩色激光报告打印机（附带电脑桌和转椅各一）1套；
4质量保证期内（含主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）进行售后服务所需上门费、检测费、差旅费及更换部件费等任何费用包含在投标报价中； 
5、对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训，费用包含在投标报价中。 
6、保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。
7、网络培训教育及线下学习平台： 厂家有专门为用户开放的集培训、学习一体的多功能网站。具备同品牌同等机型操作学习和专业功能深造方案。


注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效投标处理。

（一）第3包：技术需求重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重点指标项
	[bookmark: _Hlk226037817]■
	未响应或负偏离，作为无效标处理

	关键指标项
	★
	评分项，详见第四章评分细则

	一般指标项
	无标识项
	评分项，详见第四章评分细则

	注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。


（二）技术要求	 
	■实质性响应条款：要求所投机型不得低于LOGIQ E11、ACUSON Sequoia Silver M、ARIETTA 750SE、Resona R9、N9000等,其它品牌性能不低于以上机型。	

	1.1
	妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨骼、TCD等病例诊断、会诊和临床科研等极具价值的高端彩色多普勒超声诊断系统。 

	2、
	主要规格及系统概述：

	2.1
	 彩色超声诊断仪：

	2.1.1
	 显示器≥22英寸高清显示器，分辨率≥1920×1080。可以上下升降、左右旋转

	★2.1.2
	 彩色触摸控制屏≥12英寸，分辨率≥1920×1080

	2.1.3 
	控制操作面板可升降、旋转

	2.1.4
	 可内置锂电池或配置UPS电源

	★2.1.5
	系统动态范围：≥330dB

	2.1.6
	二维灰阶成像及分析单元

	2.1.7
	 彩色多普勒显示及分析单元

	2.1.8
	能量多普勒显示及分析单元

	2.1.9
	脉冲多普勒显示及自动分析单元

	2.1.10
	 M型及彩色M型成像单元

	2.1.11
	 针尖增强技术

	2.1.12
	 实时宽景成像技术

	★2.1.13
	具备放大测量功能

	2.1.14
	触摸屏上具备≥5个快捷模式按键，设置后，即可一键切换不同探头并直接进入诊断模式条件

	2.1.15
	 动态核磁成像技术，可以消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，5级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。

	2.1.16
	 智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响。

	2.1.17 
	高清成像技术，减弱超声图像的模糊特征，提高细微结构分辨力。

	2.1.18 
	精细血流成像技术，有效提高低速血流信号的检出以及细微血管的显示。

	2.1.19 
	微细血流灌注技术，用于观察微血管结构的血流灌注情况，达到类似造影成像的效果。可提供血管指数，可定量感兴趣区血管分布。或超微细血流成像支持立体显示模式，支持测量

	2.1.20
	 立体血流显示技术，更加直观的了解血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用。

	2.1.21
	 弹性成像技术，弹性支持双幅，单幅模式可选，具有压力提示，可获取弹性应变率。

	★2.1.22
	宫颈弹性评估工具：应变式弹性成像或剪切波弹性成像支持腔内探头

	2.1.23 
	支持胎儿心率测量

	2.1.24 
	双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。

	★2.1.25
	血管前后壁内中膜自动测量功能

	2.1.26
	内置脑卒中风险评估分析软件，可根据患者的性别，年龄及测量血管位置出具数据提示风险程度或颈动脉血管内中膜厚度自动测量，以数据来提示风险程度

	★2.1.27 
	乳腺腺智能辅助分析：利用深度学习算法对乳腺占位性病变的超声图像进行辅助分析，优化操作流程，根据 BI-RADS 分类方法对病灶进行描述和评估，生成标准的BI-RADS分类

	★2.1.28
	 甲状腺智能辅助分析：利用深度学习 算法对甲状腺占位性病变的超声图像进行辅助分析， 优化操作流程，根据TIRADS分类提供标准化检查报告

	2.1.29
	造影成像技术

	2.1.29.1
	支持低机械指数造影

	2.1.29.2
	具有实时双幅造影对比成像

	2.1.29.3
	具有参考指针功能，可在图像上显示参考指针。可用于在“双幅实时”模式下为成像图像和组织图像指示同一位置。

	2.1.29.4
	双计时器

	2.1.29.5
	具备向后存储，≥5分钟

	2.1.29.6
	具备向前存储

	2.1.29.7
	具备造影击碎

	2.1.29.8
	具备斑点噪声抑制

	2.2
	测量和分析部分

	2.2.1 
	一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

	2.2.2
	 腹部测量与分析

	2.2.3
	 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

	2.2.4 
	妇科测量与分析

	2.2.5
	 泌尿科测量与分析

	2.2.6
	 胎儿心脏测量与分析

	2.2.7 
	颈动脉测量与分析

	2.2.8
	 上下肢动静脉测量与分析

	2.2.9 
	肌肉骨骼测量

	2.2.10
	小器官测量与分析

	2.3
	探头技术参数

	2.3.1
	 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收

	2.3.2
	主机可接收频率≥20MHz

	2.3.3
	具有单晶体探头技术，具有单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体凸阵探头

	2.3.4
	探头接口：探头接口 ≥4个，互通互用

	2.3.5
	 性能：超宽频带变频探头，频段或频率数字显示模式，中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。

	2.3.6
	 单晶体或冰晶或纯净波凸阵探头1把：频率范围1.5-5MHz

	2.3.6
	 单晶体或冰晶或纯净波线阵探头1把：频率范围2-14MHz

	2.3.8
	线阵探头1把：频率范围2-9MHz

	2.3.9
	 大角度腔内探头1把：频率范围3-10MHz，扫查角度≥170°，≥192阵元

	■2.3.10 
	标配探头≥5把，包括单晶体线阵探头1把、单晶体凸阵探头1把、线阵探头1把、大角度腔内探头1把、特长优势探头1把

	2.4
	 输入/输出信号：

	2.4.1 
	输入：USB3.0、DICOM、外部音频

	2.4.2
	 输出：HDMI、S-VHS、VGA、音频输出、USB3.0

	2.5
	二维成像主要参数

	2.5.1
	 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥38帧/秒

	2.5.2
	 扫描线：每帧线密度≥512超声线

	2.5.3
	 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

	★2.5.4
	最大显示深度 ≥40cm

	2.5.5
	 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，TGC ≥8段调节

	2.5.6
	 LGC≥8段调节

	2.5.7
	 预设条件：针对不同的脏器检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节、常用所需的外部调节及组合调节。

	2.6
	 频谱多普勒

	2.6.1
	方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）

	2.6.2
	最大测量速度：PW：血流速度 ≥8m/s，CW：血流速度≥ 16m/s

	2.6.3 
	显示方式：B/D、B/C/D  

	2.6.4
	零位移动：≥8级

	2.6.5
	取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-25mm

	2.7
	彩色多普勒

	2.7.1 
	彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式

	2.7.2 
	显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等

	2.7.3
	显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

	2.7.4 
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°  

	2.7.5
	 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥11帧/s 

	2.8
	操作流程

	2.8.1 
	一键智能优化：

	2.8.2
	通过一键操作迅速优化多种参数，可自动优化二维、彩色及频谱图像。

	2.8.3
	通过一键操作迅速调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度，一键调整到最佳,更快更容易进行检查，减少漏诊。

	2.8.4
	 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。

	2.9
	超声图像及病案管理系统：

	2.9.1 
	固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

	2.9.2
	系统搭载硬盘，保证系统运行速度，硬盘容量 ≥1TB

	2.9.3
	 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像

	2.9.4
	具有图像存储与（电影）回放重现单元

	2.9.5
	内置一体化USB接口≥5个



注：《第三章 采购需求及技术规格要求》技术要求中标“■”条款的为重点指标项，不允许未响应或负偏离，招标文件要求提供证明材料的按照要求提供，未明确要求提供证明材料，须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等）；未提供或提供的不符要求的视为不响应招标文件要求，其投标将被否决。

4.其他配套要求：
（一）应急服务要求
1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。
2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。
（二）安装调试、验收试验及质量保证
1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；
2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；
2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；
2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
（三）包装运输
1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
（四）培训要求
1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2-4人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。
（五）质保及售后服务
1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
（六）其他
[bookmark: _GoBack]1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。
