第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的（进口产品除外），须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 4.1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 4.2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 配置要求： 1、4K超高清影像系统一套（含4K影像、光源、显示器）、3CMOS 摄像头一根； 2、30º肩膝关节镜镜头一根、70º髋关节镜镜头一根，踝关节镜1根；（备注：以上关节镜均需配置配套镜鞘） - 电子光纤（导光束）2根； - 同品牌图文工作站1套； - 动力系统一套（包含主机1台、刨削手柄1根）； - 髋关节镜手术器械一批； - 配套专用台车1台。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

★整体要求：同品牌摄像系统、显示器、镜子（肩膝关节镜、髋关节镜、踝关节镜）、动力刨削系统和手术器械等,非贴牌或代工等。

1、同品牌4K摄像、光源、显示器1套

1.1、符合I 类 CF 型应用。

1.2、显示器分辨率：≥4,096 x 2,160，10-bit 全色深显示。

★1.3、具有中文界面

1.4、显示器尺寸：≥32英寸 。

1.5、视频输出端口：

1.5.1、4K/UHD输出端口：支持3840*2160p信号输出。

1.5.2 4K/UHD输出端口：12G-SDI接口，支持3840*2160p信号输出。

1.5.3、高清信号输出：HDMI接口，支持1920*1080P信号输出。

1.5.4、高清信号输出：3G-SDI接口，支持1920*1080P信号输出。

1.6、显示器按键可以设置影像系统语言、亮度、颜色、图像缩放、锐利度、配置内窥镜尺寸对应参数、峰均比、光敏感度、光源待机、白平衡、摄像头按键功能、预设手术模式选择、用户参数自定义设置和选择。

1.7、具备峰均比调节功能，可以根据不同部位手术显示需求设置画面色彩动态平衡。

2、3CMOS摄像头1个

★2.1、图像传感器类型：3 个 1/3 英寸CMOS 传感器。

2.2、摄像头功能按键≥5个。

2.3、摄像头按键有单击、双击和长按三种模式选择。

2.4、摄像头按键可设置≥7种快捷操作，也可以选择关闭按键功能。

2.5、具备一键显示全部按键设置功能，默认预设功能包括亮度、图像缩放、光源待机、预设手术模式选择、录像、拍照、白平衡和关闭/打开按键功能（用户可自定义设置按键功能）。

2.6、具备一键显示菜单并自定义功能，默认预设功能包括亮度、图像缩放、光源待机、预设手术模式选择、录像、拍照、白平衡和关闭/打开按键功能（用户可自定义设置按键功能）。

★2.7、摄像头支持永久高温高压灭菌。

2.8、摄像头重量≤1.35磅。

2.9、摄像头具备镜管锁定功能，可以根据用户偏好轻轻转动耦合器，以达到所需的摩擦水平。

2.10、≥IPX7高级别防水性能。

2.11、摄像头支持自动清洗机或消毒机清洗。

2.12、摄像头防震抗摔。

2.13、具备电子变焦功能。

2.14、最近调焦距离：≤152mm，允差≤±10%。

2.15、最小照度≤1Lux。

3、LED电子光源，非传统导光纤维

  - 、电子光源耐折弯、相对于传统导光纤维10倍耐久度，更耐用。

  - 、≥IPX7高级别防水性能。

  - 、支持高温高压灭菌。

  - 、色温：≥4623K。

  - 、线缆长度≥3.6m。

3.6、灯泡寿命：≥60,000小时。

  - 、拥有多种适配接口。

4、内窥镜影像工作站，中文界面1套

  - 、液晶触控屏幕，可外接键盘、鼠标，更多个性化选择。

  - 、中文界面，内置≥1TB 固态存储硬盘。

  - 、支持拍照和录像。

  - 、支持影像资料同步导出和一键导出。

  - 、支持JPEG、BMP 和PNG 图片格式和MP4 视频格式文件，具备观看、编辑等功能。

5、关节镜专用台车1辆。

6、肩、膝关节镜镜头

★6.1、肩、膝关节镜镜头1套，镜头有UHD或4K标志。

6.2 、可高温高压灭菌。

6.3 、关节镜1根，直径4mm, 30度，长度≥150mm。

6.4、前端采用蓝宝石镜面，光线均匀，透光度强, 照度≥1500Lx，有效景深：≥4-50mm。

6.5 、镜鞘直径≤5.5mm，镜鞘双开关设计，具有大水调节和小水调节功能，鞘管和穿刺锥或镜子拆装采用一键式，非旋钮式，可单手操作，快捷、安全、方便。

7、髋关节镜

★7.1、镜头1套，镜头有UHD或4K标志。

7.2 、可高温高压灭菌。

7.3 、关节镜1根，直径4mm, 70度，长度≥150mm。

7.4、前端采用蓝宝石镜面，光线均匀，透光度强, 照度≥1500Lx，有效景深：≥4-50mm。

7.5 、镜鞘直径≤5.5mm，镜鞘双开关设计，具有大水调节和小水调节功能，鞘管和穿刺锥或镜子拆装采用一键式，非旋钮式，可单手操作，快捷、安全、方便。

8、踝关节镜镜头1套

★8.1、2.9mm 30°关节镜、镜鞘、穿刺锥各1根，可高温高压消毒。

8.2、前端采用蓝宝石镜面，光线均匀，透光度强，照度≥11万 Lx,长度≥150mm。

8.3、有效景深：4-10mm。

8.4、鞘管外径直径≤4.0mm,镜鞘双开关设计，具有大水调节和小水调节功能，鞘管和穿刺锥或镜子拆装采用一键式，非旋钮式，可单手操作，快捷、安全、方便。

9、动力系统1套

9.1、智能型动力刨削主机一台，双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分。

9.2、一机多用，可兼容20种以上手柄，包括大骨动力和高速磨钻、摆锯、矢状锯、往复锯等，适用于各类骨科手术，最高支持80000rpm。

9.3、彩色触摸双显示屏≥3英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等。

9..4、彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能。

9.5、双手柄模式，支持2个手柄同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩)。

9.6、带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关。

★9.7、往复转频率具有≥10级的调节，可任意设定。

9.8、具有窗锁功能，可在面板设定刀头的窗开和窗锁，可任意调整刀头窗开大小。

9.9、具有医生自我编程功能，医生可根据自己手术习惯设定转速等参数。

10、刨削手柄1把

10.1、手柄采用双键式的人体工学设计，可采用直握、笔式握和拳式握。

★10.2、可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500-12,000rpm。

10.3、正反转速度：500-2,500rpm。

10.4、刨削手柄噪声≤56dB。

★10.5、一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头, 可接刀头直径为2.9mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等。

★10.6、配备刨削刀头折弯器，可对可折弯刨削刀头进行0-30°的折弯，更好的开展复杂的解剖区域手术。

10.7、刀头采用ECG（电解磨削）的制造技术，具有更好的表面光洁度。小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm。

10.8、刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式，内芯和外鞘接近完全同心，减少摩擦产生的金属屑，哑光外鞘，减少反光，使镜下视野更好。

10.9、刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种。

10.10、不同颜色标识不同刀头，利于辨别，缩短手术时间。优化的刀齿角度来切除软组织和骨, 避免撕扯。

10.11、刀头在转动时做往复运动，切割力更强、减少组织损伤、缩短手术时间。

10.12、刨削刀头基体芯杆圆跳动偏差≤0.01mm。

11. 髋关节手术器械1批，采用精钢制造，硬度高，韧度强。

11.1、髋关节专用篮钳，上曲15°，长度≥210mm,直径≤3.4mm, 1把。

11.2、髋关节专用新型抓线钳,上曲, 1把。

11.3、髋关节专用戳枪，上曲15°，直径≤3.5mm,长度≥210mm， 1把。

11.4、抓钳，直型，带棘齿，长度≥210mm,直径≤3.4mm，1把。

11.5、剪刀，高强度线，加长型，直径4.0mm,长度≥210mm, 1把。

11.6、刮匙，杯状，1把。

11.7、带手柄逐级扩张套管，直径≤4.6mm，1把。

11.8、带手柄逐级扩张套管，直径≤5.2mm，1把。

11.9、带手柄逐级扩张套管，直径≤6.0mm，1把。

11.10、髋关节专用分离式镜鞘，带孔双阀门，1把。

11.11、髋关节专用分离式镜桥，1把。

11.12、分离式镜鞘专用插入手柄，1把。

11.13、香蕉刀手柄，可高温高压灭菌，可调节香蕉刀长度，长度≥120mm, 1把。

11.14、香蕉刀,可高温高压灭菌，1把。

11.15、交换棒导丝套装，1把。

11.16、套管手柄，直径8.0mm,长度120mm, 1把。

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。