# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人向中标人支付合同价款的50%；全部设备到货安装并经验收合格后，一次性付清合同余款。 注:采购人每次付款前，中标人须向采购人开具发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省食品药品检验研究院，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，进口设备3个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容；国产设备2个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3.货物需求中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 4.针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 第1包 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 1 | ▲全自动超过冷渗透压分析仪（进口） | 一、主要用途 广泛应用于细胞培养液、药品、饮料等渗透压的测量。 二、技术指标 ★2.1、样品数量：≥24个样本（投标文件中提供证明材料）； 2.2、样品量：≥200微升； 2.3、测量时间：2-3分钟/样本； 2.4、校准方式：固定点0、300、1000三点校准，或两点校准（量程内任选两个标准点）； 2.5、校正周期：自定义校准周期（1-30天自由设置），到期自动提示校准； 2.6、冷阱：封闭式制冷和测试，最大限度避免环境温湿度影响； ★2.7、分辨率：≤1 mOsmol/kg； 2.8、测量范围：0～2000 mOsmol/kg，并可切换至0～2500 mOsmol/kg； ★2.9、结晶方式：超冷式诱发结晶（投标文件中提供证明材料）； ★2.10、准确性：0-400mOsm：±3mOsm(1S.D) ；400-2500mOsm：1%(1S.D)（投标文件中提供证明材料）； 2.11、重复性：CV小于1%或更小（200-300mOsmo/kg）； ★2.12、测试过程：每一个样品测试完成后机器自动清洗样品槽、吸液管和测试探针，继续测试下一个样品之前再次自动清洗样品槽，吸液管和测试探针，测试前机器自动吸取待测样品润洗样品槽和测试探针，然后吸取待测样品测（投标文件中提供证明材料）； 2.13、加样方式：无需移液器，手动往每一个样品管里加超过200ul或更多样品，机器自动从样品管里自动吸取样品（避免气泡，样品量不准等干扰）； 2.14、耗材：标准液（300，1000mOsm），样品管，清洗液； 2.15、数据传输：标配带RS232接口； 2.16、打印机：内置热敏打印机。 三、配置要求 3.1、主机：1 台； 3.2、≥24位样品转盘：1 件； 3.3、清洗剂瓶（窄嘴有瓶盖的聚乙烯容器）500mL：1 个； 3.4、排液瓶（宽口有瓶盖聚乙烯容器）500mL：1 个； 3.5、连接盖、防挥发盖：1 套； 3.6、转盘样品架：1 个。 四、技术资料 详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。 五、技术服务条款 5.1、仪器公司在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2、到货后，由仪器公司仪器工程师免费安装，提供现场培训； 5.3、安装验收后一年内，全机免费保修； 5.4、如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场； 5.5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 全自动轮转式切片机 | 一、主要用途 是用于将物体切薄、制片的机械，主要用途是将中药材、食品、细胞组织等材料进行高质量切片处理。 二、技术指标 2.1、切片厚度范围0.5-100μm；修块厚度范围：1-600μm； 2.2、切片模式：≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式； 2.3、样品进量：约24mm±1mm； 2.4、垂直样品行程：70±1mm； 2.5、样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值5-100μm，可随时开启或关闭回缩功能； 2.6、最大样品尺寸（长×高×宽）：除可切大尺寸55×50×30mm 外，还可切片样品尺寸68×48×15mm； 2.7、小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向； 2.8、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本； 2.9、可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能； 2.10、带机顶储物盘； 2.11、刀架带有护手； 2.12、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长； 2.13、手轮有2个独立的安全锁定系统； ★2.14、刀架压刀板采用黑色金刚石涂层设计（投标文件中提供证明材料）； ★2.15、配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，非对人体有害的铅块配重（投标文件提供证明材料）； 2.16、采用快装系统设计，可快速更换不同类型和大小的样本夹； ★2.17、可适配≥6种不同样品夹（包含但不限于通用样品夹、RM冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹（两种尺寸）、和圆形样品夹），适应包埋盒（标准和超大尺寸）、方形或圆形样品块，拓宽切片操作范围（投标文件中提供证明材料）； ★2.18、可适配≥5种不同刀架（包含DH/DL型刀架、N型刀架、NZ型刀架和E-TC型刀架），适用于一次性的宽、窄刀片、可重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织（投标文件中提供证明材料）； 2.19、粗进速度：三种粗进速度300μm/s，800μm/s和1800μm/s； ★2.20、独立的控制面板，图形化按键式设计有效控制所有重要操作，方便戴手套操作（投标文件中提供证明材料）； 2.21、设备具备可视信号和声音信号，以提示剩余进样距离； ★2.22、可归零的切片以及厚度计数功能（投标文件中提供证明材料）。 三、配置要求 3.1、主机1台； 3.2、电源线1根； 3.3、带微调定位功能的样品夹固定器1个； 3.4、快装系统1个； 3.5、通用样品夹1个； 3.6、刀架底座1个； 3.7、DH型宽刀架1个。 四、技术资料 供货时提供详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。 五、技术服务条款 5.1、设备制造商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2、到货后，由仪器公司仪器工程师安装，提供现场培训； 5.3、安装验收后一年内，全机质保； 5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，保修期内，仪器公司须在24小时内对产品的质量故障做出响应，必要时在48小时内派工程技术人员到现场修理或更换零配件来解决问题。 5.5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 自动洗瓶机 | 一、应用范围 用于实验室玻璃器皿或塑料等实验用具的灰尘、油脂等物理性污染物、无机残留物（如铅、汞、镉、砷等）和有机残留物（如工业染料、激素等）等化学性污染物的清洗和干燥，包括移液管、容量瓶、锥形瓶、蓝盖瓶、色谱自动进样瓶、烧杯、比色管、试管、移液管、圆底烧瓶、量筒、培养皿、玻片、漏斗等。 二、工作条件 2.1 电源：三相交流电 380V/50Hz 2.2 温度：操作环境 5˚C -50˚C 2.3 湿度：5-95% ： 三、技术指标 3.1 因安装条件限制要求外部尺寸：宽、深、高≤900×700×840mm。 3.2 每次最多可清洗 100ml 容量瓶 128个，2ml 自动进样小瓶 444 个。清洗内腔容量≥184L，总功率9kW。仪器加热功率8kW，加热功率大快速完成清洗，标准程序清洗时间 ≤40分钟。 ★3.3篮架采用背部供水结构，模块化篮架设计，上下层篮架互不干涉，可以单独取放；每层篮架可放置≥2个小篮架，小篮架可根据用户习惯灵活调换位置，可多种类器皿同时清洗，满足不同清洗需求。 3.4仪器控制系统有中英文可选。内置涵盖无机、有机及重金属等污染物清洗的不低于19种标准清洗程序，可直接调用 ★3.5内置重金属分析清洗程序，用于清洗特氟龙消解罐和盖子以及其他被重金属污染的玻璃器皿等，可替代传统泡酸去污，消解空白样品定容至 50 mL 时，Pb、Cd 残留含量低于 1μg/L 级别要求。每次可清洗128 个消解罐。（投标文件中提供证明材料） ★3.6 自动进样小瓶和容量瓶污染脂类化合物，清洗过后，随机抽取上液相，色谱图与空白一致，无异常峰检出，清洗后效果满足超痕量分析要求，清洗总时长≤40分钟（投标文件中提供证明材料） 。 3.7机器具有带不锈钢滚珠导轨的抽屉放置清洗剂。清洗剂吸液管采用不锈钢材质。 3.8具有带不锈钢滚珠导轨的抽屉放置清洗剂，可同时放置不低于3桶12升清洗剂。 3.9电容感应式触摸按键，一体化无缝隙面板。 3.10外壳采用经拉丝及防指纹处理的304不锈钢（非镀锌板或冷轧板喷漆）；内腔材质为316L厚度不低于1mm不锈钢，防止形变；篮架采用316L不锈钢，耐腐蚀、低析出。内胆采用不焊接设计，无焊点，平滑过度，无积水；采用急速下水导流斜面设计引导水流，避免内胆积水。 3.11无需接散热风扇，有效避免因散热风扇失灵带来的风险。 3.12双层隔热隔音内胆设计，内胆外壁全贴消音垫降低噪音，隔热设计能长时间保温，可拆卸顶板内嵌实验于台下安。 ★3.13内置智能水软化系统，对自来水自动软化。可根据用户当地的水硬度情况手动调节再生盐的使用量，避免水垢生成。无需另外外置软水器导致占用过多空。 3.14电子式安全锁，高温状态下超过70℃自动上锁保护，一键式电动开门；清洗剂和中和剂缺液提醒；高温保护； 漏水监控；排水和循环水自动过滤系统；断电自动存储当前状态，重新上电启动后自动按照断电前状态清洗。 3.15双排水装置。 3.16清洗程序结束后可以利用余温烘干，烘干程序结束后进行提示，并自动开门。 3.17半导体干燥系统。全程自动控温。干燥时间≤45分钟，满载100ml容量瓶≥128个，干燥率≥99% 。 3.18干燥过程热风自动冷却，消耗自来水0L/H。 3.19内置纯水增压泵，无需另外配置，无需占用额外空间和人力。 四、配置清单 实验室自动清洗机 1 台，上层底座 1 个，下层底座 1 个不低于 16 位清洗模块（清洗 250mL 锥形瓶用） 2 个不低于 30 位清洗模块（清洗100mL 容量瓶用）1 个不低于 60 位清洗模块（清洗顶空瓶用）1 个不低于 80 位清洗模块（清洗进样小瓶用）1 个不锈钢底柜 1 个，全自动机洗清洗剂，4 桶，全自动机洗中和剂，4 桶 五、技术服务条款 5.1 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等； 5.2 仪器在安装、调试通过并验收合格后 2 年的免费保修期，在保修期内，所有服务及配件全部免费； 6 采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |

| 第2包 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
|  | 手术无影灯 | 1、采用LED冷光源，寿命6万小时以上，无需更换灯泡。 2、★采用LED冷光源，光谱中没有紫外线、红外线，、没有热量、辐射，几乎无温升，LED灯泡数量不少于48个，照度（Lux）不小于60000。 3、全封闭流线型的灯头设计。 4、可根据对不同手术照明的需求改变照明亮度。可选配LED触摸液晶控制面板。 5、LED灯头的整体设计，光束聚集为一个高亮度的均匀光柱。 6、立式手术无影灯的色温从3500K到5000K可调。 7、后续可根据需要选配优质平衡臂悬挂系统，六组万向关节联动，360度设计移动方便。 8、★具有手动调焦技术，支持无级调焦功能；拆卸式手柄，可做（≤160℃）高温灭菌处理。 9、LED光源发出的光束透过高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域，光斑直径（mm）可控制在150-350mm；最大照明度≥160000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。 10、每一个LED模块含有6-10个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，单个LED的故障不会影响灯头的功能。 11、★底座采用四轮支撑，底座底面增加钢板增加配重，采用可刹车脚轮，方便固定在任何位置。 12、后续根据需要可选配内置蓄电池，并在断电的情况下自动切换。 13、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 百分之一 天平 | 1、 高清晰液晶显示屏 2、 锈钢秤盘 3、★ 全自动故障检测、超载保护 4、 克、盎司、克拉等多单位转换、计数功能 5、 自动外置砝码校准 6、 全量程去皮 7、 内置可充电电池 8、 带RS232接口，可连接计算机、打印机等设备 9、 准确度级别：≥三级 10、★最大称量值：≥2000g 11、分度值：0.01g 12、线性误差：±0.02g 13、重复性误差：±0.02g 14、★稳定时间：1-2s 15、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 蒸汽压力灭菌器 | 1、 微电脑控制，数字显示，灭菌温度、压力、时间可调 2、 电路板过压保护装置，温度达到上限，自动断电 3、 ★移位式快开盖结构 4、 安全联锁装置，有压力时上盖无法打开 5、 灭菌结束蜂鸣提醒，自动停机 6、 容器缺水，电路自动切断并报警，加热器停止工作 7、 采用浸入式不锈钢电加热管 8、 主体采用加厚304不锈钢材质 9、 自胀式硅胶密封圈 10、双刻度二类读数压力表，读取参数直观准确 11、★自动式放汽阀 12、采用全启式安全阀，超压自泄 13、★功率≥2kW、容积≥24L、额度工作温度126℃、额度工作压力0.142MPa、加盖方式快开式、定时范围0-60min 14、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 ★15、中标人需协助采购人办理压力容器使用登记证（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 上下光源体式显微镜 | 1、光学部件镀膜，可实现高品质的光学图像。 2、在大视场中形成平坦像面和良好对比度的正像，尤其在外围视场中像质更加明亮清晰 3、★采用连续变倍物镜0.8X～5X（6.3：1），标准放大倍率8X～50X。（选配辅助物镜，放大倍率32X～200X） 4、★有较长工作距离≥115mm，选配辅助物镜，工作距离将扩展至43.5 mm～211mm 5、观察头45°倾斜，双筒视度可调 7、放大倍数8—50X 8、变倍比6.3：1 9、物镜变倍范围 0.8×—5× 10、大视场平场目镜 WF10×/22mm 11、载物台插入圆板：直径125mm透明玻璃盘 12、工作距离：≥115mm 13、双目瞳距：52-75mm 14、视度调节：±5 Diopter 15、观察头：三目（C型接口），45°倾斜，360度旋转 16、输入电压：220V，50Hz 17、照明：反射光照100V-240V/LED 18、透射光照明：100V-240V/LED 19、★后续可根据需要选配下列组件：大视场平场目镜：WF15X/16mm，WF20X/12mm，WF30X；辅助物镜：0.5X/165mm， 0.7X， 2X/30mm ，光源：环形灯/LED灯/光纤照明，C接口：0.35X/0.5X/1.0X C型摄像接筒，数码成像装置：130万/300万/500万/900万。 20、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 2 | 套 | 工业 |
|  | ▲数码裂隙灯显微镜 | 1、★配置：照相接口（分光器/适配器），专业单反相机（标准配置不包含相机镜头），专业裂隙灯图像处理系统，包含控制系统，图像输出系统。 2、性能参数 2.1显微镜系统性能 2.1.1显微镜类型：伽利略型平行夹角式 2.1.2变倍方式 ：转鼓式5级变倍 2.1.3目镜：12.5x 2.1.4总放大倍率及视场：6×（φ33mm）、10×（φ22.5）、16×（φ14mm）、25×（φ8.8mm）、40×（φ5.5mm） 2.1.5曈距调节范围：52mm～80mm 2.1.6屈光度调节范围：+7D～-7D 2.2底座 2.2.1左右移动：≥110mm 2.2.2前后移动：≥115mm 2.2.3上下移动：≥30mm 2.3鄂托支架 2.3.1上下移动：≥80mm 2.3.2固视灯：红色 LED 2.4照明系统性能 2.4.1裂隙宽度：0～14mm连续可调(14mm时，裂隙呈圆形) 2.3.2裂隙高度：1～14mm连续可调 2.4.3裂隙角度：0°～180°旋转，由垂直到水平方向连续可调；裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档；光斑直径：Ф14mm 、Ф10mm、 Ф5mm 、 Ф3mm 、Ф2mm 、Ф1mm 、Ф0.2mm 、Ф1mm和Ф1-14mm连续可调 2.4.4滤色片：隔热片 、减光片、 无赤片、钴兰片（内置黄光片） 2.4.5照明灯泡：12V 50W 卤钨灯泡 3 采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 高精度恒温空气浴摇床 | 1、温度显示，速度显示 2、转速范围:起动 -300r/min 3、温控范围:室温～50℃ 4、温控精度:士 0.5℃℃ 5、振 幅 :20mm(往复、回旋 ) 6、加热功率:100OW 7、★装瓶量:试管:φ 16mmx300 100mlx24、200ml x15 8、电 源:交流 220V50Hz 9、外形尺寸:≥700mmx470mm x450mm 10、内径尺寸:约480x420mm 11、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 高精度恒温水浴摇床 | 1、无刷直流电机，内胆不锈钢，外壳冷板喷塑/ 2、电源电压：220V 50Hz 3、控温范围：室温~100℃ 4、控温精度：±0.5℃ 5、摇台振幅：26mm 6、控温定时：0~9999分 振荡定时：0~9999分 7、摇台尺寸：≥850×500mm 8、加热功率：4500W 振荡功率：200W 9、调速范围：40-300转/分 精度：±0.5 10、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 高精度小型恒温水浴锅 | 1、不锈钢内胆，外壳冷板喷塑 2、恒温范围:室温～100℃，控温精度:士0.5℃/ 3、★孔数 ≥2 4、水箱容积 ≥305x160x120mm 5、加热功率800W 6、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 2 | 套 | 工业 |
|  | 内毒素测定仪 | 1、默认参数:37℃、60分钟;也可根据需要自行设定，温度设定范围:室温至50℃ 2、★水浴控温精度:37±0.2° 3、计时精度:60分钟土45秒 4、试管孔位:60 5、试管尺寸:中10*75mm 6、连续工作时长: ≥24小时 7、电源功率:220V / 300W 8、★采用干式固体加热恒温方式，自动预置温度为37℃，也可根据需要自行设定。采用≥7寸触控屏设计。 9、具有分组定时功能。 10、预置时间到时，具有定时提醒功能。 11、★控温精度高，具有过热自动保护功能。 12、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 万分之一电子分析天平 | 1、LCD液晶显示屏。显示屏上有重量刻度，便于查看量程百分比进度条。 2、 高精度电磁平衡式传感器、称量速度可调、灵敏度可调。 3、 含外置砝码一键校准功能（外校）。 4、 内置RS-232接口，可连接打印机、计算机等设备。 5、 出厂经振动台测试，≥四级防震。 6、多种单位转换、计数功能。 7、不锈钢秤盘，内置下挂钩。 8★、外观增加防风玻璃罩，排除外围环境影。防风罩侧面防撞条设计。 9、铝合金底座，结构稳固。 10★、准确度级别≥一级、最大称量值≥320g、分度值0.1mg、线性误差±0.0005g、重复性误差0.0002g、稳定时间≤8s。 11、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 多通道吸入式实验动物麻醉机 | 1、一键轻松换气； 2、挥发罐有异氟烷、七氟烷可选； 3、采用麻醉、回收同轴管设计方案； 4、支持搭配呼吸机、定位仪、活体成像仪、多通道麻醉等同时使用； 5、具有安全锁定装置； 6、具有大视野的玻璃窗； 7、准确地控制动物的麻醉深度； 8、麻醉剂浓度可控，麻醉深度易控，麻醉苏醒平稳迅速； 9、麻醉机结构应设计紧凑，占用实验操作空间少； 10、麻醉挥发罐：输出浓度：0-5%（异氟烷）；0-8%（七氟烷）； 11、输出精度：≤±0.1（0-1%）； 12、工作温度：10-35℃； 13、容量＞120ML； 14、流量计：1L、2L、4L可选； 15、流速：0-4L/min； 16、快速充氧速度：最高10L/min； 17★、模式：桌式、移动式、悬挂式可选； 18、适用动物：体重≤7.0kg，如：小鼠、大鼠、豚鼠、兔子、猫等； 19★、废气回收方式：主动回收和被动回收可选；回收装置固定在主机上 20、麻醉机尺寸：≥长*宽*高（30.5×20.3×43.2cm）； 21、重量：≤8kg； 2.2 、可实现十只动物同时麻醉 2.3★配置清单 2.3.1 标准主机一台 2.3.2 大号诱导盒一个 2.3.3 废气回收罐 1盒8个 2.3.4 首次装机用麻醉试剂 2瓶 2.3.5 静音气源泵 2.3.5十通路组件 2.3.6 不低于5个大鼠面罩，5个小鼠面罩，5个Jack管路兔子面罩，及相应管路。 3.采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 生物医疗医用冰箱 | ★1、立式；有效容积≥270L；温度范围：-10℃～-25℃。（投标文件中提供证明材料） 2、外部尺寸（宽×深×高）约645×700×1855mm。 3、内部尺寸（宽×深×高）约423×463×1638 mm。 4、内胆材质：内胆采用高强度HIPS材质。 5、箱体保温材料：环戊烷+R245fa混合发泡门体。 6★、耗电量：25℃环境下，空载耗电量≤1 kW·h/24h，（投标文件中提供证明材料）。 7、抽屉数量：设备配有≥6个大型低温冷冻抽屉，抽屉带有标签插槽。 8、制冷系统：产品采用优质压缩机，环保碳氢制冷剂。 9、测试孔：标配1个测试孔设计，后续可根据需要选配冷链监控，实时监控箱内温度变化。 10★、温度均匀性：均匀性≤1.5℃（投标文件中提供证明材料）。 11★、降温时间：25℃环境下，空载从室温降低至特性点温度时间≤130min。（投标文件中提供证明材料） 12、多重报警功能：传感器故障报警，超温报警，开门报警，断电报警等。 13、三种报警方式：声音蜂鸣，灯光闪烁，后续可根据需要选配远程报警功能。 14★、双锁设计：自带暗锁，同时配备合金挂锁锁孔，可加挂锁（投标文件中提供证明材料）。 15、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 保温手术台 | 1★、台面：不低于1.5mm 厚SUS304#不锈钢，承重不低于60公斤。 2、不锈钢过滤网：304不锈钢。 3、升降支架：5mm 不锈钢。 4、废液桶 201不锈钢。 5、器具盘 401不锈钢。 6、电动升降器：要求推力大，噪音小。 7、防震调节脚：4个。 8、智能温控器：支持根据需求随意调节。 9、具备自动恒温功能，要求热效率高，寿命长，加热速度快，低耗能环保，不耗氧。 10、脚踏电动升降：脚踏升降方便工作时操作。 11、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 大通量 离心机 | 1★、可储存≥99个程序组，操作界面设有至少5组可一键调用的自定义预设程序 (投标文件中提供证明材料) 。 2、电动门锁，可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门。 3、长按启动/瞬时键，可实现瞬时离心。 4★、采用≥7寸真彩高清触摸显示大屏。同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机。(投标文件中提供证明材料) 5、采用专业芯片、微机控制，直驱变频无刷电机。 6、线性驱动，10档加/减速，可根据样本属性不同选择设置。 7、可设定启动计时到达转数计时两种模式。 8、采用灵敏度超高的电磁感应门保、双电子门锁扣设计，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功。 9、采用≥三层优质全钢结构保护，离心内腔采用环保防腐工艺处理。 11、配可快速锁紧的转子盖。 12、符合人体工程学，开盖高度低，一键关闭离心机盖。 13、具备降噪系统。 14★、最大容量：≥4×250ml；最高转速：≥5500rpm；最大相对离心力：≥4900×g；(投标文件中提供证明材料) 15、整机噪声：≤ 62dB（A）；转速精度：±10r/min；定时范围：1s～99h59min；外形尺寸( 长×宽×高)：约545×330×365 (mm)； 16★、转子配置：4×250ml方杯水平转子，16×50ml，40×15ml适配器（4000rpm/3040×g） 17★、质保期不小于2年。 18、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
|  | 涡旋仪 | 1、LCD大屏显示转速和时间，方便设定读取； 2、适合短时间（点动）或长时间连续工作； 3、直流无刷电机，寿命； 4、专业振头，韧性强，弹性足； 5★、转速范围广，最大转速≥3000 rpm，无级调速； 6、模块安装方便，偏心轴承设计经久耐用； 7、采用优质脚垫，仪器稳定性好，运行噪音小。 8、显示方式:LCD液晶显示 9、功率：20W 10、转数范围：100~3000rpm 11★、定时范围：0~59s/1~99 min 12、周转直径：4.5mm 13、转速显示：刻度 14、运行方式：连续运转/点动 15、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |

| 第3包 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 1 | ▲血管内导管导丝涂层摩擦力测试仪 | 一、主要用途 用于测量导管导丝涂层的摩擦力，并有效评估其牢固度。 二、技术指标 2.1、满足YY/T 1898-2024血管内导管导丝涂层牢固度试验方法，YY/T 0872-2013输尿管支架试验方法的要求； 2.2、仪器操作简单，组装被测件后一键操作； 2.3、操作系统选用工业级 PLC，支持灵活自由的参数设置和实验数据存储； 2.4、控制终端采用高亮度彩色中文触摸屏操作，操作界面友好，简洁易懂； ★2.5、配备非血管内导管专用固定组件，使被测件连接更加方便，能够配套连接绝大多数被测件样品，使设备适用范围更加广泛(投标文件中提供证明材料)； 2.6、核心部件全部选用优质部件； ★2.7、具备保护功能，在检测数据超限时自动启动保护功能，防止误操作给设备造成损伤； 2.8、可通过更换工装进行更多向上拉力测试方法； ★2.9、设备最大拉力：不低于100N；设备最大行程：不低于800mm(投标文件中提供证明材料)； 2.10、传感器量程 0～50N，精度0.01N； 2.11、仪器中的传感器可更换，并可自适应量程； 2.12、浸泡时间:1-999S可设置；运行速度 30～999mm/min 可设置； 2.13、仪器可实时绘制力值曲线，能够采集最大拉力； ★2.14、仪器自动夹持样品进行拉伸测试，可通过设置对同一样品进行多次测试，摩擦次数：1-99次可设置(投标文件中提供证明材料)）； 2.15、试验数据可导出及处理，可以导出夹持力、摩擦力和摩擦系数； 2.16、液体温度控制：室温～50℃，控制精度±0.5℃，具有防干烧设计； 2.17、试验夹片：邵氏(A)硬度为(55±10)的硅胶片，表面光滑平整无划痕，粗糙度(Ra)为(0.6±0.2)μm，厚度为(5±0.2)mm，宽度为(15±0.3)mm； 2.18、试验圈：材质为邵尔（A）硬度为 55 的硅胶，尺寸：厚度为（5.0±0.2）mm，宽度为（15±0.3）mm，长度大于实验模型可调总长度； ★2.19、配备试验圈：邵尔(A)硬度为55硅橡胶圆片，厚度为1.0mm土0.05mm,直径为15mm，中央有一个直径1.23、1.50、1.57、2.0、2.33、2.67、2.83、3.33、4.67mm±0.05mm的孔，共9种规格(投标文件中提供证明材料)； 2.20、提供三种规格，3.18mm、4.04mm、5.33mm 块状喇叭口； 2.21、可通过更换重量模型，提供不同侧向夹持力； 2.22、可通过内置程序进行传感器校准；提供合适砝码用于校准传感器； 2.23、仪器扩展USB 接口，可以将实验数据存储在 U 盘中，在电脑上查看或打印； 2.24、热敏式打印机，试验结果可打印。 三、配置要求 3.1、主机1台。 四、技术资料 详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。 五、技术服务条款 5.1、仪器公司在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2、到货后，由仪器公司仪器工程师免费安装，提供现场培训； 5.3、安装验收后一年内，全机免费保修； 5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在 8 小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场； 5.5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 医用钳闭合力传递系数测试仪 | 一、主要用途 用于测量医用钳的闭合力传递系数、张开力传递系数和锁合啮合力，以确保医疗器械的质量和安全性。 二、技术指标 ★2.1、满足YY/T0940-2014、YY/T 0944-2014闭合力传递系数、张开力传递系数和锁合啮合力试验方法的要求； 2.2、采用不低于7英寸PLC多彩液晶触摸显示屏，中文菜单显示； 2.3、公称规格、测试次数、上行、下行显示屏上的菜单，机载打印测试数据； ★2.4、测试范围：0～30N，误差不大于±0.1N，分辨力0.01N可任意选择更大N（投标文件中提供证明材料)）； ★2.5、设定范围：2N～30N，误差不大于±0.1N（投标文件中提供证明材料)； 2.6、试验时间：1～99S任意设定，误差不大于±1S； 2.7、加载速度：0.2N/S～0.5N/S； 2.8、操作界面：中英文切换； 2.9、传递系统：高精度导轨，高精度电机传递。 三、配置要求 3.1、主机1台； 3.2、夹具1套。 四、技术资料 详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。 五、技术服务条款 5.1、仪器公司在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2、到货后，由仪器公司仪器工程师免费安装，提供现场培训； 5.3、安装验收后一年内，全机免费保修； 5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场； 5.5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 全自动过滤器完整性测试仪 | 一、主要用途 用于对过滤器进行完整性检测。 二、技术指标 2.1、满足YY∕T 0929.1-2014 输液用除菌级过滤器 第1部分：药液过滤器完整性试验方法的要求； 2.2、设备能够多任务运行，在测试时可以做其它操作，比如打印导出等； ★2.3、多级用户权限，同级用户中可由上级分配不同权限，可建用户数不小于1000个；中文触控操作界面（投标文件中提供证明材料)； 2.4、系统抗干扰能力强，不得受到其他电磁信号的影响； 2.5、可用于测试单芯滤器、多芯滤器，可以测试亲水滤芯，也可测试疏水滤器； ★2.6、微电脑控制全自动检测；具有自动进行气泡点、扩散流、泡点扩散流联合测试、水侵入及压力保持等多种测试功能（投标文件中提供证明材料)； 2.7、使用洁净的氮气或压缩空气作为气源，气源压力0.4-0.8MPa； 2.8、具有内部检验功能，开机时进行自检，对系统气密性、器件状态等具有报警功能；具有诊断模式； ★2.9、测试范围：1）气泡点法：100mbar-8000mbar；2）前进流：0.1-1000ml/min；3）水侵入法：0.01-100ml/min；4）压力保持：100mbar-8000mbar（投标文件中提供证明材料)； ★2.10、测试精度：1）气泡点：±50mbar；2）前进流：≤±4% 或0.1mL/min，取其大者；3）水侵入法：≤±4% 或0.02mL/min，取其大者；4）压力保持：1mbar（投标文件中提供证明材料)； 2.11、压力单位可在mbar、psi和kPa之间选择； 2.12、具有存储功能，可存储的测试配方不少于10000组，测试结果终身可存储； 2.13、具有数据输出功能，能够输出PDF和EXCEL格式，数据输出具有通用性，方便储存及分析应用； 2.14、测试结果可以通过SD卡或U盘导出备份； 2.15、具有独立的不低于10英寸电容显示屏，实时显示测试数据和曲线，可监控测试全过程； ★2.16、内置微型打印机，打印检测结果，便于记录的存档；可打印数据包括但不限于以下内容：产品批号、过滤器名称或编号、测试日期、时间、测试数据、结果判断和图形曲线（投标文件中提供证明材料)； 2.17、可以根据滤芯的特性，设置不同的参数，用来确定合格标准。 三、配置要求 3.1、主机1台； 3.2、氮气气源（含钢瓶）1套； 3.3、夹具1套。 四、技术资料 详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。 五、技术服务条款 5.1、仪器公司在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2、到货后，由仪器公司仪器工程师免费安装，提供现场培训； 5.3、安装验收后一年内，全机免费保修； 5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场； 5.5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | pH/离子计 | 一、主要用途 用于测量样品的pH值、离子浓度和温度。 二、技术指标 2.1、测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，离子，温度； 2.2、测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃，mmol/L，mol/L，mg/L，ppm: 0～999,999，%: 0～100.000，pX:–2.000～20.000； 2.3、分辨率：0.001/0.01/0.1pH可调，0.1/1mV，mmol/L，mg/L，ppm：0.001，mol/L，%：0.0001，pX：0.1/0.01，0.1℃； 2.4、精度：±0.002pH，±0.1(–500.0～500.0 mV) 或±0.2(–2,000.0～2,000.0 mV)，mmol/L，mol/L，mg/L，ppm，%：测量值的±0.5%，pX：±0.002，±0.1℃（0-100℃）； 2.5、自动/手动温度补偿； 2.6、具备或可选中文操作界面； 2.7、自动校正、自动识别缓冲液，自动终点锁定，自动温度补偿，最高达到5点校准； 2.8、内置11组缓冲液组，可自定义缓冲液≥10组； 2.9、终点模式：自动，手动，时间间隔，≥三种终点模式可供选择，可连续测量； 2.10、手套模式，可在乳胶手套，甚至棉手套下正常使用触摸屏操作； 2.11、仪表时间与电脑时间自动同步； 2.12、验证流程，确保用户规范使用测量系统，并能保证系统准确度符合要求； ★2.13、可以实时存储≥2000组数据，数据导出可使用U盘或软件（投标文件中提供证明材料)； 2.14、不低于7英寸彩色触摸屏；全屏键盘，数据输入更轻松； 2.15、具备用户指导和集成式帮助系统； 2.16、状态指示灯显示仪表读数状态；不低于两级用户权限管理； 2.17、测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示； ★2.18、不低于IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒（投标文件中提供证明材料)； 2.19、电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，袋装溶液支架。 三、配置要求 3.1、主机1台； 3.2、pH电极、电极支架各1个； 3.3、袋装缓冲液1套。 四、技术资料 详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。 五、技术服务条款 5.1、仪器公司在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2、到货后，由仪器公司仪器工程师免费安装，提供现场培训； 5.3、安装验收后一年内，全机免费保修； 5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场； 5.5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |

三、备品备件及专用工具

3.1备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

3.2专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

四、安装调试、验收试验及质量保证

4.1中标人在设备安装地点负责安装、调试。

4.2具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

4.2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

4.2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

4.2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

4.2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

4.2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

4.3如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

五、包装运输

5.1中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

5.2设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

5.3在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

5.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

5.6整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

5.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

六、技术培训

6.1为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

6.2培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

6.3采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

七、质保及售后服务

7.1自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

7.2在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。