前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.进口产品设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后采购人支付70%合同款（专指进口产品部分）给外贸代理机构，剩余30%合同款在验收合格后一次性付给外贸代理机构。 注：双方以人民币结算。外贸代理机构与中标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 2.国内产品设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款的70%预付款（专指国内产品部分），中标人须同时向采购人递交等额预付款保函，全部货物安装调试完毕，剩余30%合同款在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，进口设备获得出口许可证并开出信用证后12个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容；国产设备12个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲低温强磁场多力显微成像系统升级-磁二色性测量系统 | ★1.适配现有低温强磁场多力显微成像系统（现有系统品牌：attocube，型号：attoDRY 2100）的集成光学测量插杆。该插杆支持在低温及强磁场环境下开展磁二色性测量实验，能确保不影响原系统低温制冷、磁场施加及样品的低振动稳定运行环境。该插杆需兼容适配2K至300K的实验温度区间，-9T至+9T的实验强磁场区间； ■2.插杆应具备光学窗口，并包含升级所需的硬件部件，含满足低温强磁场磁二色性实验需求的低温物镜、样品位移器、低温扫描器及样品温度传感器等； ●3.插杆插入现有低温强磁场多力显微成像系统后，需要确保插杆上的样品位移器移动范围不小于5mm*5mm*4.8mm@300K，兼容2K低温； ■4.插杆内部样品位移器尺寸≤24mm ×24mm； ■5.插杆插入现有低温强磁场多力显微成像系统后，需要确保插杆上的低温扫描器扫描范围≥30um*30um@4K, 兼容2K低温； ●6.低温扫描器尺寸≤24mm×24mm； ■7.搭配升级所需的低温物镜：NA≥0.82，工作距离≥0.64mm，透光范围≥400nm-1000nm； ●8.插杆样品区域集成温度传感器，该温度传感器的最低工作温度范围需≤2K，工作磁场范围需绝对值≥9T； 9.扫描器兼容实验室现有低温强磁场主机系统以及激光器与光谱仪（现有低温强磁场主机系统以及激光器与光谱仪的信息如下：低温强磁场主机系统品牌：attocube，型号：attoDRY 2100； 光谱仪：品牌：WiTec，型号：alpha300R），能稳定实现扫描成像功能； ●10.系统需包含光弹调制器，用于将线偏振光调制为左旋/右旋圆偏振分量，其调制频率应≥50kHz，半波工作波长范围包170nm–1um； 11.系统搭配锁相放大的技术，其动态储备（Dynamic Reserve）应≥100dB，稳定性≥5 ppm/℃； ■12.系统应支持在低温强磁场条件下开展磁二色性测量，能够结合偏振调制与锁相放大技术，可实现高精度测量(噪音水平Noise Level<0.0003)； 13.系统应包含外部接口面板，方便信号连接与维护； 14.系统应具备开放式光路设计，方便采购人根据科研需求接入激光器、光谱仪、探测器等第三方光学设备，实现定制化实验搭建。 | 1套 | 工业 | 进口 |

三、报价要求

1.本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

2.后期采购人根据科研需求接入激光器、光谱仪、探测器等第三方光学设备，低温强磁场多力显微成像系统升级-磁二色性测量系统制造商须提供技术支持，由此产生的费用包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。

3.本项目按照人民币报价，投标人在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险。（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免。）

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。在仪器到货前，中标人应与采购人确认仪器安装所需要的条件。仪器到达所在地后，在接到用户通知后2周内要执行安装调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2、中标人应在采购人所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。

八、质保及售后服务

1、自项目验收合格之日起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

3、质保期内若仪器发生问题，中标人应即时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师应在接到采购人电话通知起72小时内赶到现场维修。

4、制造商在国内应有专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

5、制造商在国内应具有维修中心，若仪器出现故障，应在中国内地具有维修能力。