前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的70%(中标人须提供等额预付款担保）；项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。 注: （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件； （3）每次付款前，中标人须提供正规发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省食品药品检验研究院，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |

## 二、货物需求

## （一）货物需求说明

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3.货物需求中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

## （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲基因测序仪 | 1、主要用途 用于开展小型全基因组测序，16S rDNA序列测序，靶向测序，低深度WGS测序等多种应用。 2、技术指标 2.1、二代高通量基因测序模块 2.1.1、运行环境要求：温度19℃-30℃；湿度20%RH-80%RH； 2.1.2、功能范围：可完成样本序列信息的收集、序列信息的识别与初步分析； 2.1.3、下机数据：输出的数据格式为带有质量打分的FASTQ通用格式； ★2.1.4、所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均需在测序载片加载文库操作之前，测序载片加载文库后，不进行任何扩增操作（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； ★2.1.5、测序仪内可集成微生物快速识别分析流程、新冠分析流程、流感分析流程和微生物组装分析流程等，可实现测序过程中多节点数据分析（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 2.1.6、采用试剂预置设计； ★2.1.7、测序方式：支持单端测序（SE）和双端测序（PE），支持读长单端不低于100个碱基，双端不低于2×150个碱基（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； ★2.1.8、操作模式：配置双载片平台，支持单载片模式和双载片模式（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； ★2.1.9、数据准确性：测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，读长≤100bp时，测序Q30值≥90%，Q40值＞85%；100<读长≤300bp时，测序Q30值≥80%，Q40值＞85%（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； ★2.1.10、数据通量：每次运行可产生≥48G碱基数据（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； ★2.1.11、运行时间： SE100模式下，单次运行时间≤5小时，PE150模式下，单次运行时间≤12小时，包括：样本加载、测序、碱基识别和数据处理时间（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 2.1.12、操作便利性：嵌入式操作系统，无需外部电脑即可独立工作； ★2.1.13、仪器维护：测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； ★2.1.14、测序仪内搭载实验室管理系统，测序结束即可直接触发分析，以上报告应可直接在测序仪触摸屏上查看，或使用移动介质导出（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； ★2.1.15、配套数据分析服务器，内含分析流程与数据库（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 2.1.16、仪器尺寸≤1200mm×700mm×700mm；仪器重量≤300kg。 2.2、自动化样本制备模块 2.2.1、支持功能：用于NGS自动化建库，可完成从核酸提取、PCR反应、磁珠纯化、文库混合等建库工序，与测序仪无缝对接； 2.2.2、支持样本类型：血浆、唾液、gDNA、WGA产物等； 2.2.3、自动PCR仪模块：温度范围：4~99℃；温度准确性：±0.3℃ at 55℃；温度均匀性：±0.2℃ at 72℃； 2.2.4、内置紫外消毒装置，消杀剂量高于100 000μW.s/cm2，可杀灭细菌芽胞、病毒和细菌繁殖体，满足《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》； ★2.2.5、集成化设计：配备自动化移液系统，移液器≥8通道；内置高精密机械臂，自动PCR仪，磁珠纯化模块，温控模块，高效空气洁净系统：不低于ISO 5级，过滤效率不低于99.995%（0.3um），具备紫外消毒灯等功能模块（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 2.2.6、自动化移液系统：机械臂重复定位精度：不大于+/-0.1mm；枪头装载方式：智能侦测装载；移液器：采用高分子密封活塞技术确保高负荷下稳定的移液精度；移液体积范围：2uL-200uL；移液分辨率：0.1uL；加样精度：CV≤5%(2μL时)，准确度：<±10%； CV≤1%(200μl时)，准确度：<±1%； 2.2.7、温控模块：温度准确性：±1℃ at 55℃；温度均匀性：±1℃ at 72℃； 2.8、 配备有安全防护面板以及门锁，运行期间可避免外界干扰； ★2.2.9、一次运行可以完成≥16个样本的文库制备（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 2.2.10、异常处理：仪器带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件； 2.2.11、平台开放：支持定制化开发，可拓展性强。 3、配置要求 3.1、基因序列测定模块 3.1.1、主机1台； 3.1.2、稳压电源：1台； 3.1.3、电源线：1根； 3.1.4、提供2套测序试剂盒。 3.2、自动化样本制备模块 3.2.1、主机：1台； 3.2.1、电源适配器：1套； 3.2.3、扫码枪：1台； 3.2.4、控制软件：1套； 3.3、配套染料法核酸定量设备：1套。 3.4、组织破碎仪1套； 3.5、控制终端、输出设备一套。 4、技术资料 详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。 5、技术服务条款 5.1、投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的授权书和售后服务承诺书，设备制造商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2、到货后，由仪器公司仪器工程师提供安装，提供现场培训； 5.3、安装验收后一年内，全机免费保修； 5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场； 5.5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 流式细胞分选仪 | 1、用途 可以进行多参数、高分辨率的细胞分选，结合荧光标记和激光技术，能够对数十种细胞特性进行同时分析和分离。 2、工作条件 2.1 电源：100-240V, 50-60Hz； 2.2 温度：20-26℃； 2.3 湿度：10-80%，不允许蒸汽凝结； 3、技术参数 3.1光路系统： ★3.1.1.配置四根高功率激光器：488nm 激光器，功率≥ 50mW；638nm 激光器，功率≥ 100mW；405nm 激光器，功率≥ 90mW，561 nm激光器，功率≥ 30mW（投标文件中提供机器操作界面软件实拍图片）； 3.2.检测性能： ★3.2.1.分析功能：至少可以同时检测和分析15色荧光和2个散射光信号（前向角散射光检测通道FSC和侧向角散射光检测通道VSSC）（投标文件中提供产品彩页或机器操作界面软件实拍图片或官网截图）； 3.2.2.检测参数： 3.2.2.1.光路系统：通过波分复用器（WDM）收集及分离光信号，支持仅使用带通滤光片，可有效地将光信号传递到检测器； ★3.2.2.2.荧光检测灵敏度：FITC≤16MESF，PE≤3MESF(投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件)； 3.2.2.3.检测参数：≥15个荧光信号，2个散射光信号； 3.2.2.4.信号处理：须具有全数字化系统，至少7个十进制的数据显示; 3.2.2.5.最大分析速度≥40,000个/秒； ★3.2.2.6.最小分辨颗粒大小：可以区分≤80nm颗粒(投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件)； 3.2.3.荧光补偿：全自动全矩阵式补偿，可实时和离线进行，可进行硬件补偿和软件自动补偿; ★3.2.4.补偿库：具备补偿矩阵自动实时调节功能; 3.3.分选性能： 3.3.1.最大分选速度≥30,000个/秒； ★3.3.2.分选纯度≥99%（投标文件中提供产品彩页或机器操作界面软件实拍图片或官网截图）； 3.3.3.分选条件设置:系统可以在30分钟自动执行完成启动、质控、校准，无需检测微球全自动进行液滴延迟时间确定； 3.3.4.实时全自动监测和稳定液流，并具备自动恢复功能; 3.3.5. 能够同时实现≥4路分选； ★3.3.6.分选模式的设置:具有混合分选功能，在分选的4路中可以同时选择不同的分选模式，也可对同一群细胞同时应用两种分选模式（投标文件中提供产品彩页或机器操作界面软件实拍图片或官网截图）； ★3.3.7.具有垂直分选功能，对细胞进行不加电分选，保护细胞活性（投标文件中提供产品彩页或机器操作界面软件实拍图片或官网截图）； 3.3.8.单细胞分选:可以做单细胞分选于玻片或 6-384孔板 ； 3.3.9.分选喷嘴：≥100μm； 3.3.10液滴振荡频率30-35kHz，具备自动优化功能; 3.4.液路系统： ★3.4.1.鞘液压力：≤15 psi（投标文件中提供产品彩页或机器操作界面软件实拍图片或官网截图）； 3.4.2.流速范围：10ul/min—100ul/min； 3.4.3.自动清洗功能：有； 3.4.4.液流车系统：自助式液流压力系统，提供仪器使用所需的全部溶液的单独容器，包括鞘液，DI 水，清洗液，酒精，废液。带有液流自动清洗和消毒模式; 3.5.软件系统： ★3.5.1.分析软件无版权限制，可自由安装在任意电脑上，便于数据共享，具备中、英文两种语言（投标文件中提供产品彩页或机器操作界面软件实拍图片或官网截图）； 3.5.2.控制软件系统，能对所有分选分析结果进行统计，如图像的叠加、消减，数据批量分析和报告等功能； 3.5.3.提供软件自动补偿及补偿库功能； 4、配置要求 4.1.主机：4激光15色主机1台； 4.2.中、英文两种语言分析软件1套； 4.3.荧光微球1瓶，电解液2瓶，清洗液1瓶； 4.4.分选关机液2瓶，碱性清洗液1瓶； 4.5.数据处理工作站系统1台； 4.6. 离心机2台； 4.7.控制终端、输出设备1套； 4.8.75L蒸汽压力灭菌器（内排式）1台； 4.9. pH计1台。 5、技术资料 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料。 6、技术服务条款 6.1、投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的授权书和售后服务承诺书，设备制造商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 6.2、到货后，由仪器公司仪器工程师提供安装，提供现场培训； 6.3、安装验收后一年内，全机免费保修； 6.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场； 6.5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。 | 1 | 套 | 工业 |

## 三、备品备件及专用工具

3.1备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

3.2专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 四、安装调试、验收试验及质量保证

4.1中标人在设备安装地点负责安装、调试。

4.2具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

4.2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

4.2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

4.2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

4.2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

4.2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

4.3如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 五、包装运输

5.1中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

5.2设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

5.3在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

5.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

5.6整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

5.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 六、技术培训

6.1为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

6.2培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

6.3货物需求里有特别规定的，以货物需求中的需求为准。

## 七、质保及售后服务

7.1自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

7.2在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。