第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 阜阳师范大学，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 第1包：高精度岩石体素成像分析系统：提供5年质保。2年内免费提供所有的灯丝耗材。 第2包：①工程材料低场核磁共振测试系统：提供1年质保；②8通道声发射系统：提供主机质保1年、传感器质保4年；③道路通过压力测试系统：提供1年质保；④工程结构多尺度响应采集系统：提供18个月的质保。 第3包:①多梯度多维冻胀仿真试验系统：提供3年质保；②便携式吸声系数测试系统：提供1年质保；③三维探地雷达：提供1年质保；④道路灾害预警智能图像识别系统：提供2年质保。 货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。 |

二、第1包货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ● | 不满足、投标无效 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： - 1.货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料为产品彩页或产品系统功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数中明确要求证明材料类型的，按技术参数中的要求执行。 - 2.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 3.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 4.货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

- 货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高精度岩石体素成像分析系统 | 一、功能 用于无损、透视、高分辨、三维成像及分析研究。 二、技术要求 1.整体技术指标要求： ★1.1可实现表面三维形貌到内部三维结构的多尺度无损表征，系统最高体素分辨率≤120nm； 1.2系统最高空间分辨率：≤0.5μm（空间分辨率测试卡实拍）； 1.3工作距离（X射线源距样品旋转轴）为50mm处的体素分辨率≤1μm； 1.4具有吸收衬度，相位衬度成像功能； 1.5具备人工智能深度学习阈值划分功能，具备弹性、渗透性和传导性等仿真分析功能； 1.6具有三向自动定位居中调节样品台功能； ★1.7具有多种扫描成像模式：实时DR二维投影、圆轨迹锥束全息透视成像、超视野局部高分辨锥束全息透视成像、螺旋锥束全息透视成像、偏置锥束全息透视成像、有限角锥束全息透视成像、横向自动拼接锥束三维成像； ★1.8具有多种高级成像扫描模式：亚像素超分辨全息透视成像，变步长全息透视成像，双能除伪影变步长全息透视成像； 1.9具有防辐射自屏蔽箱体，辐射剂量当量率满足X射线泄露(辐射剂量当量率)＜0.5μSv/hr（距离设备外壳200mm及以上任意处）； 2.射线源： ★2.1微焦点X射线源，最高工作电压≥150kV，最大靶功率≥20W，最大管功率≥50W，岩石最大穿透路径≥55mm；（投标文件中需提供证明材料） 2.2具有冷却功能； 2.3配备X射线滤片支架，包含≥12个滤光片； 3.大视野平板探测器： ★3.1类型：非晶硅动态平板探测器；（投标文件中需提供证明材料） ★3.2样品单次螺旋最大扫描高度：≥250mm，成像范围：≥290mm×290mm，像素矩阵：≥3400pixel×3400pixel。探元尺寸：≤85μm。无合并帧数≥28fps。动态A/D转换：≥16bit； 3.3具有探测器抖动机械轴及相应防伪影算法功能； 4.高分辨探测器： 4.1配置物镜探测器一套，物镜探测器（4×光学镜头、10×光学镜头、20×光学镜头），像素矩阵：≥2048pixel×2048pixel，动态范围：≥16bit，像素尺寸≤15μm； 4.2具有自动转换转塔及闪烁片； 5.机械系统： 5.1基于高刚度大理石或花岗岩运动平台基座的全电脑控制机械系统； 5.2运动轴数：≥8轴； 5.3转台旋转角度：≥360°； 6.防辐射箱体： 6.1具有内置安全联锁装置、X射线开启显示灯、箱体内部照明装置； 6.2辐射剂量当量<0.5μSv/h（在距离箱体外200mm的任何位置）； 6.3具有防辐射自屏蔽箱体，预留空间和走线具有原位加载拓展功能（包含力学、低温、高温等）； 7.数据采集及处理： 7.1配置前端机及后端机各1台： （1）前端机：CPU处理器≥4核；内存≥16G；SSD固态硬盘≥1TB；机械硬盘≥6TB；显示器1个，尺寸≥27英寸； （2）后端机：CPU处理器≥8核；内存≥512G；SSD固态硬盘≥1TB；GPU显存≥16GB（单条），主频≥2.2GHz，流处理器单元≥8000个；机械硬盘≥16TB；显示器1个，尺寸≥27英寸； 7.2配置系统控制及数据采集软件： ★（1）具有软件著作权（投标文件中提供软件著作权证书扫描件），该软件需提供终身升级，相关费用包含在本项目报价中； （2）功能：用于数据快速、稳定的获取和采集，并能将探测器获得信号进行转换、收集、处理和储存。能够根据所要扫描的样品的类型，设置射线源、探测器的运行参数，控制各电机运动到获取图像的位置，并具有多种扫描模式，数据可用于图像的三维重建； 7.3配置数据三维重构软件： ★（1）具有软件著作权（投标文件中提供软件著作权证书扫描件），该软件需提供终身升级，相关费用包含在本项目报价中； （2）功能：基于高速GPU的快速3D图像重建软件（具备GPU加速功能）。需要具有≥6个可调重建矫正参数（探测器Y轴方向的偏移矫正量，探测器Z轴方向的偏移矫正量，探测器绕法向量的旋转角度矫正量，探测器绕其中心行旋转角度矫正量，探测器绕其中心列旋转角度矫正量，射线源到探测器中心的实际距离矫正量）；重建过程中，具有对重建数据进行任意角度旋转及平移的功能；可基于GPU高速单元的三维断层扫描图像重构软件，需支持多种重建算法，拥有漂移矫正、自动对焦、轨迹矫正功能，GPU加速功能，能实现快速重建，参数设定可满足DVC分析系统对图像采集的要求； 7.4配置三维可视化分析软件： （1）提供≥1年升级（相关费用包含在本项目报价中）。具有2D、3D可视化及相应的测量和分析等功能，从简单的可视化和测量到高级图像处理、量化、分析和报告，并能生成导出动画视频，具有人工智能深度数据分割功能及数值仿真功能； 7.5配置数字岩芯孔喉分析软件： ★（1）具有软件著作权（投标文件中提供软件著作权证书扫描件），该软件需提供终身升级，相关费用包含在本项目报价中； （2）功能：以数字岩心为基础提取的孔隙网络模型有助于从微观角度研究流体的各项性质。从孔隙网络模型中可以获取孔隙、喉道的几何特征和拓扑结构。可以导出报表（孔隙率、孔隙数、喉道数、空隙半径分布、喉道半径分布、孔喉比、空隙形状因子、喉道形状因子），并进行逐层孔隙率分析； 7.6配置实验数据管理软件： ★（1）具有软件著作权（投标文件中提供软件著作权证书扫描件），该软件需提供终身升级，相关费用包含在本项目报价中； （2）支持对终端系统广告弹窗实时进行内容及特征分析，并对包含低俗信息的广告弹窗进行拦截处理，通过设置主动识别的判决门限，针对不同上网的人群，实现人性化高、中、低级别设置，浏览内容分级管理，设置家长权限及学校权限，家长权限可对软件进行统一管理操作，家长权限及学生权限切换实时生效； （3）具备对设备使用时间进行管理的功能，管理员可以根据需要设定使用设备的时间表，在设定的允许使用设备的时间区间使用设备，不允许使用设备的时候设备直接锁屏并关闭设备； （4）软件自身模块及识别模块、黑、白名单IP地址库、关键字库、图像检测算法库能够在线自动、手动升级； （5）能提供对不良信息及设备监管平台上层管理接口的对接并提供需要的所有内容,所需内容包括但不限于终端设备配置信息的查看、终端开机时间关机时间及终端设备使用时长的统计、终端设备访问不良网络信息的统计分析及远程查看终端设备的桌面使用情况达到远程巡课功能； 三、其他要求 ●1.投标人须具有辐射安全许可证（销售二类或二类以上射线装置）（投标文件中需提供辐射安全许可证扫描件）。 2.提供5年质保。2年内免费提供所有的灯丝耗材。 | 1 | 套 | 工业 |  |

三、第2包货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： 1.货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料为产品彩页或产品系统功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数中明确要求证明材料类型的，按技术参数中的要求执行。 2.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 3.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 4.货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲工程材料低场核磁共振测试系统 | 一、功能 用于测试煤岩、岩石、水泥、混凝土等多孔介质材料微观孔隙结构、含水率、水分迁移规律、水分相态分布、孔裂缝成像； 二、技术要求 1.磁体单元 1.1材料：钕铁硼永磁体，无需液氮液氦； ★1.2磁场场强0.3±0.05T，最大检测试样尺寸：≥Ø50mm*H100mm； 1.3磁体结构：平行板设计，磁体间距：≥70mm； 1.4磁场稳定性：≤300Hz/Hour； 1.5磁场均匀度：≤30ppm（直径50mm-长100mm的圆柱体）； ★1.6磁体自身具有抗干扰能力，距离磁体边缘1m的位置，磁场强度≤5高斯，无需建造屏蔽房，控制柜方便移动；（投标文件中提供同类产品用户场地实拍照片） 2.谱仪和射频单元 2.1谱仪：具有高度集成设计功能，支持成像序列与软件； 2.2射频：脉冲频率范围1~30MHz； 2.3射频发射功率：峰值输出≥300W； 2.4检测原子核：1H； ★2.5室温探头1：容纳1英寸岩心，样品均匀区≥Ø25.4mm*H80mm；（投标文件中需提供证明材料） ★2.6室温探头2：容纳工程岩心，样品均匀区≥Ø50.8mm*H100mm； 2.7 1英寸探头（室温探头1）最短回波时间：≤60μs，探头具有低发热技术； 2.8谱仪支持≥5万个回波，能够同时完全采集到岩芯中纳米级孔隙流体与自由流体的弛豫信号； 2.9最大采样带宽：≥5000kHz； 2.10配置分析应用软件一套，非网页版：具有Fid、SE、IR、SR、CPMG、IR-CPMG等脉冲序列； 2.11软件：自动寻找中心频率、自动确定所需要的90°和180°射频脉宽，软件可计划采样且自动保存数据、可查询导出数据； 2.12配置单机版核磁共振数据分析软件3套（任意一台电脑可使用）； 2.13配置单机版核磁共振图像处理软件3套（任意一台电脑可使用）； 3.磁共振成像系统 3.1梯度功放最大电流：30A； 3.2图像信噪比：≥20dB，图像畸变：≤5%，图像均匀性：≥70%； 3.3具有X、Y、Z三路梯度，梯度场强≥3.5Gauss/cm(35mT/m)； ★3.4配置核磁共振成像软件一套，非网页版：具备SE、HSE、3DHSE、Spiral-SPRITE、Conical-SPRITE等成像序列（投标文件中需提供证明材料），可实现二维、三维成像； ★3.5成像软件中有层数、层厚、层间距、二维切面角度参数调节栏，二维成像扫描参数可调节：层数、层厚、层间距、二维切面角度均可调节（投标文件中需提供证明材料）；参数设定可满足DVC分析系统对图像采集的要求； 3.6相渗实验分析处理单元包含三大模块：基础参数模块、实验数据模块、数据处理模块，具备水平渗流相渗分析和径向渗流相渗分析功能； 3.7软件参数自动优化、三步完成成像； 4.样品预处理：真空抽气速率≤2min，负压达到≥0.01Mpa,手动泵≥210mL/50MPa,真空度≤0.1Pa,样品室尺寸：高度≥200mm； 5.低温控制系统 5.1低温专用磁共振探头适用的： （1）样品尺寸：≥φ25mm*60mm； （2）样品温度控制范围：-25℃~50℃； 5.2低温控制模块； （1）降温方式：液浴循环模式； （2）控温范围：-25℃—50℃； （3）控温精度：±0.3℃； （4）配置在线低温系统，连续工作时间长≥5天； （5）低温恒温液浴槽提供稳定的冷源，可迅速降温并保持温度稳定； （6）具备双级加热电阻功能； （7）模块需高度集成设计，能够与现有核磁共振设备一起连用； ★（8）各模块与核磁共振系统联用后能无干扰运行；（投标文件中需提供证明材料） 三、其他要求 1、提供1年质保。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 2 | 8通道声发射系统 | 一、功能 用于室内岩石力学试验领域，具备岩石声发射一体化同步监测功能，在高温高压三轴或单轴条件下，测试岩样在破裂过程中的声发射信号，并对破裂位置进行三维定位。可通过扩展超声波板卡实现波速、声发射信息的同步一体化监测。系统可实现岩石单轴压缩变形试验、岩石蠕变力学试验以及模型试验等过程中的声发射及动态弹模、泊松比，应力与应变等信息的同步测试，实时采集各类信号的能量、幅值、计数、频率等参数； 二、技术要求 ★1.声发射EXPRESS-8-8通道专用主机，最多可扩展至≥96通道，每个声发射通道都需具有撞击指示灯显示。除包含所需通道的声发射采集处理卡外，声发射主机需配备≥24核处理器（加速频率≥5.8GHz）、≥8GB GDDR6显卡（核心频率≥2200MHz）、≥4TB NVMe PCIe4.0固态硬盘、≥32GB 3600MHz内存、≥850W电源、360液冷，配置≥25英寸4K独显显示器、预装操作系统； ★2.需具有三种运行模式：独立运行（要求脱离计算机笔记本可独立运行）；以太网远程控制运行；无线WIFI网络控制运行； ★3.处理卡采用（≥512MB/秒)PCI或PCI-Express总线结构。每张声发射板卡集成8通道，带宽区间不小于1KHz-1MHz； 4.每一通道在数字化前应具有模拟滤波器以达到抗频混的效果。每个通道应具有由软件控制硬件实现的多个频率滤波段。此滤波块为硬件模拟滤波块，通过软件控制选择滤波频带。不能以数字化后的数字滤波器取代数字化前的模拟滤波器； 5.A/D分辨率：≥16位； 6.具有独有波形流功能：将采集的波形连续不断地传输到硬盘；集成有滤波快、波形模块、真实能量模块、自动传感器测试(AST)模块； 7.处理卡可提供5v和28v供电； ★8.材料特性自动测试：每一通道均应具有自动传感器测试标定功能,既可发射也可接收标定信号。每一通道可自动发射脉冲及接受其它通道发射的脉冲并自动生成声学特性矩阵，如速度矩阵、幅度衰减矩阵及时差矩阵等。每一通道的传感器自动标定须至少同时具有检测幅度、能量、振铃计数、持续时间的声发射特征的功能； 9.系统最大数字化采样率：8通道声发射板卡的所有通道同步采集时采样率≥10MHz； 10.硬件滤波器每一通道具有≥4个高通及3个低通硬件滤波器，并可通过软件选择滤波器进行滤波； 11.瞬态波形通道：每一通道均需有独立的波形采集模块，并可独立设置采集速率、采样长度与滤波频率范围； ★12.系统的波形采集应具有两种可选的不同的采集模式：声发射模式（每一通道的波形可独立采集）与示波器模式（所有通道的波形同步触发采集）； 13.需为中文系统下实时声发射采集/分析一体化软件，包括参数和波形采集、外参量输入采集。实时波形、参数表、声发射参数及波形特征参数的多参数分析、相关分析、3-D图解分析、线图、点图、直方图、统计图等； ★14.除了能够提取声发射特征参量外，系统软件具有以下参数的实时提取和分析功能：峰值计数、平均频率、反算频率、初始频率、质心频率、局部功率谱； 15.具有峰值定义时间（PDT）、撞击定义时间（HDT）及撞击闭锁时间（HLT）设置的功能； ★16.具有定位功能和智能分析计算与校准功能：定位不准确度分析功能、数据列表与关联图一一对应的功能、对布置的探头阵列进行有效距离计算与校准。配置声发射信号与波形采集和分析软件、定位软件，定位软件具有区域定位、线定位、二位定位、三维定位等功能，且各种定位方式可自动布置传感器； ★17.软件数字滤波设置≥200种。配置波形采集及分析软件、小波分析、短时FFT、频散曲线（Dispersion Curve）等功能软件包：配置频散曲线分析功能、配置定位不准确度分析软件。AE信号参数实时前端数字滤波；AE信号波形实时前端数字滤波；两种门槛值设置：固定、浮动； ★18.配置微型声发射传感器10个,传感器直径和高度≤9mm，谐振频率：125KHz-750KHz的传感器，外壳材料：304不锈钢,侧边接口。 19.配置高温高压声发射传感器1个：传感器直径和高度均≤8mm，侧边接口，实现三维定位，耐温≥175度，耐压≥140MPa； 20.放大器（8个）：具有20dB、40dB、60dB三档可调的前置放大器，具有传感器自动测试功能； ★21.外参数输入集成于处理卡上，≥8通道，能够与采集时钟同步，并同时具有撞击驱动与时间驱动的功能。具有撞击参数—波形/功率谱链接分析功能、声发射活度的聚类分析功能； 22.外参数采集的数据能直接转换与显示为工程与物理单位； 23.具有外参数循环加载疲劳计数及电压时间门功能； 24.配置压力、温度、应变、位移等外部参数接口； 25.监测仪开始运行后，电脑可以实时接收现场声发射数据（参数、波形）； 26.接收到的声发射参数、波形，可以使用声发射监测系统分析软件进行分析、处理； 27.配置重放数据的机密狗以及探头耦合剂； 三、其他要求 1.提供主机质保1年、传感器质保4年。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 3 | 道路通过压力测试系统 | 一、技术要求 ★1.1采集器采样频率：1-35Hz@80×80；1-100Hz@40×40；500Hz@10×10，≥3种模式采样率可选； 1.2采集器最大测点数：6400点，测点矩阵分布：80×80； ★1.3除薄膜压力外，有≥2个模拟传感器通道/每台，转接后可以接加速度、载荷、位移信号，2个温度测量通道，测量温度范围：-40-100℃； ★1.4采集器通道数：单台采集器可以采集多个传感器，传感器采集器支持情况：80×80薄膜压力传感器1个，40×40薄膜压力传感器2个，20×20薄膜压力分布传感器4个，10×10薄膜压力分布传感器8个； 1.5每台采集器具备：2个通道数字输入通道； ★1.6压力接口采用自锁类DB型40芯接头，每台主机带4个该类接头，配置传感器导线，2m，5m，最多可以延长≥100米，可以自定制延长线； 1.7数字信号为航空接头，采购人可以自行制作接口线； ★1.8模拟输入信号为航空接头，采购人可以自行制作接口线，通道可以提供12V给传感器供电； 1.9配置温度传感器2个，精度:0.1℃，温度范围：-40-100℃； 2.配置薄膜压力分布传感器： 2.1尺寸：≥60cm×40cm，配置2个； （1）支持量程：≥10MPa； （2）测点：≥6400测点； （3）最低分辨率：≤0.2%； （4）厚度：≤0.2mm； （5）综合精度：≤10%； ★（6）传感器接口：直插式接口、传感器外接延长线≥5米； 2.2尺寸：≥40cm×40cm，配置2个； （1）支持量程：≥10MPa； （2）测点：≥6400测点； （3）最低分辨率：≤0.2%； （4）厚度：≤0.2mm； （5）综合精度：≤10%； ★（6）传感器接口：直插式接口传感器外接延长线≥5米； 2.3尺寸：≥20cm×20cm，配置2个； （1）支持量程：≥10MPa； （2）测点：≥6400测点； （3）最低分辨率：≤0.2%； （4）厚度：≤0.2mm； （5）综合精度：≤10%； ★（6）传感器接口：直插式接口、传感器外接延长线≥5米； 2.4传感器防护等级：适应户外积水、泥沙、油污等极端路面环境（上述传感器均需满足）； 3.配置控制与分析软件： 3.1压力分布软件，显示压力分布图像、色度调节、连续采集系统； 3.2可进行压力分布图像连续采集,2D，3D的压力分布显示,可以导出各点测力压力数据和压力分布图像至EXCEL中； 3.3可以连续采集动态压力分布图像，并且进行实时回放，并可以分析提取指定受力区域内的压力随时间的变化曲线图； ★3.4单个采集器支持多个传感器的多通道模式，也支持多个采集器多台联机模式； 3.5支持余晖、重心计算、最大值、最小值分析等； ★3.6可以同时兼容测试≥16通道的单点型多点薄膜压力测试系统； 3.7能开展力学试验功能、能在线测量； 二、其他要求 1.提供1年质保。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 4 | 工程结构多尺度响应采集系统 | 一、结构静态应变采集系统： 1.通道数：每个采集模块有8个测点，同步采集点位≥80； ★2.设备最高采样速率≥20Hz/测点，最小分辨率≤1με； 3.电压量程：±20mV，±2000mV； 4.应变量程：±20000με； ★5.应变示值误差：≤±2με； 6.模数转换器：24位A/D； ★7.零点漂移：≤2με/4小时； 8.多种桥路方式切换：通过软件可设置全桥、半桥、1/4桥（120Ω两线制公共补偿）、1/4桥（120Ω三线制自补偿）状态； 9.内置≥16M缓存； 10.内置锂电池，支持仪器最长≥8小时连续工作，支持≥60天的休眠功能； ★11.通讯方式：ZigBee无线网络通讯，控制器采用USB供电，通讯距离：在视距情况下，模块间通讯距离最远可≥500m； 12.外形尺寸（mm）：采集模块：≤140×104×35；通讯控制器：≤68×38×28； 二、结构动态应变采集系统： 1.通道数：每个采集模块4个测量通道，同步采集点位≥16； 2.供桥电压：2V、5V（DC）； 3.满度值：±30000με，应变示值误差：±2με； 4.电压测量满度值：±5V、±50mV； 5.A/D分辨率：24位Σ-ΔA/D转换器；抗混滤波器：截止频率为采样速率的1/2.56倍，设置采样速率时同时设定； ★6.连续采样速率：≥128kHz/通道，分挡切换； 7.频响范围：DC～40kHz； 8.同步采样方式：采用双模及以上的卫星导航系统实现所有通道同步采样； 9.桥路类型：程控切换全桥、半桥、1/4桥（120Ω三线制）； 10.Wi-Fi无线通讯、网线有线通讯一键切换，无线通讯距离：通讯距离≥200米（可视距离）； ★11.支持智能导线识别功能； 12.内置锂电池组，采集模块在充满电的情况下，工作时间≥7小时； 13.内置≥16G存储； 14.可设置任意一个测点作为补偿测点； 15.软件内置热电偶分度表； ★16.配置控制软件含数字滤波、微积分、冲击系数分析，可导入dhprj、dap、xml、json、wav等数据进行分析； 三、结构模态采集系统： 1.应用于桥梁、大型建筑及大型机械设备等的实验模态分析。配合模态分析软件，获得各种桥梁及大型建筑的振型、固有频率、阻尼比等数据； 2.测量范围：大速度档配置两个，其中满度值：≥600mm/s、≥6mm/s；小速度档配置两个，其中满度值：≥12mm/s、≥0.12mm/s； ★3.模数转换器：32位A/D转换器； 4.幅值频率响应：大速度档：0.05Hz～50Hz（+1~-3dB）；0.08Hz～50Hz（±10%）；小速度档：0.8Hz～100Hz（+1~-3dB）；2Hz～100Hz（±10%）； 5.连续采样速率配置5种模式：≥50Hz、≥100Hz、≥200Hz、≥500Hz、≥1kHz； ★6.同步方式：卫星导航同步；同步采集点位≥9； 7.通讯方式与距离：无线WIFI：通讯≥200米（视距，无遮挡）；有线通讯：采集器与控制器采用RS485通讯，最远距离≥200米； ★8.支持原位校准功能，软件程控，硬件给传感器提供指定激励信号，可用于检查传感器是否损坏； 9.采集仪：智能管理锂电池组，容量≥49.6Wh，充满电后可续航≥10小时； 10.支持不测力法试验模态分析； 11.合同签订后，供货时中标人需提供采集仪的校准报告； ★12.可导入dap、dhprj格式数据进行分析； 四、结构索力采集系统： 1.最高采样速率≥1000Hz，采样频率可分档程控切换；分析频率范围：DC～390Hz； 2.满度值：≥1g； 3.采样速率配置7种模式：≥10Hz、≥20Hz、≥50Hz、≥100Hz、≥200Hz、≥500Hz、≥1000Hz； 4.无线通讯距离：通讯距离≥200米（可视距离）； 5.连续工作时间：≥8小时； 6.采集模块尺寸：≤94mm（长）*56mm（宽）*26mm（高）； ★7.适用于斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥和施工中的缆索等索的基频、索力的测量。同步采集点位≥10； ★8.软件提供自动和手动寻找索的振动基频或频差功能； 9.软件只与仪器绑定，无需加密狗，可在任意电脑上安装使用；并提供安卓版分析软件； 10.具有Word文档活动报告功能，生成的报告可直接在Word中移动光标读数、缩放曲线； 五、其他要求 1.提供18个月的质保。 | 1 | 套 | 工业 |  |

四、第3包货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： 1.货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料为产品彩页或产品系统功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数中明确要求证明材料类型的，按技术参数中的要求执行。 2.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 3.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 4.货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多梯度多维冻胀仿真试验系统 | 一、功能： 用于模拟自然环境中土、岩介质在冻融循环过程中的物理力学状态，监测开放/封闭条件下土体冻胀力、融化压缩量、融沉量、水分迁移量随温度的变化过程； 二、环境仓技术参数： 1.环境箱有效容积:≥500L（可定制）； ★2.温度范围：-75℃~+60℃； 3.温度波动度：±0.1℃； 4.温度显示分辨率：≤0.1℃； 5.程控变温速率≥±30℃/10hr； 6.程序控制：正弦、矩形、三角波、线性混合编程； 7.工作室尺寸（mm）≥800W×800D×800H； 8.外部尺寸（mm）≥1200W×1850D×1800H； 9.左右测试孔：≥直径100mm； 10.R485通讯接口，上位机软件，能够实现数据监控、记录、导出； 11.电源：380V； 12.具有制冷系统高低压预警功能、箱温过热预警功能、开门报警功能、风机过热预警功能； 13.辅助装置：射灯一个； 14.冷却装置通道（mm）：D10*4； 15.补水装置通道（mm）：D8*3（自动监测补水量）； 16.预留可视窗，箱体前方配备≥700×600（W*H）mm矩形多层中空加热玻璃观察窗（注：界面允许的范围内可视窗做到最大）； 17.配置自动除霜系统； 18.连续试验≥180天，可连续常年开机模拟一年四季气候变化的试验环境，满足实验对温度场的稳定性和精度要求，提供实验需要的温场环境，远程PC端控制； 二、顶板控温低温恒温装置一套 ★1.温度范围：-70℃~+60℃； 2.ACC温度范围：-70℃~+60℃（压缩机的工作温度）； ★3.温度波动度：±0.05°C； 4.温度显示分辨率：≤0.1°C； 5.程控变温速率：≥±30℃/10hr； 6.程序控制：正弦、矩形、三角波、线性混合编程； 7.制冷量调节：复叠PID温度控制，直接控制外部换热器的温度； 8.制冷量@20℃:≥3000W； 9.具有制冷系统高低压、槽温过热、低液位预警功能； 10.配件：马氏瓶、硅胶管、循环管保温材料、冷凝器、隔板； 11.冷却液容积≥50L 12.R485通讯接口，上位机软件，能够实现数据监控、记录、导出； 13.电源：220V 20A； 14.介质：环保非易燃易爆专用冷却液； 三、底板控温低温恒温装置一套 1.温度范围：-70℃~+60℃； 2.ACC温度范围：-70℃~+60℃（压缩机的工作温度）； 3.温度波动度：±0.05°C； 4.温度显示分辨率：≤0.1°C； 5.程控变温速率≥±30℃/10hr； 6.程序控制：正弦、矩形、三角波、线性混合编程； 7.制冷量调节：复叠PID温度控制，直接控制外部换热器的温度； 8.制冷量@20℃:≥3000W； 9.具有制冷系统高低压、槽温过热、低液位预警功能； 10.配件：硅胶管、循环管保温材料； 11.冷却液容积：≥50L； 12.R485通讯接口，上位机软件，能够实现数据监控、记录、导出； 13.电源：220V 20A； 14.介质：环保非易燃易爆专用冷却液； 四、样品装置部分 1.样品尺寸：直径为200mm，高度400mm； 2.样品尺寸：直径为100mm，高度200mm； 3.样品尺寸：直径为300mm，高度600mm； 4.样品尺寸：400mm*400mm*400mm； 5.样品尺寸：100mm*100mm*300mm； 6.样品尺寸：直径为150mm，高度300mm； (1-6样品尺寸不允许偏离） 7.有机玻璃筒厚度≥20mm，保温层≥3mm，预留水分、盐分、温度采集通道。各样品尺寸适配有机玻璃筒3套，且配置配套饱和器； ★8.装置含结构及保温层、预留测温传感器、水、盐传感器通道； 9.定制配套样品架、配套各尺寸的样品饱和器； 五、实验数据管理模块 1.配置位移传感器≥3支，精确测量土样的位移过程； 2.配置温度传感器≥10支（NTC,精度0.01度）、针式温度传感器≥10支（NTC,精度0.01度）； 3.配置电导率盐分传感器≥10支（精度±1%）； 4.配置补水装置≥3套（可监测补水量）； ★5.配置数据采集仪：可以对试样冻胀融沉等试验中冻胀量、融沉量、温度等数据进行采集。土、岩介质在冻融循环过程中的物理力学状态，监测开放/封闭条件下土体冻胀力、融化压缩量、融沉量、水分/盐分迁移量随温度的变化过程； 6.配置采集终端一套； 7.竖向压力：荷载力≥30T，精度为示值的±0.5%； 8.试验力测量范围：0.4%-100%FS。双通道测量设计，以保证力值测量精度，分别适用于荷载0~1T和1~30T； 9.可测得冻胀量≥30mm，精度为示值的±0.25%； 10.多个试样平行试验装置：对比实验可以同时监测实时实验数据，满足平行试验的位移、温度、水、盐等测试基本需求。试样直径50mm，高100mm，配置3组，备用桶配置3组； 11.冻胀形变原位监测装置：像素≥6500万，无需额外控温装置，放置环境仓内可清晰观察土体变形，剖面变形，测量精度：±0.1 mm，截取图片清晰，耐温范围-50～60°C； 12.配置冻胀形变原位监测装置固定支架； ★13.标定模块：自动； 14.环向应力应变测试模块：直径≥50mm，量程：0-10mm,耐温范围：-70～60°C，配置2套； 15.系统兼容声发射联测； 16.提供3年质保； 六、配件 1.配置配套的样品盒每种规格不少于1套，总数不低于6套（规格与四、样品装置部分1-6条样品匹配）； 2.配置配套的产品说明书。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 2 | 便携式吸声系数测试系统 | - 功能： 用于研究基于声学材料的吸声特性。基于矢量传声器的便携式吸声系数测试系统能够精确测量材料单点声学阻抗，进而获得该点的吸声和反射系数。该系统提供了相应的软件和数据接口，能够接驳于实验室设备中，配合现有声学扫描设备进行声阻抗分布的扫描； 二、技术要求 1.可进行声阻抗和吸声系数测量； 2.材料表面声阻抗测量频段300Hz-10000Hz； 3.材料吸声系数测量频段300Hz-10000Hz； ★4.声压的频率响应范围至少包含：20Hz～10kHz； ★5.声质点振速的频率响应范围至少包含：20Hz～10kHz； ★6.声质点振速的最大测量值≥120dB； 7.声压的最大测量值≥110dB； 8.吸声系数测试精度范围±0.1； 9.工作温度：-20℃～60℃；工作相对湿度：20～90%； 10.阻抗枪软件具备吸声系数，反射系数，声阻抗测量功能，可进行吸声系数对比； 11.支持DC供电方式； 12.工作温度：-20℃～60℃；工作相对湿度：20～90%； 13.阻抗枪软件具备吸声系数，反射系数，声阻抗测量功能，可进行吸声系数对比； 14.样本尺寸：≥30cm×30cm； 二、系统配置 1.≥1/4英寸矢量传声器，频响范围20Hz～10kHz； 2.3.5英寸扬声器单元； 3.集成数据信息采集卡，调理和采集一体化设计，采样率：≥32kHz；采样精度：24位同步ADC；动态范围：≥108dB； 4.内部电池容量≥3800mAh； 5.USB线缆连接； 三、软件部分 1.可设置环境影响参数，包含湿度、温度； 2.具有数据对比功能； 3.实时显示测试结果； 4.具有数据储存功能，中文界面； 四、其他要求 1.提供1年质保。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 3 | 三维探地雷达 | 一、功能： 适用于工程勘察、市政管线、道路桥梁、隧道检测等领域，用于检测或查明地下一定深度内的金属或非金属目标体信息。具体分类如下：工程勘察：用于查明工程区域内地下不良地质体如岩溶、塌陷、破碎带等的信息；市政管线：用于城市建设过程中查明地下金属或非金属管线分布情况；道路桥梁：用于查明道路或桥梁选址过程中不良地质体调查；隧道检测：用于隧道超前预报、检测隧道施工质量等。采集系统可满足采购人个性化中心频率的定制需求，定制100MHz~3000MHz屏蔽天线，有效应对城市道路检测复杂干扰环境，可协助车辆改装； 二、技术要求 1.天线频率：≥900MHz（中心频率）； ★2.采样频率：超带宽0.2GHz-2.4GHz可调；可处理200MHz、400MHz、800MHz和1600MHz等多个频段雷达信号; 3.极化方式：HH极化； 4.探测深度：0-5m，视具体地表覆盖层而定； ★5.通道数：16通道，可兼容200MHz、50MHz、25MHz、12.5MHz天线（投标文件中需提供证明材料）；验收时中标人需提供上述天线做测试验证； 6.主机类型：主机和天线集成在一起； 7.工作温度：‐20℃～+60℃； ★8.雷达系统：冲击体制、步进体制可选；（投标文件中提供证明材料） 9.时间窗口：10-2000ns可调； 10.探测模式：轮测模式和连续模式可自由切换； 11.采样点：16-1024可调； 12.挂载方式：设备自带四轮，可以挂载在汽车后面； 13.定位方式：差分GPS，可选配RTK定位； 14.有线通讯：以太网； 15.显示方式：彩色和灰度方式可选，二维数据、三位切片图、单道波形显示； 16.硬件性能：系统增益≥160dB，信噪比≥120dB，最大动态范围≥150dB，计时误差≤1.0ns、A/D转换：≥18bit； ★17.采集软件：支持冲击体制与步进雷达体制，可兼容钻孔雷达数据采集（可设置与选择），可兼容应力波分析系统、预留钻孔雷达软件接口，同时可配合孔内成像系统同步显示，验收时现场验证； 18.配备≥6核12线程处理器（加速频率≥4.5GHz），≥16GB 3200MHz内存，≥512GB NVMe SSD，≥2GB GDDR6独显，≥14英寸FHD IPS屏，预装操作系统，兼容国产鸿蒙系统，验收时现场验证； 19.二次开发支持：提供实时数据采集二次开发文档和SDK； ★20.S参数:可以输出S11、S21、S12和S22原始扫频数据，进行发脉冲压缩处理，并可进行步进频雷达处理过程教学展示； 三、其他要求 1.提供1年质保。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 4 | ▲道路灾害预警智能图像识别系统 | 一、技术要求 ★1.系统可以提供城市版本PCI、农路及高速公路PCI，同时可提取破损率，裂缝率、坑槽面积等病害参数，以及提取高程数据，自动分析像素级识别结果；（投标文件中提供破损率、裂缝率、坑槽面积等病害统计的软件截图）； 2.内业数据处理方式：提供全自动分析软件，支持三维系统自动识别率≥95%，单台计算机处理效率≥200Km/天，并支持一键生成检测报告基础数据表格，包括《公路路面各项指数统计表》、《各路线情况路面各项指数统计表》、《农路公路技术状况评定明细表》、《农村公路技术状况评定汇总表》等； 3.基于双天线RTK+DMI+组合惯导的毫米级网级公路路况定位，支持WGS84坐标、百度坐标、火星坐标，采样频率配置20HZ, 经纬度（小数点后6位）、海拔高度（小数点后2位）和桩号距离（小数点后3位）同步输出，可输出行驶轨迹曲线； 4.挂载方式：设备自带四轮，可以挂载在汽车后面，提供≥三种离地高度的探测和标定，可支持斜射、垂直两种方式安装； 5.显示方式：二维灰度图像，三维深度图像，三维断面高程，现场环境图像（至少支持2个），加速度振动融合信号，经纬度及轨迹曲线，具有地图移动功能以及采集数据对应的速度，里程等基本信息，并支持采集过程中实时修正里程功能显示； 6.硬件（挂载）性能：≥10W激光器，≥808nm激光，点云相机线扫频率使用≥6kHz； ★7.采集软件：采集软件中可设置标定系数，可直接存储到硬盘中为jpg或tif图像格式，界面中实时显示预处理后的二维图像和三维图像；（投标文件中提供软件界面截图）；外业采集检测过程可实现实时进行里程桩号校准和核对（确保检测里程与台账一致），配置工业控制机可支持双卡槽硬盘插拔，可替换新盘，执行内业数据分析； ★8.自动分析软件（提供≥10年服务）：输出病害分割的像素图像，不同类型用不同颜色标注，且输出每帧数据的全幅断面高程；（投标文件中提供软件界面截图）并提供用于现行交通部要求的城市道路、公路及农村公路的路面状况指数PCI（含裂缝率）；（投标文件中提供书面承诺）；内业分析可选择批量导出报表，可支持沿线设施TCI明细及路基状况明细SCI导出；能够识别CT、核磁、地探雷达等数据源提供的数据，并结合大模型训练，识别灾病害的产生； （一）损坏指标采集要求 1.1图像分辨率：≥4096； 1.2成像分辨率：≥1mm； 1.3帧率：≥10 KHz； 1.4检测路面幅宽：可覆盖整个车道（2.4m~3.8m）； 1.5高程测量精度：≤0.3mm； 1.6检测速度：0~100Km/h； 1.7纵向测距传感器误差：≤0.05%； 1.8自动识别率：裂缝类≥97%，其他类病害≥95%； ★1.9能识别坑槽深度，以此计算填充料体积；（投标文件中提供软件界面截图） （二）车辙指标采集，性能参数要求： 2.1横向分辨率：≥2048(1mm)； 2.2帧率：≥2 KHz； 2.3车辙采样间距：支持5mm~100mm； 2.4检测路面幅宽：可覆盖整个车道（2.4m~3.5m）； 2.5检测速度：0~100Km/h； 2.6自动识别率：裂缝类≥97%，其他类病害≥95%； ★2.7能识别出车辙深度；能识别坑槽深度；（投标文件中提供软件界面截图） ★2.8提供线激光车辙，3D相机采集获取线激光线像素点从而读取车辙数据（投标文件中提供线激光线像素照片）； （三）磨耗检测系统（含检测装置及相应软件）1套，性能参数要求： 3.1垂直测距示值误差：≤0.5mm； 3.2纵向里程累积误差：≤0.03%； 3.3检测速度：0~100Km/h； （四）跳车采集系统（含检测装置及相应软件）1套 4.1性能参数要求： （1）测量范围：不低于±100mm； （2）分辨率：≤0.1mm； （3）检测速度：0~100Km/h； （4）结果计算要求：能保存路面纵断面高程等原始检测数据，显示输出路面跳车计算结果； （五）前方景观沿线设施采集系统（含检测装置及相应软件）1套，性能参数要求： 5.1像素范围：≥1200万像素； 5.2分辨率：4000*3000； 5.3帧率：≥28fps； 5.4检测速度：0~100Km/h； （六）道路定位采集系统（含检测装置及相应软件）1套 6.1性能参数要求： （1）检测范围：RTK差分模式2cm+1ppm(CEP)； （2）速度精度：≤0.02m/s；GPS识别达到毫米级别； （3）数据更新速率：≥20HZ； （4）启动时间：≤25s； 6.2结果计算要求：存储所有位置信息的文件包括经纬度、海拔高度、姿态角等； （七）无人机图像采集系统1套 7.1机架参数： （1）最大起飞重量≥15Kg，最大上升速度≥10m/s，最大水平飞行速度≥25m/s，最长飞行时间≥59min； （2）需支持GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS信号源； （3）飞行器需内置有RTK模块，具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取位置信息； （4）需具备全向双目视觉系统，水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器，六向毫米波雷达； （5）具备电线级避障能力； （6）支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控端进行告警提示； （7）具备信号丢失自动返航功能； （8）飞行器机身应具备FPV相机； （9）最大信号有效距离：≥40公里； （10）需配备两块主机电池，电池容量≥20000毫安时，充放电次数≥400次； （11）遥控器需支持安装4G增强图传模块，支持eSIM卡； 7.2Ai边缘计算器参数 （1）内存≥16GB LPDDR5，存储≥256GB SSD，算力≥100 TOPS； （2）支持无人机上E-Port、USB-C接口； （3）支持安装在无人机上接口进行供电使用； （4）可使用支持PD协议的电源适配器通过USB-C接口供电； （5）支持搭载无人机，可通过接口实现无人机码流获取，负载及飞行控制等功能； 7.3挂载参数： （1）至少集成5个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力； （2）云台可控转动范围：俯仰≥：-120°—60°，平移≥：320°； （3）可拓展容量≥512GB； （4）广角相机有效像素≥4800万，最大照片尺寸≥8064×6048像素，传感器尺寸≥1/1.3 英寸CMOS，视频分辨率≥3840×2160@30fps，广角相机需具备智能拍照、单拍、超清矩阵拍摄、全景、定时拍摄功能。定时拍时间间隔支持最快≤0.7s； （5）变焦相机需满足：传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS，有效像素≥4000万，最大照片尺寸≥7328×5496像素，视频分辨率≥3840x2160@30fps，光学变焦能力≥34倍，数码变焦能力≥400倍，变焦相机需具备单拍、超清矩阵拍摄、全景、定时拍摄功能。定时拍时间间隔支持最快≤0.7s，APP端开启夜景模式后，增强降噪支持25fps，15fps，5fps三档模式设置，支持开启红外增强模式，具备去雾功能，支持开、关、自动三种控制模式，同时支持低、高2种去雾强度控制； （6）红外相机需满足：视频分辨率≥1280×1024@30fps ，变焦倍数≥32倍，红外相机测温范围为高增益：-20°C-150°C，低增益：0°C-600°C，大范围测温（低增益）：200°C-1600°C（安装红外衰减镜配件），红外相机±2℃或±2%，取较大值； （7）激光测距仪需满足：最远测量距离≥ 3000米，支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度； （八）图像与大数据处理系统 8.14U机架式服务器，最大支持8块GPU； 8.2双路CPU（每路≥32核心64线程，主频≥2.1GHz）； 8.3内存：≥32GB； 8.4系统盘：≥3.84TB SSD； 8.5Raid：阵列卡，≥2G； 8.6GPU：GPU显存≥24GB（单条），主频≥2.1GHz，流处理器单元≥15000个，预留4扩展槽； 8.7电源模块：具备N+1冗余的≥3000W电源模块； 二、其他要求 1、提供2年质保。 | 1 | 套 | 工业 |  |

五、报价要求

本项目报总价，投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

六、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

七、安装调试、验收试验及质量保证

1、仪器到达后，中标人在接到通知后在规定时间内在安装地点负责安装、调试。第1包中标人除提供上述安装、调试要求外，需负责全过程的环保手续，包含但不限于环境影响评价、环保验收等。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行。

八、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

九、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。第1包；提供不少于5天的技术培训；第2包；提供不少于5天的技术培训；第3包；提供不少于5天的技术培训。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3.货物需求里有特别规定的，以货物需求中的需求为准。

十、质保及售后服务

1、自验收合格之日起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将无条件修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供无条件服务。