第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 标注▲的产品为核心产品，核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 1、投标人所投产品1、产品2、产品3须按采购人要求与医院原科室中央站联网。 2、产品4：整套系统标配1个微创连续血流动力学监测模块、标配1个呼末CO2监测模块，须单独报价，计入总价。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

第1包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

产品1 多功能生命监护仪（5台）

1.模块化插件式手术室监护仪，显示屏与插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个

2.≥15英寸彩色触摸屏，10通道显示，显示屏亮度自动调节

3.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

4.标配转运监护仪（具有屏幕显示，可做单独监护也可以做模块）具备心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、体温、四有创监测，呼吸末二氧化碳模块，

5.支持ICP和CPP测量、支持实时PPV测量，支持PAWP手动或自动测量

6.提供起搏信号智能识别。

7.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式

产品2 床边监护仪（12台）

物理指标

1.标准配置下设备重量≤6kg；

2.无风扇设计；

3.机身集成≥6槽插件箱；

显示指标

4.监护仪具有≥15英寸触摸显示屏，分辨率≥1900x1000像素；

5、标配≥55英寸显示器1台；

7.显示屏亮度自动调节；

8.大字体界面支持≥6个参数的设置和显示；

9.能够根据使用需要定义快捷键，界面能够提供≥18个快捷键的同时显示；

10.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7；

监测指标

★11.标配：心电图、呼吸、血氧饱和度、无创血压、2通道体温、2通道IBP。

心电指标

12.提供≥24种心律失常事件的分析，含室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析；

13.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析；

体温指标

14.提供≥2通道体温测量，提供其中两通道体温测量差值显示，体温测量范围：0-50摄氏度；

IBP指标

15.最大支持4道IBP波形显示；

16.支持波形叠加，最大支持多道IBP波形叠加；

17.支持ICP和CPP测量；

18.支持实时PPV测量；

19.支持PAWP手动或自动测量；

★20.支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品

报警功能

21.报警系统满足医用电气设备基本安全和基本性能的标准要求；

22.具有防误报警功能；

23.具有报警升级功能；

回顾与数据存储

24.40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾；

25.提供10个或更多趋势组选择，用户能够调整趋势组中参数个数以及排列顺序；

26.1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

27.事件回顾时能够提供报警事件列表，能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选；

28.≥1000条NIBP测量结果回顾；

29.48小时全息波形回顾，全息波形能存储所有测量值，以及≥3道波形，监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质；

30.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾；

产品3 监护仪（4台）

★1	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个

2	监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

3	≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1800×1000像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4	配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

5	监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

★6	基本功能模块标配心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，双通道有创血压同时监测。

7	基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥3小时，无风扇设计

8	支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

★9	心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

10	支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

11	QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

12	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7

13	支持升级CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度

14	支持升级肌松NMT模块

★15支持微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况

16支持FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数

17	支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

18	支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

19	支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

20	可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

21	支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

22	标配电池

▲产品4 床边监护仪（20台）

总体要求：

1.监护系统要求外接≥80英寸显示屏1台，≥1280X1024高分辨率，配合大字体显示方式，实时监测及查询患者病情。

2.具备中央监护数据储存功能。

3.中央监护与床旁监护仪的双向控制。

4.中央监护系统具有可升级模块功能。

5.中央监控支持鼠标、键盘接入。

技术要求：

1.模块化插件式床旁监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥3个。

2.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1900X1000像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

3.监护仪机体及屏幕支持清洁消毒。

4.监护仪模块标配心电、呼吸、血氧、无创血压、心率、体温、保留有创血压监测接入端口。

5.标配转运监护仪1个，转运监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作槽位作为主机模块，具有独立操作电容触摸屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥3小时。

6.支持心电图分析，对于异常心律失常可自动分析，并报警提醒，具有QT和QTc实时参数测量范围：200~800ms。

7.心电监测支持≥3个分析导联实时动态同步分析显示。

8.支持RR呼吸检测，测量范围：1~200rpm。

9.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7。

10.支持升级CPR按压传感器。

11.支持升级意识监测模块。

12.支持升级FloTrac监测模块。

13.支持升级模块：进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数指标，可检测包括PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量，WOB病人呼吸功，NIF负压吸入压力，RSBI浅呼吸指数。

14.支持升级模块，可与主流品牌呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机及输注装备的显示、记录等。

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。