采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲紫外-短波红外带内响应一致性测试仪
	一、主设备参数：

（一）系统功能：

★1.工作波段：330-2400nm
2.可测试光谱响应度、外量子效率、单色光IV、不同辐照度IT曲线（配置单色仪机械快门-分辨率500ms@2636B）、不同偏压下的IT曲线

3.可升级LBIC，Mapping、线性度测试、变功率IV测试、响应速率测试

★4.输出光谱带宽：≤2nm@330-1000nm、≤5nm@1000-2400nm
（二）主要部件参数

1.光源

1.1光源类型：激光驱动白光光源，无电极设计

1.2光谱范围波长覆盖：200nm–1700nm（全光谱）

1.3光斑尺寸：＜100μm（典型值）

1.4输出功率：≥95mW（宽带光功率）

1.5功率稳定性：短期波动＜0.1%@3min，长期波动＜1%@1h

1.6光源寿命：≥9000小时（单灯泡寿命）

1.7配置超连续谱光源一台，总功率大于7w

2.光谱仪

★2.1光谱仪分辨率在数值上≤0.1nm；波长准确度：±0.2nm
2.2光谱仪波长重复性：± 0.1nm；扫描步距：0.005nm

2.3配置6档自动滤光片轮

2.4圆孔抽拉式固定狭缝：0.2mm、0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm

2.5内置电动机械快门，软件控制快门开关

2.6杂散光抑制比：1×10-5
2.7光谱扫描步长

★2.7.1 步长范围0.1nm-50nm

■2.7.2步长≤5nm
2.8单色仪结构：双出口

2.9焦距≥320mm焦距

3.测试暗箱

3.1标准硅探测器：200-1100nm标定

4.数据采集

4.1数字源表：6½ 位精确分辨率源和测量 1 M个样点/秒数字化测量速度，电流：10nA - 7A直流、10A脉冲，电压：200mV - 200V，功率：100W直流、1000W脉冲；

5.主控计算机：系统包括主机、显示器、鼠标、键盘，正版windows操作系统。CPU：物理核心数：≥8核心，线程数：≥16线程，基础主频：≥2.5 GHz，最大睿频：≥4.5 GHz，末级缓存（L3）：≥16 MB。内存：≥32G，硬盘：≥1TB
6.软件功能

★6.1可测光谱响应度、外量子效率、短路电流密度；可单独控制系统所有部件

★6.2可一键导入/导出设置参数

★6.3可一键保存测试结果/测试条件；可将测试结果输出为常用格式Excel、txt等

二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）光学平台一个

1.参考尺寸：1500mm×800mm（±5mm）；

2.整体高度：800mm（±5mm）；

3.固有频率：≤10Hz。

（二）激光打标机一个

1.激光类型：光纤（金属/部分塑料）、CO₂（非金属）、紫外（精密/冷加工）；

2.激光功率：支持20W、30W、50W；

3.打标范围：≥110×110mm。

（三）万用表一个

1.5位读数；

2.直流电压年准确度≤0.03%。
	1
	台
	工业
	


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
