采购需求
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前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc8305][bookmark: _Toc4578]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项不允许负偏离，否则投标无效。
注：投标人须在投标文件中提供承诺（详见投标文件格式），我单位所投产品完全满足采购文件无标识项技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
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（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	液压式万能材料试验机
	（一）主要用途：用于纤维增强塑料材料的拉伸性能、路面砖等建材产品相关实验。
（二）检测依据标准：符合GB/T 1040.1-2025《塑料拉伸性能的测定第1部分:总则》、GB/T 1447-2005《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》、GB/T11969-2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》、GB/T25993-2023《透水路面砖和透水路面板》等检测要求。
（三）技术指标：
1、最大试验力：500kN。
2、横梁速度范围：覆盖0.0025mm/min～250mm/min。
★3、试验机示值准确度等级：0.5级。（验收时提供计量检定或校准证书）
●4、横梁位移分辨率：不低于0.00005mm。（投标文件中提供产品彩页或产品官网截图）
5、位移示值相对误差：±0.5%。
6、变形示值相对误差：±0.5%。
●7、数据采集频率：2500Hz。（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
●8、试验空间≥1000mm，满足纤维增强塑料、钢丝绳的拉伸空间要求。
9、液压楔形夹具，夹持不松动不滑移。
●10、控制器和软件可同时记录力-时间，变形-时间、力-位移的试验曲线，可随时切换观察，任意放大缩小，水平或垂直移动，实时高速采样。（投标文件中提供试验曲线的软件界面截图）
11、多重保护：具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能。
12、配置视频引伸计一套：
（1）精度等级：0.5级。
（2）测量精度：±1μm。
（3）位移分辨率：0.1μm。
（4）图像采集帧率：最大≥144Hz。
（5）跟踪速度：≥2000mm/min。
（6）像分辨率：≥500万像素。
（7）试验软件界面可集成显示视频引伸计采集的变形数据。
（8）视频引伸计功能：可与万能试验机同步采集、联动控制，支持自由标距、行业标距、细丝标距三种标距设定模式；支持设定横向标距、纵向标距、二维标距三种标距类型；支持自由偏转角的标距设定；支持常规算法，实现常规测试下的高精度测量；支持两类大变形算法，可用于超大变形测试时使用。
（9）具备图像和数据双重滤波降噪功能，可消除小幅高频振动影响；有低、中、高三种常规降噪强度设置，也支持用户自定义；具备≥四种降噪算法，可分别选择并设置不同的降噪参数。
（4） 主要配置：
1、500kN双空间（上拉下压）：1台。
2、终端控制系统处理器不低于6核主频3GHz，不低于硬盘1TB，配有固态硬盘，不低于16G内存独立显示适配装置；配套输出设备：1台。
3、专用控制器和软件：1套。
4、复合材料连接件夹具：1套。
5、四点弯曲夹具(跨距500mm，宽度400mm）：1套。
6、剪切夹具一套。
7、压缩夹具一套（200×200mm）。
8、视频引伸计一套。
	1套
	工业

	2 
	交变湿热试验箱
	（一）主要用途：满足混凝土、新型墙体材料、石材、陶瓷砖等产品冻融进行温湿度试验、恒定湿热、高低温交变湿热实验要求。
（二）检测依据标准：符合GB/T11969-2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》、GB/T11944-2025《中空玻璃》、GB/T9966.1-2020《天然石材试验方法第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》、GB/T3810.12-2016《陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定》、JG/T376-2012《砂基透水砖》检测要求。
（三）技术指标：
1、容积：≥1000L（深1000mm×宽1000mm×高1000mm）。
★2、温度范围 ：-70℃～+150℃，准确度：±2%。（验收时提供计量检定或校准证书）
3、湿度范围:覆盖20%～98％RH。（验收时提供计量检定或校准证书）
●4、温度波动度:±0.5℃。（验收时提供计量检定或校准证书）
●5、湿度波动度:≤+2%RH。（验收时提供计量检定或校准证书）
●6、平均升温速率：1℃/min～3℃/min。
●7、平均降温速率:0.7℃/min～1.5℃/min。
8、控制系统:≥7英寸彩色触摸屏可程式温湿度仪表。
9、制冷系统：≥2台全密式压缩机、双段压缩制冷，制冷压缩机做减振、降噪处理。
10、加热及循环方式：镍铬合金电加热及宽带式强迫气流循环方式。
11、水路系统：外置抽水泵，含过滤装置，解决加湿管干烧和水路堵塞造成的湿度故障。
12、运行方式:定值运行+程式运行。
13、内箱体用SUS304高亮度不锈钢，外箱体A3冷轧钢板喷塑。
（四）主要配置：
1、主机一台，样品架三个。
2、备品备件：φ50mm硅胶塞2个。
	1套
	工业

	3 
	导热系数测定仪
	（一）主要用途：测量绝热材料和建筑材料的导热系数／热阻。应用领域包括：建筑保温材料，如：岩棉板、匀质保温板、泡沫板等。
（二）检测依据标准：满足GB/T 10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》标准要求。
（三）技术指标：
●1、重复性：±0.5%。（验收时提供证明材料）
2、准确度：±2%。（验收时提供证明材料）
●3、冷热板温度范围：至少覆盖-20℃～90℃。（投标文件中提供证明材料）
4、气密性系统：样品室可通入气体吹扫。
5、热电偶显示分辨率：±0.01℃。
●6、热电偶精度满足K型热电偶要求，±2.2℃或±0.75%(取大者)。（验收时提供计量检定或校准证书）。
7、可设置的温度点：≥90个。
★8、可检测样品尺寸：长×宽：≥300×300(mm)，厚度≥100(mm)。
9、导热系数范围：0.002W/（m·K）～2 W/（m·K）。
10、自动测量厚度，误差±0.5%。（验收时提供计量检定或校准证书）
11、软件：自动校正、生成报告、导出数据。
12、可测试样品比热容。
（四）主要配置：
1、主机：1台。
2、标准板：1套。
3、制冷装置：1套。
4、终端控制系统、配套输出设备：1台。
	1套
	工业

	4 
	电子式万能试验机
	（一）主要用途：用于检测钢材、铝材拉伸试验、铝合金隔热型材纵向抗剪性能，横向抗拉性能。
（二）检测依据标准：满足GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》及GB/T 28289-2012《铝合金隔热型材复合性能试验方法》标准要求。
（三）技术指标：
1、最大试验力：100kN。
★2、试验机准确度等级：0.5级。（验收时提供计量检定或校准证书）。
3、试验力测量范围：0.4%-100%（FS）。
4、位移示值相对误差：±0.5%；变形示值相对误差：±0.5%。（验收时提供计量检定或校准证书）
5、试验速率：速率控制满足GB/T228.1-2021方法A及方法B要求、满足GB/T28289-2012要求。
●6、配套环境箱温度范围:（-40～+150)℃±2℃。（验收时提供计量检定或校准证书）
7、环境试验箱尺寸≥480×700×700（mm），工作室尺寸≥400×350×600（mm）。
●8、均热带：≥120mm、温度梯度：±2℃、温度波动度：±1.5℃、温度偏差：±2℃、温控表显示精度：0.1℃（验收时提供计量检定或校准证书）；制冷方式：压缩机制冷，加热方式：热风循环。
9、保护功能：具有过载保护、机械限位保护、激励器过流保护、断裂保护、频率变动保护、横梁上下限保护功能等。
10、配备引伸计满足JJG 762-2007标准要求。（验收时提供计量检定或校准证书）
11、配备铝合金建筑隔热型材纵向剪切、横向拉伸、抗扭性能夹具，板材和棒材0～40（mm）拉伸夹具。
（四）主要配置：
1、终端控制系统、配套输出设备：1套。
2、圆棒试样夹具（夹持范围：Φ0-Φ40（mm））：1套。
3、板材试样夹具（夹持范围：0-40（mm））：1套。
4、铝合金隔热型材纵向抗剪性能工装：1套。
5、铝合金隔热型材横向抗拉性能工装：1套。
6、铝合金隔热型材抗扭性能工装：1套。
	1套
	工业

	5 
	▲高频疲劳试验机
	（一）主要用途：用于检测热轧带肋钢筋疲劳性能。
（二）检测依据标准：满足GB/T28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》标准要求。
（三）技术指标：
1、最大静态载荷：±500kN。
★2、静态试验力的示值相对误差：±1%（4%-100%F.S）。（验收时提供计量检定或校准证书）
3、最大循环力范围：±250kN。
●4、循环力的示值相对误差±2%（4%-100%F.S）。（验收时提供计量检定或校准证书）
5、工作频率：覆盖50Hz～200Hz。
6、主机配置遥控式操作手柄，具有双夹紧模式功能，能满足多级调节试验频率要求。
7、保护功能：具有过载保护、机械限位保护、激励器过流保护、断裂保护、频率变动保护、横梁上下限保护功能等。
8、试验过程中动、静载荷可分别或同时设置。
9、软件可实时显示静态力、循环力、位移、变形等数据。
10、软件具有在线监测频率、力值、限位、位移等状态，具有异常情况紧急停机的功能。
11、配备6-50（mm）钢筋疲劳试验用夹具。
（四）主要配置：
1、终端控制系统、终端输出设备：1台。
2、钢筋疲劳试验工装0-60mm：1套。
	1套
	工业

	6 
	高低温试验箱
	（一）主要用途：铝合金建筑型材用隔热材料聚酰胺型材样品预处理。
（二）检测依据标准：满足GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》标准要求。
（三）技术指标：
1、容积（L）：≥1000。
2、内箱尺寸W×D×H（mm）：1000×1000×1000。
3、温度范围：覆盖-70℃～﹢150℃。
4、升温能力（空载）：RT～150℃≤40min。
5、降温能力（空载）：RT～-40℃≤60min；RT～-70℃≤90min。
★6、温度偏差（℃）：±2.0。（验收时提供计量检定或校准证书）
7、温度均匀度（℃）:≤2.0。（验收时提供计量检定或校准证书）
8、栅盘、挂钩：栅盘2块、挂钩8只。
9、湿度范围：覆盖10%RH～98%RH。
●10、湿度偏差(%RH):±3.0%(湿度≥75%RH);±5.0%(湿度≤75%RH)。（验收时提供计量检定或校准证书）
11、湿度均匀度(%RH)：≤5.0%(湿度≥75%RH)；≤7.0(湿度≤75%RH)。（验收时提供计量检定或校准证书）
	1套
	工业

	7 
	功率分析仪
	（一）主要用途：该设备的主要作用就是精确测量电参数、评估系统效率、保障电能质量。
（二）检测依据标准：满足NB/T32032-2016《光伏发电站逆变器效率检测技术要求》标准要求。
（三）技术指标：
1、配置不少于8个通道。
2、通过USB接口或Ethernet接口与计算机进行连接数据通讯，无间隙数据存储速率≥90MB/s。
3、系统支持单主机连接电脑使用，也可多台主机组合成一体主机使用。
4、系统每通道最大采样频率≥1MHz,采样率可根据需要任意设置，分辨率≥24位，自动抗混叠滤波。仪器的测量输入过电压等级≥CAT IV 600V, CAT III 1000V。
★5、高电压通道：电压量程≥1000VAC，≥2000VDC，通道间隔离，隔离电压≥3750Vrms；带宽DC≥5MHz；电压采集精度：频率覆盖0.5Hz～1kHz内，功率精度±0.03%；频率覆盖0.5Hz～1kHz内，功率精度±0.04%。输入阻抗不小于5MΩ。（验收时提供计量检定或校准证书）
●6、低电压通道：电压量程：5VAC；带宽DC≥5MHz；频率0.5Hz～10kHz内，功率精度±0.03%读数；输入阻抗≥5MΩ。（验收时提供计量检定或校准证书）
7、能够连续无间隙的存储采样值，每个通道均以≥1MS/s速率存储原始电压、电流数据以便于后续后处理分析。可以在线或离线处理数据，包括函数计算，统计计算（平均值、有效值、最大/最小值时间等），滤波计算（包括高通、低通、带通、带阻、微分以及积分计算），FFT计算。可离线添加功率分析模块，对原始信号进行重新计算。
8、应具备长时间录波功能：仪器软件可长时间进行电压和电流的波形记录，每个通道可单独设置采样速率，记录的时间长度为直至≥1T存储硬盘记满为止。
9、软件测试界面应能够自行设置，包括数字表、示波器、记录仪、三相矢量图、柱状图、FFT、谐波图、2D图形显示等功能界面，可根据实验需要编辑需要的界面，添加相应的显示功能；软件具备公式编辑功能，可编辑计算量。所有测试数据能够实时存储，可以重放，截取，分析，连接打印机后对波形打印。
10、软件应可以分析多相电力系统；可以同时测试多个电力组。
●11、应具备电能质量分析功能：包括谐波、间谐波，短闪变、长闪变，电网频率、电压偏差、三相不平衡等参数测量，并测量谐波相角、谐波功率、有功分布、无功分布、频域分析以及瞬态过电压等。谐波分析功能：能测量电压、电流的总谐波畸变值、谐波及间谐波。能测量1000次及以下谐波。能测量谐波相角、谐波功率、谐波阻抗等参数。能分别设定U，I，P和Q谐波阶次。可按照IEC61000-4-7 5.6(9)和IEC61000-4-7 5.5.1（8）标准进行谐波分析，支持不低于1000次谐波分析。闪变分析功能：可按照IEC61000-4-15：2011标准进行闪变分析，可定义短时闪变或者长时闪变时间，可得出电压快速波动相关参数dc,dmax,td等。（投标文件中提供证明材料）
12、具备高低压穿越测试功能：支持半周波计算，快速滚动更新计算。
13、远程控制功能：支持主机与外部笔记本电脑通讯；支持网络的远程控制功能，能通过网络远程控制仪器设置，能记录测量数据并传输到远程电脑终端。
14、可将数据导出成.txt、.tdms、 .csv、 .xlsx、 .mat、 .mdf4、 .hdf5、 .uff 、EXCEL、MATLAB等多种格式。
15、输出连接器适配CT6848:PL23(公头)及CT6848-05: ME15W(公头)。
（四）主要配置：
1、主机：1套。
2、终端控制系统：1台。
	1套
	工业
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	三相负载
	（一）主要用途：用于检测光伏并网逆变器性能检测与质量评估。
（二）检测依据标准：满足CNCA/CTS0016-2015《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》及NB/T32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》标准要求。
（三）技术指标：
1、总功率：≥180kW（电阻有功180kW，电感无功180kvar）。
●2、额定输出电流最大量程≥250A。
3、功率因素：PF=0.25～1.0可调（50Hz时）。
4、功率调节范围：
（1）电阻R载有功：覆盖0.1kW～180kW。
（2）电感L载无功：覆盖0.1kvar～180kvar（A B C三相同步调节，平衡负载）。
5、负载性质：感性负载（电阻、并联、电感）。
●6、调节精度：±0.1kW（kvar）。
7、控制方式：本地：触摸屏控制。远程：LAN 以太网通讯。通讯协议：标准MODBUS TCP 协议。
8、显示分辨率：0.1A/0.1V/0.1kVA/0.01PF。
★9、配备触摸屏显示，实时显示三相电流I、三相电压V、视在功率S、有功功率P、无功功率Q、功率因素PF等参数，采用功率精度±0.5%。（验收时提供计量检定或校准证书）
10、负载保护：工作电源短路保护、过压保护、过流保护、风机联锁保护、超温保护、PLC故障保护、采样故障保护。
（四）主要配置：
1、主机：1台。
2、终端控制系统、终端输出设备：1台。
	1套
	工业
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	微机控制电液伺服万能试验机
	（一）主要用途：用于检测钢材拉伸性能及钢筋套筒反复拉压性能。
（二）检测依据标准：满足 GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》及JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》标准要求。
（三）技术指标：
1、试验力：±1000kN。
★2、准确度等级：0.5级。（验收时提供计量检定或校准证书）
3、试验力测量范围：1%-100%（FS）。
4、试验有效空间：≥1200mm。
5、试验力示值相对误差：±0.5%。（验收时提供计量检定或校准证书）
6、位移示值相对误差：±0.5%；变形示值相对误差：±0.5%。（验收时提供计量检定或校准证书）
7、配备标距可调双引伸计满足JGJ 107-2016标准附录A要求。（验收时提供计量检定或校准证书）
8、试验速率：速率控制满足GB/T228.1-2021方法A及方法B要求。
●9、满足JGJ107-2016标准要求的单向拉伸及反复拉压试验需求。
10、配备螺栓楔负载及螺母保证载荷工装夹具M6-M36工装一套。
11、圆试样夹持范围：Φ0-Φ60（mm）、板试样夹持范围：0-60（mm）。
12、夹具：平推液压夹具。
（四）主要配置：
1、终端控制系统；配套输出设备：1套。
2、夹具：平推液压夹具：1套。
3、圆试样夹持范围：Φ0-Φ60（mm）：1套。
4、板试样夹持范围：0-60（mm）：1套。
5、配备螺栓楔负载、螺母保证载荷工装：1套。
	1套
	工业


三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc29001][bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724][bookmark: _Toc30021]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc2713][bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530][bookmark: _Toc13808]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc17509][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc12359][bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786][bookmark: _Toc3280]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc9436][bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068][bookmark: _Toc26930]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc30316][bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc253][bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709][bookmark: _Toc18369]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072][bookmark: _Toc2175]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc28119]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc21255][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904][bookmark: _Toc32764]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc20225][bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc1013][bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041][bookmark: _Toc1160]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306][bookmark: _Toc10650]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc2743][bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc26708][bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc19176]八、技术培训
[bookmark: _Toc14031][bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，相关费用包含在本项目投标报价中。
[bookmark: _Toc9488][bookmark: _Toc5850]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc20469][bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc9689][bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc14783][bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。


