# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%； （2）货物运送到学校后，采购人支付合同价款的30%； （3）所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，国产设备30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，进口设备90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物名称; 免费质保期. 分析型流式细胞仪; 3年. 石蜡切片包埋系统; 1年. 轮转切片机; 1年. 光合测定仪; 2年. 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲分析型流式细胞仪 | ★1.仪器检测波长至少包括488nm（50mW）、638nm（50mW）、405nm（80mW）激光器，荧光通道至少可以实现3激光同时检测9色；（投标文件中提供证明材料） ★2.激光功率范围要求：≥50mW； 3.具有全自动光路校准功能； ★4.高灵敏度光纤阵列检测器（FAPD）。荧光检测灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF； 5.各通道增益电压可调。同时，具备自动荧光补偿功能，通道增益电压改变时，无需重新使用单阳性样本调节补偿，仪器自动完成调节； ★6.细胞检测能力：细胞分析速度：≥30000细胞/秒；能将≤0.08μm目标颗粒与噪音信号明显区分； 7.数字采样频率≥25Mhz； ★8.样本流速具有低速、中速、高速、自定义调节不少于四种模式可选，流速范围：10μL/min—240 μL/min； 9.清洗模式：日常清洗，深度清洗； ★10.软件系统：需至少配备中、英文软件，可实现离线补偿功能，并且可实现软件系统开放，不限制电脑安装数量； 11.补偿模式至少包括全矩阵补偿，自动补偿和手动补偿； 12.分析系统配置： 12.1 主机1台：配置488nm激光机（功率≥50mW）,638nm激光器(功率≥50mw)，405nm激光机（功率≥80mW）。 数据管理系统1台（投标人需在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）：核心数量≥十二核心，主频≥2.1G，内存≥16GB 固态硬盘≥512GB；显示器≥23英寸 12.2数据输出设备1台（投标人需在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）:A4幅面，输出速度≥18页/分钟，输出分辨率≥600dpi； 12.3配套UPS1台：≥2400W,输出电压220V; 12.4配套耗材：洗涤液3瓶，1000根流式管。 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 石蜡切片包埋系统 | 1.切片机： 1.1切片厚度范围：0.5-100μm； 1.2修块厚度范围：1-600μm； 1.3切片模式≥2种，至少包括半刀模式和全手轮旋转模式； 1.4水平进样幅度≤25mm； 1.5垂直样品行程：70±1mm； 1.6样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值5-100μm，可随时开启或关闭回缩功能； ★1.7最大样品尺寸（长×高×宽）：可切片样品尺寸65mm×45mm×15mm；（投标文件中提供证明材料） 1.8小手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向； 1.9带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本； 1.10可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能； 1.11带机顶储物盘； 1.12刀架带有护手； 1.13具备刀架三点锁定及侧向移动功能； 1.14手轮有不少于2个独立的安全锁定系统； ★1.15刀架压刀板采用金刚石涂层设计； ★1.16配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，不得使用铅块配重；（投标文件中提供证明材料） 1.17粗进速度：至少包括300μm/s，800μm/s和1800μm/s； 1.18控制面板独立于主机之外； 1.19设备具备可视信号和声音信号； ★1.20具有可归零的切片以及厚度计数功能。 2.包埋机： 2.1分体式组织包埋机； ★2.2防隔热扶手，高度≥10mm，宽度≥45mm； 2.3可拆式加热镊子架≥ 6 个位点，可两侧进行操作； 2.4 采用≥5英寸触摸屏，无多级菜单。可预设自动开机、关机时间； 2.5石蜡出口控制开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关； 2.6设置旋钮，调节石蜡流量； 2.7 采用LED冷光源照明； ★2.8 速冷点面积 ≥ 40cm2； 2.9石蜡槽容量≥4L；石蜡槽、工作台面与内置预热槽的温度可设置范围50℃-75℃，精度≤1℃； 2.10包埋盒加热槽与模具加热槽可拆卸，槽容量≥150个包埋盒及≥500个包埋模具； 2.11蜡缸顶部采用平面设计，排蜡系统含不少于8个排蜡孔； 2.12样本槽及废蜡槽采用可拆卸式设计； 2.13分体式独立冷台，独立冷台可以任意放置在包埋机热台两侧，也可置于切片机旁用作切片前样本预冷； ★2.14冷台采用环境自适应控制模块，工作温度稳定在-6℃±1℃；（投标文件中提供证明材料） ★2.15 制冷表面可容纳≥60 个蜡块； 2.16 冷台配有分配器手柄可以手动调节石蜡流量。可适用于超大包埋盒包埋，分配器手柄的压力夹可水平翻转。 3.冷冻切片机 3.1 设备操作：采用按键控制； 3.2 具备双压缩机制冷； ★3.3 刀架制冷：采用冷空气循环（CryoZone）和刀架送风技术；（投标文件中提供证明材料） 3.4 冷冻箱：冷冻箱制冷温度 ≤ -35℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接； 3.5 除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长≤12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长≤15分钟； 3.6 速冻架：速冻架冷冻位点数≥17个，速冷架制冷温度 ≤-42℃； ★3.7 快速制冷位点：具备珀尔帖（Peltier）快速制冷位点，位点数 ≥ 2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并具有一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间≥10分钟，并与速冻架温差≥17℃；（投标文件中提供证明材料） 3.8 机身控制面板：控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能； 3.9 切片厚度范围：1-100μm； 3.10 修块厚度：修块厚度设置范围1-600μm。修块值超出切片厚度 200 μm 时，明确通知操作者切片过厚；具有至少4种修块厚度设置模式； 3.11 水平进样：≥ 25 mm； 3.12 样品垂直行程：≥ 55 mm； 3.13 电动粗修：采用≥2档电动粗修，快速修块速度≥900 μm /s，慢速修块速度≤300 μm /s ； ★3.14设备机身采用抗菌银离子涂层技术； 3.15具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒。消毒系统至少包括中等消毒与强效消毒2种消毒模式； 3.16 制冷剂： ≥320克环保制冷剂； ★3.17最大可切片样品尺寸：≥50mm×80 mm； ★3.18 滑窗加热：具备滑窗加热功能。 | 1套 | 工业 | 进口 |
| 3 | 轮转切片机 | ★1.切片方式：全自动轮转式半薄切片机； ★2.切片厚度范围0.25-50μm； 3.修块厚度范围：1-300µm； 4.切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式； ★5.水平进样幅度≤ 25mm； 6.垂直样品行程：70±1mm； 7.样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值5-50μm，可随时开启或关闭回缩功能； 8.最大样品尺寸（长×高×宽）：可切片样品尺寸≤65×45×15mm； 9.小手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向； 10.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本； 11.可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能； 12.带机顶储物盘； 13.刀架带有护手； 14.具备刀架三点锁定及侧向移动功能； 15.手轮有不少于2个独立的安全锁定系统； ★16.刀架压刀板采用金刚石涂层设计； ★17.配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿不得使用铅块配重；（投标文件中提供证明材料） 18.采用快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹； ★19.粗进速度：至少包括150μm/s，400μm/s和900μm/s； ★20.控制面板独立于主机之外，按键式设计； 21.设备具备可视信号和声音信号，以提示剩余进样距离； 22.具有可归零的切片以及厚度计数功能； 23.切片速度：0-200mm/s，切片速度根据切片厚度自动调节； ★24.样品头一键回退功能； ★25.切片模式：可实现手动切片和全自动切片，且有不少于两种手动切片模式，包括但不限于半刀和全手轮旋转模式；（投标文件中提供证明材料） 26.不少于四种电动切片模式：至少包括单次、连续、步进和编程模式； 27.切片窗口可调节； ★28.电子制动终止切片功能，自动将样品头停在最上方位置；（投标文件中提供证明材料） ★29.可视信号和声音信号提示剩余进样距离； 30.具备位置记忆功能，可以快速归位至所记忆的最佳切片位置； 31.配置： 31.1切片机主机1套； 31.2带微调定位功能的样品夹固定器 1个； 31.3快装系统1套； 31.4标准样品夹50×55mm 1套； 31.5标准样品夹40×40 mm 1套； 31.6超大样品夹1套； 31.7刀架底座1套； 31.8宽刀架1套； 31.9钨钢刀架1套。 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 4 | 光合测定仪 | 1.分析器位置：红外分析器位于叶室头部，需满足参比室和样品室测量的同步性，无时滞和压力梯度误差； 2.CO2最佳量程：0-3000 µmol/mol； ★3.CO2精度：400 μmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.1 μmol/mol；（投标文件中提供证明材料） 4.H2O量程：0-75mmol/mol； ★5.H2O精度：10 mmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.01 mmol/mol；（投标文件中提供证明材料） ★6.气体流速：叶室流速0~1400 µmol /s，整体流速680~1700 µmol/s；（投标文件中提供证明材料） 7.显示：≥128×128像素，对角线长度≥3cm； 8.主机压强传感器 8.1测量范围：50~110 kPa； 8.2准确度：≤±0.4 kPa； 8.3分辨率：≤1.5 Pa。 9.叶室压强传感器 ★9.1压力差测量范围：-2~2 kPa； 9.2分辨率：≤1 Pa。 10.荧光叶室 10.1调制光：调制频率：1Hz~250kHz； ★10.2测量光波峰波长：625 nm；红作用光和饱和闪光波峰波长：625 nm；蓝作用光和饱和闪光波峰波长：475 nm；（投标文件中提供证明材料） 10.3远红光波峰波长：735 nm； 10.4作用光输出范围： 总光强0~3000μmol·m-2s-1@25℃； 蓝光0~1000 μmol·m-2s-1@25℃； 红光0~2000 μmol·m-2s-1@25℃； ★10.5饱和闪光输出范围：0~16000 μmol·m-2s-1@25℃； 10.6远红光输出范围：0~20μmol·m-2s-1@25℃； 10.7叶室：圆形，带6cm2和2cm2适配器。 11.温度 11.1存储温度：-20℃~60℃； 11.2控温范围：环境温度的±10℃。 12主机 12.1处理器：≥800MHz； 12.2存储：≥8G，可插入U盘导入或导出数据； 12.3显示分辨率：≥1024×600； 12.4主机内电池卡槽：2个，仪器不关机即可更换电池； 12.5通讯接口：USB，RJ-45以太网。 13.配置： 13.1光合测定仪主机：1套； 13.2荧光叶室：1个； 13.3充电电池：3节； 13.4充电器：1个； 13.5主机箱（带轮）：1个； 13.6配件箱（带轮）：1个； 13.7三脚架：1个； 13.8背带：1套； 13.9苏打：4瓶； 13.10干燥剂：3瓶； 13.11 CO2钢瓶：30支（8g/支）。 | 1台 | 工业 | 进口 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。