第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 配置要求： 1图像处理装置1个 2冷光源1个 3医用显示器1个 4内窥镜送水泵1个 5二氧化碳送气装置1个 6超细胃镜1个 7超细肠镜1个 8医用台车1个 9图文工作站1个 10清洗工作站1个 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给甲方带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

★总体要求：可兼容消化科电子胃肠镜、呼吸科电子支气管镜、耳鼻喉科电子鼻咽喉镜、 泌尿科电子膀胱镜、肝胆科电子胆道镜及电子肾盂镜等不同科室内镜应用

1、图像处理装置

1.1、分体式内镜设计：主机光源采用分体式设计，图像处理性能强、运行稳定；

1.2、图像输出：支持超高清≥3840*2160数字输出图像

1.3、高清输出信号接口：具有高清输出端口＞4个,SDI、DVI接口

1.4、输入信号接口：具有外部视频输入信号接口≥2个；

1.5、USB 端口：具有实时存储视频、图片、键盘连接等功能；

1.6、图像传输方式：采用高速激光光学传输内镜图像，无线传输/高速率传输

1.7、图像处理系统模式：封闭式FPGA硬件处理系统，信息安全性能稳定；

★1.8、放大功能：具备电子放大≥4倍，六档可调，配合光学放大胃镜可以实现放大倍率≥140倍

1.9、测光模式：具有平均测光/峰值测光/混合（自动)测光

★1.10、具有窄带成像光学或分光染色功能，具备CBI染色模式或DSI染色模式或MSI染色模式，非光电复合染色或非电子染色模式，用于癌前病变的诊断和观察。
1.11、色彩定制功能：红色、蓝色、色度饱和度调节；可自定义模式后存储个人模式；

1.12、血液强化功能：对内窥镜图像进行图像处理，强化显示血管组织，增强对比。

1.13、降噪功能：可降低图像的噪点，更好保证临床图像效果。

1.14、自动增益控制（AGC）：可自动进行电子增益，使图像明亮，并且可手动调节 AGC 亮度目标级别；

1.15、白平衡：具有白平衡功能，调试有显示信息反馈，携带白平衡帽并可360°旋转。

1.16、防抖功能：图像处理器可自行选择冻结前图像中最清晰的图像显示；

1.17、图像冻结：图像可冻结，图像处理器系统，具有内镜按键、脚踏、图像处理器等至少3种冻结控制模式选择；在冻结时能并行显示冻结和实时图像。

1.18、冻结及回放：可冻结图片和回放可再编辑，并支持实时存储U盘；支持图像回放。

1.19、回放图像可以进行血红蛋白强调、结构强化、轮廓强化及数字放大等图像处理。

1.20、用户/自定义模式设置：支持用户自定义模式，用户数量至少10个；用户管理存储默认使用的图像输出颜色设置、强化参数、测光模式以及测光目标值设置、气泵等级、放大参数、默认的手柄按钮快捷功能等。医生操控简单无需日常调节参数性能。

1.21、双光/双画面模式：可动态实时同步显示白光与染色图像于同一画面同步实时显示，直观对比黏膜细节病灶；

1.22、画中画视频输入：PIP按键，可切换画中画输入接口，便于科室大超、小超等内镜视频的接入。有“VIDEO”和“Y/C”等视频信号输入选项。

1.23、使用便捷：更换镜体无需开关机，内镜更换支持热插拔；

★1.24、设备兼容性：兼容电子胃肠镜 ，插入管外径≤2.8mm电子鼻咽喉镜，插入管外径≤2.8mm电子支气管镜 ，电子胆道镜 ，电子膀胱镜 ，十二指肠镜， 放大电子胃肠镜，5.4mm超细电子胃镜用于儿童胃镜检查。

2、内窥镜冷光源设备

2.1、光源：独立LED光源设备；

★2.2、多路LED光源：≥5 LED光源；

★2.3、照明模式：冷光源具备＞4种照明成像模式，1种白光≥4种及以上的染色照明模式；

2.4、光照强度/亮度：光照强度可调节，自动/手动调光，调光级别≥18级；

2.5、透光功能：具备透光闪光功能，可实现体外透视定位；

2.6、气泵压力：气泵压力范围40-90kPa；

2.7、气体大小选择：气泵流量：气泵流量具有OFF\ L\M\H（关闭、低、中、高）档可选；

2.8、气泵流量：流量范围：≥4L/min，≤7L/min；

2.9、内镜连接：内镜连接采用无线供电模式，无辅助电缆接头，且支持内镜热插拔。

三、超细电子胃镜（1根）

3.1.有效工作长度≥1100mm；

3.2.导光部一键式拔插设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒

3.3.视野角≥140°；

3.4.景深：2-100mm；

★3.5.头端部外径≤5.4mm；

★3.6.插入部主软管外径≤5.8mm；

★3.7.钳道孔内径≥2.4mm；

3.8.弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左右各≥100°；

3.9.智能按键：操作手柄具有快捷按键，可自定义功能按键，且≥4个。

四、超细电子肠镜（1根）

4.1、导光部一键式拔插设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒

4.2、视野角≥170°；

4.3、景深：2-100mm；

4.4、头端部外径≤9.8mm；

4.5、插入部主软管外径≤9.8mm；

★4.6、钳道孔内径：≥3.2mm；

★4.7、弯曲角度：上≥210o、下≥180°，左、右≥160°；

4.8、有效工作长度≥1350mm；

4.9、可变硬度：0-4档可调节

4.10、智能按键：操作手柄具有快捷按键，可自定义功能按键，且不少于4个；

4.11.具备向前副送水功能。

五、医用专业液晶显示器

5.1.尺寸≥32英寸；

5.2.分辨率：≥3840 x 2160；

5.3.支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关；

5.4.屏幕工艺：彩色，液晶显示屏，防眩，硬涂层；

5.5.图像可调：具有亮度、对比度、饱和度、清晰度、比例缩放等调节功能。