采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1452677390]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1、本项目预付款为合同金额的60%，中标人须提供相应的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付；
2、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。
备注：
（1）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。
（2）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	铜陵学院，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，60日历天内完成交货、安装、调试等内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格后3年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1693477008]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	●
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	█
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中明确要求提供材料的按货物需求清单要求提供以证明参数响应性，不提供相关资料视为负偏离。
（4）货物需求清单中未明确要求提供材料的以投标响应表中的响应情况作为评审依据。





（二）货物需求一览表
本项目采购净化间及辅助配套设备1套，半导体材料生长系统相关设备1套，包含下列内容：
	序号
	系统名称
	货物名称
	数量
（单位）
	所属行业
	备注

	1
	▲净化间及辅助配套设备
	净化间及辅助配套设备
	1套
	工业
	

	2
	半导体材料生长系统
	化学气相沉积设备
	1台
	工业
	

	3
	
	手套箱
	2台
	工业
	

	4
	
	双温区管式炉
	1台
	工业
	

	5
	
	高温烘箱
	1台
	工业
	

	6
	
	快速退火炉
	1台
	工业
	

	7
	
	双温区开启式管式炉
	3台
	工业
	

	8
	
	半导体参数分析仪
	1台
	工业
	进口产品



（三）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属
行业

	1
	▲净化间及辅助配套设备
	（一）百级净化室：面积≥30㎡。设有缓冲间，风淋室，传递窗。
1.温度：20℃～26℃；
2.相对湿度：≤70%；
3.换气次数：≥200次／h；气流速度：≤O.18 m／s；
★4.空气洁净度：百级；（投标文件中须提供证明材料，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。）
5.噪声：≤75dB；
6.工作照度：150～400 lx。
（二）万级净化室：面积≥170㎡。设有缓冲间，风淋室，传递窗。
1.温度：20℃～26℃；
2.相对湿度：≤70%；
3.换气次数：≥17次／h；气流速度：≤O.18 m／s；
★4.空气洁净度：万级；
5.噪声：≤75dB；
6.工作照度：150～400 lx。
（三）各区域整体隔断材质要求
 1. 顶板采用厚度≥50mm机制中空玻镁板，各功能区内的所有阴、阳角均采用铝合金阴、阳圆角条密封；
 2. 墙板采用机制岩棉夹芯彩钢板，彩钢板整体厚度≥50mm，钢卷厚度≥0.4mm；彩钢板加强筋厚度≥0.5mm；双面贴透明膜保护，加强筋为镀锌钢板；
 3.彩钢板隔断使用的地槽采用厚度≥0.8mm的铝合金型材；框料为厚度≥1mm的专用型材，根据需要开设面积≥1㎡的观察窗，窗框采用厚度≥1mm的专用铝合金型材，玻璃为≥5mm的钢化无色玻璃；
●4.彩钢板吊顶使用的吊筋等承重型材、线材要与彩钢板配套，材质结实，布置密度符合《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010相关规范要求；
●5.施工使用的各类粘胶符合《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010的质量和环保要求；
 6.风淋室采用双门互锁系统，不锈钢材质，电子控制；
 7.照明系统全部采用LED平板灯；
 8.洁净设备门：材质为厚度≥50mm岩棉彩钢夹芯板，彩钢卷厚度≥0.426mm，镀塑铝合金槽、圆弧、中性硅酮密封胶。
（四）净化通风系统
  1.净化系统为分立式
  1.1.空气处理机组由混合段、初效段、均流段、中效过滤段、出风段等组成。新风机组由进风段、表冷段、出风段等组成并配置粗效、中效和高效三级过滤；
  1.2.在1000Pa下，漏风率：≤1％；
  1.3.风机绝缘等级：F级以上，防护等级：IP55以上，风柜底部都装有避振器；
  2、洁净风管
  2.1. 所有风管材料的外包橡塑保温棉厚度≥20mm；
  2.2.附加阀门按需配置；
  2.3.工艺要求：所有洁净风管在工地现场制作；
  3、风口
  3.1.材料为冷轧钢板喷塑，结构方便拆除清洗；
  3.2.回风口采用竖向隔栅风口，加抗菌过滤层，回风量可调节，尺寸按回风速度确定；
（五）其他要求
  1、 材料选用：
  1.1.所有实验室都采用圆角密封设计，墙面结构采用具有高承重性能的防火彩钢板结构；
  1.2. 实验室内地面材料要求采用防静电同质透芯PVC片材铺设，且厚度≥2mm；
  1.3.照明系统全部采用LED净化平板灯；
  2、工艺安排：
  2.1.加强墙板内壳的稳定性。所有连接角实现圆弧过渡；
  2.2.所有金属围护要求等电位接地。
（六）净化系统设计
1、净化系统可实现洁净实验室整体控制和各区域功能独立控制；控制系统应具备节能运行模式。
2、气流组织
  2.1.洁净实验室采用洁净专用送风口送风，配有静压箱,送风口应集中布置于实验室上方，使实验室台及周边区位于洁净气流形成的主流区内；下回风口内设置过滤器；
  2.2.在主送风管路以及排风管路中设电动风阀，有排风的房间的排风设施与送风设施使用联动自动控制系统；
  2.3.所有新风支管都安装风量调节阀，实现实验室的压力梯度及风量的精确分配与平衡；
  2.4.排风采用定风量阀，排风管设单向止回阀，防止室外空气倒灌。
（七）实验室集中供气供电系统及废气收集系统
  1、洁净实验室包含气体供气、电路铺设及排气管路。
★（八）净水配套模块
以城市自来水为进水，可同时提供超纯水（符合GB/T 6682一级水标准，电阻率≥18.2 MΩ·cm）和去离子水（符合三级水标准，电导率≤5.0 μS/cm）。
1. 出水方式：双出水；
2. 产水量：50L/h；
3. 配置：水氧焊机、电子分析天平。
	1套
	工业

	2
	半导体材料生长系统
	一、化学气相沉积设备
1. 管式炉主体
1.1炉膛结构：双层壳体结构，带有风冷系统；
1.2炉膛材质：采用高纯多晶氧化铝纤维，内炉膛表面涂有高温氧化铝涂层。
2. 基本参数
2.1电源：AC 220V 50/60Hz；
█2.2工作温度：≥1100℃；
█2.3加热元件：掺钼铁铬铝合金；
2.4升温速率：≤10℃/min；
2.5热电偶：K型；
2.6加热区长度：总长900mm，三段式（300mm+300mm+300mm），三温区独立控温。
3.供气系统
3.1工作电压：AC  220V/50Hz；
3.2气路数量：≥4路气路；
3.3最大压力：≥3×106 Pa；
3.4精度：±1.5%FS；
3.5重复精度：±0.2%FS。
█4. 真空系统
4.1 配置分子泵，真空度≤5×10-2 Pa。

二、手套箱
1．手套箱箱体
1.1.工作尺寸：≥1200×750×900mm；
1.2. 材质：304不锈钢材质， 厚度≥3mm；
1.3.手套：口径≥8英寸，厚度≥0.4 mm，丁基橡胶材质；
1.4．窗口：倾斜设计的操作面，可拆卸，前窗安全钢化玻璃≥8 mm，并贴有防腐膜；
1.5．压力范围：-10mbar～10mbar；
1.6．一套照明系统（安装在前面板），防疲劳照明系统,并加装防漫射功能,通过PLC控制；
1.7．箱体内配装一套220V电源接口；
1.8. 箱体设置至少1个标准KF-40接口；
1.9.箱体带有2个过滤灰尘的过滤器，采用符合HEPA标准的0.3μm孔径滤网的过滤器；
1.10. 箱体内设有2层可移动搁物架；
1.11. 箱体底部配有支架，旋转脚轮，高≥900mm，脚轮具有调平、移动、固定等功能；
█1.12.箱体泄漏率：≤0.001vol%/h。
2、过渡舱
2.1.箱体右侧配有1个大过渡舱，圆柱形，304不锈钢材质，长度≥600mm，直径≥360mm；
2.2.箱体右侧配1个小过渡舱，长度≥330mm，直径≥150mm；
2.3．真空度：≤0.1MPa（过渡舱均要求抽真空，带显示）。
3、控制系统
3.1．方式：包括自诊断、断电自启动特性，具备压力控制和自适应功能。自动控制、循环控制、密码保护、真空室控制采用LCD显示。控制单元采用PLC触摸屏，操作菜单可选：中文/英文；
3.2．压力控制：控制箱体、过渡舱的压力在某一设定值；
3.3．脚踏板：可控制手套箱的压力。
4、循环净化系统
★4.1．可得气体纯度：稳态循环下，水≤0.1ppm，氧≤0.1ppm；
4.2. 调节装置：通过PLC触摸式调节（加热、抽空、净化、再生）全过程无需人为监控；
4.3．工作气体：N2或Ar（气体循环）；
4.4．循环风机：高速变频风机，流量0～100m3/h；
█4.5．净化柱：双净化柱；
4.6．净化阀：全自动电气动阀，模块化设计。
5、真空系统
5.1真空泵：抽速≥12m3/h，配备油雾过滤器和气镇阀。
█6、水、氧分析仪
6.1. 水分析仪：检测范围：0～500ppm，误差：±1 ppm，PLC控制显示；
6.2. 氧分析仪：检测范围：0～1000ppm，误差：±1 ppm；PLC控制显示。

三、双温区管式炉
1.热偶：S型热偶；
█2.温度：≥1300℃(1400℃≤30min)；
3.建议升温速率：1400℃以下≤10℃/min；1400℃以上≤5℃/min；
4.电源：AC380V,50Hz；
5.加热区长度：双温区独立控温，每个独立温区加热长度≥260mm，两个加热区总长≥550mm；
█6.加热元件：U型1500级硅碳棒。

四、高温烘箱
1. 电源：单相AC 220V±10% 50Hz；
2. 工作温度：RT+10～200℃（RT 为室温）；
3. 腔体尺寸：≥400×350×340mm；
4. 容积：≥50 L；
5. 内置过热保护；
6. 采用PID 调节方式控制加热系统；
7. 温度波动：±2℃。

五、快速退火炉
1.总体要求
★1.1红外加热,最快升温速率 50℃/s；
1.2.尺寸≤4英寸的基片可放入炉膛并进行退火；
1.3.法兰安装在滑轨，可以直接推拉。
2.加热系统
2.1输入电源 AC 380V 50Hz；
█2.2最高工作温度：900℃（≤30min)，长期工作温度：800℃；（投标文件中须提供证明材料，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。）
2.3.控温热电偶： K 型热电偶，紧贴在放样品 AlN 片下（AlN 片为标配，可定制不同材质基片）；
█2.4.加热元件：短波红外灯管；
2.5.加热区长度：≥180 mm；
2.6.室温至 900℃：可控升温速率 1～50 ℃/s ；
2.7.炉膛尺寸：≥φ170 mm×180 mm；
2.8.标配浮子流量计：16～160ml/min；
2.9.石英管：外径≥130mm，内径≥120mm，长度≥600mm。
3.真空系统：配置分子泵，真空度≤5×10-5ttor。

六、双温区开启式管式炉
█1.最高温度：≥1200℃；
2.具备2个独立控制温度的加热区，每个独立加热区长度≥200mm；加热区总长度≥400mm；
3.双层壳体结构，并带有风冷系统；
4.设有开门断电功能；
5.电源：AC 220V、50Hz；
6.功率：≥3KW；
7.连续工作温度：1100℃，推荐升温速率：≤10/min；
8.热电偶：K型；
█9.加热元件：掺钼铁铬铝；
10.配置：双级真空泵。
[bookmark: _GoBack]
七、半导体参数分析仪
1.半导体参数分析仪主机（1台）
（1）USB接口数量≥2个；内置1000/100/10 MB以太网络接口，≥15英寸电容性触摸屏（分辨率≥1920×1080）；具备计算机操作系统； 
（2）插槽数量≥9个；任意一个SMU，CVU均只占一个插槽，剩余插槽可扩展升级；
（3）内置测试帮助视频，至少覆盖如标准半导体器件参数测试库，半导体CV参数测试库，纳米器件参数测试库，存储器，太阳能电池，四探针法及范德堡电阻率测量等。
★2. 中功率源测量单元3个，满足以下参数：
每个模块同时满足：（1）电流源输出电流/分辨率：100nA(量程)/≤5pA，100mA(量程)/≤5μA；电流测试范围/分辨率：100nA(量程)/≤100fA，100mA(量程)/≤100nA；（2）电压源输出电压/分辨率：200mV(量程)/≤5μV，200V(量程)/≤5mV；电压测试范围/分辨率：200mV(量程)/≤0.2μV，200V(量程)/≤200μV。
（投标文件中须提供证明材料以佐证上述两条参数，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。）
★3. SMU前端放大单元3个，满足以下参数：
每个单元满足电流源输出电流/分辨率：1pA(量程)/≤1.5fA，测试范围/分辨率：1pA(量程)/≤0.01fA, 前端放大单元电压参数与其所在模块相同。（投标文件中须提供证明材料，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。）
★4.C-V测量单元1个，满足以下参数：
（1）最高测试频率≥10MHz ，频率精度：±0.1%；
（2）偏置电压±30V，差分±60V；
（3）具备C-V参数分析能力，可提取氧化层厚度、栅面积、串联电阻、平带电压、开启电压、体掺杂、金属-半导体功函数、德拜长度、体电势等参数。
	1套
	工业
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[bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、售后服务
提供7*12小时售后服务，配备专业人员保障正常工作。应急响应时间为：2小时内；应急措施为：在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场，到达现场后2小时内解决故障。
五、其他要求
投标人自行优化净化空调、送回风管、灯具电气的走向，确保环境净化系统完成后满足净化系统的功能要求。

