- 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 第1包、第2包：合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交给采购人，且完成结算审核后，一次性付清合同余款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1包、第2包：合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 第1包：采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。 第2包：采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起2年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。 |

## 二、第1包货物需求

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ● | 负偏离或未响应的，投标无效 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 五项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

- 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲核酸提取仪 | 1.样品通量：1-96个； 2.适用耗材：2.2mL96孔深孔板； 3.处理体积：20uL-1000uL； 4.样本类型：粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本； 5.提取方法：上吸式磁珠法，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，可自动化完成RNA、DNA的提取纯化操作，无需液体转移； 6.裂解温度：室温+5℃-120℃；温度显示分辨率:0.1℃； ★7.洗脱温度：4℃-120℃；具有4℃保存功能； 8.模块工位：6个96孔板工位横向排列； 9.磁棒数目：≥96根； 10.样本转移方式：整板位提取，96个样本可同时转移； ★11.温控技术：配置加热膜与半导体制冷器； 12.温控方式：深孔板底部全包裹加热； 13.振荡混合模式：含慢速、中速、快速，底部混合，半混合等多种振荡裂解洗脱模式，振动速度和幅度可调； 14.提取时长：单批次提取时间≤15min，最短提取时间≤8min/批； ★15.磁通量：≥4500 GS； 16.磁珠吸附模式：分为普通和强力吸附模式，强力吸附模式需保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液能够覆盖全部磁珠，满足微量或低浓度样本； 17.磁珠回收率：≥99%； 18.污染控制：内置紫外灭菌模块，并可设置自动关闭时长。提取时全封闭反应仓，配置配套的一次性预封装试剂和一次性耗材； 19.防滴落功能：配置防滴落板； 20.具备HEPA过滤功能； 21.开门保护功能：实验中打开舱门，仪器自动停止实验； ★22.操作界面：≥7英寸，全彩触摸屏嵌入式一体化操作，实时显示温度、实验进程等信息；（投标文件中提供实物实拍图片） 23.程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线编辑提取程序，无需外接电脑；仪器存储≥1000个提取程序，并可通过USB接口无线拓展； 24.智能语音提醒系统：开机自检、故障报警、实验启动、实验结束等具有声音提示； 25.具备程序运行报告记录功能和文件加密功能。 | 3台 | 工业 |
|  | 生物分析仪 | 1.功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定、核酸质控、浓度测定、微卫星分析、蛋白检测等； 2.光源：LED光源，光电倍增管检测； 3.自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗； 4.上样形式：具有8孔模块和21孔模块，直接兼容0.2ml离心管、8联管； 5.可单次自动处理单个样本； 6.电泳时间：最快可达≤2分钟/样本； ★7.检测片段范围：15bp-≥15kb，提供检测>15kb的DNA片段电泳；（投标文件中需提供检测>15kb的DNA片段电泳的实验结果或技术白皮书或彩页或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告）； ★8.灵敏度：DNA样品的检测灵敏度为≤2pg/ul；（投标文件中需提供软件相应功能截图）无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。 ★9.最小样品上样量≤0.2ul； 10.卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA普通产物分析、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；RNA质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，DNA质控可提供DNA完整性指数DQN值； ★11.分辨率：对≤500bp的DNA片段，可达≤4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率;蛋白分辨率可达≤3kDa；（200bp片段可达2bp的分辨率：投标文件中需提供2bp分辨率的实验结果图或技术白皮书或彩页或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） ★12.软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出；PDF、WORD、PNG均可输出； 13.无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均需为全封闭式； ★14.蛋白分析：可以进行蛋白电泳分析，分离范围5-200kda，1-6分钟即可出结果； 15.工作站配置一体控制终端，参数为：八核处理器，显示屏尺寸≥25英寸；内存≥32G，硬盘容量≥1T固态硬盘，集成显示卡，独立声卡。 | 2台 | 工业 |
|  | 核酸离心浓缩系统 | 1.支持多元化实验方案，最大可处理≥1536个样品。适配器类型包括转子（可放离心管、进样瓶、鸡心瓶、西林瓶等）、吊篮（支持模块更换，变更微孔板支架、一体式支架等）； ★2.加热方式：电加热和红外加热两种方式； 3.仪器设计：触摸液晶屏一键操作，操作面板可以设定离心速度、运行时间、加热温度，可以实时显示真空值等参数。最大可设置≥48组程序，可同时选择运行≥8组程序进行梯度设置，满足不同样品的实验需求； 4.智能防爆沸技术:具有真空延迟启动功能，抽气气流不会导致液体飞出； 5.具有离心成像功能； ★6仪器极限真空值：≤0.3mbar。真空值显示：触摸液晶屏幕显示； 7.压铸一体式腔体，特氟龙防腐蚀处理腔体，配置航空铝盖板； 8.配置9种转子：1.5/2mL*294、5mL/10mL/15mL*100、38*50mL、100mL*14、16*96酶标板、8*96深孔板； ★9.样品腔温控范围：室温~100℃； 10.转速：100-1500rpm/min，最大离心力≥550g； 11.定时范围：0-9999h； 12.磁悬浮电机驱动离心系统； 13.安全设计：断电自动泄真空； 14.供电电源：AC220V，50Hz，≥10A； 15.冷阱：多种冷阱可选（-50℃、-65℃、-70℃、-110℃）； 16.配置： 16.1真空离心浓缩仪主机1台； 16.2离心成像仪1台； 16.3真空油泵或隔膜泵1台； 16.5冷阱1台。 | 1套 | 工业 |
|  | 灭菌锅 | ●1.投标文件中提供投标人所投灭菌锅生产厂商的特种设备（压力容器）制造许可证； ★2.容量:75-85升,立式结构,底部带可锁止脚轮，腔体直径≥40cm，腔体高度≥70cm； ★3.压力容器设计压力≥0.3Mpa，压力容器设计使用年限≥10年，灭菌工作温度105-135℃； 4.状态路线图显示进程； ★5.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、水位传感器三种不同干烧保护装置；（投标文件中提供上述3个传感器的实物实拍照片） 6.开关盖方式：手柄旋转开盖，自感应联锁装置（机械式联锁装置），不接受联锁方式为电子式联锁装置； 7.定时：灭菌时间1-999分钟，预约灭菌时间0-7天； 8.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 9.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 10.记忆存储功能：可创建新的程序并将记忆存储起来； 11.安全装置配置：自感应安全联锁、闭盖检查系统、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、过温保护、漏电保护、过流与短路保护； 12.安全阀起跳压力≤0.28MPa； 13.腔盖扶手均为防烫材料制成； 14.配置不锈钢提篮2个。 | 1台 | 工业 |
|  | 储物柜 | 180cm*85cm*42cm双门柜2个；180cm*85cm*39cm上三格带玻璃窗，下两格对开门文件柜15个；180cm*85cm*39cm上两格带玻璃窗，中偏三带抽屉带单层柜、下两格对开门文件柜15个；180cm*85cm*39cm通用五届柜15个。上述储物柜均需钢质加厚，放置稳定牢固。 | 1组 | 工业 |
|  | 平板车 | 尺寸：90cm*60cm；加厚钢板材质；可折叠；轮直径5寸，带刹车、低噪音；载重≥1500kg；需配置配套的三步铝合金人字梯（1个）。 | 6个 | 工业 |
|  | 手推车 | 304不锈钢材质；万向轮、圆立柱；尺寸90cm*50cm*70cm；两层,上层带两个抽屉，带护边围栏；单边上方把手；自重≥16kg。 | 2个 | 工业 |
|  | 发芽盒 | 规格：12cm*12cm*6cm（不允许偏离）；塑料材质；可重复使用；≥1.5米高度子发芽盒摔下不破损,耐高温≥60℃，厚度≥2mm，重量≥100g。 | 500个 | 工业 |

3、安装调试、验收试验及质量保证

- 中标人在设备安装地点负责安装、调试。

- 具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

- 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

- 货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

- 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

- 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

- 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

- 如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

4、包装运输

- 中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

- 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

- 在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

- 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

- 整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

- 随产品提供的技术资料应完整无缺。

5、技术培训

- 为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

- 采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

6、质保及售后服务

- 自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

- 在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现产品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

- 7、报价要求

- 本项目报总价，报价包括但不限于配套设备投入的费用、安装费、材料费、调试费、技术支持费、设备运输费、管理费、利润和税金等保障采购人正常使用的所有费用。

三、第2包货物需求

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ● | 负偏离或未响应的，投标无效 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 五项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

- 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲精密空调 | 1.主要技术参数要求：制冷量≥17.3kW，显冷量≥16.1kW，风量≥5000m³/h，加热量≥4kW，加湿量≥2.5kg/h； 2.电源要求：电压380V±10%，频率50Hz±2Hz。具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动； 3.机房空调室内机采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致； 4.压缩机选用变频压缩机，制冷量可20%-100%无级调节，压缩机需安装在室内机内部，制冷系统配置电子膨胀阀； 5.采用大面积“/”型结构蒸发器，采用铜管铝翅片材质； 6.机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，需紧贴蒸发器安装，过滤网形状为“W”褶皱型，过滤效率达到≥G4标准； 7.采用微处理控制器，采用≥4英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有≥500条故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息； 8.配置RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能； ★9.机房空调有群控功能，可支持≥3台机组联网群控；（投标文件中提供产品技术白皮书或产品彩页或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） ★10.机房空调实测噪声室内机≤45db(A)；（投标文件中提供产品技术白皮书或产品彩页或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） ★11.具备漏水报警功能，在发生漏水时发出报警；（投标文件中提供产品技术白皮书或产品彩页或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） ★12.具备来电自启动功能，启动延时1-600s可调；（投标文件中提供产品技术白皮书或产品彩页或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） ★13.机组在缺相、错相、电压过欠压下，能自动保护或停机，在电源恢复正常后可自动恢复原设定模式运行；（投标文件中提供产品技术白皮书或产品彩页或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） ★14.具备制冷剂不足或泄露检测功能，支持20路温度及湿度采集；（投标文件中提供产品技术白皮书或产品彩页或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告）。 | 1套（配置3台精密空调，安徽省农业种质资源中心库二层、三层样本库及负一层样本处理库各配置一台） | 工业 |

3、安装调试、验收试验及质量保证

- 中标人在设备安装地点负责安装、调试。

- 具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

- 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

- 货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

- 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

- 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

- 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

- 如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

4、包装运输

- 中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

- 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

- 在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

- 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

- 整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

- 随产品提供的技术资料应完整无缺。

5、技术培训

- 为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

- 采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

6、质保及售后服务

- 自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

- 在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现产品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

- 在质保期间内，产品如发生任何的质量故障等问题，中标人必须能在2小时内响应处理，中标人需无条件修复。

7、报价要求

本项目报总价，报价包括但不限于配套设备投入的费用、安装施工费、材料费、调试费、技术支持费、设备运输费、管理费、利润和税金等保障采购人正常使用的所有费用。