前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc4578]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	符合性审查项，负偏离或未响应的，投标无效。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
[bookmark: _GoBack]（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	步入式高低温湿热试验箱
	一、主要用途：用于模拟高温、低温、湿热、温湿度循环变化的环境检测设备。
二、依据标准：满足GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》、GB/T 2423.3-2016《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h）循环》检测要求。
三、技术指标：
1、工作室容积：≥6立方
2、工作室内尺寸：≥宽W1500mm×深D2000mm×高H2000mm
3、箱体外尺寸：≥宽W2300mm×深D3200mm×高H2300mm
4、开门方式：双开门
5、开门角度：≥180度全开
6、门洞尺寸：≥1500×2000mm（宽×高），单个门宽度≥750mm
7、观察窗：中空防结霜，尺寸≥400×600mm（宽×高）
8、温度参数要求
8.1、工作温度范围：至少覆盖-70℃～＋150℃
8.2、温度波动度：≤±0.5℃(空载)
8.3、温度偏差：≤±2℃(空载)
8.4、温度均匀度：≤2℃(空载)
8.5、升温速度：≥3℃/min（全程平均，空载）
8.6、降温速度：≥2℃/min（全程平均，空载）
9、湿度参数要求
9.1、湿度范围：20%RH～98%RH（温度20℃～85℃情况下）
9.2、湿度传感器：电子式
9.3、湿度波动度：≤±2.0%RH
9.4、湿度均匀性：≤5%RH
10、冷却方式：循环风机，离心式加长轴耐高温风机
11、通电测试孔：数量≥2只，直径≥100mm，配低导热性硅胶密封软塞
12、底板承重：≥2000kg。底板使用槽钢方形焊接加强，不变形内装。
13、底板排水孔：底板预留排水孔。
14、具备防反锁装置：在试验箱的室内和室外均可手动开启箱门。
15、防爆泄压：箱体顶部装有泄压装置，使设备在升温、降温、恒定试验时箱内与外界的气压基本一致；且箱体内壁≥6个面的不锈钢钢板满焊加固，并用加强筋加固安装，观察窗内部加装一层防护网，防止内部试件爆炸，玻璃飞溅。
16、气压平衡装置：箱体顶部安装有气压平衡装置，使设备在升温、降温、恒定试验时箱内与外界的气压基本一致，内外压差超过20Pa可泄压。
17、导轨: 箱内需铺设导轨，方便平板推车进出箱体时的试件安装。
四、主要配置：主机1台
五、备品备件：压缩机1台、纯水机1台。
	1套
	工业

	[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]2
	紫外老化试验箱
	一、主要用途：用于模拟太阳光中的紫外线，加速材料老化、褪色、开裂、粉化、脆化等破坏过程，快速判断产品耐候性、耐紫外线能力。
二、依据标准：满足GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》、 GB/T 23983-2009《木器涂料耐黄变性测定法》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》检测标准。
三、技术指标：1、类型：斜塔式
2、灯管：采用 UVA 或 UVB 灯管，设备兼容 UVA、UVB 灯管切换使用。
●3、具有镇流器，灯管寿命≥6000小时（投标文件中提供软件截图，佐证灯管使用寿命≥6000小时）。
●4、配备辐照度校准仪；具备一键式自动校准功能，校准数据自动录入（投标文件中提供证明材料）。
5、功能：干燥、凝露、喷淋。
6、采用Pt 100的黑板温度传感器，温度自动控制并可以校准。
7、触摸屏菜单操作控制，试验程序任意设置，可随时察看试验中的参数至少包括：
（1）可选择各类荧光灯；
（2）可控制荧光灯的辐照度；
（3）可选择潮湿暴露类型；
（4）可定时进行光照暴露；
（5）可定时进行潮湿环境暴露；
（6）可控光照暴露温度；
（7）可控凝露暴露温度；
（8）可定时进行光照/无光照循环；
（9）可对辐射能进行监控和校准。
8、实时数据采集存储，实验数据自动生成EXCEL格式保存，可通过U盘导出，无人值守。
9、配备增压水泵。
10、报警保护功能：黑板超温、辐照度误差大、缺水等。
11、光源：UVA（波长340nm）和UVB（波长313nm），（正常使用寿命≥6000小时）。
12、辐照度可设定范围：至少覆盖0.3 W/m2 ～1.55 W/m2。
13、黑板温度设定范围：至少覆盖室温+10℃ ～80℃。
14、额定功率：≤2 kW。
15、内/外壳材料：304标号不锈钢板/不锈钢材料表面喷塑。
16、曝晒面积：≥5100cm2/820in2 。  
17、标准样板：≥24个标准样板架（可一次投放≥48块150×70mm样板）。
18、供水量调节范围：≤0～4 LPM。
19、水消耗量：≤7L/天（凝露用水）；≤3L/分钟（喷淋用水）。         
20、纯水机参数要求：
①、输入电压：220V，50Hz-60Hz，功率：≤70W
②、内原水压力：≥0.15MPa
③、内原水水质要求： ≤250μs/cm 
④、内出水水质在线电导率：≤1μs/cm
⑤、产水量：≥50L/h
⑦、储水桶容积：≥200L。
四、主要配置：主机1台
五、备品备件：纯水机1套、样板架24个、样板固定卡簧48个、黑板温度传感器固定架1套、辐照传感器固定架1套、UVB313灯管8支和UVA340灯管24支、密封架4个、嵌板48块、塑料扳手1把、进水管、排水管各1条。
	1套
	工业

	3
	电子万能材料试验机
	一、主要用途：用于材料和成品做力学性能测试。
二、依据标准：符合GB/T 1040.1-2025《塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则》、GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》检测要求
三、技术指标：
1.1 主机最大载荷：≥2kN。
1.2 准确度等级：≤0.5级。
1.3 试验速度范围：（0.00005～2000）mm/min可调。
1.4 横梁位置分辨力：≤0.02μm。
1.5 最大返回速度：≥2400 mm/min。
1.6 机架轴向刚度： ≥50kN/mm。
1.7 横梁移动速度精度：≤设定值的±0.1%。
1.8  位移测量精度：≤设定值的±0.1%。
1.9  数据采集频率（获取从试验机到PC的最终原始数据）：采集速率不低于每秒钟采集1000组数据（不限于速度控制、载荷控制、应力控制、位移控制等试验模式，至少4通道同步采集）。
1.10 BNC接口：≥2个，DC:±10V。
1.11 增量编码器通道（TTL）：≥ 2个。
1.13 横梁移动距离：工作平台到横梁间的最大可移动距离≥1250mm。
1.14有效试验宽度：≥420mm。
1.15 主机带触摸屏和手操控盒触摸屏自带操作系统，可通过触摸屏完成试验操作。
1.16 主机结构：台式型设备，门式结构。
1.17 大变形测量范围：≥10mm～800mm；标距：10 mm /20 mm /25 mm/50 mm）。
1.18 大变形示值误差：示值的≤±0.5%以内。
1.19 大变形测量分辨力：≤0.005mm。
2.1主机系统
2.1.1主机采用双导柱导向增加设备的横向刚性；
2.1.2传动系统采用伺服直驱带动同步带传动结构；
2.1.3高刚度的传感器组件，过载力≥150%；
2.1.4主机配置标准的设备状态可视化交互系统；
2.1.5设备配置双通道配电单元，提供至少2路独立交流电源输出；
2.1.6设备配备液晶触摸彩屏操作盒，具有载荷、位移显示、微调横梁功能，双模式通讯。
2.2 控制器系统
2.2.1 具有全数字控制、多信道采集、高速数据传输等功能；
2.2.2 具有TEDS自识别功能，可实现系统能自动识别传感器，并读取校准参数；
2.2.3 支持以太网/USB接口方式，可完成低频率的波形试验，如正弦波，三角波等
2.2.4 AD测量通道≥6路，信号采集频率≥4MHz，分辨率≤20bit;
2.2.5 配置防撞保护功能，电气系统符合标准要求；
2.3 软件系统
2.3.1 软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；
2.3.2 软件支持试验进度可视化显示、一键导出原始数据及支持一键切换语言等功能；
2.3.3 试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足曲线分析与结果比对方面的需求；
2.3.4 软件具有自定义坐标轴默认边界，支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，试验数据可进行比对分析；
四、主要配置：主机1台。
五、备品备件：橡胶塑料拉伸用夹具1套，编织袋等软质塑料拉伸用夹具1套，塑料弯曲性能夹具1套、塑料压缩性能夹具1套，剥离强度夹具1套、大变形1套、专用系统控制器1套、夹具更换专用工具1套。
	1套
	工业

	4
	X射线荧光光谱仪
	一、主要用途：定量和定性分析贵金属元素、定量和定性分析氢元素、鉴定海水与淡水珍珠、鉴定天然与人工红蓝宝石
二、依据标准：满足GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》、GB 18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》检测要求
三、技术指标：
1、采用数字多道技术；
2、SDD探测器，能量分辨率≤ 127eV @ 5.9keV；最大计数率≥150,000 cps，能量线性≤±0.05%；配备数字信号处理器；
3、探测器帕尔贴电制冷温度：-20℃±0.2℃；
4、铍窗 X 射线光管，铍窗厚度≤200μm，X 光管设计使用寿命≥30000小时；
5、输出电压： 0～50kV 连续可调，精度≤±0.05%；输出电流 0～1mA 连续可调，稳定性≤±0.05%；
核心分析算法：采用快速基本参数法 (FP 法)、经验系数法混合定量模型；集成小波变换自适应背景扣除算法； 
7、检测含量范围：1ppm～99.99%；
8、贵金属专用谱线重叠解卷积算法；
9、依据GB/T 18043自动计算多次测量不确定度；
10、可精确区分Au9999与Au999高纯黄金，检测误差≤±0.01%；
11、可检测宝玉石，支持海水/淡水珍珠区分、天然/人工红蓝宝石区分；
12、可检测 0.1μm～50μm 厚度的镀金/包金层；
13、元素检测范围：钠 (Na)～铀 (U)，可高效分析 Na、Mg、Al、Si、P、S 等关键轻元素；
14、智能真空系统：抽气速度≥2.3升/秒，最高真空度≤100Pa；真空度稳定性≤±3Pa；
15、独立切换复合滤光片≥8 组，可更换准直器≥6 档 (φ0.5mm～φ8mm)；
16、支持微区点测，最小测试区域≤0.5mm×0.5mm；
17、软件远程控制高压+双重防护结构箱体+感应开关保护；
18、探测器自动峰位校准（银铜双峰校正，精度≤±0.05eV）；
19、抽真空测量室尺寸：≥φ10cm×9cm。
四、主要配置：主机1台
五、测量附件：真空泵1台
六、其它配置：系统控制器1套
	1套
	工业

	5
	傅里叶红外光谱仪
	一、主要用途：检测珠宝玉石种属、鉴定天然宝石与合成宝石、鉴定天然宝石与处理宝石
二、依据标准：符合GB/T16553-2017检测要求
三、技术指标：
1、光谱范围：8000 cm-1 ～350 cm-1； 
2、全光谱线性准确度:≤0.3%T；
3、检测器：采用≥24位500kHzA/D转换器保证高精度、高速数据采集；
●4、信噪比（灵敏度）：≤55000：1（@4cm-1，1分钟测试，峰-峰值）（投标文件中提供官方宣传彩页，同时提供软件截图佐证）；
★5、波数准确度：≤0.05 cm-1 @ 2,000 cm-1 ；（投标文件中提供证明材料）
6、波数精度：<0.0005 cm-1 @ 2,000 cm-1  (10次重复测量)；
●7、分辨率：≤2cm-1 ，分辨率连续可调，调节精度≤0.1cm-1 （投标文件中提供官方宣传彩页，同时提供软件截图佐证）；
8、干涉仪：永久准直的干涉仪。镀金光学镜、30度光学补偿设计，电磁驱动、无摩擦轴承，抗振动、DSP控制；
9、激光器：固态半导体激光器；
10、红外光源：冷却中红外陶瓷光源；
★11、反射镜：标配镀金（投标文件中提供证明材料）；
12、红外主机与计算机通讯采用“以太”网接口或USB接口；
★13、光斑向前反射附件：视频能实时显示功能，可以观察样品检测位置信息（投标文件中提供证明材料）；
14、红外软件（至少包括）：红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件；H2O/CO2 自动补偿软件；自检软件；宏程序软件；
四、主要配置：主机1台
五、测量附件：透射模块
六、测量附件：光斑向前反射附件
七、其它配置：系统控制器1套
	1套
	工业
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	全自动影像仪
	一、主要用途：零部件精密尺寸检测
二、依据标准：符合GB/T 16857.7-2022检测要求
三、技术指标：
1、运动行程：≥X：600mm，Y：700mm，Z：200mm。
2、龙门承重:≥80kg。
3、工作台移动运动速度:≥600mm/s。
4、X/Y精度：≤（2.0+L/200）μm。
5、Z轴精度：≤（4+L/100）μm。
6、摄像机像素：≥320万。
7、光学镜头：倍率:0.7～4.5×，视频放大倍率:28～180×。
8、测量软件具有自动对焦功能。
9、玻璃台承重:≥100kg。
10、花岗岩底座,龙门机构。
11、具有几何测量功能，包括绘图、标注、编辑、测量等操作面板，提供点、线、圆、弧、椭圆、槽、矩形、环、曲线等的测量及绘制。
四、主要配置：主机1台，系统控制器1台，校正块1个，三维探针1套，三维软件1套，测量软件1套，加密锁1个
	1套
	工业
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	金相显微镜
	一、主要用途：用于金属显微组织的检测；
二、依据标准：符合JB/T 10077-1999检测要求
三、技术指标：
1、光学系统：无限远光学系统，观察方式：明场、暗场、偏光、微分干涉；
2、观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，可接驳成像系统，45°倾斜，瞳距48-86mm，眼点可调，分光比100：0，0：100；
3、目镜：超宽视野目镜10×（视场数Ф25mm），高眼点，屈光度可调；
★4、物镜转换器：电动五孔编码物镜转换器，带DIC插槽（投标文件中提供证明材料）；
5、物镜：齐焦距离≥45mm，配置5颗无限远平场复消色差明暗场物镜、参数须满足以下要求：
无限远平场复消色差明暗场物镜5×，数值孔径≥0.15，工作距离≥20mm；
无限远平场复消色差明暗场物镜10×，数值孔径≥0.3，工作距离≥11mm；
无限远平场复消色差明暗场物镜20×，数值孔径≥0.45，工作距离≥3mm；
无限远平场复消色差明暗场物镜50×，数值孔径≥0.8，工作距离≥1mm；无限远平场复消色差明暗场物镜100×，数值孔径≥0.9，工作距离≥1mm；
6、照明系统：LED，色温4500K显色指数≥95；
7、调焦系统：粗微调同轴，可设置松紧，微调格值≤1μm；
8、载物台：平板载物台≥260*200mm，行程≥50*50mm，偏光附件，微分干涉附件；
9、智能管理：改变物镜放大倍率时，面板主动显示当前物镜倍率指示灯，且控制电路会自动调节光强至最合适；
●10、软件能够自动识别且显示物镜倍率，物镜切换时软件自动切换标定数据（投标文件中提供官方宣传彩页佐证）；
11、芯片尺寸：≥1.1"，像元尺寸：≥2.64*2.64(μm)，帧率@分辨率：≥20fps@2000万像素；
12、快门模式：卷帘快门传感器，数据接口：USB3.0；
13、测量：至少带有智能寻边功能，有静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等不少于28种测量方式；
14、实时图像拼接：动态的捕捉定量位移后的图像后自动后台无缝拼接，可以展现全景显微图像；
●15、实时景深融合：对不同焦平面的光学显微图像(同一视场)的图像进行融合（投标文件中提供枝晶200X观察景深合成的样品图片佐证具备景深合成功能）,可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察；
16、保存方案：软件可针对不同物镜单独设置参数方案，设置至少1700个参数方案，针对不同样本，任意调用程序。
四、主要配置：主机1台（含系统控制器），10X目镜1对，5X、10X、20X、50X物镜各1个，磨抛设备1台，金相切割设备1台，图像采集软件1套，金相分析软件1套，防尘罩1个。
	1套
	工业
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	▲商用燃气灶具综合性能测试系统
	一、主要用途：按国标完成型式试验、出厂检验、3C 认证、能效备案与市场抽检，确保产品安全、能效、环保达标。
二、依据标准：符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测要求
三、技术指标：
（一）商用灶检测部分
1、具备自动搅拌功能，实时监控水温、耗气量，能同时计算实验数据，即时反应灶具的工作状态，以微电脑技术将测试参数及控制信号实现计算机与测试系统之间的传输，通过人机界面操作，进行测试自动化控制。通过软件集成，实现原始记录存储，自动生成检测报告。测试系统实现燃气流量不超过25m3/h的中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱、平头炉、煮食炉等产品，实现热负荷准确度试验(含燃气蒸箱)、热效率性能试验(含燃气蒸箱)、燃烧工况试验、熄火保护装置试验、点火器试验（能实现交直流供电输出）、表面温升试验、蒸汽压力试验、水烧沸时间试验等项目的测试。
2.燃气的通断采用电磁阀控制，燃气进气采用稳压阀稳压，保证燃烧过程中压力稳定无波动。燃气管路设置连接≥3个流量计并联连接的接口，不同量程流量计可自由切换。
3.电脑控制系统对测试过程中的参数：水温、燃气消耗量、燃气温度、燃气压力、环境温度、大气压值、烟气温度、蒸汽温度、蒸腔内蒸汽压力进行自动采集，并自动计算出热负荷、热效率等测试结果。形成含有原始数据的热负荷、热效率、干烟气中CO含量、表面温升测试的原始记录表格。
4.采用自动控制搅拌机械装置进行锅内测试水的搅拌，有伺服电机自动搅拌功能，搅拌速度≥30 次/分钟（可调）。
5.设备参数及精度要求：
(1) 工作电源：交流 220V±10%，50Hz，2000W±10%。
(2) 燃气压力测试：至少覆盖0～5000Pa，精度：≤±0.075% F.S.。
(3) 燃气温度测试：至少覆盖0～60℃ , 精度：≤0.15±0.002t ±0.15%t（t 为当前温度），显示精度：≤0.1℃。
(4) 水温测试：至少覆盖0～100℃ , 精度：≤0.15±0.002t ±0.15%t（t 为当前温度），显示精度：≤0.1℃ , 热响应 时间≤0.5s
(5) 燃气流量计：至少覆盖量程 0.01m³/h～3m³/h，精度：≤±1.0% F.S（湿表）；量程 0.01～6m³/h，精度≤±1.0% F.S.（湿表）
(6) 烟气温度测试：至少覆盖0～800℃ , 显示精度：≤1℃，
(7) 环境温度测试：至少覆盖0～60℃ , 精度：≤±0.5%F.S.，显示精度：≤0.1℃。
(8) 大气压测试：至少覆盖80kPa～110kPa，精度：≤±0.075%F.S.。
(9) 蒸汽温度：至少覆盖0～150℃ , 精度：≤0.15±0.002t ±0.15%t（t 为当前温度），显示精度：≤0.1℃。
二、壁挂炉、热水器部分
满足GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》、GB25034-2020《燃气采暖热水炉》等标准检测要求。
1、测试功能
1.1卫浴系统（供热水系统）
（1） 热效率 
（2） 产热水能力
（3） 热负荷准确度
（4） 最高生活热水温度
（5） 停水温升
（6） 加热时间
（7） 套管式生活热水过热
（8） 启动水流量
（9） 停机水流量
（10）水温控制
(11)  排烟温度
（12）部分负荷热效率（50%）
（13）水温超调幅度
（14）热水温度稳定时间
（15）生活热水水温限制装置/功能
1.2采暖系统
（1）采暖热输入 
（2）采暖热输出
（3）热负荷准确度
（4）采暖热效率
（5）启动水温
（6）排烟温度                      
（7）供热优先性能 
（8）燃气系统一次压力、二次压力测试
（9）部分负荷热效率（30%）
（10）采暖系统水温限制装置/功能
2、技术指标
2.1燃气测量系统
燃气温度范围：至少覆盖0℃～50℃   精度≤0.15±0.002t ±0.15%t（t为当前温度）  
2.2供热水路系统
供热进水温度：至少覆盖0℃～60℃   精度≤0.15±0.002t ±0.15%t（t为当前温度）
供热出水温度：至少覆盖0℃～120℃  精度≤0.15±0.002t ±0.15%t（t为当前温度）
2.3供暖水路系统
供暖进水温度：至少覆盖0℃～120℃  精度≤0.15±0.002t ±0.15%t（t为当前温度）
供暖出水温度：0℃～120℃  精度≤0.15±0.002t ±0.15%t（t为当前温度）
2.4压力
供热水路进水压力 至少覆盖0～0.6MPa ±0.25% F.S.
供暖水路系统压力 至少覆盖0～1.0MPa ±0.25% F.S.
供暖水路进出水差压±200kPa ±0.25% F.S.
2.5燃气压力
流量计内压力：至少覆盖0～5000Pa±0. 25%F.S.
器具前压力：至少覆盖0～5000Pa±0. 25%F.S.
二次压力：至少覆盖0～5000Pa±0.25%F.S.
2.6水压调节阀调节水压：至少覆盖0～0.4MPa ±0.5% F.S.
2.7流量
供热系统供热水流量 ：3-40L/min ±0.5% F.S.
供暖系统供暖水流量：5-50L/min ±0.5% F.S.
燃气系统燃气流量：6m3/h±1% F.S.湿表。
●2.8燃气压力和水流量自动调节（投标文件中提供官方宣传彩页佐证，同时提供自动调节装置的实物图片）
三、配套至少2m³恒温恒压供水系统1套
1、设备输入电源：AC380V±10%，50Hz。
2、使用环境温度：至少覆盖4℃～35℃。
3、温度波动度：≤±2℃,传感器精度0.15±0.002t ±0.15%t（t为当前温度），显示精度≤0.1℃。
4、配水水温输出范围：至少覆盖10℃～30℃。
5、配≥2个1 m³方形储水罐，内外304不锈钢，保温层厚度≥50mm。
6、储水罐的外部进行保温隔热处理并且进行防护处理。
7、输送水泵，流量≥1.8m3/h，扬程≥100米。
8、循环水泵，流量：≥10m3/h。
9、出水口压力0.05-0.6MPa，分辨率为≤0.01MPa、传感器精度±0.25%FS；压力恒定，其波≤0.01MPa。可在触摸屏上任意设置。
10、智能控制系统，升降温迅速，温度稳定。
11、可内外循环，内循环保证温度均匀恒定，循环泵可把槽内被加热或降温液体外引去恒温水系统外实验器测试使用。
12、配冷水循环装置，通制冷降温系统来实现体系内部快速降温，可用于高温下放热反应的温度控制。
13、可设置≥24小时工作模式，定时开关机。
14、具有防冻功能。
四、主要配置：主机1台
五、备品备件：嵌入式工控机1套。
	1套
	工业
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	气相色谱仪
	一、主要用途：用于天然气的组成分析，液化石油气常量组分分析。
二、依据标准：满足GB/T 13610-2020《天然气的组成分析 气相色谱法》、GB/T 10410-2008《人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法》检测要求
三、技术指标：
1.整机技术参数
(1)温控区：≥8路独立控温。
(2)载气控制：
①分析过程与仪器空置载气节省功能。
②配置≥13路EPC。
③EPC气体流量控制（全程反控操作/显示），参数如下：
④气体流量控制范围：（0～999.99）mL/min，
⑤流量控制精度：≤0.001mL/min。
⑥压力控制精度：≤0.001psi
⑦保留时间重现性: ≤0.003min
⑧峰面积重现性: ≤ 1.0% RSD
(3)检测器：
①可同时安装≥3个检测器。
(4)辅助装置：顶空装置、热解析装置、吹扫捕集装置、自动进样器等。
(5)操作性：可通过计算机色谱数据处理系统/仪器操作面板对仪器进行各项操作。
(6)色谱数据处理系统：可通过计算机色谱数据处理系统对色谱仪器、液体自动进样器进行参数设置和信号收集。
(7)智能化的仪器报警与自诊断
①开机自检，气路系统流量诊断，避免无气加热，实现断气降温。
②仪器故障自诊断与提示。
(8)显示屏：≥10英寸触摸屏。
(9)分析过程自动化功能：具有外部事件表。
2.柱箱
(1)柱箱温控范围：（室温+8）℃～460℃。
(2)程序升温速率：0.1℃/min～180℃/min。
(3)降温速度：450℃到50℃， ≤6min(室温22℃)。
(4)高精度温度控制系统，控温精度≤0.03℃（或不超过0.1%）。
(5)程序升温重复性：≤1%。
(6)程序升温最大阶数：≥44阶。
(7)程序升温最长时间：每阶999.9min。
(8)定性重复性≤1%。
(9)过温保护：具有软硬件双重过温保护，通过仪器操作面板设置保护温度和通过仪器电路硬件设置超温保护,提供稳定工作状态。
(10)开门柱箱电机自动停转、柱箱加热丝停止加热，关门自动恢复。
(11)设置脚本，可实现仪器远程开机运行，关机时执行仪器关机程序，无需人员在现场等待。
3.进样系统
(1)分流/不分流进样口（毛细柱进样口，带隔垫吹扫）。
(2)最大分流比：1000:1
(3)填充柱进样口
(4)阀进样
(5)温度范围：（室温+5）℃～450℃。
(6)压力设定范围：0～100 psi。
(7)载气控制模式：支持恒流，恒压，程序升压，升序升流，大气压力和环境温度变化补偿。
4.热导检测器（TCD）
(1)灵敏度：S≥10000mV·mL/mg。
(2)基线漂移：≤0.2mV/30min。
(3)基线噪声：≤0.1mV。
5.反控色谱数据处理系统软件
(1)中文界面，全PC控制GC参数，无需键盘设定，软件可以设置和控制各个模块的温度，包括柱箱、进样口、检测器，还可控制EPC的流量/压力。
(2)色谱数据处理系统可自动检测仪器配置，根据配置自动调整仪器控制参数，包括：进样口、检测器、EPC。
(3)支持≥2个检测器同时采集，可同时承担其他分析任务：色谱数据处理系统插件支持≥4个通道的同时采集，四路模拟信号，四路数字信号输出。
(4)输出信号范围：-1250 mV～1250 mV。
(5)采集精度：1微伏。
(6)智能同步启动的功能。
(7)运行环境：可以在操作系统下工作。
(8)支持多内标功能，可灵活分组功能，支持分组校准、未知物分组。
(9)具有背景扣除、方法自动切换功能，PC机控制，自动进样器序列进样，通过改变方法参数。
(10)根据谱图可计算峰的保留时间、峰面积或峰高的重复性（相对标准偏差、标准偏差）。
四、主要配置：主机1台
五、备品备件：双热导1套、双填充柱进样口1套、专用柱3根、四气路1套、自动六通阀4套、EPC4个、液化气专用柱 6m×φ4、系统控制器1套。
	1套
	工业
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	烟气分析仪
	一、主要用途：判断燃烧是否充分,环保是否达标。
二、依据标准：满足GB 16410-2020《家用燃气灶具》、GB 30720-2025：GB/T 31911-2015《燃气燃烧器具排放物测定方法》检测要求。
三、技术指标：
1、可以分析检测废气污染源和环境空气中的O2、CO、CO2、CH4、C3H8、CxHy、NO、NO2、N2O、NOx、SO2、烟气温度、环境温度、差压、流速等指标。符合《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》（HJ 629-2011）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》（HJ 692-2014）、《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》（HJ 870-2017）、《固定污染源废气 一氧化碳的测定 非分散红外吸收法》（HJ/T 44-1999）的相应要求。
2、包含主机及加热采样及预处理系统，仪器可同时检测并显示O2、CO、CO2、CH4、C3H8、CxHy、NO、NO2、N2O、NOx、SO2、烟气温度、环境温度、差压、采样流量、流速、采样泵负荷、伴热管线温度、制冷器温度等。
3、整机采用一体化结构，无需单独配备预处理系统，除湿冷凝单元、分析单元、锂电池单元全部集成内置在主机内部，整机重量≤8kg。
4、内置锂离子电池组，可不外接电源进行开机和红外传感器预热并减少测试现场预热红外传感器等待时间，锂电池可支持主机待机工作≥2个小时。
5、仪器包覆橡胶的全铝外壳具。
6、配套≥7英寸、分辨率≥800×480的TFT全彩色触摸显示屏，可以触摸调控设置页面内容。可显示的测量项目能任意互换，测量单位多种可选并互换（含ppm、mg/m3等），单一页面可显示测量项目≥12个，测量单元项目带放大功能，ppm单位换算成 mg/m3单位可自由设定基准氧，可根据设定基准氧折算计算排放浓度等。
7、内置恒定流量气体采样气泵，烟道负压～20kpa时依然可以正常工作，最大负压≥67kpa，内置流量传感器，可检测并显示采样流量，高于或低于设定值时，自动报警。
8、配备烟尘颗粒物两级过滤器单元，可过滤烟尘及颗粒物。采样探针部门内置初级过滤芯，过滤等级≤10μm，主机前端内置精细过滤芯，过滤等级≤1μm，仪器内部内置过滤芯，过滤等级≤0.1μm。所有过滤芯应可清洗并重复使用，配备耐高温烟尘过滤装置。
9、全程伴热采样系统：≥3米长加热采样管线于主机卡套接头式连接，由主机直接供电和控温，并对该温度进行监测和高低温报警，加热温度120℃～200℃可进行调整，可恒温加热到≥180℃，伴热管线温度可在主机上实时显示。可拆卸加热手柄，与采样管线快速弹簧卡套接头式连接，手柄内部带弹簧卡套可更换过滤器。耐温≥1500℃合金钢材质采样探针长度≥1500mm带前置螺旋过滤接头，采样探针带30×75mm前置陶瓷过滤器和热反射板（用于1500mm×￠10mm探管）适合高温场合，前置陶瓷过滤器≥10个，热反射板≥2个，陶瓷采样探针耐温≥1700℃、≥10根，配套耐高温烟尘过滤装置可过滤水和烟尘杂质。
10、配备烟气预处理单元：仪器内置双级串联高效帕尔帖器制冷器，通过降低样气露点，除湿干燥，制冷器工作温度≤+4℃，蠕动泵可自动排水。
11、仪器开机带自动零点校准功能。测量过程可按用户设定的时间间隔自动进行零点校准。
12、仪器具有远程投屏功能，红外传感器预热时间≤25分钟。
13、被检测气体对红外光的吸收遵循朗伯～比尔定律，分析仪主机内部有样气室、滤光片、帕尔贴制冷器、锂电池模块、抽气泵、蠕动泵、红外检测器、气体管路、数据处理模块等组成。
★14、自动测量程序，可设定总测量时长、单个样品测量时长、分钟平均值和总平均值功能等，自动保存测量结果并可后续完整调阅。仪器自带图表化的测量数据和曲线图直观显示。数据调阅时可根据用户设置自动计算1～60分钟测量结果的均值。所有测量结果及计算结果均可打印。（投标文件中提供证明材料）
15、数据存储点≥20000点，可通过安装有APP的终端远程控制仪器和传输测量结果，也可通过USB或互联网将CSV或PDF格式的文件发送到PC机。
16、具备不同的数据通讯接口：WLAN、AUX扩展接口、USB、4～20mA，8通道4～20mA模拟输出，4通道模拟量输入。通用模拟量输入AUXO～10Vdc/4～20Ma/NiCrNI。
17、4h零点漂移、量程漂移：CO、CO2、CH4、C3H8、SO2、NO、NO2、N2O≤±1％（校准量程＜50ppm时，≤±5%C.S.），O2≤±1％。
●18、具备加酸接口可配备加磷酸装置（投标文件中提供官方宣传彩页佐证，同时提供加酸装置的实物照片）。
二、测量参数
仪器可同时直接检测并显示下列指标：
	测量成分
	传感器类型
	测量范围
	分辨率
	精度

	O2
	顺磁传感器
	0～25.00%
	0.01%
	1.0级

	CO
	非分散红外
	0～100/50000ppm
	0.1ppm
	1.0级

	CO2
	非分散红外
	0～100.00%
	0.01%
	1.0级

	CH4
	非分散红外
	0～100/20000ppm
	0.1ppm
	1.0级

	C3H8
	非分散红外
	0～100/20000ppm
	0.1ppm
	1.0级

	CxHy
	非分散红外
	0～100/20000ppm
	0.1ppm
	1.0级

	SO2
	非分散红外
	0～100/5000ppm
	0.1ppm
	1.0级

	NO
	非分散红外
	 0～100/5000ppm
	0.1ppm
	1.0级

	NO2
	非分散红外
	 0～100/1000ppm
	0.1ppm
	1.0级

	N2O
	非分散红外
	 0～100/1000ppm
	0.1ppm
	1.0级

	烟气温度
	NiCrNi热电偶
	0～1500℃
	0.1℃
	2.0级

	环境温度
	NiCrNi热电偶
	0～100℃
	0.1℃
	2.0级

	差压测量
	应变压力传感器
	±120hPa
	0.1Pa
	2.0级

	采样流量
	流量传感器
	0～90L/h
	0.1L/h
	2.0级

	烟气流速
	皮托管
	0～100m/s
	1m/s
	2.0级


四、主要配置：主机1台
[bookmark: OLE_LINK4]五、备品备件：≥3m长加热采样管线1根、1000mmX￠16mm加热采样探针1根、可拆卸工业加热手柄1套、1000mmX￠12mm采样探针1根、30X75mm前置陶瓷过滤器5个、1000mmX￠10mm陶瓷采样探针5根、热反射板2个、前置预处理装置2套、标定装置2套、数据传输软件1套、环境温度探头1个、数据U盘1个、耐高温玻璃纤维棉过滤器2盒、电源线1根、PTFE精细过滤器5个、清洁维护套装1套、配件包2个。
	1套
	工业
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	家用燃气灶具综合性能测试系统
	一、主要用途：用于家用燃气灶性能的测试。
二、依据标准：满足GB 16410-2020《家用燃气灶具》，GB/T 16411-2023《家用燃气燃烧器具的通用试验方法》，GB/T 30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》检测要求
一、测试项目
1）热效率测试              
2）热负荷测试
3）热负荷准确度             
4）燃气压力测试
5）燃气温度测试             
6）燃气流量测试
7）水温（初温、实时监视温度、终温）测试
二、技术参数
1、工作电源：交流220V±10%，50Hz。
2、燃气压力测试：至少覆盖0-5000Pa，精度：≤±0.25% F.S.。
3、燃气温度测试：至少覆盖0-60℃，精度：±0.15±0.002t ±0.15%t（t为当前温度），显示精度：≤0.1℃。
●4、水温测试：至少覆盖0-100℃，精度：±0.25% F.S.，显示精度：≤0.1℃，热响应时间≤0.5s（投标文件中提供证明材料）
5、燃气流量计： 至少覆盖 0.01m³/h～3m³/h，精度≤±1.0% F.S（湿表） 
6、环境温度测试：0℃-60℃，精度：±0.5%，显示精度：≤0.1℃。 
7、大气压测试：0kPa-110kPa，精度：≤±0.075% F.S.。
8、测试角：可测试周围的辐射温度。
三、设备配置
●1、燃气的通断采用电磁阀/气动阀控制，燃气进气采用稳压阀稳压燃气压力自动调节（投标文件中提供官方宣传彩页佐证，同时提供燃气压力自动调节装置实物照片）。
2、采用电脑控制系统对测试过程中的参数：水温、燃气消耗量、燃气温度、燃气压力、环境温度、大气压值、烟气温度等进行自动采集，并自动计算出热负荷、热效率等测试结果。
3、设备系统配置流量计相匹配的通讯接口，仪器仪表相关参数自动保存于数据管理系统，可进行系统分析灶具的燃烧效能
4、测试台有可调空气进口，以便检测嵌入式灶具时调节助燃空气。
5、设备系统配置工控机自动测试、自动记录数据，并形成试验报告。设备面板测试工作台采用铝型材边框和喷涂板，并且带自锁脚轮，可方便移动。
6 、采用自动控制搅拌机械装置进行锅内测试水的搅拌。
四、主要配置：主机1台
五、备品备件：环形取样器支架1套、耐热冲击装置1套
	1套
	工业


三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc532199626]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

