第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

二、项目技术需求：

（一）第1包技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则。 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则。 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给甲方带来的一切损失。 |  |  |

- 第1包技术要求

一、系统技术要求：

系统配置：显示主机2个，软管手柄2条、喉镜手柄1把，硬镜手柄1把，图像处理工作站1台、推车1辆。

★1.显示功能：高清显示器，分辨率为 ≥1920×1080，采用≥13英寸触摸屏，支持双指缩放；

★2.图像处理工作站可无线兼容视频喉镜、视频硬镜、视频软镜，实时处理操作摄像画面；

3.图像处理工作站，可直接进行拍照、录像、调节亮度。

4.图像处理工作站可与手机进行互联，不受距离限制，可通过手机实时观察内镜操作画面，实时线上交流。

5.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；

6.支持远程会诊、教学、培训。

7.用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置，病历管理可单独设立密码；

8.可有线和无线连接打印机打印图文报告；

9.前置场景摄像头可移动，可拍照、固定支架可调节角度；

10.拍照功能：可通过前置摄像头的按键或者点击触摸屏按钮进行拍照。

★11.病历管理系统：支持病历管理功能，可制作图文报告内置≥5种报告模板、制作视频报告，查看、预览、打印病历报告。

12.网络功能：可通过接入网络实现添加好友、分享视频或图像文件和预约会诊（语音预约、语音留言预约、表单预约）功能。

13.具有≥4个Type-C。

14.画面信号同步输出功能：可通过HDMI 接口，连接具有HDMI 接收功能的监视器进行画面同步输出。

15.支持WiFi功能以及具有4G网络功能，系统在线升级，所需费用包含在投标总报价中。

16.可一键联系厂家，可以通过视频呼叫联系在线客服。

17.双镜切换功能：配置≥3路视频信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号；

18.具有专业的资讯交流平台，临床案例资讯，学术资讯。内置产品教学视频及消毒、灭菌视频。

19.供电方式：交流电及锂离子可充电电池两种方式供电，电池工作时间≥360分钟。

二：主机技术要求

★20：主机内置智能主控芯片：标配8G内存卡，可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬管手柄、视频软管手柄；

21：配置≥3.5英寸触摸显示屏，显示分辨率≥640×480；

22：主机可通过HDMI数据线连接显示器，实时传输视频喉镜、视频硬镜、视频软镜影像；

23：显示器能上下0o～130o转动，左右0～270o转动。视场角≥180o；

24：主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；

25可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；

26：屏幕亮度可调节，可设置语言，音量，日期；

27：显示器内部电源：锂聚合物电池，电压DC3.7V，持续工作时间≥240分钟；.

三、喉镜窥视手柄参数要求

28：采用数字电子成像技术：工作距离 20-100mm；

29：空间分辨率 ≥6LP/mm；视角≥90o；

30：光源照度：≥2000LUX,照明范围≥φ50mm,

★31：可调节的多功能手柄，一支手柄可配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；

32：调节角度≥18°；

★33：配备智能温控芯片加热除雾功能，稳定温度45o±5o；

34：可通过无线模块直接连接图像处理工作站；

35：叶片材质：聚碳酸酯

36：适用范围：新生儿、儿童、成人、成人大号；适用气管插管范围：新生儿—2.5-4.0mm;儿童—4.0-6.0mm;成人—6.0-9.0mm;成人大号—6.0mm以上;

四、硬管窥视手柄参数要求：

37：插入管长度 400mm±5％;

★38：插入部外径≤4.1mm±5％，可适配4.5mm以上内径的气管导管；

39：空间分辨率 ≥10.08LP/mm；视角≥90o；

40：光源照度≥400LUX，光源色温≥5000K;

41：插入部可塑性弯曲角度90o-150o；

★42：硬管采用具有记忆功能材质，可任意塑型，可在受热时自动复原，修复折痕；

43：配备给氧通道，可在插管的同时给氧；

44：适用于液体浸泡消毒，低温气体消毒；

45：可通过无线模块直接连接图像处理工作站或监视器；

五、软镜窥视手柄1参数要求 ：

46：可通过无线模块直接连接图像处理工作站，能够进行远程医疗、会诊等功能。

47：分辨率≥11.31p/mm。

48：光源照度≥400LUX。

49：采用数字电子成像技术；视角≥90°。

50：手柄重量≤250g,减轻医护长时间操作负担。

★51：插入部外径≤2.4mm。

52：软管末端可弯曲角度≥±150°。

53：插入部长度：≥600mm±5％。

54：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

55：操作手柄具有≤2个功能按键，可控制拍照、录像、画面冻结/解冻结、以及录中拍功能、冻结；

56：操作手柄具有不小于三级亮度调节按钮，适应不同操作环境。

57采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题；

六、软镜窥视手柄2参数要求 ：

58：可通过无线模块直接连接图像处理工作站，能够进行远程医疗、会诊等功能。

★59：分辨率≥11.31p/mm。

60：光源照度≥400LUX。

61：采用数字电子成像技术；视角≥90°。

★62：手柄重量≤250g。

63：插入部外径≤4.5mm，相应内置通道≥2.0mm。

64：软管末端可弯曲角度≥±150°。

65：插入部长度：≥600mm±5％。

66：采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题；

★67：操作手柄具有≤2个功能按键，可控制拍照、录像、画面冻结/解冻结、以及录中拍功能、冻结；

68：操作手柄具有≥三级亮度调节按钮，适应不同操作环境。

★69：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

七、困难气道推车

70、 车体由冷钢喷塑材料组成

71、台面：台面材质为冷钢喷塑材质，台面配有304材质不锈钢护栏。

72、正面：配置≥5层彩色抽屉。

73、右侧：单开门可存放≥4把可视软镜。

74、底部：车体四周安装有防撞装置；4寸豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。