采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc382548620]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订生效后，采购人向中标人支付70%合同款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 
注：
（1） 预付款保函形式：☑银行保函☑担保机构担保；
（2） 预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管；
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	安徽大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接采购人通知之日起5个月完成供货安装及调试等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc626387511]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	关键性指标项
	[bookmark: OLE_LINK14]★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	重要指标项
	■
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 3 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。
3.货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、厂家（制造商）测试报告、第三方检测机构出具的检测报告，提供其中之一即可。（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	无掩膜图形化系统
	★1、光刻样品尺寸：≥100mm×100mm；光刻最小线宽：≤0.8μm；
■2、光刻镜头配置：（投标文件中提供所投产品光刻镜头的出厂测试报告，需包含以下所有指标）
至少支持3个光刻写头电动切换：
光刻镜头1：最小线宽≤6µm，工作距离≥30mm；
光刻镜头2：最小线宽≤1.5µm，工作距离≥19mm；
光刻镜头3：最小线宽≤0.8µm，工作距离≥12mm；
单画幅尺寸误差≤千分之一，全画幅尺寸误差≤十万分之三；
3、软件具备指引光和虚拟投影两种交互式套刻指引功能，支持实时光刻图形的预览功能，具备光刻图形从零到全画幅的边缘灰度重叠能力，具备图像识别对焦功能；
[bookmark: OLE_LINK11]■4、支持256阶灰度光刻，表面粗糙度Sa≤1nm；（投标文件中提供灰度光刻结果的3D显微镜测量数据，另外还需要分别提供体现灰度光刻图纸处理和灰阶光刻矫正功能的配套软件截图）
5、运动台（XYZ轴）的步进精度≤50nm；
■6、载物台双向定位精度：≥+/-250nm；（投标文件中提供第三方机构出具的所投产品载物台双向定位精度的检测报告）
7、曝光波长：LED405nm；
★8、数字掩模分辨率：≥1920×1080，微镜尺寸≤7.6µm；
9、显微观测：支持显微观测且不会引起光刻胶变性；
10、支持最大样品厚度：≥13mm；
■11、支持样品电动旋转，旋转台的步进精度≤0.0005°，偏转角度≥±30°；（投标文件中需提供证明材料）
12、 具备原位光绘功能、物像绑定功能、成像拼接功能、畸变矫正功能、阵列画图、套刻画图。
★13、设备配置：
（1）无掩膜光刻系统1台；
（2）隔振光学平台1台；
（3）光刻系统软件1台；
（4）机械泵1台；
（5）电控箱1台。
	1
	工业
	/

	2
	高真空电子束蒸发镀膜机
	[bookmark: OLE_LINK9]1、真空腔室：主体材质为304不锈钢或同等性能以上材质，内壁做电解抛光处理，粗糙度Ra≤0.8μm；腔室有效工作尺寸≥φ500×H750mm，前门观察窗玻璃尺寸≥Φ100mm；配至少一套可拆卸的防污隔板；腔体需预留有不少于4个未使用的真空法兰接口，用于后期功能扩展；
■2、真空系统：配不少于一台分子泵和一台前级泵，分子泵抽速≥7200m3/h，前级泵要求采用无油涡旋干泵，抽速≥59.8m3/h，需配置超高真空插板阀和旁抽管路，分子泵可不停机更换样品；（投标文件中需提供证明材料）
3、真空极限：≥3.0×10-5Pa；
4、抽速：抽至5.0×10-4Pa≤30min；
5、基片台：有效镀膜尺寸≥6英寸方片，配一体式全尺寸挡板，挡板尺寸≥245mm，要求磁流体密封；基片台需要设计旋转，转速0-30转/分且可自行调整，要求磁流体密封；预留可升级衬底加热和水冷的所有真空法兰接口；
■6、电子束蒸发源：e型电子枪配备不少于一支，枪功率≥10Kw，电子枪高压稳定性：±1%；束流稳定性：±2%；抑弧反应时间≤10ms；配不少于6穴直冷式坩埚，坩埚配有电动防污挡板，具有高压灭弧自动复位功能；（投标文件中需提供证明材料）
■7、膜厚监控系统：需为基于石英晶体微天平原理的在线薄膜沉积控制仪，用于实时、高精度监控蒸发过程中的膜厚与沉积速率；膜厚仪厚度分辨率±0.015Å，控制器尺寸≤215mm×135mm，探头需采用主动水冷，水温控温精度要求±0.1℃；（投标文件中需提供证明材料）
8、操控系统：PLC+触摸屏手自一体操控系统，真空系统的控制分为手动和自动两种模式，自动模式下，根据腔内压强自动执行相关泵，阀的启闭；可远程监控，系统软件使用期限：永久有效；
9、报警保护：缺水报警、真空阀门互锁保护、过流过压保护、智能防误操作逻辑保护等；
■10、其它：需配齐该镀膜设备的外围设备：冷却循环水机配备不少于一台，制冷量≥6kw；静音气泵配备不少于一台，额定压力≥0.7MPa，最大流量≥115L/min。（投标文件中需提供证明材料）
	1
	工业
	/

	3
	▲刻蚀系统
	★1、等离子体功率源：采用固态射频源，功率上限≤100W，输出功率可调，带有自动匹配，匹配时间≤3s；最小工艺稳定运行功率≤3W，实时显示入射功率、反射功率、匹配位置、偏压值等信息，带有匹配位置预设功能；
2、工艺腔材质为铝材或同等性能以上材质，内径≤300mm，内高度≤150mm，内壁经耐腐氧化处理；
3、工艺腔内壁带有可拆卸内衬，内衬表面导电处理；
4、带有匀流装置；
5、工艺气体进气方式：工艺腔顶部四周与顶盖中心进气；
6、载片台位置固定；
（1）载片台直径≥100mm；
（2）基片刻蚀尺寸：≤4英寸；
[bookmark: OLE_LINK13]（3）样片冷却：水冷，5℃~室温，控温精度±1℃；
7、泵组：分子泵：≥600L/S；前级泵：抽速≥10L/S；
（1）采用碟阀调节工艺压力，工艺控压范围为1mTorr~1Torr；
（2）工艺腔本底极限真空：≤4E-4Pa；
（3）工艺腔真空压升≤1mTorr/min，24小时压升≤40Pa；
★8、机台气路配置需要满足如下材料刻蚀需求：二维材料：MoS2、WS2、MoSe2、WSe2、Graphene等；钝化层：氧化硅（SiO2）/氮化硅（SiNx）；硅基材料：Si、Poly-Si；有机物材料：Polymer、PR、SU8、PMMA、PI；
（1）气体配置：≥3路工艺气体；
（2）采用金属密封、防腐蚀、数字通讯质量流量计控制气体流量，气体种类与气体量程可以在线更改；
（3）气体管路接头采用VCR金属或同等性能以上材质接头，数字通讯质量流量计前后端设置防腐气动隔膜阀；
9、配置工控设备及配套专用控制系统
（1）数据采集系统基于板卡采集系统；
（2）采用彩色触摸屏显示器作为人机交互界面，水平固定横放；
（3）控制软件具有如下功能：
a. 用户等级与操作权限管理；
b. 自动运行与工程维护界面模块；
c. 实时显示机台状态；
d. 日志管理功能，工艺过程参数记录、机台事件记录以及机台警报与异常记录，生成Log文件；
e. 动作互锁功能；
f. 工艺菜单编辑功能；
g. 机台异常处理功能；
h. 单次刻蚀，支持多步刻蚀；
i. 部件生命周期管理；
10、带有安全互锁与急停机制；
11、带有异常处理机制：支持无人值守自动运行；
12、刻蚀速率：Si刻蚀速率：（5~50）nm/min；SiO2/SiNx刻蚀速率：（5~50）nm/min；PR刻蚀速率：（10~100）nm/min；MoS2/WS2/MoSe2/WSe2(逐层刻蚀)：（0.1~1）layer/min；
■13、刻蚀表面粗糙度≤1nm；
■14、最小离子能量≤10eV；
★15、整机由一套反应离子刻蚀系统、一台冷水机组成。
	1
	工业
	/


注:以上1-3项产品共同组成一套光学微腔器件加工与测试设备。
三、安装调试、质保及售后服务要求
1、安装调试：
（1）中标人需协助安装调试前的准备工作，中标人需提供设备安装调试服务及相应的技术指导服务。
（2）货物到达采购人指定交货地点后，中标人在接到采购人通知后进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少2人）进行培训，相关费用包含在本项目投标报价中。 
2、售后服务：
（1）质保期内，中标人需提供7×24小时技术支持热线服务。如仪器出现故障时，中标人应在12小时内对采购人的维修要求作出响应，如未能解决故障中标人需在24小时内到达现场维修直至故障解决。 

四、报价要求
本项目报投标总报价。投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中所有责任、义务和风险。
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