采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。
注：
（1）预付款保函形式：☑银行保函 ☑担保机构担保
（2）预付款保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。
②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	安徽大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接采购人通知之日起4个月内完成供货安装调试及验收等所有工作。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。其中高性能GPU科学计算节点、大显存AI训练与图形计算节点和备份硬盘及硬盘柜：自验收合格之日起3年原厂质保服务（含部件更换、现场维修等）。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。	
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（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	关键性指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	重要指标项
	■
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	一般指标项
	●
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 3 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲中红外多波段光谱探测系统
	1、中红外光源和探测模块
★（1）光源中心波长:4573nm±1nm；
（2）封装形式:封装带准直和红光合束；
■（3）电流调谐系数:≤0.08nm/mA，温度调谐系数:≤0.35nm/K，总调谐范围≥5nm；
裸管准直后功率:≥5mw；
（4）线宽:≤10MHz；
（5）带半导体制冷片(TEC)和温度传感器(NTC)；
（6）带650nm±10nm准直红光光源；
（7）驱动模块：最大输出电流350mA；TEC最大电流±3A；TEC最大电压5V；
（8）设置温度范围:0~50℃；
（9）锯齿波步进(调制系数)100mA/V；
●（10）带宽:DC-100kHz；
●（11）探测器带宽：≥10MHz；
●（12）探测器响应波长：2.7um-5.6um；
（13）探测器制冷方式：半导体制冷片；
（14）探测器响应：≥1.0×1010cm·Hz1/2/W；
■（15）具有中波红外热像模块（2um-14um）；
2、光学轮廓探测模块
（1）光源:白光LED；
（2）影像系统:分辨率≥1024×1024，黑白模式；
（3）标准视场:≥1.2mm×1.2mm（10×物镜）；
●（4）物镜塔台:5孔电动；
（5）XY位移平台：尺寸200mm×200mm；
●（6）移动范围:≥100mm×100mm；
（7）负载:≥10kg；控制方式:电动；
（8）水平调整:±3°；
■（9）Z轴聚焦：行程≥100mm；控制方式:电动；
■（10）Z向扫描范围:≥10mm；
●（11）形貌重复性:≤0.1nm【白光干涉模式】；
（12）粗糙度重复性:≤0.005nm【白光干涉模
式】；
■（13）台阶测量准确度：≤0.5%；重复性：≤0.1%，1σ【白光干涉模式】；
■（14）台阶测量准确度：≤（0.2+L/100）μm，
重复性：≤12nm【共聚焦模式】；
3、数据处理模块
3.1高性能GPU科学计算节点:
■（1）处理器规格：不少于2颗计算中心级处理器，不低于96核心192线程/颗，基础主频不低于2.6GHz，全核睿频频率不低于4.1GHz，单核最高加速频率不低于4.5GHz, 三级缓存不低于384MB/颗；
（2）架构特性：支持 PCIe 5.0 高速扩展能力，满足不少于 6 个 GPU 计算模块及高速网卡、NVMe 扩展设备安装需求；
（3）内存配置：
a、容量规格：不低于576GB DDR5-4800MT/s ECC  RDIMM内存（支持24通道并行传输）；
b、技术参数：支持ECC错误校验、内存热备份功能；
c、扩展能力：主板提供24个DDR5 DIMM插槽（每处理器12槽），最大支持扩展至6TB内存；
（4）存储配置：
●a、系统盘
规格参数：不小于4TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD（TLC颗粒，OPAL 2.0 加密支持）；性能要求：连续读取速度≥7450MB/s，连续写入速度≥6900MB/s；
●b、数据盘
规格参数：配置不少于 4 块 M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe SSD，单盘容量不低于 8TB，总容量不低于 32TB；
性能要求：连续读取速度不低于 14800MB/s，连续写入速度不低于 13400MB/s；
可靠性要求：支持 S.M.A.R.T. 健康状态监测功能；
安装要求：提供满足上述 SSD 正常安装使用所需的 PCIe 5.0 转接卡、固定组件及散热组件，确保数据盘在服务器机箱内正常识别和运行；
（5）GPU模块配置：
■a、核心规格：配置不少于 2 块GPU 计算加速卡，单卡显存容量≥80GB，显存类型为 HBM2e 或同等级高带宽显存，单卡显存带宽≥1.9TB/s；单卡双精度浮点计算性能 FP64≥9.7TFLOPS，单精度浮点计算性能 FP32≥19.5TFLOPS，FP64 Tensor Core 计算性能≥19.5TFLOPS，TF32 Tensor Core 计算性能≥156TFLOPS，FP16/BF16 Tensor Core 计算性能≥312TFLOPS，INT8 Tensor Core 计算性能≥624TOPS；支持多实例 GPU 虚拟化或等效资源隔离能力，单卡可划分不少于 7 个独立 GPU 实例；支持 GPU 间互联或等效直连能力，双 GPU 间互联带宽≥600GB/s，并提供相应桥接组件； 
b、扩展性：最高可支持不少于6个GPU计算模块；
c、网络模块：①配置不少于两个万兆以太网络接口，满足服务器基础网络接入、远程管理和常规数据传输需求；
②配置不少于1块100Gbps高速网络适配器，单端口传输速率不低于100Gbps；
③高速网络适配器应支持RDMA远程直接内存访问能力，支持InfiniBand EDR和100GbE以太网双模式高速互联，具备低时延、高吞吐数据传输能力；
④高速网络适配器应兼容GPU计算服务器平台和Linux操作系统，支持科研计算、AI训练、多节点数据交换及高速存储访问等应用场景；
⑤支持3.1高性能GPU科学计算节点和3.2大显存AI训练与图形计算节点之间 100Gbps 点对点直连；
d、配置不少于4个热插拔冗余电源模块，单个电源模块额定输出功率≥2000W，配置电源总额定输出功率≥8000W；支持 N+N 或 N+1 冗余供电模式，任一电源模块故障时不影响系统稳定运行；电源模块应满足服务器CPU、GPU、存储及网络模块满负载稳定运行要求；输入电压范围 100–240V AC，功率因数≥0.96；在50%、100% 典型负载条件下电源转换效率均≥94%，支持过压、过流、过载、短路及过温保护；
3.2大显存AI训练与图形计算节点：
■（1）处理器规格：不少于2颗计算中心级处理器，不低于96核心192线程/颗，基础主频不低于2.6GHz，全核睿频频率不低于4.1GHz，单核最高加速频率不低于4.5GHz，三级缓存不低于384MB/颗；
（2）架构特性：支持 PCIe 5.0 高速扩展能力，满足不少于 6 个 GPU 计算模块及高速网卡、NVMe 扩展设备安装需求；
（3）内存配置：
a、容量规格：不低于384GB DDR5-4800MT/s ECCRDIMM内存（支持24通道并行传输）；
b、技术参数：支持ECC错误校验、内存热备份功能；
c、扩展能力：主板提供24个DDR5 DIMM插槽（每处理器12槽），最大支持扩展至6TB内存；
（4）存储配置：
●a、系统盘
规格参数：不小于4TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD（TLC 颗粒，OPAL 2.0 加密支持）；性能要求：连续读取速度≥7450MB/s，连续写入速度≥6900MB/s；
●b、数据盘
规格参数：配置不少于 2 块 M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe SSD，单盘容量不低于 8TB，总容量不低于 16TB；
性能要求：连续读取速度不低于 14800MB/s，连续写入速度不低于 13400MB/s；
可靠性要求：支持 S.M.A.R.T. 健康状态监测功能；
配套要求：提供满足上述 SSD 正常安装使用所需的 PCIe 5.0 转接卡、固定组件及散热组件，确保数据盘在服务器机箱内正常识别和运行。
（5）GPU模块配置：
■a、核心规格：配置不少于 2 块图形/AI 计算 GPU 加速卡，单卡显存容量≥96GB，显存类型为 GDDR7 ECC 或同等级纠错型高速显存，单卡显存位宽≥512-bit，单卡显存带宽≥1.79TB/s；单卡并行计算核心数量≥24000 个，单卡 FP32 单精度浮点计算性能≥120TFLOPS，AI 整数/低精度矩阵计算性能≥4000TOPS；支持 FP32、TF32、FP16/BF16、FP8、FP4 等多精度 AI 训练、推理及图形计算加速；支持 PCIe 5.0 x16 或同等级高速主机接口，支持 ECC 显存纠错，支持硬件级视频编解码加速，满足光谱图像处理及三维可视化等科研应用需求； 
b、扩展性：最高可支持不少于6个GPU计算模块；
c、网络模块：①配置不少于两个万兆以太网络接口，满足服务器基础网络接入、远程管理和常规数据传输需求；
②配置不少于1块100Gbps高速网络适配器，单端口传输速率不低于100Gbps；
③高速网络适配器应支持RDMA远程直接内存访问能力，支持InfiniBand EDR和100GbE以太网双模式高速互联，具备低时延、高吞吐数据传输能力；
④高速网络适配器应兼容GPU计算服务器平台和Linux操作系统，支持科研计算、AI训练、多节点数据交换及高速存储访问等应用场景；
⑤支持3.1高性能GPU科学计算节点和3.2大显存AI训练与图形计算节点之间 100Gbps 点对点直连；
d、配置不少于4个热插拔冗余电源模块，单个电源模块额定输出功率≥2000W，整机电源总额定输出功率≥8000W；支持 N+N 或 N+1 冗余供电模式，任一电源模块故障时不影响系统稳定运行；电源模块应满足服务器CPU、GPU、存储及网络模块满负载稳定运行要求；输入电压范围 100–240V AC，功率因数≥0.96，支持过压、过流、过载、短路及过温保护，在50%、100%典型负载条件下电源转换效率均≥94%；
3.3 备份硬盘及硬盘柜：
（1）硬盘柜：配置不少于1套多盘位磁盘阵列硬盘柜，支持2.5/3.5英寸 SATA 机械硬盘及固态硬盘，盘位数量不少于5个，支持 RAID 0/1/3/5/10 等阵列模式；
（2）备份硬盘：配置不少于5块 SATA 机械硬盘，单盘容量不低于16TB，总容量不低于80TB，转速不低于7200rpm，采用 CMR 垂直记录技术。
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三、安装调试、质保及售后服务要求
1、安装调试：
（1）中标人需协助安装调试前的准备工作，中标人需提供相关安装调试服务及相应的技术指导服务。
（2）货物到达采购人指定交货地点后，中标人在接到采购人通知后进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对采购人技术人员（至少2人）进行培训，相关费用包含在本项目投标报价中。 
2、售后服务：
（1）质保期内，中标人需提供7×24小时技术支持热线服务。如仪器出现故障时，中标人应在4小时内对采购人的维修要求作出响应，如未能解决故障中标人需在3个工作日内到达现场维修直至故障解决。 
（2）如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，中标人需提供升级服务。相关费用包含在本项目投标报价中。
四、报价要求
本项目报投标总价，投标总价包含货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。
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