第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装且调试验收合格后支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学合肥高等研究院智源楼1104室 |
| 3 | 供货及安装期限 | 1包：合同生效后120日历天；2包：合同生效后60日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后12个自然月 |

二、货物需求（1包）

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 允许偏离，提供产品彩页作为证明材料 |
| 其他要求 | 无 | 允许偏离，无需提供证明材料 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲气相色谱分析仪 | 1.仪器控制 1.1 自带全彩色电容触控屏，可通过触控屏幕进行仪器控制。 ■1.2 可通过平板电脑，笔记本等的浏览器实现对仪器的远程控制，非借助第三方软件。 2.技术指标： 2.1柱箱 2.1.1温度范围：室温以上8˚C~425˚C。 2.1.2 温度设定：控温精度≤0.1˚C；程序设定升温速率≤0.1˚C。 2.1.3 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，≥0.01˚C。 2.1.4 程序升温梯度：20个梯度（允许负梯度）。 2.1.5 最大运行时间：999.99分钟。 2.1.6 保留时间重现性: ＜0.06%。 2.1.7 峰面积重现性: ＜2% RSD。 2.2气体阀进样口（带EPC电子流量控制） 2.2.1最高使用温度：400˚C。 2.2.2可编程电子参数设定压力，流速和分流比。 2.2.3压力设定范围：0-100Psi, 精度≤0.01Psi。 2.2.4流量范围：0-500mL/min N2、0-1250mL/min H2或He。 2.2.5数字式电子气路控制。 2.2.6 最大分流比：7500:1。 2.3检测器 2.3.1氢火焰离子化检测器 2.3.1.1最低检测限（对十三烷）：＜3 pg C/s。 ■2.3.1.2线性动态范围：＞107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。 ■2.3.1.3数据采集速率：1000 Hz。 2.3.1.4标准的EPC 用于三种气体：空气、氢气、尾吹气。 2.3.1.5灭火自动检测和自动再点火。 2.3.1.6最高使用温度：425°C。 2.3.2 热导检测器 2.3.2.1 最高操作温度400°C。 2.3.2.2 最低检测限 (MDL) ＜800 pg 十三烷/mL。 2.3.2.3 线性动态范围105(±10%)。 ■2.3.2.4单丝TCD可实现开机后的快速基线稳定，低漂移，无需单独的参比气路，或手动调节电位计。 ■2.3.2.5TCD可作为第三台检测器安装在 GC 左侧。 2.4主机以及整体性能 2.4.1保留时间重现性：＜0.001min或＜0.01%；峰面积重现性:≤1.0% RSD。 ■2.4.2仪器具有内部评估空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度的功能。 2.4.3色谱主机标配触摸操作屏，具有内置部件、消耗品的查询功能。 ■2.4.4气体阀：所有气体阀均能独立控温，且放置在独立控温的阀箱中。 ■2.4.5配置三阀双检测器方案，能够实现一次进样同时分析气体样品中二氧化碳，乙烯，乙烷，乙炔，甲烷，一氧化碳，氧气，氢气，氮气等混合物的含量；该套系统对于上述气体混合物样品有较强的定量能力，能实现H2（Ar做载气）检测限约10ppm，O2，N2约300ppm；CH4，CO检测限为0.5ppm(甲烷转化炉+FID)，C2H4，C2H6，C2H2检测限约1.0ppm。 3硬件及软件系统： 3.1具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能升级更新。如有相应汉化软件，一并提供，费用包含在投标报价中。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。 3.2具有保留时间锁定软件（RTL）功能。 ■3.3可以升级搭载2个进样口和安装电子捕获检测器(ECD)、氢火焰测器（FID）、氮磷检测器（FPD）三个检测器，各单元都能独立控制，支持GLP/GMP。 ■3.4样品检测结果批量浏览，能够快速浏览异常样品以及检测快照功能。 3.5数据处理终端配置要求：≥ 500G硬盘，≥8G内存,带CD-MOR、21″液晶，及正版中文操作系统；激光打印机各一套。 4、配置要求 4.1气相色谱仪主机 1套 4.2气体阀进样口 1套 4.3 FID检测器带EPC控制 1套 4.4 TCD检测器带EPC控制 1套 4.5气相色谱软件 1套 | 1 | 套 | 工业 | 进口 |

二、货物需求（2包）

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 允许偏离，参数上有要求的按照要求提供证明材料，没有明确要求的，提供产品彩页或者厂家出具的技术白皮书或检测报告。 |
| 其他要求 | 无 | 允许偏离，无需提供证明材料 |

- 货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式炉 | 1.最高工作温度为1200℃，最大功率为1200W。 2.炉体结构：采用双层壳体结构，并带有风冷系统，炉膛采用高纯多晶氧化铝纤维。 3.最大功率：1.2KW。 4.电压：220VAC。 5.最高工作温度：1200°C(hour)。 6.连续工作温度：1100°C。 7.最大升温速率：≤10°C/min。 8.炉管尺寸：2英寸(50mmO.Dx43mmI.Dx450mmL)。 9.仪器配有两套氧化铝管堵(在加热前把管堵放入炉管内）。 10.选用石英管堵。 11.加热区长度：8(200mm)(singlezone)。 12.恒温区长度：2.3(60mm)(+/-1°C)@1000°C。 13.温控系统：PID30段程序化控制。 14.控温精度：+/-1°C。 15.真空法兰：两个不锈钢真空法兰（已安装机械压力表）。 16.净重：约18Kg。 17.开门断电：电炉为开门断电设计。 | 4 | 台 | 工业 |  |
| 2 | 气相色谱仪 | 1.气相色谱主机 1.1.保留时间重复性＜0.1% 1.2.峰面积重复性＜2% 1.3.温度范围：室温+10℃~400℃ 1.4.温度设定增量/分辨率：0.1℃ 1.5.程序升温：16阶17平台，可程序降温 2.分流/不分流毛细管柱进样口 2.1.最高使用温度：400℃ 2.2.压力控制精度：0.01psi 2.3.压力控制范围：0-80psi 2.4.最大分流比4000:1 3.氢火焰检测器（FID） 3.1.最高使用温度：400℃ 3.2.动态线性范围：＞107 4.自动进样器 4.1自动进样器位数≥16位 5.配置要求 5.1气相色谱仪主机1台 5.2FID检测器1套 5.3分流/不分流进样系统 1套 5.4专用反控工作站 1套 5.5毛细色谱柱 3根 5.6气体净化器1台 5.7自动进样器 1套 5.8备件箱1套 5.9数据处理终端1套 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 3 | 马弗炉 | 主要特点 1、采用双层壳体结构，配有风冷循环系统，壳体表面温度<60℃。 2、炉膛采用高纯氧化铝材料，内炉膛表面涂有氧化铝涂层。 3、采用PID控制器，可以设置30段升降温程序，并设有过热和断偶保护。 技术参数 1、电源：AC220V 50Hz/60Hz 3.3KW 12A（最大电流）。 2、炉门：侧开式。 3、炉膛：约150mm×155mm×180mm。 4、加热元件：掺钼铁铬铝电阻丝（表面涂有氧化锆）。 5、最快升温速率：20℃/min。 6、恒温精度：±1℃。 7、工作温度：最高1200℃（<2h），连续工作1100℃。 8、热电偶：K型。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 4 | 台式鼓风干燥箱 | 1.电源电压220V，50Hz。 2.控温范围RT+10~250℃。 3.温度波动±1℃。 4.消耗功率900W。 5.工作室尺寸（mm）≥300×300×350。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 5 | 智联干燥箱 | 1.使用温度范围：RT+5-300℃。 2.温度分辨率：0.1℃。 3.温度波动度：1℃。 4.温度分布精度 ±2.5℃ %。 5.功率（KW)：1.3。 6.外尺寸（W×D×H)mm：约500×550×810mm。 7.内尺寸（W×D×H)mm:约360×350×450mm。 8.内容积(L):70。 9.净重 (kg):约60。 10.隔板数/隔板托架层数:2件/5层，层距60mm。 11.电压（V)：220V 50HZ。 12.主副控温仪液晶屏显示，设定值、测量值、定时同时在屏幕上显示。 13.4档3速调速式风机，可根据用户不同的实验要求，调节所需的风量。 14.独立超温保护系统：当工作室内温度超过仪表设定报警值时，高亮LED报警灯亮同时切断加热主回路。 15.独立限温器：高精度数显示独立限温器。 16.SUS304不锈钢外壳。 ■17.手机小程序实时远程监控运行状态（提供小程序截图）。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 6 | 立式鼓风干燥箱 | 1、易操作，定值运行、自动停止运行、快速自动停止运行、自动开始运行均可实现。2、拥有自诊断回路（温度输入异常、温度上限过升防止）、过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。 3、方式：强制送风循环。 4、使用温度范围：室温+10～260℃。 5、温度波动度：±0.5℃（at260℃）。 6、温度均匀度：±2%（at260℃）。 7、最高温度到达时间：约90分钟（室温＋10～260℃）。 8、内装：不锈钢板。 9、外装：冷轧钢板。 10、断热材：玻璃纤维。 11、加热器：不锈钢加热管（1.2kW）。 12、送风机风叶/马达：离心风叶，马达10W×1。 13、引线孔：内径30mm（右侧面1个）。 14、排气口：内径30mm×2，上面。 15、温度控制方式：PID控制。 16、温度设定方式：通过功能菜单键及上下键实现数码设定。 17、温度表示方式：测定温度显示：红色4位LED，数码显示；设定温度显示：绿色4位LED，数码显示。 18、定时器：1分～99小时50分。 19、运行功能：定值运行、自动停止运行、快速自动停止运行、自动开始运行。 20、附加功能：偏差修正功能。 21、传感器：温度调节器：K型热电偶，超温保护用：液胀式温控器。 22、安全装置：自诊断功能（温度传感异常、温度上限过升防止）、独立过升防止器、过电流漏电保护开关。 23、内尺寸（宽×深×高mm）：≥450×450×450。 24、外形尺寸（宽×深×高mm）：≥560×601×830。 25、内容积：≥90L。 26、棚板承重：15kg/层。 27、最大棚板层数：11层（标配2块隔板）。 28、棚受间距：35mm。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 7 | 多联加热搅拌台（五联） | 1.台面采用铝合金纳米陶瓷涂层工艺。 2.5个搅拌点位，每个点最大 400ML的搅拌量。 3.采用8类铝镍钴磁芯。 4.拔掉电源后有防烫提示。 5.配软件，可以全程记录实验过程。 6.工作盘尺寸：约532×165mm。 7.工作盘盘面材料：铝合金纳米陶瓷。 8.转速范围：100-1500rpm。 9.控温范围：室温+5℃ -150℃。 10.最大搅拌量（水）：400ml。 11.搅拌点位间距：88mm。 12.搅拌点位数量：10。 13.定时范围：99时59分。 14.控温精度：±0.1℃。 15.可以连接软件：是。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 8 | 氢气发生器 | 1.使用电解KOH溶液作为电解液。 2.氢气纯度：‌99.999%。 3.氢气流量：0-2000ml/min。 4.输出压力：0-0.4Mpa。 5.压力稳定性：＜0.001MPa。 6.供电电源：220V±10%, 50Hz。 7.消耗功率：1000W。 8.外型尺寸：≥460×3200×500mm。 9. 净重：约30Kg。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 9 | 多联加热搅拌台（十联） | 1.台面采用铝合金纳米陶瓷涂层工艺。 2.10个搅拌点位，每个点最大 400ML的搅拌量。 3.采用8类铝镍钴磁芯。 4.拔掉电源后有防烫提示。 5.配软件，可以全程记录实验过程。 6.工作盘尺寸：约532×210mm。 7.工作盘盘面材料：铝合金纳米陶瓷。 8.转速范围：100-1500rpm。 9.控温范围：室温+5℃-150℃。 10.最大搅拌量（水）：400ml。 11.搅拌点位间距：88mm。 12.搅拌点位数量：10。 13.定时范围：99时59分。 14.控温精度：±0.1℃。 15.可以连接软件：是。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 10 | 空压机 | - 电源: 220V； - 额定功率: 560W； - 排气量: 75L/min； - 最高排气压力: 0.8MPa； - 储气罐容量: ≥16L； - 重量: 约30kG； 7.噪音: ≤45dB。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 11 | 氙灯光源 | 1.基础参数： 1.1.灯泡功率：300W； 1.2.功率调整范围：150W-300W； 2.控制方式： 2.1.工作模式：程控模式; 2.2.最大电流：21A； 2.3.灯泡（耗材）使用寿命：不低于1000H；（满足光催化正常条件下的光强度要求） 2.4.触发方式：一体式高压触发（二级电压且无高压传输）。 3.光输出特性： 3.1.总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W； 3.2.光谱范围：320-780nm ；（可拓展至320-2500nm） 3.3.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； 3.4.光源发散角：平均6°； 3.5.光斑直径：30mm-60mm（依照射距离）； 4.光源稳定性： 4.1周期不稳定性（8小时内）：低于±3%； 4.2基于微型CPU的集中数字化供电管理控制（软件控制）； 5.安全性： 5.1.灯箱-电源连接线缆无高压传输特性； 5.2金属灯箱，屏蔽电磁干扰； 产品配置： 1.专用300W氙灯稳流电源； 2.灯箱及散热模组； 3.转向及滤光装置； 4.透射-反射式滤光片（VISREF）； 5.预置300W氙灯一只； 6.说明书一份； 7.包装箱一套。 | 6 | 台 | 工业 |  |
| 12 | ▲焦耳热合成装置 | 1、供电：三相380V/40A； 2、输出电压：0-40V； 3、输出电流：0-500A； 4、电流爬坡时间：2ms； 5、最高压强：冷静压最高85 MPa ，热压极限压力40 MPa （50模具），压力范围：10 T； 6、测温方式：红外测温； 7、数据采集周期：5ms； 8、可设置脉冲最小宽度：1ms； 9、数据通讯方式：RS485+以太网+USB； 10、数据采集方式：触摸屏+PC； 11、数据控制方式：触摸屏+软件； 12、控制模式：设备具有保温、程控、斜率、脉冲等多样化控制模式，兼S曲线、正弦波曲线等自定义曲线跟随； 13、数据采集内容：实时温度、实时电压、实时电流； 14、最高温度：3000℃（样品台种类、规格及特殊性存在差异化）； ■15、单次工作时长：2000℃以内长期保温（以80×15×1mm规格石墨舟为例）； （需提供≥2000℃温度时能保温2小时以上的软件截图） 16、测温范围：700-3000℃（默认标配）； 17、真空腔：304不锈钢材质、方形，Φ16mm观察窗，蓝宝石窗片，容积400/1000ml； ■18、防开腔误烧，样品台断路检测，防无冷水干烧； 19、气路设置：1路进气，1路真空，1路排气； 20、标配样品台材质石英管，柔性石墨纸、石墨板、石墨管、石墨舟等共50片（同时可适配其他类型样品台），最大样品尺寸：80mm 21、样品测试量：500mg（比重1）； 22、设备主机尺寸：约710×650×610mm（具体以实际为准）； ■23、可耦合等离子，液氮降温，集气辅助，热成像测温等多种功能。（需提供耦合联用的实物照片） | 1 | 套 | 工业 |  |
| 13 | ▲环境场加热高温常压光热催化反应池装置 | - 装置系统主要包括高温高压主体反应腔1个，光催化反应腔2个、气路系统、水冷系统1套、温控系统1个、样品台等多个部件及相关配件； - 加热炉采用环境式加热方式对样品进行加热； - 装置内部反应腔与加热模块分离，形成两个腔体，以兼容H2、CO2、 NH3等不同气氛需求，且不影响加热炉性能; - 常用温度控制范围:RT-600℃，温度控制精度:±0.5℃； - 样品槽尺寸为:直径35mm; - 双热电偶设计，由上盖引入1个热电偶，可实时获得样品表面温度，可以做热对照实验，另1个热电偶置于样品侧方，采用K型热电偶； - 上盖采用直径40mm的蓝宝石光窗，可满足光催化氙灯直射测试要求； - 设置气路端口，可扩展与色谱和质谱偶联功能； - 能够实现高压条件和低真空环境； - 出气口位置设置压力表，可实时显示样品腔内压力值； - 装置可扩展稳压均衡控制，在高压测试条件下，温度变化，保持压力恒定，最高控制压力值可达30MPa，控压精度±0.5MPa; - 光催化反应腔模块有效窗口直径40mm，含温度探测接口，可显示温度，有取样口，可以在线取样检测; - 光催化反应腔模块可耐压2MPa,含压力显示装置，可以显示腔体内压力值。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 14 | 机械搅拌反应釜 | 1.基本参数：釜体容积：25mL，设计温度：350℃，使用温度≤300℃，设计压力：20.7MPa，使用压力≤20MPa，釜体材质采用316L不锈钢，反应釜釜体与釜盖无任何焊接，结构形式：卡钳快开式结构，搅拌形式：机械搅拌，推进式搅拌桨，转速≤1400rpm。 2.管件接口：采用禁油压力表，量程25MPa，配压力传感器，实时显示釜内压力，测温探头配φ3mmK型热电偶，进、出气阀门采用针型阀，设备自带USB接口，支持数据导出，设备支持实时取样功能。出气口可连接气相色谱仪配合完成分析工作。 3.安全措施：①超过预设最高温度自动停止加热，超过预设下偏差温度自动停止加热，忘记连接热电偶、设备不加热，②配安全卸荷阀、防爆片，超压自动泄压，③超自设报警压力，自动报警鸣笛并停止加热。 ■4.一体式控制器：采用≥7英寸高清触摸屏，可在线浏览并可导出釜内温度、转速、压力、工作时间，可调节OPH值、PID值、LDAL值、HIAL值等参数，并可设置温度、转速、报警压力，程序段可设置12段，支持自整定，支持升温时间定时设置和保温定时设置，实际存储数据可达30000条。 5.控温及密封：程序运行模式支持平台模式和斜率模式，升温速率：0.1℃～20℃/min（可自定义），温度准确度： ±0.5℃，加热炉采用嵌入式不锈钢加热模块，密封方式采用隼槽结构，PPL填料密封。 | 3 | 台 | 工业 |  |
| 15 | 光催化反应釜 | 1.基本参数：釜体容积25mL，使用温度≤280℃，使用压力≤15MPa，釜体材质采用316L不锈钢，整套反应釜无任何焊接，结构形式为法兰式。 2.管件接口：采用禁油压力表，量程16MPa，配压力传感器，实时显示釜内压力，测温探头配φ3mmK型热电偶，光照有效视窗φ28mm，配蓝宝石晶体，釜盖视窗内腔容积≤10ml，进、出气阀门采用针型阀，出气口可连接气相色谱仪配合完成分析工作，设备自带USB接口，支持数据导出。 3.安全措施：①超过预设最高温度自动停止加热，超过预设下偏差温度自动停止加热，忘记连接热电偶、设备不加热，②配安全卸荷阀、防爆片，超压自动泄压，③超自设报警压力，自动报警鸣笛并停止加热。 ■4.一体式控制器：采用≥7英寸高清触摸屏，可在线浏览并可导出釜内温度、转速、压力、工作时间，可调节OPH值、PID值、LDAL值、HIAL值等参数，并可设置温度、转速、报警压力，程序段可设置12段，支持自整定，支持升温时间定时设置和保温定时设置，实际存储数据可达30000条。 5.控温及密封：程序运行模式支持平台模式和斜率模式，升温速率：0.1℃～20℃/min（可自定义），温度准确度： ±0.5℃，加热炉采用嵌入式不锈钢加热模块，密封方式采用隼槽结构，PPL填料密封。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 16 | 磁力高压反应釜 | 1.基本参数：釜体容积：25mL，使用温度≤300℃，使用压力≤20MPa，釜体材质采用316L不锈钢，整套反应釜无任何焊接，结构形式：卡钳快开式结构，搅拌形式：磁力搅拌，转速≤1400rpm。 2.管件接口：采用禁油压力表，量程25MPa，配压力传感器，实时显示釜内压力，测温探头配φ3mmK型热电偶，进、出气阀门采用针型阀，升温速率：0.1℃～20℃/min（可自定义），温度准确度： ±0.5℃，设备自带USB接口，支持数据导出。 3.安全措施：①超过预设最高温度自动停止加热，超过预设下偏差温度自动停止加热，忘记连接热电偶、设备不加热，②配安全卸荷阀、防爆片，超压自动泄压，③超自设报警压力，自动报警鸣笛并停止加热。 ■4.一体式控制器：采用≥7英寸高清触摸屏，可在线浏览并可导出釜内温度、转速、压力、工作时间，可调节OPH值、PID值、LDAL值、HIAL值等参数，并可设置温度、转速、报警压力，程序段可设置12段，支持自整定，支持升温时间定时设置和保温定时设置，实际存储数据可达30000条。 5.控温及密封：程序运行模式支持平台模式和斜率模式，升温速率：0.1℃～20℃/min（可自定义），温度准确度： ±0.5℃，加热炉采用嵌入式不锈钢加热模块，密封方式采用隼槽结构，PPL填料密封。 | 3 | 台 | 工业 |  |
| 17 | 定制气固光催化反应器 | 1.基本参数：釜体容积100mL，使用温度≤280℃，使用压力≤15MPa，釜体材质采用316L不锈钢，整套反应釜无任何焊接，结构形式为法兰式。 2.管件接口：采用禁油压力表，量程16MPa，配压力传感器，实时显示釜内压力，测温探头配φ3mmK型热电偶，光照有效视窗φ38mm，配蓝宝石晶体，釜盖视窗内腔容积≤10ml，进、出气阀门采用针型阀，出气口可连接气相色谱仪配合完成分析工作，设备自带USB接口，支持数据导出。 3.安全措施：①超过预设最高温度自动停止加热，超过预设下偏差温度自动停止加热，忘记连接热电偶、设备不加热，②配安全卸荷阀、防爆片，超压自动泄压，③超自设报警压力，自动报警鸣笛并停止加热。 4.一体式控制器：采用≥7英寸高清触摸屏，可在线浏览并可导出釜内温度、转速、压力、工作时间，可调节OPH值、PID值、LDAL值、HIAL值等参数，并可设置温度、转速、报警压力，程序段可设置12段，支持自整定，支持升温时间定时设置和保温定时设置，实际存储数据可达30000条。 5.控温及密封：程序运行模式支持平台模式和斜率模式，升温速率：0.1℃～20℃/min（可自定义），温度准确度： ±0.5℃，加热炉采用嵌入式不锈钢加热模块，密封方式采用隼槽结构，PPL填料密封。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 18 | 多通道光化学反应仪 | 1、电源：220V/50HZ。 2、样品台：12通道。 3、操作工况：常温至300℃、常压。 4、阀门管口：一路进气阀、一路排气阀、热电偶。 5、带温控表、水冷。 6、需要满足各种材料催化光化学反应。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 19 | 单通道LED灯 | - 发光模式：常亮、频闪； - 频闪间隔时间：1-99秒可调； - 支持焦距调节；可选波段：365 nm/395nm/405nm/20nm/455nm，其他波段可定制； - 灯珠使用寿命：＞10000h。 | 6 | 台 | 工业 |  |
| 20 | 油浴 | 1、采用直流无刷电机。 2、锅体采用优质铝合金基材，表面喷涂聚四氟乙烯涂层。 3、精准控温：配备PID控温系统和LCD液晶显示。 4、智能操作：智能数显控温方式，可随意设定温度，自动恒温。 5、加热管与锅一体式设计。 6、独立限温保护、加热异常保护、外置传感器接入异常保护、防烫指示等。 7、搅拌速度100～1500rpm、控温范围室温+5～240℃。 | 4 | 台 | 工业 |  |
| 21 | 光功率计 | 产品特点： 采用热释电探头，适用多波段测量，数字显示。 技术参数： 1.光谱范围：0.2~11µm；光谱响应较为均一，适合除目标波谱外无其他波段干扰，且有一定强度光的测量； 2.量程范围：0~20W； 3.测量精度：1mW； 4.探头口径：Φ20mm； 5.测量误差：＜±2.5%； 6.工作电压：9V DC。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 22 | 真空干燥箱 | 控温范围：RT+10-200℃,温度波动度：±1℃，温度分辨率：0.1℃，工作室尺寸：约300*300*275mm，标配隔板1块，真空度＜133pa。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 23 | 混气装置 | 1.两通道质子流量计混气系统。 2.工作温度：5~45ºC。 3.最大压力:0.3MPa。 4.精度: ±1.5% FS。 5.重复精度: ±0.2%F.S.。 6.流量范围: 一路：1-99SCCM；二路：1-199SCCM。 7.输入电源：AC 220V，50/60Hz。 8.功率：100W。 9.PLC 触摸屏•各通道的气路设定和查看都集中在一触摸屏上。 10.混气罐：内置一个不锈钢混气罐。 11.机械压力表：有一机械压力表安装于前面板上，与混气罐相连接。 12.量程:-0.1~0.15 MPa。 13.针阀316不锈钢。 14.通气管道：内部连接管道为 1/4”不锈钢管，外部通气管道为 1/4”聚四氟管。 | 3 | 台 | 工业 |  |
| 24 | 气体质量流量控制器 | 1.流量规格 ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM ( 0~1,2,3,5,10,20,30) SLM。 2.准确度 ±1 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) 。 3.线性 ±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2% F.S.) 。 4.重复精度 ±0.2% F.S.。 5.响应时间 ≤2sec。 6.工作压差范围≤10SLM：0.1 ~ 0.5MPa (14.5~72.5psid) ＞10SLM：0.1~ 0.3MPa (14.5~43.5psid)。 7.耐压3MPa (435.1psig) 。 8.工作环境温度 5℃ ~ 45℃。 9.输入输出信号 0V ~ +5.00V (输入阻抗大于100K, 输出电流不大于3mA)。 10.电源 +15V 50 mA；-15V 200 mA。 | 6 | 台 | 工业 |  |
| 25 | 通风危化品柜 | 1.柜体定制≥1.0mm厚钢板，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3mm；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0mm；分缝≤2.0mm；底脚平稳性≤1.0mm，正视面板件平整度≤0.2mm。尺寸≤1090×460×1650，排风量1500-2000 m³/h，风速（0.3-0.5 m/s）。 2.焊接、冲压：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差不大于1mm；冲压件无脱层、裂缝。 3.喷涂：喷涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥1H，冲击强度3.92J，无剥落、裂纹、皱纹，24h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级，附着力不低于1级。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 26 | 电化学工作站 | 一、硬件参数指标 1.2，3，4电极体系。 2.恒电位控制范围：±10V。 3.恒电流控制范围：±2.0A。 4.电位控制精度：0.1%。 5.电流控制精度：0.1%。 6.电位分辨率：1V。 7.电流灵敏度：＜1pA。 8.电位上升时间：<1S(<10mA),<10S(<2A)。 9.参比电极输入阻抗：1012¦¦20pF。 10.电流量程：2A～2nA, 共10档。 11.槽压：±21V。 12.最大输出电流：2.0A（可扩展20A～100A）。 13.CV 和LSV扫描速度：0.001mV～10000V/s。 14.CA和CC脉冲宽度：0.0001～65000s。 15.电流扫描增量：1mA@1A/mS。 16.电位扫描时电位增量：0.076mV @1V/mS。 17.SWV频率：0.001～100KHz。 18.DPV和NPV脉冲宽度：0.0001～1000s。 19.AD数据采集：16bit@1MHz, 20bit @1KHz。 20.DA分辨率：16bit, 建立时间：1S。 21.CV的最小电位增量：0.075mV。 22.低通滤波器：8段可编程。 23.电流与电位量程：自动设置。 24.接口通讯模式：USB2.0。 二、电化学阻抗功能指标 （一）信号发生器： 1.频率响应：10Hz~1MHz。 2.频率精确度：0.005%。 3.交流信号幅值：1mV~2500mV。 4.信号分辨率：0.1mV RMS。 5.直流偏压：-10~+10V。 6.DDS输出阻抗：50。 7.波形：正弦波，三角波，方波。 8.正弦波失真：＜1%。 9.扫描方式：对数/线性，增加/下降。 （二）信号分析器： 1.最小积分时间：10mS或者一个循环的最长时间。 2.最大积分时间：106个循环或者105S。 3.测量时间延迟：0~105秒。 （三）直流偏置补偿： 1.电位自动补偿范围：-10V~+10V。 2.电流补偿范围：-1A~+1A。 3.带宽调整(Bandwidth) ：自动或手动设置，共8级可调。 （四）软件及其它要求 1.软件支持用户脚本和Labview协议。 ■2.预留丝束阵列扫描接口（提供仪器接口实物照片）。 ■3.包含FFT频谱分析、丝束电极阻抗分析（提供软件截图）。 4.自定义组合编程测试，可实现支持无人值守下的自动测量。 5.软件自带数据分析CV、EIS数据功能，可自动拟合CV、EIS等数据曲线。 6、配min主机，不低于四核/8G/256G，22寸。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 27 | 超声机 | 1.内槽尺寸：约300×150×150（mm）。 2.清洗容量：6L。 3.超声频率：40KHz。 4.超声功率：180W。 5.加热功率：280W。 6.温度可调：室温-80度。 7.时间可调：1-9999分钟。 8.累计时间：999999小时。 9.配3.2寸液晶屏，不锈钢网架、不锈钢降音盖。 10.标配排水接头和软管。 11.仪器的网架和降音盖均采用304不锈钢材料。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 28 | 红外热成像测温仪 | 1.传感器类型：非制冷型探测器 2.探测器分辨率：384×288 (110,592像素) 3.响应波段：7.5~14μm 4.NETD（噪声等效温差）：＜0.03°C (30mK) @ 25°C (77°F) ，F# =1.0 5.最大图像尺寸：640×480 6.红外图像分辨率：640×480 (307,200像素) 7.最小成像距离：0.1m 8.视场角：25°×19° 9.镜头扩展：倍镜（0.5X：50°(H) × 37.4°(V) ，2X：12°(H) × 9°(V)，3X：7°(H) x 5.2°(V) ） 10.数字变倍：支持，1.x~8.x连续 11.帧频：50Hz 12.聚焦方式：自动、连续自动、激光辅助、触控聚焦、手动 13.F值：F1.0 14.测温范围：-20°C~150°C，0°C~650°C 15.精度：±2°C或±2%，取最大值 16.空间分辨率(IFOV) 1.13mrad 17.超分辨率：支持，768×576 (44,2368像素) 18.聚焦速度：约2s 19.可见光：最大图像尺寸3264×2448 20.图片分辨率：1600×1200 21.视频分辨率：1600×1200 22.图像显示：显示器 4.3'' LCD电容触摸屏800×480 23.图像模式：热成像、可见光、融合、画中画、Blending 24.画面显示模式：支持线性、直方图 25.伪彩模式：白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红 26.手动AGC模式支持的最小温差 2°C 27.颜色凸显：高温聚焦/低温聚焦/区间聚焦/低温潮湿检测 28.系统功能：激光测距，室内距离：50 m 29.室外距离：15 m 30.测温规则：支持热点、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆、1条线测温 31.外部光学校正：支持 32.UVC投屏：支持，UVC Alarm Client 33.蓝牙：支持，蓝牙4.2 34.定位功能：所有图片支持叠加GPS，BDS，GLONASS或GALILEO位置数据 35.HDMI：支持 36.激光指示：支持，Class II，波长：635nm；功率＜1mW 37.拍照：热成像、可见光、双光融合、Blending 38.录像：热成像、可见光、双光融合、Blending，支持帧率配置（1~30帧） 39.存储：64GB 40.测距精度：0.1m 41.硬件接口：HDMI、USB Type-C 42.电池类型：锂离子电池 43.电池工作时间：4 h，可现场更换，可充电 44.系统参数：电磁兼容性(EMC) GB/T 17799.2 45.装箱清单：电池×2（不含机身内）、充电座×1、适配器×1、扶手带×1、USB线×1、HDMI线×1、SD卡×1、镜头盖×1、配件包×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 29 | 搅拌加热台 | 1.纳米陶瓷台面，防腐蚀。 2.直流无刷电机。 3.强磁防跳子。 4.盘面最高温度可达 550℃。 5.断电后余温提示。 6.外置传感器跌落自动检测功能，独立限温保护功能。 7.拔掉电源后有防烫提示。 8.配软件，可以全程记录实验过程。 9.工作盘尺寸：约190×190mm 10.工作盘盘面材料：不锈钢镀纳米陶瓷 11.转速范围：100-1500rpm 12.控温范围：室温+5℃ -550℃ 13.最大搅拌量（水）：20L 14.搅拌子最长尺寸：80mm 15.安全温度：580℃ 16. 控温精度：±0.1℃ 17.可以连接电脑：是 | 6 | 台 | 工业 |  |
| 30 | 电子防潮箱 | 25L智能双屏，恒湿控制带LED灯 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 31 | 气体防爆柜 | 能放置2瓶40L钢瓶，带报警功能，适用于4-40L钢瓶 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 32 | 氢气报警器 | 独立使用，声光报警，LED屏显 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 33 | 微控数显电热板 | 1.温度范围：室温-200℃ 2.控温精度：±0.2℃ 3.控制方式：PID控制LED数字显示 4.工作面积：约400×300mm | 1 | 台 | 工业 |  |
| 34 | 低温恒温槽 | 1.温度范围（℃）：-20~室温 2.工作槽容积(L)：≥10L 3.工作槽开口(mm)：≥280×180 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 35 | 搅拌器 | 1.工作盘尺寸：约190×190mm 2.工作盘盘面材料：不锈钢镀纳米陶瓷 3.转速范围：100-1500rpm 4.最大搅拌量（水）：20L 5.搅拌子最长尺寸：80mm 6.内置定时功能 | 10 | 台 | 工业 |  |
| 36 | 紫外分光光度计 | 1.波长范围：190 -1100nm 2.光谱带宽：1nm (190 to 1100nm) 3.波长显示：0.1nm步进 4.波长设置：0.1nm步进 5.波长准确度：±0.1nm（氘灯， 656.1nm处）, 全光谱范围±0.3 nm 6.波长重复性：±0.1nm 7.波长转动速度：14,500nm/min ■8.波长扫描速度：≥29,000nm/min 9.换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1nm步进) 10.杂散光：<0.02% (220 nm，NaI) <0.02% (340nm，NaNO2) <0.5% (198nm，KCl) 11.光路系统：双光束，采用LO-RAY-LIGH衍射光栅 12.光度范围：吸光度：-4-4 Abs，透过率:0%-400% 13.光度准确性：±0.002 Abs（0.5 Abs） ±0.004Abs（1.0Abs） ±0.006Abs（2.0Abs） (使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片) ■14.光度重复性：＜± 0.0002 Abs at 0.5 Abs，＜± 0.0002Abs at 1 Abs，＜± 0.001Abs at 2 Abs； 15.基线稳定性：＜0.0003Abs/Hr (700nm，光源稳定1小时后)； 16.基线平坦度：＜±0.0006Abs (1,100-190nm, 光源稳定1小时后)； 17.噪声水平：＜0.00005Abs(700 nm)； 18.光源：20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换； 19.单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型； 20.检测器：硅光二极管； 21.样品仓：内部尺寸W110×D250×H115 mm，光束间距100mm； 22.内存扩展和数据传输、兼容PictBridge打印机、兼容键盘和扫码器、自动唤醒功能、无线连接功能。 23.具备外部控制安全功能。为仪器用户提供设置3个权限级别。 24.兼容性：可通过USB接口进行外部控制 25.可接入网络版系统，实行服务器化数据管理，不在操作电脑上存储数据，服务器可储存UV、LC、GC等仪器的数据； 26.显示：24-bit彩色触摸屏幕，可在屏幕上直接显示光谱图、仪器信息、可以在不使用电脑的情况下完成所有实验； ■27.支持语言：中文，英文等八种语言。 ■28.预留升级端口，可升级薄膜支架、自动吸样器、多连池样品室、电热控温比色皿架等附件。 29.配石英比色皿3对，玻璃比色皿5对。 30.数据处理终端：CPU≥3核、内存≥8G，硬盘≥512G，显示屏≥22寸。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 37 | 真空泵 | 1.排量：14.2 m3/h（50 Hz） 2.抽速12.0 m3/h（50 Hz） 3.极限真空（总压力） GB 0：2.0×10-3 mbar GB I：3.0×10-2 mbar GB II：6.0×10-2 mbar 4.入口法兰:KF25 5.出口法兰：KF25 6.出口*大压力:1 bar（表压） 7.进口和气镇*大压力:0.5 bar（表压） 8.水蒸汽*大进气口压力:32 mbar 9.大水蒸汽抽速:GB I 10.电机功率:0.45kW 11.转速:1500 rpm（50 Hz） 12.电源接口:IEC EN60320 C13 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 38 | 手套箱 | 主要技术性能指标： 1、使用99.999%的惰性气源，空箱运转，箱内水氧含量均小于1PPM。 ■2、PLC显示屏需显示实际水氧含量，当＜1ppm之后显示屏上水氧含量数值需精确到小数点后两位。水含量数值能在PLC显示屏上随时切换成箱体内实测露点值（提供实物照片证明文件）。 配置要求： 1、箱体 1.1 一个不锈钢箱体，箱体内部尺寸为长度≤1200mm、深度≤750mm、高度≤900mm，材质为SUS304不锈钢。 1.2一个易拆卸的安全玻璃视窗。 1.3两个铝合金手套口。 1.4一副丁基橡胶手套。 ■1.5箱体背部预留四个KF40标准接口，左右侧板可拆卸。（提供左侧可拆卸设计的实物照片） 1.6钢结构支架，高≥900mm，有安装万向脚轮。 2、过渡舱 ■2.1一个大过渡舱，尺寸：直径≥370mm，长度≥600mm，通过在触摸屏上点触启动按键，过渡舱可自动完成多次抽充程序。（提供过渡舱自动抽充装置相关证明文件） 2.2 一个便捷型小过渡舱，尺寸：直径≥150mm，长度≥300mm。 3、一套高效气体纯化系统，采用分体式净化柜。 3.1一体纯化柱，有效除水氧及有机溶剂。氧气的吸附量≥60升；水的吸附量≥2公斤。 3.2配有净化材料吸附饱和后可再生装置。 4、控制系统 4.1控制系统由PLC和7”彩色触摸屏组成，中英文操作界面。 4.2循环风机功率≤60m3/h，在“自动循环”模式下风机自动开闭。 ■4.3可手动或自动检测泄漏率。（提供实物照片证明文件） 5、标准配件 5.1一台真空泵：流量≥12m3/h，极限真空2×10-3毫巴。配有原装油雾过滤器。 5.2一台氧分析仪：材质为电化学燃料电池，量程：0-1000ppm。 5.3一台水分析仪/露点仪：材质为氧化铝膜探测器，不接受其它替代材质探头，量程：0-1000ppm。 6、其他配件 6.1两个钢瓶减压阀 6.2一根箱内电源线，带多孔插座 6.3一个排气汇流装置 | 1 | 台 | 工业 |  |

- 报价要求

本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求

无

五、样品要求

无