前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，45个日历日内完成供货、安装、调试，3个月内完成检定或校准、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |

## 二、货物需求

### （一）第4包货物需求

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键指标项 | ★ | 不满足该指标项，投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 5项及以上指标项不满足的投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸，技术参数中未明确偏离范围的允许±5%偏离，技术参数中明确偏离范围的按技术参数要求执行。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲气相色谱仪（液体进样+顶空进样） | 一、主要用途：食品接触用塑料产品挥发性有机物、乙二醇、苯乙烯、乙苯、芳烃含量、氧含量、甲醇等含量的测定。 二、依据标准： ★1.满足GB 31604.44-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定》、GB 31604.16-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定》、GB 31604.43-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定》等标准相关检测要求；NB/SH/T 0663-2014《汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法》、SH/T 0693-2000《汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)》中的检测标准 。 三、技术指标： 1分流不分流进样口 1.1 无需任何工具快速完成进样口的维护； ■1.2最高操作温度：≥450℃（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图，以证明最高温度能达到450℃）； 1.3 配备全自动电子流量控制系统AFC，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式。 2液体自动进样器 ●2.1样品位：≥120位样品盘（投标文件中提供样品盘实物图片）； 2.2 交叉污染：不低于0.001%； ●2.3进样量范围：0.1～150 uL（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图）； 2.4 峰面积重现性：小于0.3% RSD。 3顶空进样器 ●3.1样品瓶位数：不少于60位（投标文件中提供样品盘实物图片）； 3.2 可加热位数≥12个； 3.3 定量环可选规格：0.2-3mL； 3.4加热孔温度：室温+5 至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.1℃； 3.5 定量环/样品流路温度：室温+5至 300℃，增量设置为1℃，读取精度为0.1℃ 。 4电子流量控制器 ■4.1压力设定范围：不低于0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi）（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图）； 4.2 压力控制精度：0.001psi； 4.3 最大分流比：≥9000:1； 4.5 流量范围:0 ～ 1000mL/min； 4.6 压力程序:≥7阶。 5气相柱温 5.1 操作温度范围：室温以上5～450℃，多级程序升温 ■5.2升温速率：≥150℃/min（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图及实时温度监控图片，以证明升温速率能达到要求）； ■5.3降温时间：从450℃降至50℃≤3.5min（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图及实时温度监控图片，以证明降温时间能达到要求）； 5.4 温度设定精度：温度设定最小为0.1℃； 5.5 温度稳定性：温度变化1℃时，优于0.01℃； 5.6 程序升温：不少于20阶21平台； ■5.7具有一套柱切换和反吹系统。切换反吹阀应安装于一个可容纳阀和极性柱（预切柱）的辅助柱箱（投标文件中提供实物图片或宣传彩页扫描件）； 5.8非极性柱（分析柱）安装在主柱箱中，两个柱箱炉温温度都能调节，同时可以控制阀温度，含氧化合物分离度能满足标准要求。 6氢火焰离子化检测器 ■6.1最低检测限（MDL）：≤1.5 pg/s ( 十二烷 ) （投标文件中提供原始谱图及相关计算证明材料）； 6.2 线性动态范围：≥107； ●6.3最高使用温度：≥450℃（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图，以证明最高温度能达到450℃）； 6.4 熄火检测和自动重新点火； 6.5 保留时间重现性 <0.0008min,峰面积重现性<0.5% RSD； 6.6系统应有足够的灵敏度和稳定性，以便对于一个浓度为0.005%体积分数的含氧化合物样品在信噪比最小为5:1时，获得记录器偏移至少为2mm； ■6.7系统应能够满足从柱中流出的NB/SH/T0663-2014标准中单一醇的质量分数在0.20%～12.0%,单一醚的质量分数在0.20%～20.0%，以及SH/T0693-2000标准中单一苯类质量分数在0.20%～12.0%，芳烃组分质量分数在0.20%～40.0%范围之内，标准曲线的线性范围达到0.9999（投标文件中提供原始谱图及相应的验证材料）。 6.8仪器的精密度应当满足NB/SH/T0663-2014中15.1和SH/T0693-2000中15.1中重复性要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。 7数据处理系统 7.1 审计追踪：打开色谱数据时，可在同一窗口中查看色谱图与进样时的仪器工作日志，记录仪器的每一个执行的参数； 7.2 高精度质量控制功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 四、主要配置： 1 气相色谱仪：包括气相色谱主机（配2个分流/不分流进样口）、液体进样器总样品位不少于120位，顶空进样器样品位数不少于60位，孵化位数不少于12位）。 2 数据处理、电子和实物数据存储终端：配备设备原厂工作站软件1套，并配备基本软件；双面输出系统，纸质原始数据电子化识别转换装置1套。 五、备品备件： 1 液体进样针1根、顶空气密针1根。 2 专用工具包带载气、燃气和助燃气过滤器各1套。 3 氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）。 4 环境控温装置1台。 5 自动进样器针架，松紧带各1个。 6 三通道自动压力控制器一套；自动十通阀一套；独立阀箱一套；气线三套。 7 耗材：气相维修工具包1套；色谱柱（DB-5Q MS15m×0.25mm×0.25μm或等效色谱柱2根；WAX-MS 30m×0.25mm×0.25μm或等效色谱柱1根；DB-5MS 30m×0.25mm×0.25μm或等效色谱柱1根；DB-17MS 30m×0.25mm×0.25μm或等效色谱柱1根；20%TCEP 0.55m×1.6mm 4根；RTX-1 30m×0.53mm×3um 2根）；10μL自动进样针30支；顶空气密针2根；衬管进样口密封圈10袋（每袋不少于10个）；超惰性分流衬管10盒（每盒不少于5个）；超惰性不分流衬管10盒（每盒不少于5个）；进样隔垫5瓶（每瓶不少于50个）；0.32mm石墨密封垫10板（每板不少于10个）；0.5mm石墨密封垫7板（每板不少于10个）；通用柱螺帽6对；死堵头5个；气体过滤器2套（除原配以外）；20mL顶空瓶（带盖）200个，另外顶空瓶盖（带瓶垫）400个。点火线圈1个，进样口进口对应的小分子筛1个以及出口对应的捕集阱1个；符合NB/SH/T 0663-2014、SH/T 0693-2000标准要求的标准品各2套。 六、其它要求： 随产品配备辅材：提供氮气、空气的试验气体及钢瓶、气体管路。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 气相色谱仪（顶空进样） | 一、主要用途：食品接触用塑料产品溶剂残留、氯乙烯、1,3-丁二烯等的测定 ★二、依据标准：满足GB 31604.60-2024《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定》、GB 31604.31-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定》、GB 31604.12-2016《GB 31604.12-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定》等标准要求。 三、技术指标： 1、分流不分流进样口 1.1 无需任何工具快速完成进样口的维护； ■1.2最高操作温度：≥450℃（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图，以证明最高温度能达到450℃）； 1.3 配备全自动电子流量控制系统AFC，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式。 2、顶空进样器 ●2.1样品瓶数量：不少于60位（投标文件中提供样品盘实物图片）； 2.2 可加热位数≥12个； 2.3定量环可选规格：0.2-3mL； 2.4 加热孔温度：室温+5至300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.1℃； 2.5定量环/样品流路温度：室温+5至 300℃，增量设置为1℃，读取精度为0.1℃。 3、电子流量控制器 ■3.1压力设定范围：不低于0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi）（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图）； 3.2压力控制精度：0.001psi； 3.3 最大分流比：≥9000:1； 3.4 流量范围:0 ～ 1000mL/min。 4、气相柱温箱 4.1 操作温度范围：室温以上5～450℃，多级程序升温； ■4.2升温速率：≥150℃/min（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图及实时温度监控图片，以证明升温速率能达到要求）； ■4.3降温时间：从450℃降至50℃≤3.5min（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图及实时温度监控图片，以证明降温时间能达到要求）； 4.4 温度设定精度：温度设定最小为0.1℃； 4.5温度稳定性：温度变化1℃时，优于0.01℃； 4.6 程序升温：不少于20阶20平台。 5、氢火焰离子化检测器（FID） ■5.1最低检测限（MDL）：≤1.5 pg/s ( 十二烷 ) （投标文件中提供原始谱图及相关计算证明材料）； 5.2 线性动态范围：≥107 ； ●5.3最高使用温度：≥450℃（投标文件中提供相应的仪器操作软件截图，以证明最高温度能达到450℃）； 5.4 熄火检测和自动重新点火； 5.5 保留时间重现性 <0.0008min,峰面积重现性<0.5% RSD。 6、数据处理系统 6.1 审计追踪：打开色谱数据时，可在同一窗口中查看色谱图与进样时的仪器工作日志，记录仪器的每一个执行的参数； 6.2高精度质量控制功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 四、主要配置： 1 气相色谱仪：包括气相色谱主机（配2个分流/不分流进样口），顶空进样器（样品位数不少于60位，孵化位数不少于12位）。 2 数据处理、电子和实物数据存储终端：配备设备原厂工作站软件1套；双面输出系统。 五、备品备件： 1、顶空气密针2根。 2、专用工具包带载气、燃气和助燃气的气路净化装置（三个独立的滤芯，分别用于载气，助燃气的除氧，除湿，除烃）各2套。 3、氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）。 4、耗材：气相维修工具包1套；色谱柱（CP-Wax 57 CB, 50m×0.25mm×0.2μm或等效色谱柱1根；SH-PolarD Cap.Column,60m×0.32mm×0.5μm或等效色谱柱1根；DB-5MS,30m×0.25mm×0.25μm或等效色谱柱2根；Stabilwax-DA,50m×0.32mm×0.5μm或等效色谱柱1根；DB-624,30m×0.25mm×1.40μm或等效色谱柱1根）；衬管进样口密封圈10袋（每袋不少于10个）；超惰性分流衬管10盒（每盒不少于5个）；超惰性不分流衬管10盒（每盒不少于5个）；进样隔垫5瓶（每瓶不少于50个）；0.32mm石墨压环10板（每板不少于10个）；0.25mm石墨压环10板（每板不少于10个）；0.5mm石墨压环7板（每板不少于10个）；0.32mm金属压环10板（每板不少于10个）；0.25mm金属压环10板（每板不少于10个）；0.5mm金属压环14板（每板不少于10个）；通用柱螺帽（顶空端、检测器端）各10对；死堵头5个；气体过滤器2套（除原配以外）；顶空瓶压盖器、起盖器各1个，20mL顶空瓶（带盖）200个，另外顶空瓶盖（带瓶垫）200个。点火线圈4个，进样口进口对应的小分子筛1个以及出口对应的捕集阱1个。 六、其它要求： 1.随产品配备辅材：提供氮气、空气的试验气体及钢瓶、气体管路。 | 1套 | 工业 |

三、其它要求：

1、中标人（供应商）提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2、质保期内，中标人（供应商）提供硬件保修服务和软件升级服务。安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。