第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 1、提供彩色激光打印机和台式电脑各1台（含图像采集卡及显卡），所需费用包含在投标报价中； 2、本机支持的已发布的所有软件需全部提供（成人心脏除外），所需费用包含在投标报价中。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 未响应或负偏离的，则作为无效标处理 |
| 重要指标项 | ▲ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

★实质性响应条款：要求所投机型不得低于LOGIQ E11、EPIQ7、ACUSON Sequoia Silver M、ARIETTA 850、Resona R9、N9000等,其它品牌性能不低于以上机型，需为2025年之后生产的最新设备，投标文件中提供证明材料评委认可。

| 1 | 设备名称：全数字化高档全身应用彩色多普勒超声诊断仪 |
| --- | --- |
| 2 | 数量：一套 |
| 4 | 主要用于腹部、胎儿心脏、成人心脏、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 |
| 5 | 主要技术规格及系统概述： |
| 5.1 | 主机成像系统： |
| 5.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥22英寸分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |
| 5.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |
| 5.1.3 | 全新集束精准发射技术 |
| 5.1.4 | 脉冲优化处理技术 |
| 5.1.5 | 海量并行处理技术 |
| 5.1.6 | 自适应增益补偿技术 |
| 5.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 5.1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |
| 5.1.9 | 脉冲反向谐波成像单元 |
| 5.1.10 | 彩色多普勒成像技术 |
| 5.1.11 | 彩色多普勒能量图技术 |
| 5.1.12 | 方向性能量图技术 |
| 5.1.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) |
| 5.1.14 | 动态范围≥300dB |
| 5.1.15 | 智能全程聚焦技术 |
| 5.1.16 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |
| 5.1.17 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |
| 5.1.18 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级 |
| 5.1.19 | 内置 DICOM 3.0 标准输出接口 |
| 5.2 | 先进成像技术 |
| 5.2.1 | 具备高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥22英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920×1080） |
| 5.2.2 | 超宽视野成像扫描技术 |
| 5.2.3 | 超声声速自动校正技术 |
| 5.2.3.1 | 针对肥胖及困难病人 |
| 5.2.3.2 | 可用于乳腺检查，并可调整级别 |
| 5.2.3.3 | 专门的预置条件 |
| 5.2.4 | 扩展成像技术或凸形扩展技术 |
| 5.2.5 | 组织多普勒技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 |
| 5.2.6 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |
| 5.2.7 | 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像 |
| 5.2.8 | 造影成像技术 |
| 5.2.8.1 | 高帧频造影模式 |
| 5.2.8.2 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术或类似超声造影技术 |
| 5.2.8.3 | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |
| 5.2.8.4 | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |
| 5.2.8.5 | 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头 |
| 5.2.8.6 | 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术或类似技术 |
| 5.2.8.7 | 以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式或微血管成像技术可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 |
| 5.2.8.8 | 组织抑制技术功能或爆破后再灌注显像功能 |
| 5.2.8.9 | 在机及离机造影时间强度曲线定量分析 |
| 5.2.8.10 | 具备造影定量分析技术 |
| 5.2.8.11 | 双微造影或类似功能 |
| 5.2.9 | 弹性成像技术或应变弹性成像技术 |
| 5.2.9.1 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |
| 5.2.9.2 | 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 |
| 5.2.9.3 | 具备浅表及腔内弹性成像 |
| 5.2.9.4 | 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 |
| 5.2.10 | 实时剪切波弹性定量技术或复合剪切波弹性成像技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价 |
| 5.2.10.1 | 支持腹部及浅表探头 |
| 5.2.10.2 | 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图 |
| 5.2.10.3 | 取样框ROI可调节大小 |
| 5.2.11 | 具有微视血流成像技术或超微血流成像技术 |
| 5.2.12 | 血管中内膜自动测量与分析 |
| 5.2.12.1 | 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 |
| 5.2.12.2 | 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 |
| 5.2.12.3 | 脱机数据可输出 |
| 5.2.13 | 具备智能多普勒血管检查技术或血管自动巡航功能 |
| 5.2.13.1 | 单键优化二维、多普勒图像质量 |
| 5.2.13.2 | 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 |
| 5.2.13.3 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |
| ▲5.2.14 | 脑卒中疾病诊断相关技术：可记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果；得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 |
| ▲5.2.15 | 立体血流成像技术：结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示。提高血流空间分辨率。5档可调：关闭、低、中、高、最大。 |
| 5.3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |
| 5.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |
| 5.3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |
| 5.3.3 | 外周血管测量和计算功能 |
| 5.3.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) |
| 5.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 5.4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 |
| 5.4.2 | 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2000帧 |
| 5.4.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |
| 5.4.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 5.4.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |
| 5.5 | 输入/输出信号 |
| 5.5.1 | 输入：DICOM DATA |
| 5.5.2 | 输出：S-视频、DP或HDMI输出 |
| 5.6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |
| 6 | 系统技术参数及要求 |
| 6.1 | 系统通用功能 |
| 6.1.1 | 探头接口选择：≥ 4个，全部激活可互换通用 |
| 6.1.2 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.1.3 | 安全性能：符合国家医疗设备安全质量要求 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥20 MHz, 从6 MHz 到20 MHz |
| 6.2.2 | 二维、彩色多普勒均可独立变频 |
| 6.2.3 | 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 |
| ★6.2.4 | 单晶体或冰晶探头≥5把，具有腹部、浅表、心脏、腹部容积全面单晶体探头支持等 |
| 6.2.5 | 配备超声探头 单晶体腹部凸阵探头1.2-4.8MHz 腹部微凸阵探头2.0-6.0MHz 线阵探头 5-18 MHz 血管/小器官线阵探头3.8-12.0MHz 单晶体心脏相控阵探头1.5-4.5MHz |
| 6.2.6 | 扫描深度≥38cm |
| 6.2.7 | B/D 兼用：电子线阵：B/PWD，电子凸阵：B/PWD，电子微凸阵：B/PWD，电子相控阵：B/PWD、 B/CWD |
| 6.2.8 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 |
| 6.3 | 二维显像主要参数 |
| 6.3.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥50帧/秒，凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥40帧/秒，扫描线：每帧线密度≥300超声线 |
| 6.3.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 |
| 6.3.3 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |
| 6.3.4 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦 |
| 6.3.5 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |
| 6.4 | 频谱多普勒 |
| 6.4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |
| 6.4.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD，CWD 频率连续可调，电子凸阵:PWD: 频率连续可调，电子线阵: 频率连续可调。 |
| 6.4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW |
| 6.4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速：≥ 8 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度 20m/s |
| ▲6.4.5 | 最低测量速度：≤ 0.3mm/s (非噪音信号)； |
| 6.4.6 | Doppler及M型电影回放：≥60秒 |
| 6.4.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |
| 6.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调 |
| 6.4.9 | 零位移动：≥8级 |
| 6.4.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位 |
| 6.4.11 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |
| 6.5.2 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |
| 6.5.3 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |
| 6.5.4 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） |
| 6.5.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 6.5.6 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° |
| 6.6 | 超声功率输出调节 |
| 6.6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER |
| 6.6.2 | 输出功率选择分级可调 |
| 6.7 | 记录装置 |
| 6.7.3 | USB接口≥5个，用于图像传输 |
| 6.8 | 技术手册：中文操作手册 |

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。