
第三章  采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准（或备案）采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.本技术规格所提出的要求并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。合同履约过程中，如有最新标准、规范发布，则中标人按照最新内容执行，且合同价格不予调整。
3.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。
4.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
5.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后以及具备实施条件且采购人收到中标人递交的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人向中标人支付70%合同款作为预付款，安装调试完成并验收合格后支付30%，同时退还预付款保函或其他担保措施。
注：

（1）预付款保函形式： ☑银行保函☑担保机构担保
（2）预付款保函递交要求：

①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。

②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。

（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	安徽大学磬苑校区材料科学大楼E楼一层-屏蔽室

	3
	供货及安装期限
	自合同签订生效后180天内完成供货安装调试工作，并通过采购人验收。

	4
	质保期
	质保期为验收合格后满2年。采购需求表另有规定的，以采购需求表为准。

	5
	符合性审查业绩（如有）
	/


二、采购内容及范围

（一）货物需求说明
	标识重要性
	标识符号
	投标要求（代表意思）

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，具体详见评分细则

	一般指标项
	●
	评分项，具体详见评分细则

	无标识项
	
	有3条及以上不满足要求的，将导致投标无效。

	1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2、如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量（即为一项）。以此类推。

3、关于参数评审的相关要求：
①投标人必须对 “★”项、“■”项和“●”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件相应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。
②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。
③采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。
4、“★”项、“■”项、“●”项均应在投标文件中提供检测报告、实物照片、实测数据、仿真文件、程序代码、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料等。（其中特别标注了需要进行现场演示的参数项，则按要求提供现场演示）


（二）采购内容
采购需求一览表
	序号
	货物

名称
	技术参数及要求
	数量

(单位)
	所属行业
	备注

	1
	▲毫米波太赫兹全温全链路电磁测试系统
	1、系统功能

1.1、支持毫米波雷达与通讯模块在高低温环境（-50℃-250℃）下的测试；

1.2、支持开展毫米波太赫兹（10GHz-325GHz）的材料元件和天线结构射频特性和温度特性（-50℃-250℃）的测试和研究；

1.3、支持毫米波太赫兹频段芯片器件如滤波器，低噪放，功放，开关，混频器等在高低温（-50℃-250℃）下的射频性能测试与研究；

★1.4、支持毫米波太赫兹频段收发机以及天线组件射频指标测试，包括但不限于EIRP，EIS，G/T, CDF。

★1.5、支持待测件（尺寸不超过300mm×300mm×300mm）在高低温环境（-50℃-250℃）测试；

■1.6、支持多频段连续自动测试能力；

■1.7、系统需精确实现转台运动、仪表采样、高低温箱控温三者之间的硬件级触发同步，确保数据采集与位置/温度的严格对应。

2、系统指标

★2.1、系统需支持紧缩场测试方式；

●2.2、系统需支持两个正极化的幅度和相位的测试；

■2.3、动态范围：≥60dB@10GHz-67GHz；

■2.4、增益最大测量误差：≤±0.3dB@10GHz-110GHz，≤±0.5dB@110GHz-325GHz，（不含标准增益天线误差）；

●2.5、-20dB旁瓣电平精度：≤±1dB@10GHz-110GHz，≤±1.5dB@110GHz-325GHz；

■2.6、增益重复测量误差：≤±0.25dB@10GHz-110GHz，≤±0.35dB@110GHz-325GHz；

●2.7、波束宽度最大测试误差：≤波束宽度×5%；

■2.8、在温度变化±5°C之内，静区的幅度波纹变化量需≤±0.1dB@10-325GHz，相位纹波变化量需≤±5°@10-325GHz。

3、屏蔽装置

■3.1、屏蔽装置尺寸：不小于5m×3m×3m（长×宽×高）；

●3.2、屏蔽门：电动开合且尺寸不小于1m×2m（宽×高）；

■3.3、吸波材料：洁净型吸波材料，阻燃等级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，不低于B1；

3.4、接口板：信号接口板至少应具有2.92法兰接头4个、1.85法兰接头4个及直通波导管1只；

3.5、辅助设施：系统所需的照明、温湿度传感设备、通风、供电、监控、消防警报系统等。

■3.6、屏蔽性能：≥100dB@10GHz～18GHz，≥80dB@18GHz～40GHz；

4、机械装置

4.1、测试转台

■4.1.1、承重≥20kg；

●4.1.2、方位轴≥±180°，精度≤±0.01°；

4.1.3、极化轴≥±180°，精度≤±0.01°；

●4.1.4、俯仰轴≥±10°，精度≤±0.01°；

4.1.5、XY轴平移≥200mm，精度≤0.05mm；

4.1.6、Z轴升降≥100mm，精度≤0.05mm；

4.2、馈源极化转台

4.2.1、承重≥5kg

●4.2.2、极化轴≥±180°，精度≤±0.01°；

■4.2.3、不少于4个馈源间自动切换。

5、紧缩场平面波生成器及馈源

★5.1、覆盖频率10-325GHz；

■5.2、静区（柱体）≥φ0.5m×L0.5m；

●5.3、幅度锥削 ：≤1dB；

●5.4、幅度波动: ≤±0.5 dB； 

●5.5、相位变化：≤±5°@（10-40GHz），≤±8°@（40-110GHz），≤±10°@（110-325GHz）；

●5.6、交叉极化：≥27dB；

●5.7、反射面中心区域（φ0.5m）精度≤10μm（RMS）；

★5.8、馈源连续不间断覆盖10GHz-325GHz

6、高低温调控系统

■6.1、温度范围：覆盖-55℃～250℃；

●6.2、升降温速率：-55℃～85℃温度变化≥3℃/min（全程平均，空载时）。

7、测试主机

7.1、频率范围：至少覆盖10MHz-67GHz；

★7.2、主机测试端口及信号源数：4端口4源；

■7.3、网分测试端口动态范围保证值（10Hz中频带宽）：

10 MHz~50 MHz：≥87dB

50 MHz~500 MHz：≥110dB

500 MHz~4 GHz：≥128dB

4 GHz~14 GHz：≥130dB

14 GHz~26.5 GHz：≥130dB

26.5 GHz~40 GHz：≥120dB

40 GHz~50 GHz：≥116dB

50 GHz~60 GHz：≥106dB

60 GHz~67 GHz：≥106 dB

■7.4、幅度迹线噪声保证值（1kHz中频带宽）

10 MHz~50 MHz：≤0.050 dB

50 MHz~100 MHz：≤0.005 dB

100 MHz~500 MHz：≤0.002 dB

500 MHz~1 GHz：≤0.003 dB

1 GHz~26.5 GHz：≤0.002 dB

26.5 GHz~50 GHz：≤0.003 dB

50 GHz~67 GHz：≤0.030 dB

■7.5、相位迹线噪声保证值（1kHz中频带宽）

10 MHz~50 MHz：≤0.40°

50 MHz~26.5 GHz：≤0.02°

26.5 GHz~50 GHz：≤0.04°

50 GHz~67 GHz：≤0.20°

7.6、相位噪声（1 GHz载波）典型值：

1 kHz：≤ -112dBc；

10 kHz：≤ -122dBc；

■7.7、测试端口最大输出功率保证值（具备前面板跳线）：

10 MHz~50 MHz：≥ ＋11 dBm

50 MHz~14 GHz：≥ ＋10 dBm

14 GHz~20 GHz：≥ ＋12 dBm

20 GHz~26.5 GHz：≥ ＋11 dBm

26.5 GHz~30 GHz：≥ ＋10 dBm

30 GHz~32 GHz：≥ ＋8 dBm

32 GHz~35 GHz：≥ ＋9 dBm

35 GHz~40 GHz：≥ ＋5 dBm

40 GHz~67 GHz：≥ ＋5 dBm

7.8、具备前面板跳线，具备4端口频率扩展功能。

7.9、中频带宽范围：至少包含1Hz-30MHz

7.10、最大扫描点数：≥200001点；

7.11、可支持第三方扩频进行频率扩展；

7.12、支持相自动夹具移除功能；

7.13、可升级内置脉冲源及脉冲调制器，用于脉冲体制测试。

8、扩频系统

8.1、67GHz-110GHz

■8.1.1、频率范围：至少覆盖67GHz-110GHz；

8.1.2、端口功率：≥8dBm（典型值）；

8.1.3、动态范围：≥110dB（典型值）； 

8.1.4、负载匹配深度：≥50dB（典型值）；

8.1.5、方向性：≥30dB（典型值）；

8.1.6、传输跟踪：≤±0.05 dB（典型值）；

8.1.7、反射跟踪：≤±0.1dB（典型值）；

8.1.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2°（典型值）；

8.1.9、RF输入功率：≥0dBm（典型值）；

8.1.10、LO输入功率：≥1dBm（典型值）；

8.1.11、测试端口接口：WR10；

8.1.12、供电接口：Type-C

★8.1.13尺寸：≤60mm×60mm×25mm；

8.2、110GHz-170GHz

●8.2.1、频率范围：至少覆盖110GHz-170GHz；

8.2.2、端口功率：≥5dBm（典型值）；

8.2.3、动态范围：≥105dB（典型值）； 

8.2.4、有效方向性和负载匹配：≥30dB（典型值）；

8.2.5、有效方向性：≥30dB（典型值）；

8.2.6、传输跟踪：≤±0.1dB（典型值）；

8.2.7、反射跟踪：≤±0.2dB（典型值）；

8.2.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2.5°（典型值）；

8.2.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）；

8.2.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）；

8.2.11、测试端口接口：WR6.5；

8.2.12、尺寸：≤60mm×60mm×25mm；

8.3、140GHz-220GHz

●8.3.1、频率范围：至少覆盖140GHz-220GHz；

8.3.2、端口功率：≥0dBm（典型值）；

8.3.3、动态范围：≥100dB（典型值）；

8.3.4、负载匹配深度：≥40dB（典型值）；

8.3.5、方向性：≥30dB（典型值）；

8.3.6、传输跟踪：≤±0.1 dB（典型值）；

8.3.7、反射跟踪：≤±0.2dB（典型值）；

8.3.8、幅度/相位稳定性：≤±0.1dB/±2.5°（典型值）； 

8.3.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）；

8.3.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）；

8.3.11、测试端口接口：WR5.1；

8.3.12、尺寸：≤70mm×60mm×25mm；

8.4、220GHz-325GHz

●8.4.1、频率范围：至少覆盖220GHz-325GHz；

8.4.2、端口功率：≥-5dBm（典型值）；

8.4.3、动态范围：≥95dB（典型值）；

8.4.4、负载匹配深度：≥35dB（典型值）；

8.4.5、方向性：≥25dB（典型值）；

8.4.6、传输跟踪：≤±0.15dB（典型值）；                                                                               

8.4.7、反射跟踪：≤±0.25dB（典型值）；   

8.4.8、幅度/相位稳定性：≤±0.15dB/±2.5°（典型值）；

8.4.9、RF输入功率：≥7dBm（典型值）；

8.4.10、LO输入功率：≥7dBm（典型值）；

8.4.11、测试端口接口：WR3.4；    

8.4.12、尺寸：≤70mm×60mm×25mm；

9、软件功能

●9.1、支持射频通路自动化校准功能；（本项须进行现场演示，参数要求内容演示不全或不演示不得分）
9.2、测试采集执行软件

●9.2.1、支持全自动测试功能，支持“启动—停止—暂停—继续”等状态管理；（本项须进行现场演示，参数要求内容演示不全或不演示不得分）
●9.2.2、支持设置点频、扫频（等间隔）或者任意频点组合，输入天线尺寸、采样频率、采样间隔、测试距离可自动或手动设置采样密度并自动估算采样时间；（本项须进行现场演示，参数要求内容演示不全或不演示不得分）
9.2.3、支持实时显示：在测量过程中能够动态刷新采集的数据并进行可视化；

9.2.4、支持自动化脚本：支持测试脚本或宏的定义与执行，实现复杂测试流程的自动化运行。

9.3、数据分析与计算软件

■9.3.1、支持增益、效率、轴比、2D/3D方向图、交叉极化、波瓣宽度、前后比、EIRP、EIS、G/T、CDF等指标的自动化计算；（本项须进行现场演示，参数要求内容演示不全或不演示不得分）
9.3.2、支持单文件或多文件的测量数据后处理与对比分析；

●9.3.3、支持自动生成测试报告，支持多种格式报告（如txt、word、excel及PDF）（本项须进行现场演示，参数要求内容演示不全或不演示不得分）
9.3.4、支持数据安全与备份：提供数据加密与备份机制，保障实验数据的长期可用性与安全性。
	1套
	工业
	


三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

3.1 安装与调试

安装与调试过程中需要的专用器具由供方负责，需方负责相应的现场协调等方面的配合工作，安装调试后需由第三方进行检测。
3.2 培训内容

培训内容包括但不限于产品的工作原理、使用方法、安全注意事项、维修保养。在安装过程中需向需方讲解系统的重点保护的设施以及操作注意事项等，在系统安装调试完成后，再进行操作事项的培训及后续保养注意的内容。

3.3 质保及售后

1）验收交付之日起2年内为质保期，提供测试软件的终身升级（包含在本次报价中）；

2）质保期内因质量问题出现故障或不合格部分均由供方及时处理，发生的一切费用包含在本次报价中；

3）在系统运行期间，系统故障的响应时间为4小时之内，于24小时内技术维护人员需到达现场并提供解决方案；

4）每年提供标定、校准及检修服务一次，服务时限两年；（包含在本次报价中）

5）在设备最终验收前，供方须为需方相关技术人员组织并提供全面的设备操作、维护及故障处理专项培训；

3.4 运输包装

毫米波太赫兹全温全链路电磁测试系统设备的运输及搬运由供方提供，并承担所产生风险的全部责任。

四、报价要求
本项目固定总价报价并进行结算，投标所报价格包括设计、采购、制造、交货（包括运输、卸车至采购人指定地点）、售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、售后服务、其他技术服务及质量保证期内服务费等采购需求中涉及的一切费用）、管理费、利润和税费（含关税）等所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。投标分项报价表中应明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商等主要信息，否则可能导致投标无效。
五、特别说明
为确保产品系统符合使用要求，合同签订后，验收时采购人有权要求中标人对投标文件响应情况进行测试，如发现有虚假响应，采购人有权解除合同并报政府采购监管部门处理，由此引起的一切责任由中标人自行承担。

第四章  评标方法和标准

（综合评分法）
一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

	资格审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	营业执照等证明文件
	合法有效
	提供合法有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）等证明文件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	不良信用记录查询
	投标人不得存在投标人须知正文第19.2.1条中的不良信用记录情形
	详见投标人须知正文第19.2条要求

	3
	投标有效性声明
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章
	详见第六章投标文件格式三

	4
	中小企业声明函
（专门面向中小企业采购项目适用）
	符合投标人资格中落实政府采购政策需满足的资格要求
	中小企业须提供中小企业声明函；
残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函；
监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

	5
	投标人资质
	符合投标人资格中的资质要求
	提供符合投标人资格中要求的资质证书


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下： 

	符合性审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章
	详见第六章投标文件格式一

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章
	详见第六章投标文件格式二

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式四

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第12条要求
	详见第六章投标文件格式五

	5
	符合性审查业绩（如有）
	符合招标文件符合性审查业绩要求
	详见第三章采购需求“采购需求前附表”

	6
	进口产品（如有）
	符合招标文件及相关规定对于进口产品的要求
	未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品

	7
	强制节能产品（如有）
	符合招标文件及相关规定对强制节能产品的要求
	

	8
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、质保期的要求。
	详见第六章投标文件格式六（6.1商务响应表）

	9
	技术响应情况
	不存在招标文件采购需求“（一）货物需求说明”中投标无效的情形
	详见第六章投标文件格式六（参数技术响应表）

	10
	联合体协议

（如有）
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章
	详见第六章投标文件格式十

	11
	投标文件规范性
	投标文件数量、签署、盖章符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。
	

	12
	异常情形
	不同供应商不得出现使用相同的响应文件制作机器识别码
或IP地址或MAC地址进行响应的情形；
	

	13
	价格合理性评审
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（15分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
报价合理性的证明材料原则上应为价格组成测算过程和结论，以下情形不得作为报价合理性的证明材料：
（1）人员闲置；
（2）亏本让利；
（3）企业市场拓展或品牌宣传；
（4）降低或改变服务标准。
	

	14
	其他实质性要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70 %，价格分值占总分值的权重为30 %。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分

（70分）
	所投产品技术参数及要求响应情况
	根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分：
“■”项代表重要指标项，每满足或优于一项得2分，共19项，共计38分；

2、“●”项代表一般指标项，每满足或优于一项得1分，共20项，共计20分；
注： ①投标人必须对“■”项和“●”项参数逐条填写响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。
②采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。

③关于参数中明确标注需要进行现场演示的评分项要求如下：

（1）本次演示由投标人自行到评审现场演示，演示时长需控制在15分钟内；

（2）投标人需自备硬件设备及网络环境（演示现场仅提供电源及投影设备）；

（3）以真实软件系统演示为准，若投标人以 PPT、FLASH

或 DEMO 版程序进行功能演示，不予计分；

（4）若投标人未到评审现场演示，视为放弃，演示项参数不得分。
	0-58分

	
	质保期承诺
	全部货物的质保期在满足采购需求的基础上（即质保期为验收合格后满2年）每增加1年得1分（不足1年不得分），满分3分。
	0-3分

	
	安装实施方案
	根据投标人提供的安装人员配置、安装承诺、安装实施计划等方面，由评标委员会按下列要求进行评分：
①对本项目安装实施安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有具体详实的安装计划，得4分；
②安排技术人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有基本可行得安装计划，得2分；
③安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划但有所欠缺，得1分；
④未提供方案的不得分。
	0-4分

	
	售后服务与维保方案
	根据投标人提供的售后服务与维保方案，从定期系统检查与维护、软件升级支持、故障响应时间及修复时间等方面，由评标委员会进行综合评分：
①针对本项目有定期的检查与维护，提供一定的软件升级支持，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上）、专业维修人员配备齐全等得5分；
②针对本项目有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求等得3分；
③针对本项目提供维修实施方案，但有所欠缺得1分；
④未提供方案的不得分。
	0-5分

	价格分

（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分。
	符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分


2.3.3分值汇总

（1）技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值（四舍五入保留至小数点后两位数），得到该投标人的技术资信分。
（2）综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

投标文件格式涉及到的修改如下：

六、投标响应表

6.1商务响应表

	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明（正偏离、负偏离或无偏离）

	1
	付款方式
	合同签订后以及具备实施条件且采购人收到中标人递交的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人向中标人支付70%合同款作为预付款，安装调试完成并验收合格后支付30%，同时退还预付款保函或其他担保措施。
	
	

	2
	供货及安装地点
	安徽大学磬苑校区材料科学大楼E楼一层-屏蔽室
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人保证：除上述响应表列出的偏差或承诺外，投标人响应招标文件中要求的全部内容。如未列出，则我单位承诺响应招标文件中要求的全部内容。

投标人：         （盖单位章）  

日       期：    年   月   日  
6.2“★”项参数技术响应表（下表中的技术参数要求如与招标文件中第三章采购需求的参数不一致，则以招标文件中第三章采购需求的参数为准）。

	序号
	名称
	招标文件规定的技术参数要求
	投标文件中提供的参数
	证明材料所在页码
	响应情况说明（请填写：正偏离或负偏离或无偏离）
	备注

	1
	▲毫米波太赫兹全温全链路电磁测试系统
	★1.4、支持毫米波太赫兹频段收发机以及天线组件射频指标测试，包括但不限于EIRP，EIS，G/T, CDF。
	
	
	
	

	2
	
	★1.5、支持待测件（尺寸不超过300mm×300mm×300mm）在高低温环境（-50℃-250℃）测试；
	
	
	
	

	3
	
	★2.1、系统需支持紧缩场测试方式；
	
	
	
	

	4
	
	★5.1、覆盖频率10-325GHz；
	
	
	
	

	5
	
	★5.8、馈源连续不间断覆盖10GHz-325GHz


	
	
	
	

	6
	
	★7.2、主机测试端口及信号源数：4端口4源；
	
	
	
	

	7
	
	★8.1.13尺寸：≤60mm×60mm×25mm；
	
	
	
	


投标人：         （盖单位章）  

日       期：    年   月   日  

注： ①投标人必须对“★”项参数逐条填写响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料，视为不满足招标参数要求，则按照招标文件相应的评审标准被否决投标），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。

本项目的“★”项应在投标文件中提供检测报告、实物照片、实测数据、仿真文件、程序代码、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料等，未提供或不满足该指标项将导致投标被拒绝。（请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。）
②合同签订后，验收时采购人有权要求中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。
③如果发现投标人提供的响应表内容填写不实，或中标人实际供货的产品技术参数未能达到其投标文件的响应程度，可视作该投标人虚假应标；

④评标委员会有权否决虚假应标的投标人投标，或取消其中标候选人资格；招标人有权对虚假应标投标人终止合同，并按有关法律规定及招标文件相关条款处理。给招标人造成的损失须进行相应赔偿。

6.3“■”项及“●”项参数技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数要求
	投标文件中提供的参数
	参数证明材料所在页码
	响应情况说明（请填写：正偏离或负偏离或无偏离）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


投标人：         （盖单位章）  

日       期：    年   月   日  
注： ①投标人必须对 “■”项、“●”项参数逐条填写响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件相应的评审标准不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。
本项目的“■”项及“●”项应在投标文件中提供检测报告、实物照片、实测数据、仿真文件、程序代码、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料等。（请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。）（其中特别标注了需要进行现场演示的参数项，则按要求提供现场演示）
②采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。
③如果发现投标人提供的响应表内容填写不实，或中标人实际供货的产品技术参数未能达到其投标文件的响应程度，可视作该投标人虚假应标；

④评标委员会有权否决虚假应标的投标人投标，或取消其中标候选人资格；招标人有权对虚假应标投标人终止合同，并按有关法律规定及招标文件相关条款处理。给招标人造成的损失须进行相应赔偿。

6.4无标识项参数技术响应表（下表中的技术参数要求如与招标文件中第三章采购需求的参数不一致，则以招标文件中第三章采购需求的参数为准）。
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数要求
	投标文件中提供的参数
	响应情况说明（请填写：正偏离或负偏离或无偏离）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 投标人保证：除无标识参数技术响应表列出的偏差外，供应商响应无标识技术参数的全部要求。如我方未填写上表，则视为我方完全响应全部无标识技术参数要求。
投标人：         （盖单位章）  

日       期：    年   月   日  
� “文件制作机器识别码”由投标单位上传电脑的MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号以及工具标识号五大特征码经过MD5加密生成的识别码。







