第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 配置要求： 1、全光谱流式细胞仪主机1台（51个荧光通道） 2、自动进样器1台（兼容40管流式管/EP管及24/48/96/384孔板） 3、随机清洗液1套 4、随机鞘液1套 5、全光谱流式分析软件及工作站1套 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给甲方带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

1.光路系统：

★1.1、激光器：≥130mW 405nm带TEC温控功能低功耗全固体激光器；≥100mW 488nm带TEC温控功能低功耗全固体激光器；≥120mW 637nm带TEC温控功能低功耗全固体激光器；≥100mW 561nm带TEC温控功能低功耗全固体激光器；

1.2激光激发方式：激光立体空间激发方式

1.3、荧光探测器：372-832 nm全波段检测，每个通道均配备单独的检测器；

★1.4、荧光通道：≥51个

405检测器模块：≥18个通道

488检测器模块：≥14个通道

561检测器模块：≥11个通道

637检测器模块：≥8个通道

1.5、FSC/SSC灵敏度：FSC ≤0.4 μm，B-SSC ≤0.2 μm，V-SSC ≤0.08 μm；

1.6、荧光灵敏度：FITC≤50 MESF, PE≤10 MESF, APC≤10 MESF, Pacific Blue≤30 MESF；

1.7、荧光分辨率：CEN CV<3%；

1.8、光路传导：激光传递和荧光传导采用直接导入技术，可减少因光纤导入重新设计和调整光路反而导致的光子能量损失；

2.流路系统：

★2.1、采样速度：≥100,000颗粒/秒；

2.2、最小上样体积：≤5 μl；

2.3、可检测颗粒直径：0.08-50 μm；

2.4、交叉污染：≤0.1%；

★2.5、绝对计数：样本体积精确控制，无需任何耗材直接绝对计数，体积法绝对计数误差≤±5%；

★2.6、液路控制：注射泵驱动，可提供更大驱动压力，不易堵管；高精度压力传感器实时监测流速，液路防堵报警；内置自动清洗消毒系统，可通过一键开关机及换样时自动启动清洗流程，无需手动设置及操作；

2.7、样本流速：具备高中低三档的选调设置基础上，可根据实际样本处理要求，实现连续上样流速调节，满足不同需求；

3.数据处理及分析系统

3.1、参数：包括FSC、B-SSC、V-SSC和荧光通道面积（A）和高度（H），宽度（W）和时间

3.2、信号处理：24-位动态范围，即动态检测范围10^7.2 (无需PMT增益电压调节)，32位浮点解析度

3.3、荧光补偿功能：为方便简单流式与多色复杂流式实验补偿功能调节，投标产品必须能够实现传统补偿调节方式与全光谱解析方式自由切换，可支持全光谱解析、离线、在线荧光解析及手动补偿

3.4、补偿方式：光谱解析手动更新与自动更新、快速补偿。快速补偿通过拖动补偿条快速调节荧光通道间的补偿系数，直观显示补偿结果；

★3.5、可以通过软件直接调节激光器功率，以适应不同类型实验样本检测；

3.6、数据分析及导出：支持边采集边分析的实时数据分析，支持手动更新参考光谱或实时自动更新参考光谱两种模式；支持1XN、NXN图，可实现快速新建图及批量切换分析通道；实时支持导出及导入FCS文件分析；支持导出及导入光谱库；支持导出csv、模板、不同格式图片，可编辑并导出定制PDF数据报告 。

3.7、配套电脑：性能不低于Intel core i9处理器，≥64 GB RAM，≥256G SSD+16T HDD硬盘驱动器；≥27英寸平板显示器（分辨率 ≥2560×1440）；正版Windows 10专业版（64位）及以上；

★3.8、自动加样器：兼容各种上样管，实现40管流式管/EP管及24/48/96/384孔板的高速上样，满足高通量检测需求；