采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%； 2、货物运送到学校后，采购人支付合同价款的30%； 3、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格后1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 符合性审查项 | ■ | 符合性审查项，负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光体式显微镜 | 1.平行光光学系统：伽利略无限远光学系统。 ★2.显微镜配备光学放大范围≥6×-98×； ★3.十二档变倍体：定档变倍体，变倍定位装置可开关（投标文件中需提供证明材料）； 4.变倍比：16:1； 5.目镜：大视野高眼点10×目镜，目镜视野直径≥22mm；三目头部，带分光切换旋钮（100：0和80:20分光比）； 6.瞳距调节范围：55mm-75mm；双目视度可调； ★7.物镜：需采用APO复消色差物镜1×。 8.工作距离：≥80mm； 9. 上光源：3W LED灯源； 10.下光源：厚底座内置反光板，可以调节底座灯源的照射光路，从而改变衬度观察浮游生物； 11.外置冷光源光纤照明器：全金属外壳，灯泡功率21V/150W，亮度可调，双管鹅颈可调光纤输出照射；自带风扇降温； 12.调焦总行程≥120mm； ★13.显微镜高速相机：采用USB3.1高速传输方式，全局快门技术，2/3英寸大板面芯片，500W真实物理像素，对角线成像区域11.1mm，像素点尺寸3.45μm*3.45μm。支持TWAIN/SDK和DirectShow Driver相关设备；机器有双色LED传输速度指示灯（状态不同指示灯颜色不同）（投标文件中需提供证明材料）； 14.专业采集分析软件（需配置正版软件加密狗）：采集图像、平面测量、图像处理、分割技术、景深融合、大图拼接、多色荧光融合、多图同屏对比浏览等等功能； 15.配LED荧光中间体，转盘配备三色荧光模块，另有3个空位，可安装≥6种荧光模块。 16.运行平台配置不低于：四核处理器，最大频率≥3.80 GHz/16G内存/512G 固态硬盘/23.8寸液晶显示器/鼠标键盘； ■17. 配置清单（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）： 17.1设备主机一台； 17.2运行平台。 | 1台 | 工业 | / |
| 2 | ▲正置荧光显微镜 | 1．显微镜主机部分： ★1.1光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。可实现观察方法：明场，荧光； 1.2 同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环； 1.3 明场照明装置：主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜光强度。内置透射光科勒照明器，LED长寿命光源，功率≥10W，大于60000小时使用寿命，无需额外供电； 1.4 机身具有不低于六位透射光滤片转轮； 1.5 载物台：圆角、无槽金属阳极化处理载物台，载物台手柄松紧度高度可调，玻片夹持器； 1.6宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，目镜筒360度自由旋转，实现≥40mm观察高度调节。具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰； 1.7 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调； 1.8 6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺； ★1.9 全套物镜(以下需同时满足，投标文件中需提供证明材料)： 增强反差型荧光物镜 5×，数值孔径：NA≥0.16； 增强反差型荧光物镜10×，数值孔径：NA≥0.25; 增强反差型荧光物镜20×，数值孔径：NA≥0.50; 增强反差型荧光物镜40×，数值孔径：NA≥0.75，工作距离≥0.7mm； 增强反差型荧光油镜100×，数值孔径：NA≥1.30, 工作距离≥0.2mm； 1.10 聚光镜：非摆动式聚光镜：NA≥0.9/1.25（油）。在5×物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置； 1.11主机架上下分体，可加垫高模块，增大样品空间，绿色环保防霉； 1.12 样品空间：视标本厚度的不同以及配置不同，样品空间从0~110mm连续可调,可满足大样本的观察需要； 1.13 集成节能和为了延长照明寿命的Eco待机模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态； ★1.14 机身集成两个快速拍摄图像按钮，具有调焦旋钮，可获取图像或视频信息(投标文件中需提供证明材料)。 2.荧光系统： 2.1 高亮度LED荧光激发光源，光源寿命≥20000小时。可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却； 2.2 机身集成透射反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换荧光时，透射光光闸自动关闭； ★2.3复消色差荧光光路，编码型荧光激发块转盘：≥6孔，配四组荧光滤色镜套，分别适用于DIPI,GFP,YFP, DsRed（投标文件中需提供证明材料）。 ★3.成像系统：显微数码专用彩色制冷CMOS芯片≥1.1英寸，像素点大小≥4.5μm×4.4μm，有效物理像素：≥710万，动态范围≥6200:1; 满阱电子容量≥25000e⁻，全像素拍摄速度≥70幅/秒（7MP），暗电流≤0.3e⁻/p/s@ 25°，曝光时间0.1ms-60s,通用C型接口（投标文件中需提供证明材料）。 4.软件系统： 4.1 软件最大支持不低于32通道荧光叠加，实现32个通道图像叠加； 4.2 视频拍摄功能； 4.3 交互式测量：具有测量程序向导，可自定义测量向导，自定义≥50种测量参数；数据存储格式（CSV、XML文件）适用于Excel； 4.4 图像采集：完全控制相机；可调整曝光, 增益, binning, 伽玛值，白平衡，黑参考，阴影校正，噪声过滤，图像方向，ROI区域采集等； 4.5 图像分析：具有锐化、降噪、色温调节、背景提取、去模糊，旋转，移动，白平衡调节，阴影校正，阴影提取等功能； 4.6 图像编辑：包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能； 4.7 图像运算：能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算； 4.8 剖面分析：具有强度分析功能，以4个视图分别显示剖面图，图像，数据，测量； 4.9 直方图：显示图像灰度直方图，以4个数据表呈现原始数据，每个通道极限值，灰度统计数据，如平均，标准差，最小最大值，以及测量值 （积分）显示了发生的百分比； 4.10 具备基本的图像管理功能：图像优化处理（色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等），可自动或手动添加标尺、可进行图像注释、ROI图形及标注、可进行长度、面积，荧光强度，数量，角度等测量，测量结果以表格或柱状及散点图展示。注释测量的字体、颜色，格式，可视化都可随意改变； 4.11 大图拼接功能，可以进行多视野的拍摄和大图拼接的图像摄取功能； 4.12 景深叠加功能，可以进行多焦面的图像拍摄，并保留每个焦面最清晰的样品信息，将多焦面的景深信息保存成一张图像； 4.13 图像去模糊功能，基于最近邻算法的2D背景去除函数，适用于处理2D图片，可增强图片对比度； 4.14 3D可视化，通过maximum法进行3D渲染，同时可对3D图像进行动态渲染，并以颜色表示图像深度，可以进行动画窗口录制，以不同角度旋转生成视频文件。 5.数据处理系统配置不低于：四核处理器，16G内存，1T硬盘，4G显卡，27寸高清显示器。 ■6.配置清单（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）： 6.1设备主机一台； 6.2数据处理系统一台。 | 1台 | 工业 | / |
| 3 | 倒置荧光显微镜 | 1.模块化设计研究型倒置显微镜，带明场、荧光、相差功能。 ★2.采用无限远光路接口，国际标准焦距≤45mm，光学扩展模块可实现两条无限远光路同时汇集到显微镜中，两条光路互不干扰，光消融，光切换，光遗传等应用（投标文件中需提供证明材料）。 ★3.左侧光路出口，采用100%分光，成像视野≥19mm，可搭配相机（投标文件中需提供证明材料）。 4.载物台行程248×212mm,带样品导轨，带通用样品夹框，用于载玻片和直径24mm-68mm的培养皿。 5.支持荧光滤块在线更换，在不关闭软件状态下更换荧光滤块，并且立即识别，机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块通过磁性吸入到位。 ★6.配长寿命荧光光源，寿命不小于2000小时，搭配三色荧光滤块： 紫外激发荧光滤块，激发波长：325-375nm，发射波长：435-485nm，二向分光镜波长：400nm蓝色激发荧光滤块，激发波长：460-5000nm，发射波长：512-542nm，二向分光镜波长：505nm 绿色激发荧光滤块，激发波长：515-560nm，发射波长：590nm，二向分光镜波长：580nm（投标文件中需提供证明材料）。 7.长寿命LED光源，功率≥10W，寿命≥20000小时，无紫外线和红外线，与日光相似可长时间观察。光源内置8ms快速光闸。 ★8.调焦行程≥12mm，可观察很厚的样品（投标文件中需提供证明材料）。 9.双目观察筒，10×目镜，视野≥22mm，支持25mm视野。 10.配备5孔位聚光镜，工作距离≥40mm，数值孔径≥0.4。 ★11.配备6位物镜转换器，配相差物镜： 5×物镜，数值孔径≥0.12，带相差功能； 10×物镜，数值孔径≥0.25，带相差功能； 20×长工作距离荧光矫正物镜，数值孔径≥0.4，工作距离≥6.9mm，带相差功能； 40×长工作距离荧光矫正物镜，数值孔径≥0.6，工作距离≥3.3mm，带玻片厚度矫正环。 ★12.用于明场成像的≥710万有效像素彩色相机，大尺寸CMOS芯片,（Sensor size）尺寸不小于17.6毫米；最大像素尺寸≥3200×2200；单像素点尺寸≥4.5μm×4.5μm；动态范围≥72dB(4200:1)；读取器噪音不高于2.5e-；曝光时间最低可以为1ms，最高可以为30s；在710万像素下拍摄速度≥110 fps；10GigE高速数据传输端口（投标文件中需提供证明材料）。 13.具有图像采集管理软件。 13.1可实现图像实时采集，可调节图像质量（亮度、对比度等），可自动或手动白平衡，可对采集后的图像编辑、处理，可加标尺； 13.2快速设置和获取实验条件直观的设置； 13.3数据和大数据的快速采集处理设置显示参考或导入为随后的实验中，实验参数自动记录浏览，储存和导出数据； 13.4图像查看软件包括测量，增强注解，图像分析； 13.5对于数据管理，保存，重命名，复制，删除，导出为AVI，JPEG，TIF等； 13.6图像处理与测量：调整对比度，每一个图像的亮度和伽马，强度，测量长度； 13.7支持水平拼图功能。 14.计算机控制系统与数据工作站配置不低于：四核CPU，16G以上内存，固态硬盘， 23.8寸2K数据输出设备。 ■15. 配置清单（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）： 15.1设备主机一台； 15.2计算机控制系统与数据工作站。 | 1台 | 工业 | / |
| 4 | 核酸蛋白质成像系统 | 1. 工作环境： 1.1 工作温度 10-28℃； 1.2 工作和存储湿度20-80%相对湿度(无冷凝)； 1.3 工作电源100–240VAC,50–60Hz； 2.用途： 用于蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、RNA凝胶、Stain-Free凝胶等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析； 3.技术参数： ★3.1自动/智能技术：智能托盘识别技术，系统可自动识别放入系统的样品托盘种类，并自动调整成像参数（投标文件中需提供证明材料）； 3.2 自动对焦:全缩放设置范围内的预校准自动对焦； ★3.3 自动曝光:两种自动曝光算法(优化/快速)（投标文件中提供证明材料）； ★3.4 触摸屏:多点触控, 9.7" (24.64 cm) 英寸（投标文件中提供证明材料）； 3.5 显示分辨率:≥1024×768像素； ★3.6 成像面积: 21×14cm(W×H)（投标文件中提供证明材料）； ★3.7 检测器:≥630万像素CMOS（投标文件中提供证明材料）； 3.8 Bit深度(灰度值)：≥65536； 3.9 动态范围:≥3.5OD； 3.10 激发光源:透射紫外，侧白光； 3.11 发射滤光片:535–645nm标准滤光片； 3.12 数据输出:16-bit SCN, TIFF, JPEG格式； 3.13 外置抽屉式样品台配有紫外防护板，可以直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶。 4.软件： 4.1 无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像，及数据处理功能； 4.2 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出； 4.3可适配软件种类至少包括：一维数据分析软件，聚类分析软件，二维分析软件（包括仪器控制和数据分析）； 4.4软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑； 4.5配有软件操作指南flash，具有中文在内的语言界面； 4.6软件所有成像过程均保持自动对焦，可控制曝光时间； 4.7软件可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析以及绝对浓度、密度计算； ■5.配置清单： 5.1设备主机一台； 5.2分析软件一套。 | 1套 | 工业 | / |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。