采购需求

1. 总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

1.5 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

2. 采购内容及范围

2.1 采购内容

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 总预算/最高投标限价（万元） | 所属行业 | 是否接受进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 高档心血管彩超仪一 | 2台 | 410 | 工业 | 否 | 医疗器械 |

2.2 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

3. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 交货期为合同签订后接院方供货通知后30天内。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院，招标人指定地点 |
| 付款方式 | 合同生效后，预付合同款的70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限）。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的100%。 预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |
| 免费质保期 | 免费质保期：自验收合格之日起3年整机原厂质保（含所有探头），更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |

## 4. 技术要求

### 4.1标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 实质性参数 | * | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| 核心参数 | ■ | 评分项 |
| 一般参数 | 无标识 | 评分项 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 （2）须按照第六章投标文件格式十，提供技术要求偏离表和技术响应资料。 |  |  |

### 4.2技术要求表

- ▲高档心血管彩超仪

| *一 | 投标要求：所投设备必须是2025年及以后生产 |
| --- | --- |
| 二 | 用途说明：以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断为主，支持成人实时四维经胸容积探头、实时四维经食道容积探头成像;覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、等检查全面应用，并具备有效的三类注册证。 |
| 1 | 物理规格： |
| ■1.1 | ≥22英寸OLED显示器或23.8英寸 HDU显示器,分辨率: ≥1920×1080 |
| 1.2 | ≥12英寸触摸屏 |
| 1.3 | 探头接口数量≥4个全激活接口 |
| 1.4 | 操作平台（操作面板）：可在上下/左右范围内灵活调节。 |
| 2 | 系统成像技术 |
| 2.1 | 具备二维灰阶成像、M型模式、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像，连续多普勒成像，组织多普勒成像 |
| 2.2 | 具备空间复合成像技术、斑点噪声抑制技术、梯形成像、心尖扩展成像、宽景成像，一键式实时自动连续优化图像技术、高清成像模式、具备解剖M型 |
| 2.3 | 具备全域聚焦成像 |
| 2.4 | 具备原始数据处理能力 |
| 3 | 造影成像 |
| 3.1 | 造影成像：支持心肌及心腔造影;支持腹部、浅表、心脏探头、心脏经胸容积探头和经食道矩阵容积探头 |
| 3.2 | 支持血管造影成像、腹部造影成像、左心室造影、低机械指数的心肌灌注造影成像，负荷超声成像下的心肌灌注造影 |
| 3.3 | 支持实时三平面造影成像 |
| 3.4 | 支持实时四维造影 |
| 3.5 | 具有双时钟计时，存储时间长短可调 |
| 3.6 | 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，分析结果自动导入系统工作表进行存储 |
| 4 | 负荷超声成像 |
| 4.1 | 内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷协议 |
| 4.2 | 可自定义编辑模板 |
| 4.3 | 支持二维、多平面和四维成像模式 |
| 4.4 | 回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期 |
| 4.5 | 支持室壁运动评分、内置在同步化治疗评估模板 |
| 4.6 | 内置负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17或18节段牛眼图显示、曲线显示模式等，并可同屏对照显示. |
| 5 | 高级成像或功能 |
| 5.1 | 具备颈动脉血流矢量分析技术或超分辨率微血管成像或灰阶血流成像技术或血流斑点追踪成像 |
| 5.2 | 人工智能软件或功能： |
| 5.2.1 | 心脏腔室自动测量：智能识别心室收缩末和舒张末时间点，自动测量左室内径、EF值等信息 |
| 5.2.2 | 自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 |
| 5.2.3 | 心肌功能成像或斑点追踪定量分析，识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17或18节段牛眼图、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。 |
| 5.2.4 | 自动一键式左室长轴应变分析，完成左室长轴应变工作流程，除了启动测量工具和批准结果 |
| 5.2.5 | 自动一键射血分数（EF）测量，在有或没有 ECG 信号的情况下完成射血分数（EF）测量，除了启动测量工具和批准结果外，无需手动干预。 |
| 5.3 | 具备心肌二维斑点追踪技术或三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。 |
| 5.4 | 具备左房自动评估技术或二维自动左心房定量分析：可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面） |
| 5.5 | 具备二维自动右心室定量：基于斑点追踪技术，可提供整体应变、游离壁应变。 |
| *5.6 | 可选配影像融合功能，提供实时和回放的超声容积数据和 CT/X线数据校准匹配后并能将两种影像进行融合（叠加显示），以便于对结构性心脏病的介入手术的术前规划及术中引导提供精确指引（单独报价，不包含在投标总价之中） |
| 6 | 心脏四维成像 |
| ■6.1 | 具备心脏四维成像支持成人单晶体经胸容积成像探头（3D TTE）、 成人单晶体经食道容积成像探头（3D TEE）（探头型号提供医疗器械注册证） |
| 6.2 | 单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的≥100x100度实时全容积成像， |
| 6.3 | 具备系统支持二维三维成像模式任意切换或智能切面显示功能 |
| 6.4 | 支持三维成像直接测量功能 |
| 6.5 | 具备实时双容积视野成像或实时双平面成像或多心动周期全容积成像 |
| 6.6 | 具备任意切片技术或自动显示四维各标准切面图像 |
| 6.7 | 具备实时三维局部容积成像或具备断层超声成像 |
| 6.8 | 立体光影成像或立体成像 |
| 6.9 | 支持三维辅助面/辅助点显示或智能四维视野或QuickVue技术 |
| 6.10 | 心脏四维成像预设值 |
| 6.11 | 心脏内腔镜四维成像：可在实时或回放模式下对4D TEE或TTE数据采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度及光源方向均可调节，突出显示病变部位及组织毗邻关系。 |
| 7 | 测量分析和报告 |
| 7.1 | 支持射血分数自动测量技术 |
| 7.2 | 具备左房自动评估技术或二维自动左心房定量分析、具备二维自动右心室定量： |
| 7.3 | 具备心脏频谱自动测量功能 |
| 7.4 | 具备血管内中膜自动测量技术 |
| 7.5 | 具备心脏实时三维（四维）自动定量分析,包括以下功能: |
| ■7.5.1 | 实时三维自动二尖瓣定量分析 |
| 7.5.2 | 三维自动左心耳定量分析 |
| 7.5.3 | 实时三维主动脉瓣定量分析 |
| ■7.5.4 | 实时三维自动左心室功能定量分析 |
| ■7.5.5 | 实时三维自动右心定量分析 |
| ■7.5.6 | 实时三维自动左房定量分析 |
| 8 | 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 |
| 8.1 | 内置固态硬盘≥1TB或双硬盘设计(128G固态+1TB机械硬盘) |
| 9 | 系统技术参数及要求 |
| 9.2 | 彩色多普勒成像：相控阵扇扫探头、90°角，18cm深，彩色显示帧频≥16帧/s |
| 9.3 | 频谱多普勒模式：取样容积: 1-16mm |
| 9.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20° |
| ■10 | 儿童相控阵探头2把，频带带宽2-9MHz |
|  | 线阵探头2把，频带带宽3-12MHz |
|  | 相控阵探头2把，频带带宽1-5MHz |
|  | 成人相控阵矩阵容积探头2把，频宽1-5MHz 用户可自行选择不同频率探头 |
|  | 成人单晶体经食道矩阵容积探头2把，频宽2-8MHz |
| 11 | 标配：同品牌离线或在机病例管理及心脏功能分析系统 |
| 12 | 外设和附件及其他要求: 配置耦合剂加热器(内置或外置) |

## 5、售后要求：

5.1.整机原厂质保（含所有探头）≥3年。合同签订前，中标人须提供所投产品制造商出具的质保承诺函（承诺函格式内容须与投标文件中一致），并加盖所投产品制造商公章，否则，取消其中标资格。

### 5.2.质量要求与验收标准

符合国家、省、市法律法规及行业标准。

### 5.3. 质量保证期服务要求

中标人提供的技术人员、工具、备件和联系方式，质量保证期服务响应、到达现场和解决问题的时限，中标人技术人员的交通、食宿费用承担主体，中标人技术人员撤换费用承担主体，质量保证期服务情况记录要求等。

5.4. 技术培训要求

中标人应提供现场技术培训，及远程技术支持等，为使用人员提供技术指导，保证使用人员正常操作设备各种功能。

## 6、其他要求：

6.1. 本项目如涉及与院方在用信息系统（包含但不限于：HIS系统、PACS系统、电子病例系统、远程影像平台、外联平台等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目投标报价中，由中标人与相关第三方协商，院方不再为此支付任何费用。

6.2. 履约验收方式

6.2.1履约验收主体：设备使用单位、中标人。同时使用单位可以视情况邀请参加本项目的其他投标人或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

6.2.2履约验收时间及程序：

（1）到货检验：货物运抵使用单位所在地点或使用单位指定地点后，由使用单位及中标人共同开箱对照采购清单进行到货验收。

（2）安装调试检验：中标人将设备安装、调试完成后，由使用单位组织验收人员对安装调试情况进行验收。

（3）最终验收：由使用单位组织验收人员进行最终验收。

6.2.3履约验收内容

验收内容包括招标文件中的每一项技术和商务要求的履约情况。

6.2.4履约验收验收标准

招标文件、中标人的投标文件、合同及国家有关的质量标准规定，均为验收标准及依据。

6.3.应急服务要求：中标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件，保证10年以上零部件供应期，中标人应对设备故障等突发状况及时响应。若24小时内未修复设备故障，提供备用设备供院方使用。

6.4 安装调试、验收试验及质量保证

6.4.1中标人在设备安装地点负责安装、调试。

6.4.2具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

（1）采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

（2）货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（3）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（4）运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

（5）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

6.4.3如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

6.5. 包装运输

6.5.1中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

6.5.2设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

6.5.3在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

6.5.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.5.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.5.6整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

6.5.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

6.6. 投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。