- 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、货物需求

## （一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查项 | ★ | 未响应或负偏离的，将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ⚪ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 | 无 | 评分项，详见评分标准 |

## （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU电动病床 | 1.整床尺寸约：L2200*W1040*H430-750mm，床面尺寸约：L1940mm*W900mm； 2.背板升降角度0-80°±5腿部升降高度0-45°±5，整床升降最低可达到430mm±10mm,最高至750mm±10mm； 3.床面板使用汽车钣金工艺一次冲压成型，坚固、耐用，四角平缓过渡、不会藏污纳垢； 4.电控系统采用静音电机，推力在6000N下运行安全； 5.四块PP护栏，带角度显示美观大方，上下收放有气弹簧缓冲； 6.可拆卸式 ABS床头板，采用环保工程塑料注塑而成，高低搭配，床尾板并配有病历插座； 7.四个125mm中控轮采用金属支架压铸而成，内置精密轴承，耐用静音，推动转动灵活，一脚刹车，四轮制动。 | 1张 | 工业 |
| 2 | 吊桥 | 1.干湿分离设计，主要由桥架、干段和湿段组成； 2.用于模拟ICU病房场景营造； 3.干湿段配置有医疗监护仪器平台，在干湿上分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配在医护人员抬手可及的塔体上； 4.电气分离式设置； 5.吊塔主体材料要求为高强度铝合金型材，圆弧钻石形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，表面处理采用静电喷涂；吸顶式安装，稳定牢固； 6.★在一定范围内不同方向旋转不小于340°；(投标文件须提供相关证明材料，未能完整体现或未提供不得分) 7.吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； 8.气体终端无特殊要求为标配即为国标气体插座和接头； 接口颜色及形状不同，具有防接错功能，插拔次数2万次以上，采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 9.终端箱上最大承重：180kg； 10.仪器托盘平台规格: 湿区段360×460(±50mm) ,干区段:400×500mm(±50mm)； 11.抽屉规格: 湿区段400×380 (±50mm)。 | 1套 | 工业 |
| 3 | 心电监护仪 | 1.彩色液晶屏不低于12.1英寸； 2.可监护成人、小儿、新生儿等多种病人类型； 3.标配监测参数：心电、无创血压、血氧、脉搏、呼吸、体温； 4.★多种语言可设置；(本条参数为核心参数，投标文件须提供机器功能界面截图，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 5. 波形显示：最大同时显示8道波形，标配ECG1、ECG2、SpO2、RESP波形组合和ECG七导同屏以及ECG级联显示方式； 6.显示界面：标准界面、动态刷新界面、趋势共存界面、大字符界面，他床观察界面，可选配十二导联、网格、边框界面模式； 7.提供诊断、手术、监护三种心电滤波方式； 8.心电规格：三/五导联可自由切换，心电、血氧、自动、同时四种心率来源可选，可设置陷波开关、肌电抑制、脉搏调制音开关； 9.具有心律失常分析和自学习功能，至少可监测13种心律失常； 10.具有ST段分析功能和起搏分析功能； 11.可显示血氧灌注指数PI值； 12.提供手动、连续、间隔等无创血压测量方式，血压运动干扰灵敏度三级可调，可存储≧4800组血压测量数据； 13.提供全部监护参数≧480小时趋势数据存储，≧40秒全息波形回放； 14.通过声、光、显示三种报警方式提供生理报警、技术报警两类报警信息；生理报警、参数报警具有暂停和开关功能； 15.所有参数≧71个报警事件和≧60个心律失常报警事件回顾； 16.具有波形冻结及冻结波形回顾功能； 17.具有特殊事件记录功能，事件可显示在趋势图表上； 18.具有药物计算和滴定表功能； 19.具有他床观察功能； 20.内置可充电锂电池，交直流两用，带电时间大于4小时； 21.具有特殊保护装置防止电源线因弯折而破损； 22.网络功能：通过有线、无线、3G方式构成中央监护系统； 23.★具有不低于72组报警事件的存储和回顾功能；(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 24.★心电波形扫描速度可三档调节；(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 25.★心电监测报警时间<12S；(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 26.⚪ 产品通过医疗器械质量管理体系认证ISO13485。(投标文件须提供认证证书扫描件，未能完整体现或未提供不得分) | 1台 | 工业 |
| 4 | 急救车 | 1.规格尺寸约：700mm*500mm*900mm； 2.不锈钢抢救车由优质304不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左边配有推手，推手管为不锈钢圆管； 3.采用304不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 4.组成：面板、车身、层板、抽屉、门料厚度不低于δ1.0mm； 5.采用不低于3寸万向轮4只，高耐磨，带刹车。 | 1辆 | 工业 |
| 5 | 心电图机 | 一、主要性能 1.至少提供触摸屏、功能键双操作模式； 2.12导联心电信号同步采集、同步显示、同步分析； 3.开机后自动进入波形采集界面，快速进行波形采集，仅一次按键完成打印； 4.具有12/6/3导联心电波形同屏实时显示功能，双击屏幕可在12/6/3导联之间切换显示； 5.患者信息的录入可以选择心电波形开始采集前录入、采集后录入或不录入； 6.至少提供工频滤波、基线滤波和肌电滤波三种滤波方式； 7.具有导联脱落、故障提示及低电量报警功能； 8.具有基线自动调节功能； 9.具有波形冻结、存储、打印功能； 10.具有常规心电图参数自动测量、自动分析和自动诊断功能； 11.至少包含手动、自动、节律、定时等多种打印模式； 12.至少包含6×2＋1、6×2、3×4、3×4＋1、4×3、4×3＋1、2×6＋1、2×6、节律2、节律3、节律4、节律5、节律6、节律7等打印格式； 13.节律导联可任意选择，便于观察异常的心率； 14.自动模式、节律模式支持自动测量和分析、打印QRS波形，打印波形长度可以任意调整，手动模式可任意切换导联； 15.报告内容支持诊断结论、心电数据及心电波形任意组合； 16.病例报告可选择打印保存、打印不保存和不保存打印多种模式； 17.内置存储器可存储≥1000份病历，通过USB接口外插U盘可扩展存储容量并可导出病历； 18.提供病例查询、在屏查看诊断结论、再次打印报告、病例导出功能； 19.内置充电锂电池，交直流两用； 20.支持选配同步心电分析软件组成十二导心电工作站； 二、技术参数 1.彩色触摸液晶屏：≥8.0英寸； 2.心电信号输入采样频率：≥32000Hz； 3.患者漏电流：＜10µA； 4.采样精度：≥24位； 5.频率响应：0.67Hz-500Hz； 6.时间常数：≥3.2s； 7.共模抑制比：＞100dB； 8.耐极化电压：≥±500mV； 9.噪声电平：≤12μVp-p； 10.走纸速度：12.5、25、50mm/s多种可选，误差±5%； 11.灵敏度：5、10、20mm/mV多种可选，准确度±2%。 | 1台 | 工业 |
| 6 | 智能综合模拟人 | 1.配置模拟一成人大小模型、含模拟人参数可调的计算机系统； 2.模拟人气道管理技术具备：标准口、鼻插管，气管切开术，支持仰头举颏法、推举下颌法开放气道，模拟牙关紧闭、舌水肿、咽部水肿、喉痉挛、单双侧肺阻塞、主气道堵塞等体征； 3.可进行CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置和按压法深度，自动判断人工呼吸及胸外按压的比例，实时数据显示，全程中文语音提示，抢救成功后，模拟人瞳孔由散大变为正常，动脉恢复搏动，出现自主呼吸； 4.生命体征模拟： 4.1瞳孔观察：瞳孔液晶显示为CSTN伪彩、65K色、RGB，能在1-7mm之间，随意模拟瞳孔的正常、散大、缩小等状态， 4.2颈动脉、股动脉、桡动脉搏动，生动再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音， 4.3呼吸模式：模拟正常呼吸、叹气样呼吸、陈-施氏呼吸、库什摩尔呼吸、毕奥呼吸， 4.4真实的自主呼吸，呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及呼吸深度， 4.5听诊：可听诊几十种声音，包括正常心音、异常心音、正常呼吸音、异常呼吸音、正常肠鸣音、异常肠鸣音； 5.可进行临床护理训练： 5.1穿刺术：胸腔穿刺、骨髓穿刺， 5.2血压测量训练、三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、手臂静脉穿刺、注射、输血、臀部肌内注射， 5.3清洗梳理头发、洗脸、耳清洗滴药、口腔护理、假牙护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、洗胃法、胃肠减压、灌肠法、造瘘引流术、男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗术， 5.4整体护理：四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动、擦浴、穿换衣服、冷热疗法， 6.计算机系统应用： 6.1脚本/病例编辑：支持用户自编辑模拟护理病例，软件自动记录病情的变化和学员操作过程， 6.2模拟注射泵/输液泵的使用：多媒体动画展示注射泵/输液泵的操作流程，可选择药物进行操作， 6.3训练与考核：软件内存有几百道考题，支持心电图、急救知识理论、护理场景、病例、CPR训练与考核， 6.4护理场景脚本训练/考核：系统自带数十个场景，涵盖内科、外科、急诊、ICU等科室病人的护理，并通过交互性多媒体课件检验护理操作关键知识点的掌握程度，提供多种药物治疗和典型的辅助检查，如胸片、超声心动图，12导联心电图等。 | 1台 | 工业 |
| 7 | 模拟ICU氛围营造模块 | 1.根据实训室场景进行氛围营造，以达到模拟效果； 2.包括但不限于地面、墙体、吊顶等部分模拟ICU营造。 | 1项 | 工业 |
| 8 | 更衣柜 | - 1.规格尺寸约：1200*500*2000mm； 2.所用板材的甲醛含量均达到国家标准； 3.滑轨：三节承重滑轨，开合平稳，承重力强； 4.⚪ 铰链：通过过载实验能满足垂直静载荷不低于45kg，10次，耐久性不低于 80000 次；(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 5.拉手：铝合金一字把手，ABS封口，可在多处位置开启门及抽屉。 | 4组 | 工业 |
| 9 | 换鞋凳 | 1.软包凳面，板材均采用≥18mm厚优质防潮三聚氰胺板； 2.规格尺寸约100cm*45cm*25cm。 | 2组 | 工业 |
| 10 | 鞋柜 | 1.尺寸约：1000*350*1200mm； 2.钢材厚度不低于：0.7mm； 3.材质：冷轧钢板； 4.工艺：AutoCAD辅助设计，激光切割一次冲压成型； 5.焊接：采用进口碰焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及表面平整光滑； 6.前处理：每个铁质部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀； 7.喷涂：静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强，环保无污染。 | 2组 | 工业 |
| 11 | 洗手池 | 1.规格尺寸约：1600*600*1800mm； 2.折弯件采用数控折弯机、库卡六轴机器人配合完成，保证折弯精度； 3.板材下料采用先进全自动数控塔冲、光纤激光切割机完成，下料精度达到±0.02mm； 4.洗手槽采用不锈钢双层制作，中间特殊静音处理。槽身以人体工程学设计，洗手时水花不会溅在身上。高抛型水龙头，安全可靠； 5.出水方式为脚踏出水、感应出水；配置：电加热器或恒温出水器、豪华灯镜装饰罩； 6.材质：304不锈钢； 7.主材规格：板材厚度≥1.0mm。 | 2组 | 工业 |
| 12 | 手术床 | 1.可供手术室实行头、颈、胸腹腔、会阴、四肢等外科，妇产科，泌尿科，五官科，脑外科等手术； 2.手术床腿板既可外展又可拆卸，调节方便，十分适合泌尿科手术； 3.此电动手术床前后倾，左右倾，上下升降均由电动推杆实现，按钮操作，安全可靠, 背板上下折手动操作； 4.内装蓄电池，具有蓄电池功能，能连续工作50台以上手术要求； 5.床垫为优质皮革海棉制作，耐磨； 6.尺寸约长：2100mm±10 mm，台面最高：1000mm ±10 mm（电动操作），宽：500mm±10 mm，台面最低：750mm ±10 mm（电动操作），前倾：≥25°（电动操作），后倾：≥25°（电动操作），侧倾：≥20°（电动操作），头板上折：≥45°，头板下折：≥90°，背板上折：≥75°（手动操作），腿板下折：≥90°（手动操作），腿板外展：≥90°（手动操作），腰板上升：≥120mm（手动操作）。 | 1张 | 工业 |
| 13 | 无影灯 | 1.光源类型：调光调焦型； 2.★照度：750灯头≥100000LUX，550灯头≥50000LUX；(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 3.色温：3700K-5000K(可调节)； 4.光斑直径：160-350mm； 5.照明深度：≥1200mm； 6.亮度档级调光：1—100%(无级调光)； 7.显色指数：≥85--98%(可调节)； 8.电源电压：220V±22V、50Hz±1Hz； 9.灯泡功率：3.2V/1W； 10.最低安装高度：2800mm； 11.LED灯头LED灯珠数量：750灯头≥80个，550灯头≥48个； 12.LED灯珠寿命不低于：50000H。 | 1台 | 工业 |
| 14 | 吊塔 | 1.工作电源： AC220V、50HZ； 2.横臂长度不低于900mm； 3.连接旋转部位配置阻尼刹车装置，使用过程中无飘移； 4.关节部位均可旋转不低于340°； 5.最大承载重量≥80kg； 6.承载的设备电源线路及气源管路和塔体间无相对移动,所有电源线路及气源管路均不外露,吊塔在移动过程中不会因为位置的改变导致线路的脱落 7.塔体长度不低于1000mm； 8.仪器平台：2层仪器平台，上层仪器平台配置流线型手柄，便于设备的位置调节，下层配置抽屉1个，平台边角应为圆角防撞设计； 9.气体终端不少于4个：氧气2个、负压吸引1个、压缩空气1个； 10.内部气体管线：医用气体耐压导管，兰（空气）、透明（氧气）、橙（负压）三色区分，外径8mm 内径5mm； 11.内部电路电线：2.5²多股铜芯线，红、蓝、黄（接地）三色区分。 | 1套 | 工业 |
| 15 | 手术对接车 | 1.尺寸不低于：3650*640*640/970mm； 2.升降高度：520-820mm； 3.框架采用优质铝合金型材，车面及护栏采用PP工程塑料一次注塑成型，护栏采用升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命； 4.整体升降采用摇杆式设计，升降行程550-900mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能； 5.脚轮为2档中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮。 | 1辆 | 工业 |
| 16 | 不锈钢扇形器械车 | 1.规格尺寸约：1400*450*850mm； 2.选用不低于δ1mmSUS304不锈钢板、材质厚度1.2 mm,4寸优质聚胺脂静音轮； 3.外形整齐,表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷； 4.焊缝均匀，不得有烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 5.组装后固定牢靠，不得松动，应平整，高低与地面保持平行，移动性良好； 6.置于水平地面上，放置平稳，无摆动现象； 7.脚轮转动灵活，并与车脚装配牢固，5个脚轮，其中2个对角带刹车； 8.置于水平地面上，台面能承受不低于30kg重物。 | 2辆 | 工业 |
| 17 | 内嵌式器械柜 | 1.规格尺寸约：950*350*1750mm； 2.整柜采用不低于1.2mm厚304不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺； 3.柜体为双开门，内为活动隔板，可根据需要自行调节高度； 4.外面玻璃门玻璃厚度约5.0mm，玻璃周围嵌入有防震作用装饰条； 5.额定载荷不低于：每层搁板20㎏；额定总载荷80㎏。 | 1组 | 工业 |
| 18 | 手术室情报控制系统 | 1.采用LED显示屏，支持modbus通讯协议，支持模拟量0～10 V读写，空调机组DDC、PLC远程2.控制起停，室内温湿度参数显示设定； 2.麻醉、手术及时钟设定显示，医用气体报警、电路及空调系统报警； 3.免提电话、可内挂呼叫对讲（自备呼叫系统）； 4.手术室照明系统控制； 5.面框、外框采用不低于δ1.2 304不锈钢材质。 | 1套 | 工业 |
| 19 | 电动手术门 | 1.尺寸约：1500*2150mm； 2.门扇内部采用平整度强的聚氨酯或者EPS，四周高强度铝合金，喷塑钢板，烤漆钢板； 3.扇四周符合医院级使用的卫生要求，配备脚感应开关，双面无框圆角玻璃观察窗； 4.开门速度：15-68cm/秒（可调整）； 5.关门速度：10-65cm（可调整）； 6.开门保持时间：0.5-8秒可调整； 7.手动推力：最大4.5Kg。 | 1组 | 工业 |
| 20 | 紫外线空气消毒机 | 1.动态消毒机,人机共存使用,对人体没有任何伤害，不生成二次污染； 2.智能微电脑控制, LED数码显示屏,显示更直观,整机工作寿命计时,可任意设置开关机时间； 3.双通道立体式出风,风速高、中、低档可调，适应各种环境； 4.可产生高浓度负离子，可达到净化室内空气之目的,负离子浓度2.38×107个/cm³ ； 5.消毒后空气中的细菌总数符合颁布II、III类无菌环境标准； 6.⚪ 消毒机所有紫外线灯管,在距离灯管下方垂直距离1m中心处,开机30min后测定的平均辐照强度均＞143 uW/cm2,达到合格要求；(投标文件须提供第三方有权机构出具的的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 7.⚪ 对空气中自然菌杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%。(投标文件须提供第三方有权机构出具的的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) | 1台 | 工业 |
| 21 | 手术模拟人 | 1.模拟了一成年躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3； 2.解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、乳房、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等； 3.可进行手术切口的部位与缝合展示，共26处切口设计：甲状腺切除术、气管切开术切口、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口（放射状）、乳晕边缘切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔）、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、脾脏切除术切口、腹腔穿刺术部位、腹股沟疝修补术切口、腋臭切除术切口、股骨颈手术切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术。 | 1台 | 工业 |
| 22 | 手术器械柜 | 1.尺寸约：900*400*1750mm； 2.材质：采用优质304不锈钢拉丝板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，山头板、底板不低于δ=0.8mm不锈钢拉丝板，后身板、层板不低于1.0mm不锈钢板； 3.结构：不低于6mm厚镜面玻璃对开门，内有四层隔板，高度可调。 | 2组 | 工业 |
| 23 | 模拟手术室氛围营造模块 | 1.根据实训室场景进行氛围营造，以达到模拟效果； 2.包括但不限于地面、墙体、吊顶等部分模拟手术室营造。 | 1项 | 工业 |
| 24 | 全身成人心肺复苏模型 | 1.执行标准：美国心脏学会（AHA） 2020国际心肺复苏（CPR） &心血管急救（ECC）指南标准； 2.CPR模拟人功能，模拟人上肢关节可自由活动，模拟人与控制盒提供有线连接： 2.1设备故障自检功能：开机后，设备自动进入自检程序，检查设备是否有故障，如有故障，语音提示用户及时维护， 2.2按键操作采用容错技术，并有语音提示按键操作错误，避免用户的误操作； 3.模拟生命体征： 3.1初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动， 3.2按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致， 3.3抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动； 4.可进行标准气道开放，可进行人工手位胸外按压和人工呼吸； 5.三种操作方式，可进行CPR训练、模拟考核和实战考核： 5.1方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气， 5.2方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压30次和正确吹气2次为一次正确的30:2循环，完成5个循环， 5.3方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020年国际心肺复苏标准，按压和吹气30: 2的比例，完成5个循环操作， 6.评估流程：除实现CPR操作外，可评估流程的步骤：急救呼叫，意识判别，脉搏判别，呼吸判别，清除口腔异物； 7.瞳孔采用液晶屏模拟显示，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态，并具有光感反应； 8.CPR显示屏功能: 8.1电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数，按压频率， 8.2语音提示：全程中文语音提示，可调节音量， 9.短打印：成绩单内容涵盖工作模式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、设置操作时间、设置CPR循环次数；按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数，吹气正确/错误和次数、吹气错误的原因和次数，完成状态、实际操作时间；成绩评定等信息； 10.长打印：在短打印成绩单的基础上，增加CPR操作波形图的打印； 11.通过遥控器可自由控制模拟人的脉搏自主搏动，瞳孔的状态（缩小、正常、散大）。 | 2台 | 工业 |
| 25 | 半身心肺复苏模型 | 1.模拟一真人大小上半身，配置半身模型、电子显示盒； 2.标准的模拟气道开放显示，开放气道时，气道绿色灯亮； 3.全程操作计时功能，操作过程中可一键复位重新开始下一轮的操作，全程语音提示，音量大小可任意调节，并可在操作过程中一键静音，全程数字计数按压与吹气正确与错误的次数； 4.人工手位胸外按压显示及报警：按压位置正确错误的指示灯显示并语音报警，带按压回弹语音提示，按压深度正确（5-6CM）由柱状绿色灯显示，按压深度大于6CM过深时柱状红色灯显示，并语音报警“过大”，按压深度不够小于5CM时柱状黄色灯显示，并语音报警“不足”及回弹不足语音报警； 5.人工呼吸（吹气）显示报警：吹气潮气量500-1000ml正确错误的指示灯显示，并语音报警，吹气量大于等于500ml时绿色柱状灯显示，吹气量小于500ml时柱状黄色灯显示，并语音报警不足，吹气量大于1000ml时柱状红色灯显示，并语音报警过大，及吹气进胃语音报警（红色报警灯）； 6.操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟； 7.操作方式支持训练操作模式； 8.检查瞳孔反映：瞳孔由一只散大与一只缩小； 9.检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 | 10台 | 工业 |
| 26 | 儿童心肺复苏模型 | 1.模拟儿童大小； 2.按压胸廓回弹不足检测，并伴有语音提示用户； 3.操作时间数码显示； 4.人工手指位胸外按压正确和错误均有数字计数显示及语音播报提示： 4.1正确按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm， 4.2按压深度不足由黄色指示灯显示并有语音播报提示， 4.3按压深度正确由绿色指示灯显示并有语音播报提示， 4.4按压深度过大由红色指示灯显示并有语音播报提示， 5.人工口对口呼吸（吹气）正确和错误均有数字计数显示及语音播报提示： 5.1正确吹入的潮气量为150ml-200ml， 5.2吹入的潮气量过小由黄色指示灯显示并有语音播报提示， 5.3吹入的潮气量正确由绿色指示灯显示并有语音播报提示， 5.4吹入的潮气量过大由红色指示灯显示并有语音播报提示， 5.5吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部由吹气进胃指示灯显示并有语音播报提示； 6.CPR操作流程为有线单机版训练模式； 7.操作频率：最新国际标准：100-120次/分； 8.电子控制器可暂停、复位CPR操作，调节音量大小，一键静音； 9.检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 | 2台 | 工业 |
| 27 | 成人气管插管模型 | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示； 2.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：正确操作插入气道，有电子显示及语音提示，供气使双肺膨胀； 3.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作插入食道，电子显示及语音提示，供气使胃膨胀； 4.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示； 5.可观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔； 6.可指示环甲膜穿刺部位。 | 2个 | 工业 |
| 28 | 儿童插管模型 | 1.模拟逼真的儿童口、咽、气管等解剖结构； 2.可经口、鼻气管插管； 3.头颈可后仰，以便开放气道； 4.可通过吹气方式，测试插管位置是否正确。 | 1个 | 工业 |
| 29 | 急救输液手臂 | 1.模拟手臂上分布的主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能； 2.可进行三角肌部位的肌肉注射； 3.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习； 4.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生； 5.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受多次反复穿刺且不渗漏。 | 5个 | 工业 |
| 30 | 海姆立克急救模型 | 1.可进行正常的气道阻塞模拟； 2.可进行CPR操作、气道开放和胸部压迫模拟； 3.可进行气道贯通自主呼吸运动； 4.可进行窒息、异物阻塞气道的模拟； 5.可进行成人海氐急救法操作训练； 6.可模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度大小，操作者可以分辨劲动脉的搏动程度和频率。 | 2个 | 工业 |
| 31 | 洗胃机 | 1.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz； 2.输入功率：≤140VA； 3.工作噪音：≤65dB（A）； 4.流量：≥2L/min； 5.压力绝对值在47KPa～67KPa范围中； 6.工作环境：温度+5℃～+40℃，相对湿度25℃不超过80%，大气压力86KPa～106KPa。 | 2台 | 工业 |
| 32 | 电动起立床 | 1.直立角度不窄于0~91°可调，有效预防体位性低血压等并发症； 2.床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围不窄于-30.7°~+31°，跖屈背屈调节范围不窄于-60.7°~+35°，有利于预防和矫正足部变形； 3.扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围不窄于0~660mm，前后调节范围不窄于0~310mm，患者可在站立训练时进行上肢功能训练； 4.⚪ 站立位时整体脚托板最大静态承重≥2000N；(投标文件须提供检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 5.至少配有3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部，膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖； 6.⚪ 床面采用医用PVC皮革；(投标文件须提供《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》标准“皮肤刺激”项检测报告扫描件，未能完整体现或未提供不得分) 7.最大承重≥200kg； 8.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作； 9.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态； 10.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。 | 1张 | 工业 |
| 33 | 全自动心肺叩诊模拟人 | 1.采用无线微机模拟调控技术，通过按键或者无线连控选择模拟人的腹部多种体征； 2.模拟仿真设计，腹部质地柔软，形象逼真，增强教学和实习效果及兴趣，液晶显示所选择的腹部体征； 3.肝脾大小可选择控制，肝肿大0-7厘米，脾肿大0-9厘米； 4.模拟真人大小、其腹壁、内脏等采用高新技术，质地柔软并富有弹性，触摸手感似真人； 5.随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动； 6.触诊压痛时模拟人会发出疼痛的声音，胆囊触痛时模拟人屏住呼吸，更加形象逼真，阑尾压痛时还形象地体现出反跳痛的特点，其它压痛点还有上腹部压痛、脐部压痛、上输尿管压痛、中输尿管压痛、左上腹部压痛、下腹压痛； 7.可实现腹部听诊训练，例如：正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音。 | 1台 | 工业 |
| 34 | 心肺触诊听诊模拟人 | 1.可进行心脏听诊：几十种心音生动体现，包括正常心音，各种异常心音，血管杂音，心包摩擦音，触诊心前区震颤，心包摩擦感； 2.可进行肺脏听诊：突破较早听诊部位少的局限，实现全肺听诊，更加贴近真实，可进行种种正常（异常）呼吸音，以及各种病变的几十种呼吸音的听诊； 3.可进行心脏鉴别听诊：汇总了近51处心音，老师和学员可选择任意两种声音进行对比，在模拟人的对照部位，出现两种对比的声音，从而进行对比鉴别； 4.可进行肺脏鉴别听诊：收集了31种呼吸音鉴别，在模拟人的左右肺部，可分别听到这些容易混淆的呼吸音，学员进行鉴别后判断； 5.可进行心脏触诊：心尖搏动和震颤。 | 1台 | 工业 |
| 35 | 颈托 | 1.多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，确保在任何时候都可能得到正确尺码的颈托； 2.能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管； 3.后方的开孔设计便于触诊和透气； 4.特有的固定锁确保颈插的稳定和对称； 5.适合对患者作X线、CT和核磁共振断层扫描检查； 6.可以与脊椎板共同组成脊椎固定系统。 | 5个 | 工业 |
| 36 | 脊柱板 | 1.用于固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全； 2.100％射线穿透性，应此在对患者作X-线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况； 3.把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起； 4.可与任何其它头部固定设备配合使用； 5.能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。 | 5张 | 工业 |
| 37 | 头部固定器 | 1.整体部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带； 2.在头部两侧有合理的耳洞用来观察出血或引流； 3.整体材料无金属的设计，无需病人脱掉头部固定器 即可进行X光透视、CT扫描、核磁共振成像检查； 4.可与任何木制、铝制、及塑料的固定板和勺状担架合使用，还可配合多种颈托使用。 | 5个 | 工业 |
| 38 | 模拟AED | 1.可进行AED模拟训练，主机塑料材质，防水防尘防跌落，遥控机ABS塑料外壳，橡胶按键，训练器按照真机同比例开模，手感真实，视觉逼真； 2.主机供电采用充电锂电池供电，遥控器采取干电池供电； 3.不低于7寸屏液晶触摸显示器界面清晰，简介，纯触摸点击各项操作训练功能，全程反映AED示教使用流程，实时语音动画，并于屏内实时显示内容； 4.打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭，单键除颤功能操作，但无高压电击除颤工作； 5.成人和儿童模式一键切换； 6.中英文语音转换，可调节音量大小； 7.遥控器与主机无线连接传输指令，AED训练器内置十二个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，可继续，具有演示‘不建议电击’、‘电极片连接’、‘体位移动’、‘更换电池’、‘需要维修’‘语言转换（中、英文）’功能； 8.故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它接触病人身体、贴片位置错误、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低； 9.电量管理功能，系统自动侦测电池电量、当电池电量不足时，系统将语音提示； 10.可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。 | 1台 | 工业 |
| 39 | 多参数监护仪 | 1.一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者； 2.具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理，提供更大空间； 3.可用按钮、旋钮进行操作； 4.屏幕显示≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率1280*800； 5.智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰； 6.具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7道心电同屏7种显示界面； 7.监测功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、体温（双通道）； 8.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能； 9.测量采用连续、无创伤的脉动血氧定量法，抗运动、抗弱灌注； 10.可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，准确度为±0.1%或读数的±10%取大者，分辨率为0.01%，能有效反应末梢循环的功能状态； 11.脉搏规格：脉率测量范围25bpm～300bpm，脉率测量精度±3%或±3bpm； 12.具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能； 13.无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式。 | 1台 | 工业 |
| 40 | 十二道心电图机 | 1.十二导联同步采集，通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波，十二位的采样精度可以获得更高质量的心电图谱； 2.不低于8.0寸TFT 800×600分辨率彩色液晶显示屏，支持按键及触摸两种方式操作，方便快捷。能够提示电极脱落及缺纸,清晰显示心电图波形与工作状态，实现先观察后打印，节约记录纸； 3.可同屏显示3、6、12导联心电图波形，以及打印模式、灵敏度、走纸速度、滤波器等状态，方便对比诊断； 4.包含12×1、6×2+1（节律导联）、6×2、3×4+2（节律导联）、节律12行、节律10行、节律8行、节律6行、手动等多种打印模式及格式，可打印RR间期趋势图及直方图，打印波形长度可调整，同时具备定时打印功能，可满足不同的应用需要； 5.以手动/自动的方式记录和显示心电波形,具有常规心电图参数自动分析和自动诊断功能，提供心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论，减轻医生工作负担； 6.交直流两用，内置可充电锂电池，最佳直流状态下可待机10小时、持续打印时间不小于3小时、连续打印300份心电图，满足出诊、体检的需要； 7.★内置大容量存储器，最优状态下可存储1000份以上的病历；(本条参数为核心参数，投标文件须提供机器界面截图，未能提供或截图不满足本条要求，视为投标无效） 8.具备打印简体中文、英文、俄语等多种语言报告； 9.提供多种走纸速度包括5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 10.★频率响应：0.05Hz～200Hz(+0.4dB~-3dB)；(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 11.时间常数：时间常数≥3.2s； 12.共模抑制比：＞60dB, ＞100dB(开启滤波器)； 13.滤波器：工频（AC50/60Hz）、肌电（25Hz/35Hz(-3dB)）、基线漂移滤波器； 14.记录方式：热阵打印系统； 15.记录纸规格：210mm(W)×20m(L)高速热敏卷纸； 16.灵敏度选择：2.5、5、10、20、40mm/mV五档，误差±5%。标准灵敏度为10mm/mV±0.2mm/mV； 17.自动记录：按自动记录格式和自动模式设置记录，自动切换导联，自动测量和分析； 18.节律记录：按节律记录格式和节律模式设置记录，自动测量和分析； 19.手动记录：按记录格式记录，手动切换导联； 20.测量参数：心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、T波时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度； 21.安全类型：Ⅰ类CF应用部分，有除颤起搏保护电路； 22.耐极化电压：±500mV； 23.噪声电平：≤15µVp-p； 24.保险管规格：保险管规格：2个φ5×20mm交流延时保险；T1.6AL 250V； 25.⚪ 产品通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证；(投标文件须提供认证证书扫描件，未能完整体现或未提供不得分) 26.★可以采集无压缩不低于360秒心电图波形；(本条参数为核心参数，投标文件须提供机器界面截图，未能提供或截图不满足本条要求，视为投标无效） 27.★机器可以显示导联佩戴脱落人体示意图。(本条参数为核心参数，投标文件须提供机器界面截图，未能提供或截图不满足本条要求，视为投标无效） | 1台 | 工业 |
| 41 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护功能，除颤具备自动阻抗补偿功能； 2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J； 3.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s； 4.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯，成人、小儿一体化电极板； 5.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω，体内除颤：15-250Ω； 6.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能； 7.配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量； 8.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警； 9.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面； 10.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择； 11.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储； 12.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测； 13.可选配：起搏、体内除颤、升级SpO2、体温、NIBP、EtCO2监测功能； 14.符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP55。 | 1台 | 工业 |
| 42 | 模拟除颤仪 | 1.模拟除颤仪采用人体工程学结构设置，外观轻巧大方、携带方便，使用简单； 2.由电除颤手柄、AED 贴片、主机等组成，主机采用大屏全彩液晶屏幕，可进行急救动画的演示、可自主调节选择所需要的除颤能量值； 3.界面显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤，当除颤手柄放置至胸骨右侧第二肋间和左侧第五肋间与腋中线的交界处行心电监测时，显示实时室颤波； 4.可调节能量大小，最大能量可达 360J； 5.选择好除颤能量后，按充电按钮对除颤手柄进行充电，达到设定值后，自动提示放电，再按下左右除颤手柄的放电按钮，完成放电除颤操作； 6.实时显示模拟人的心率和心律； 7.除颤仪内部预设除颤焦耳量正确有：200J、270J、360J 三个数值，选择正确数值除颤成功后均可出现正常心电波形，其余除颤能量值进行除颤，除颤后仍为室颤波形，则除颤失败； 8.可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置40个心电病例； 9.可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）； 10.内置美国心脏协会（AHA）推荐的10种情景模式供训练使用，可根据教学需求进行选择； 11.可选择成人或儿童除颤模式，并配有电极片； 12.配合模拟人使用智能检测是否插入电极片，方便教学练习； 13.可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置； 14.内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。 | 2台 | 工业 |
| 43 | ▲急救动态心电分析系统 | - 记录盒参数 1.12导联心电波形同步采集，连续记录时间最长达48小时； 2.采用OLED彩色液晶屏，液晶屏可切换显示12导联波形，预览心电波形质量； 3.启动动态心电图记录后屏幕完全变黑进入省电模式，记录过程指示灯间歇性闪烁以示记录状态正常； 4.具有特殊事件标记功能； 5.记录盒具有时钟功能，可自动记录心电检测的起始时间； 6.增益精确度：≤10%、稳定性：≤3%； 7.道间干扰：≤0.2mV、最小检测信号：≤50μV； 二、分析软件参数 1.采用12导联同步分析并可选择任意通道为主分析导联； 2.⚪ 可自由选择具有诊断意义的心电波形进行定标，调整ST段的值，提高分析准确度；(投标文件中提供机器功能界面截图，须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) - 3.具有房早、室早、长间歇、房扑、房颤、室扑、室颤、正常、干扰等十余种模板以及多种自定义模板； 4.⚪ 模板分析过程具有分类参数调整功能，可根据R波高度、QRS波宽度、RR间期、RR间期比、QRS波面积、基线曲折度、基线漂移度等参数将波形快速进行分类；(投标文件中提供机器功能界面截图，须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 5.具有Demix分析功能，可对当前模板中某一子类中的心电波形进行分类； 6.可查看各导联ST段电压趋势图、各导联T波电压趋势图、SVE趋势图、VE趋势图、R间期趋势图、长间歇趋势图； 7.可分类查看和保存房早、房早成对、房早二联律、房早三联律、房速、室早、室早成对、室早二联律、室早三联律、长间歇、心房扑动、心房颤动、心室扑动、心室颤动、最高心率、最低心率和心动过缓等波形； 8.提供全程窦性心搏RR间期直方图、全程窦性心搏RR间期差值直方图、全程窦性心搏RR间期散点图、全程窦性心搏RR间期差值散点图、全程窦性心搏频谱图、全程窦性心搏三维频谱图、全程窦性心搏分析集成图、全程窦性心搏心率变异趋势图、全程窦性心搏心率变异性数据表；全心搏RR间期直方图、全心搏RR间期差值直方图、全心搏RR间期散点图、全心搏RR间期差值散点图、全心搏频谱图、全心搏三维频谱图、全心搏分析集成图、全心搏心率变异趋势图、全心搏心率变异性数据表； 9.具有ST段分析功能； 10.具有房颤分析功能，可使用全程、分段的全自动、手动房颤分析； 11.具有心率变异性分析功能，进行短程≥5分钟或长程≥1小时及全程心率变异性分析； 12.具有起搏分析功能，可以对AAI、VVI、DDD等所有起搏器进行分析； 13.具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能； 14.⚪ 其他高级分析功能: 心肌缺血分析、心率减速力分析、QTD离散度分析、心率震荡分析、T波电交替分析、向量心电分析、时间向量分析、心室晚电位分析；(投标文件中提供机器功能界面截图，须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分） 15.开放式分析软件不设加密狗，可拷贝并任意安装多台电脑； 16.系统具有数据接口，支持心电数据远程传输； - 17.⚪ 支持复杂网络环境、跨教室跨楼层部署，IP可达即可部署，简化网构，不同网段的终端可以镜像同传。(投标文件须提供第三方有权机构出具的的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) | 1套 | 工业 |
| 44 | 多功能急救转运呼吸机 | 1.总体要求 1.1适用于成人和儿童的急救转运呼吸机， 1.2★驱动方式：气动电控，(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 1.3显示方式：≥5寸彩色显示屏， 1.4具备吸气保持功能， 1.5具备窒息后备通气功能，保证患者通气功能， 1.6主机重量小于3.5公斤，方便急救转运； 2.通气模式： 2.1容量控制模式（A/C-V）， 2.2压力控制模式（A/C-P）， 2.3同步间歇指令（SIMV-VC）， 2.4同步间歇指令（SIMV-PC）， 2.5自主呼吸（SPONT）， 2.6叹息（A/C+Sigh）， 2.7手动通气功能； 3.参数设置： 3.1潮气量： 50～2000ml， 3.2★呼吸频率：4～99bpm，(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 3.3可设置屏气时间：0～4s， 3.4压力控制水平：5～50cmH2O， 3.5呼气末正压：0～25cmH2O， 3.7压力触发灵敏度：-20cmH2O～0cmH2O， 3.8★流速触发灵敏度：2～20L/min，(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 3.9氧浓度：40%～100%连续可调； 4.监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，电池电量、压力-时间波形，流速-时间波形等监测； 5.报警：气道压力报警、分钟通气量报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等报警； 6.符合IPX4防水等级； 7.符合EN1789救护车车载标准；(提供证书证明） 8.电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4小时）； 9.具备海拔补偿功能。 | 1台 | 工业 |
| 45 | 模型器械柜 | 1.全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用把手； 2.⚪ 滑轨：耐久性不低于80000次滑动；(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 3.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定； 4.拉手：采用”一”字型拉手，材质为全钢结构。 | 4组 | 工业 |
| 46 | 教学一体机 | 一、整体设计要求如下： 1.整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕采用75英寸超高清LED液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160；侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB） 3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB；钢化玻璃表面硬度≥9H。 4.采用红外触控技术，支持在操作系统中进行40点或以上触控。 5.⚪ 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 6.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 8.★整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 9.⚪ 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 10.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在操作系统下支持无线设备同时连接数量≥32个； 11.★整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，并且像素值均大于800 万。(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 12.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 13.★为了保障师生用眼健康问题，智慧黑板需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 14.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 15.★整机支持提笔书写，在操作系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 二、整机系统要求如下： 1.支持半屏模式，将操作系统显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作系统；点击非操作系统显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式； 2.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 3.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 4.⚪ 整机操作系统和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 5.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 6.⚪ 整机操作系统通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 7.整机设备教学桌面支持进行锁屏、重启、关机操作。 8.★整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 三、智慧课堂互动软件要求如下： 1.系统布局：系统应用界面采用B/S架构设计，支持用户可在多种不同的操作系统上使用； 2.板书书写：支持在一张无限画板上进行板书书写，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写笔迹支持背手擦除，书写内容支持圈选后移动区域，书写内容各端实时同步更新； 3.★跟随演讲视角：支持教师端发起视角跟随，或学生主动跟随教师端视角，实现多端画面实时同步，学生端无需手动操作即可自动同步教师端的板书书写或课件放映内容，实现沉浸式教学；(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 4.成员管理：支持查看同一教学空间内的教师和学生名单，支持通过打开链接、输入空间码、扫码方式加入空间，支持对空间成员分配不同角色权限； 5.个性化备课：对同一画板上的多种教学资源支持自由编辑，支持对资源进行放大缩小、复制粘贴、撤销回退和编排位置，满足用户个性化的创作需求；支持将多种类型资源框选创建形成演示课件； 6.★多种资源统一呈现：支持在一张无限画板上添加多种类型资源，包括视频、文档、图片、音频、文本框、便签、图形、表情、小黑板、网页、思维导图、表格，实现在同一空间中统一呈现多种教学资源；(本条参数为核心参数，投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，未能提供或不满足本条要求，视为投标无效) 7.多种文件统一展示：支持通过文件拖拽、复制粘贴、文件窗口选择的方式，快速将本地文件导入到一张无限画板上，统一呈现进行翻页演示，无需打开多个软件来回切换；可导入的文件类型包括PDF、word、Excel、PPT类型文件； 四、智能笔要求如下： 1.笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g； 2.⚪ 笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm；(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 3.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 4.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)； 5.内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； 6.⚪ 支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 五、电脑模块要求如下： 1.CPU主频≥2.0GHz，8核12线程，内存：8GBDDR4或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2.⚪ 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔；(投标文件须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件，检测报告须完整体现以上功能参数，未能完整体现或未提供不得分) 3.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 1台 | 工业 |
| 47 | 院前救护氛围营造模块 | 1.根据实训室场景进行氛围营造，以达到模拟效果； 2.包括但不限于地面、墙体、吊顶等部分模拟院前救护营造。 | 1项 | 工业 |

## 二、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，中标价一次性包死，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

三、其它要求

标注“★”或“⚪ ”内容投标文件中根据上表“技术参数及要求”的要求提供证明材料。若上表“技术参数及要求”未做要求，投标文件需提供相关证明材料，证明材料包括：医疗器械注册证、生产备案凭证、第三方机构出具的检验或检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能截图、说明书等，提供其中之一即可。中标单位须在合同签订后7个日历日内提供标“★”参数产品功能演示，如不符合招标文件要求，视同违约，中标人承担相应责任。