采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc32151]一、第1包采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
2、 [bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]货物需求
第1包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。




（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲电池充放电测试系统（6V）
	（一）主要用途：电性能试验。
（二）检测依据标准：
满足GB/T 31486-2024 《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》6.2.5室温放电容量、6.2.6室温倍率放电容量的检测要求。
（三）技术指标：
1、输入
1.1、电压范围：380VAC±15%。
1.2、频率范围：47Hz～63Hz。
1.3、功率因数：≥0.99。
1.4、THDi：≤5%。
★1.5、具备能量回馈电网功能。
2、输出
★2.1、单通道额定功率：≥2.5kW。
★2.2、电压范围：充电0-6V,放电1.5V-6V。（投标文件中需提供证明材料）
2.3、单通道电流：≥500A。
★2.4、通道数：≥16，且支持8通道并联。
2.5、噪音：≤75dB。
3、控制性能
★3.1、电流控制与检测精度：≤±0.02%FS，支持分三档500A/300A/100A。（投标文件中需提供证明材料）
●3.2、电压控制与检测精度：≤±0.02%FS。（投标文件中需提供证明材料）
●3.3、电流上升时间：≤3ms（10%～90%）无超调。（验收时需通过示波器测试）
●3.4、电流充放电切换时间：≤5ms（-90%～90%）无超调。（验收时需通过示波器测试）
●3.5、数据记录时间：≤3ms（支持1ms记录60s）。（投标文件中提供证明材料）
●3.6、工况间隔：≤20ms；（投标文件中提供上位机软件运行≤20ms工况截图进行证明）
●3.7、时间精度：±0.1% FS，600ms@600s（10s一个周期，60个循环）；（投标文件中提供测试数据曲线（包含600ms@600s，10s一个周期，60个循环）的数据分析截图进行证明）
●4、充放电模式：恒流模式，恒流恒压模式，恒功率模式，斜坡电流模式，斜坡功率模式，脉冲模式，倍率模式，功率跟踪等。
●5、具备输入欠压过压、输入缺相保护、输出过流保护、输出极性反接保护、过载保护、短路保护、过温保护、断电保护、急停保护等安全保护功能。
6、软件功能
●6.1、具备工步调用功能：可以编辑≥10个子工步，并在主工步中进行重复调用。
●6.2、具备数据实时显示功能：显示内容包括日历时间，工步时间，电压，电流，充电容量，放电容量，充电能量，放电能量、单体电压，单体温度，数据曲线等信息。
●6.3、BOOKMARK（书签指令）：设备可实现静态和动态的 BOOKMARK 编写功能。即满足静态信息指令和动态信息指令，在工步添加这些指令，通过can信号发送出去。（投标文件中提供满足上述功能的软件截图进行证明）
●6.4、逻辑判断功能：包含if，else，end if,else if，for，end for，end while，while，return，jmp，变量赋值，变量输出，变量比较，循环开始，循环结束，循环截止，线程功能等。
●6.5、具备纹波功能。纹波注入功能100Hz，120APP(峰峰值)。注入交流纹波，包含频率为100Hz，交流电流注入-60AP~60AP交流正弦波。（投标文件中提供上述功能的软件截图进行证明）
7、通讯功能支持RS485、CAN,以及TCP通讯。
8、输入线缆：长度不低于10米,具体以满足现场使用为准。
9、输出线缆：规格不低于150mm²，长度不低于10米，具体以满足现场使用为准。
10、温度采样，包含不少于4路T型一级热电偶，整机不少于共64路，支持通道间自由分配。
11、现场线缆需走桥架，设计合理，相关费用包含在本项目投标报价中。
●12、具备全功能API接口及配置手册，可以实现设备状态信息、实时测试数据上传并且配合采购人进行实验室整体设备的综合管理，验收时需向采购人提供API说明及配置手册。
●13、设备控制的上位机软件需有合法的知识产权，软件需提供终身升级服务，长期稳定使用。相关费用包含在本项目投标报价中。
（四）主要配置：6V电池充放电测试系统设备各1套，对应设备配电线缆1套，输出线缆1套，上位机测试软件1套，测试控制器1台。
	1
	工业

	2
	电气安全综合测试系统（剩余电压测试仪）
	（一）主要用途：用于测试家用电器在切断电源后，其内部电容器或电路中残留电压和能量的释放安全性。
（二）检测依据标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第一部分：安全要求》、GB 4943.1-2022 、GB/T 42125.1-2024、 GB 12668.501-2013 等标准的检测要求。
（三）技术指标：
1、输出电压：AC 0～300V，50/60Hz。
1.1、最大输出电流≤10A，最大负载功率≥3kVA。
1.2、供电时间：1s-99s连续可调，仪器自动判断在电压峰值处断开进行测试，在正/反极性时断开可选。
2、测试电压：10V～300V，显示分辨率≤0.1V。
3、测试时间：断开时间1s-60s可选；测量次数：1-99次内任意值。
4、测试精度：≤±（1%RD+1V）。
5、测试模式：同时具备连续模式和延迟模式，在工作中可选择、切换。
6、试验电源：需提供外接或内置稳压测试电源。
7、测试探头的测试阻抗 100±5( MΩ), 电容≤ 25pF，满足 L-G ，L-N ，N-G 极间和可触及电容器剩余电压和能量测试的阻抗要求。
7.1满足多形式的测试功能：
A.各电源插脚之间剩余电压；
B.每一电源插脚与设备外壳之间的剩余电压；
C.设备外部可触及电容器剩余电压和能量测试。
8、手动、自动转换测试。即可以手动进行极间的分相测试，每 2 极间测试 10 次；也可以进行自动测试，三极间相互组合的测试，每种组合分别测试 10 次。
9、自动保持最大测试电压值，测试剩余电压超过 60V/34V 自动判定 是否合格。
9.1配标准点检样品三个。
（四）主要配置：主机一台。
	1
	工业

	3
	电气安全综合测试系统
	（一）主要用途：通过向产品施加远超其额定工作电压的高压，来验证其绝缘性能是否合格。
（二）检测依据标准：
满足GB4706.1 、IEC60335-1 、UL60335-1  家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求 GB4943.1-2022 、IEC62369-1 信息技术设备；GB8898 、UL60065 、IEC60065  音频、视频及电子器械安全要求；GB4793.1 、IEC61010-1  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求的检测要求。
（三）技术指标：
1、AC耐压参数：
(1) 测试输出电压：AC：0.5～5.00(kV)。
(2) 显示精度：0.50～5.00(kV)±3%±3个字。
(3) 分辨率：0.01(kV)。
(4) 测试输出电流：0-100(mA)。
(5) 显示精度：0.200-5.000mA±3%±3个字、5.00-50.00mA±3%±3个字、50.0-100.0mA±3%±3个字。
(6) 耐压测试时间：1～999.0(s)±3%±1秒。
(7) 分辨率：0.2(s)。
(8) 耐压升压时间：输出频率：1～60.0(s)±3%±1秒50Hz±5%。
(9) 可实现工作状态下抗电强度测试。
2、DC耐压参数：
(1) 测试输出电压：AC：0.5～6.00(kV)。
(2) 显示精度：0.50～6.00(kV)±3%±3个字。
(3) 分辨率：0.01(kV)。
(4) 测试输出电流：0-10(mA)。
(5) 显示精度：0.200-5.000mA±3%±3个字。5.00-10.00mA ±3%±3 个字
(6) 耐压测试时间：1～999.0(s)±3%±1秒。分辨率：0.2(s)
(7) 耐压升压时间：1～60.0(s)±3%±1秒。分辨率：0.2(s)。
3、绝缘参数
(1) 测试电压：DC:0.10-1.00kV。显示精度：±3%。
测试电阻：0.200MΩ~200.0(GΩ)。显示精度：0.100-1.000MΩ±5%；01.00-10.00MΩ±5%；010.0-100.0MΩ±5%；0.100-1.000GΩ±5%；01.00-10.00GΩ±5%；010.0-050.0GΩ±5%。
(2) 绝缘测试时间：3～999.0(s)±3%±1秒。分辨率：0.2(s)。
4、测试间隔时间：1～99.0(s)±3%±1秒，分辨率：0.2(s)。
绝缘电阻测试范围为：0.1—50GΩ。
5、安全保护功能：a.短路关断、报警。b.超差报警。
6、记忆功能：该测试仪可保存常用的耐压或绝缘测试模式，并可自由组合此两种测试模式的次序。
7、接口支持扩展功能：
a.配备RS232工程控制机接口：可通过工程控制机操作设置仪器，可通过工程控制机上传测试的数据。
b.配备PLC接口。
8、显示：采用LCD字符显示，并带有背光显示。
（四）主要配置：主机一台。
	1
	工业



三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc532199626]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc19176]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc9488]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，相关费用包含在本项目投标报价中。
2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
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