采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目验收合格后，一次性支付合同价款。    

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格后1年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc717369146]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	重要指标项
	★
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	关键指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
针对下表中要求在投标文件中提供证明材料的参数，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方证明材料（如检测报告，测试报告等），提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	超低温冷冻储存箱
	1.样式：立式，容积≥425L。
2.外部尺寸(宽*深*高mm)：≤780*1050*2000，占地面积≈0.8㎡。可放置5*5规格冻存架≥12组，2英寸标准冻存盒≥300个，2mL标准冻存管≥30000支。
3.微电脑温度控制系统，-40℃～-86℃范围内可调，调节精度≤0.1℃。
4.≥10英寸高性能LCD触摸屏，显示精度≤0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，可连接蓝牙与WiFi，温度数据查看及数据曲线，具备留言板功能。
5.具有≥12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等）。
6.采用HC环保制冷剂，制冷剂用量符合国家安全标准。
7.采用高效压缩机，低噪音风机，冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。
8.具备开机延时和停机间隔保护功能；屏幕锁定和密码保护功能。
9.25℃环温时，单日耗电量≤6kW.h/24h。
10.25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤260分钟。
11.25℃环温，从-80℃特性点空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥260分钟。
12.低噪音，整机运行噪音≤45分贝。
13.配备一体式把手门锁设计，单手实现开关门，可加双挂锁。
14.配备2个温度测试孔，孔径25mm，可使用温度探头采集箱内温度。
15.配备2个USB接口，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，实现数据的可追溯性，数据可追溯。配备屏复位功能按键，物理复位键快速重启，杜绝卡顿。
16.配备蓄电池，断电状态电池可持续温度报警和为USB端口供电。
17.配备RS485数据接口、远程报警接口，实现数据通讯。
18.配备5V冷链供电系统。
	2台
	工业
	/

	2
	生物安全柜
	■1.组件及配（备）件：
1.1主机：单人单面生物IIA2型安全柜主机  1台；
1.2支架：带万向滚轮支架具有锁定功能   1套；
1.3 UV紫外灭菌灯：254nm,30W UV紫外灭菌灯  1支；
1.4内部电源插座：防溅漏内部电源插座  1个。
2.技术参数
2.1风机系统：使用直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加≥300%的情况，安全柜仍然能提供安全风速；
2.2过滤器：下沉气流和外排气流过滤均配置ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率；滤器结构：微褶皱无间隔型；
★2.3预过滤装置：配有可移动预过滤器隔栅（投标文件中需提供证明材料）；
2.4控制系统：微电脑控制器，位于柜体中部倾斜面，具有管理员密码保护功能；
2.5风速显示：进风风速≥0.50m/s ；沉降风速≥0.30m/s 。配备气流传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全；
2.6过滤器显示：ULPA超高效过滤器寿命显示等数字化实时显示；
2.7温度显示：液晶控制屏上可以显示实时温度；
2.8安全报警连锁：至少具备低风速报警功能（当风速数值波动超过20%时提供声光报警）；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统连锁；过滤器使用寿命状态实时显示；
■2.9权限管理：至少具备三种模式进行权限管理，每种管理模式对应不同层级功能选项，防止重要参数随意篡改和误操作；具备可实时更新的电子显示，实现设备综合信息（编号、名称、单位、负责人等）、使用状态、电子操作流程等管理信息。
2.10预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序，防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯；
2.11工作区洁净度：工作区洁净等级标准Class 3或者以下：0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米；同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米；同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米；同时5.0微米粒径的粒子不得检出；
2.12电源插座及水气接口：电源插座及水气接口：电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；
2.13外形尺寸：长≤1950mm、整机外部厚度＜755mm，高度≤1400mm；
2.14工作区尺寸：长≥1830mm、宽≥550mm、高≥650mm；
2.15搁手架：通体式搁手架宽度≥1800mm，不需要限位；禁止搁手架安置在进气格栅上方，避免影响进气流。
2.16照度：内嵌式，位于非污染区，不影响风路，照度：>1200 Lux
2.17前窗玻璃：前窗玻璃倾斜角4-7°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护；
2.18配重：无边框滑动式前窗，安全柜平衡背板与前窗采用高强度钢丝绳连接（非尼龙绳），避免长期磨损导变形和断裂。
2.19前窗扰流：前窗两侧侧壁引流孔设计；
2.20操作台面：台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出。
2.21操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm。四面负压环绕保护；
2.22负压保护：四面负压防泄漏设计，全部污染区处于封闭环绕负压腔，防止滤器泄漏、密封失效造成危害；
★2.23柜体涂层：柜体外部为环氧酚+抗菌涂层（投标文件中提供涂层抗菌证明材料）；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀；
2.24数据输出：配备RS232或RS485数据输出端口，可实现生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端。
	1台
	工业
	/

	3
	制备前处理系统
	■1.组件及配（备）件： 
1.1溶液水处理模块     1 台；
1.2制冰模块           1 台；
1.3高压灭菌模块       1 台； 
1.4震荡培养模块       1 台； 
1.5存储模块           5 台；  
2.技术参数、性能指标：
2.1溶液水处理模块：
2.1.1进水水源：城市自来水  水温1—40℃   水压1—5㎏  TDS﹤400ppm；
2.2出水水质：
RO水电导率﹤15μS/cm@25℃；   
超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；电阻率：≤18.25ΜΩ·cm@25℃；
达到国标GB6682-2008一级水标准；
微粒子（大于0.01μm）含量：﹤1/mL；
热源含量：﹤0.001Eu/mL；
微生物含量：﹤1cfu/mL；
总有机碳量TOC≤3ppb；
阳离子：﹤0.01ppb；
阴离子：﹤0.01ppb；
Rna：﹤0.01ng/mL ；
Dna：﹤4ng/mL；
2.3制水量：≥20L/H； 出水流速：RO水1.8L-2L/min ；UP水1.5L-1.8L/min；
2.4全自动控制系统,≥7.0英寸彩色触摸液晶显示屏, 全程动画菜单显示，实时监测系统运行状态和各项参数；
2.5系统具备用户、工厂双重4位密码保护；
2.6系统配置三路三显三监测功能:对源水的电导和水温在线监测显示,对RO纯水的电导和水温在线监测和显示,对UP超纯水的电阻和水温在线监测和显示、系统TOC在线监测,可时时反映超纯水的TOC指标；
2.7预处理采用3级旋转卡接滤芯,即PP+AC+UF一体快接滤芯,旋转角度可达90º；
2.8系统预处理器和储水桶均采用内置式,系统除主机外没有其它任何外挂件；
2.9系统配置USB Host接口,可把告警记录和取水记录历史数据以Excel表格导出,提供历史依据;系统具备纯水/超纯水的1-99L定量取水,精度±1%；
2.10系统至少具备：耗材失效报警功能,即源水水质/纯水水质/超纯水水质超标报警,UV双波长紫外灯失效报警功能；
2.11内置超纯水循环功能,超纯水水质不达标自动排放,保证机器出的水为合格水；
2.12系统配置四位一体安全保护滤波器，防止电路漏电、短路；
2.13可同时生产UP超纯水和RO纯水, 可满足各类清洗、实验、分析、科研等用水；
2.14系统具备机器制水量和出水水质升级功能,超纯水配置的电极常数为0.01cm,自来水和纯水配置的电极常数为1.0cm，都具备温度自动补偿功能；
2.15内置RO膜防垢开机自动冲洗功能,增压泵采用静音隔膜泵；
2.16设备配备独立智能显示屏，电子纸显示技术，无频闪，无蓝光，不伤眼，低功耗；WIFI 2.4G/蓝牙模式（蓝牙5.0传输协议）；2.4G网络覆盖，接收功率-85dBm/半径15m的圆内；显示屏尺寸≥4英寸，分辨率：≥640*400，可视角度＞170°，7彩色；
2.17制冰模块：
2.17.1.冰块形状：碎花型；
2.17.2制冰方式：旋转挤压式；
2.17.3用水量：≤0.16m3/天，制冰量：≥130kg/天，贮冰量：≥28㎏；储冰室内部、贮水舱及门把、冰铲等手接触部分均采用ABS 树脂抗菌材料；
2.17.4环境温度范围：5～35℃；
2.17.5外箱材料：前板：带有透明涂层不锈钢板；侧板：不锈钢板；
2.17.6隔热层：硬质聚胺酯泡沫；
2.17.7压缩机：300W,全密闭型；
2.17.8制冷剂：R404A；
2.17.9.电源：220V，50Hz，单相；
2.17.10配管尺寸：供水口 R1/2 英寸；制冰和储冰排水口 R3/4 英寸；
2.17.11高温报警：冷凝器过滤网有污垢或环境温度过高或排气口无法排气或进气口排气口堵塞，显示报警代码；供水异常：过滤器过滤网堵塞或水压明显降低，显示报警代码；上部轴承和机械密封条需要更换时，显示报警代码；
2.17.12维护配件：可单独抽出更换的制冷单元，可调节脚：≥4 个（70-105mm 可调）；
2.17.13外门：带有透明涂层的不锈钢板；门封条设计，使箱门紧闭，门封条内加有防霉剂，以防止霉变发生；
2.17.14操作控制面板：可进行制冰、排水供水控制，面板上装有温度报警装置，可进行强制排水。
2.18高压灭菌模块：
2.18.1罐体有效容积：≥80L。
2.18.2翻盖式高压蒸汽灭菌器，最高使用温度≥135℃，可以作为蛋白改质之用，可以进行工程设定，反复运行。
2.18.3配备≥7 英寸中、英等语言彩色触摸屏控制器，具有手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），安全装置包括：传感器异常、SSR 短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器）、冷却水壶未设置警告、压力盖锁定异常、记忆异常、压力安全阀（0.26MPa）。
2.18.4设有三重压力盖开启保护锁。
2.18.5灭菌器内腔采用 ≥3mm 厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。设计使用寿命≥20 年。
2.18.6运行模式：至少具备器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式。最高使用压力：≥0.26MPa、设计压力：≥0.42MPa，设计温度≥151℃，压力表和压力安全阀都可拆卸，以便校验。温度控制、显示精度：≤0.1℃；使用温度范 围 ： 45--135 ℃ ； 45-80 ℃ （ 预 热 温 度）；45-60℃（保温工程）； 60-110℃ （溶解工程）；105-135℃（灭菌工程）； 
2.18.7使用环境温度：5-35℃；
2.18.8排气阀：全开放用和慢开放用各一个；
2.18.9冷却风扇：轴流风扇马达；
2.18.10控制器：微电脑 PID 控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示；
2.18.11搭载定时开始和预热功能（任意模式）：定时 0 或者 1 分—999 小时 59 分，分辨率：≤1min/1h；
2.18.12其他功能：预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、警报发生记录功能、时间显示、语言（中、英）切换功能；
2.19震荡培养模块：
2.19.1 LED触摸屏，PID微电脑智能控温仪，控温精确，界面显示温度、转速、光照、湿度、CO2浓度等数据，操作界面可加密锁定；可自由设定摇板正转或反转；
2.19.2照明、紫外灭菌OLED触摸屏集成控制，可定时操作，可无死角灭菌；
2.19.3定时除霜功能，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；
2.19.4具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；
2.19.5拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存；
2.19.6配备可调编程，可以自由设置培养方案，温度、转速、运行时间可根据预设程序智能调节；
2.19.7配备一体成型三爪塑胶夹具；
2.19.8振荡频率：0-300rpm；
2.19.9振荡频率精度：±1rpm；
2.19.10摇板振幅：Φ26mm；
2.19.11控温范围：4-60℃；
2.19.12温度调节精度：±0.1℃；
2.19.13温度均匀度：±1℃；
2.19.14最大容量（不锈钢夹具）单层250mL×25或500mL×16或1000mL×9共两层；
2.19.15最大容量（塑胶夹具）单层250mL×25或500mL×16或1000mL×9共两层；
2.19.16三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具。
2.20存储模块：
2.20.1采用厚度≥1.0mm的冷轧钢板，柜体底座采用 厚度≥1.2mm的冷轧钢板制作, 内外经酸洗磷化后无铅环氧树脂粉末喷塑，高温固化处理；
2.20.2顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50Hz、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态；
2.20.3易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实心瓷pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有耐腐蚀材质的不锈钢可调节风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个移动轮；
2.20.4内部配置3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板设有5mm的通气孔，每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度5mm，每块隔板承重≥35KG；
2.20.5铰链：连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件符合 GB 16807-2009 的要求；
2.20.6柜体填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉（密度150㎏/m3，厚度：40mm）；
2.20.7电子密码锁: 配备电子密码锁和机械锁，双人双锁管理，锁具配备应急钥匙；
2.21通风控制装置:
2.21.1柜体底部设置进风口及不锈钢可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小；
2.21.2柜体设置通风口，通风口最大风速不小于 7.5m/s；
2.21.3通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ/T 141的要求；
2.21.4配置温湿度控制报警装置和VOC浓度报警智能控制系统：温湿度传感器：温度-40℃—125℃，湿度0%RH-100%RH,VOC:0ppm-1000ppm。
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	样品离心分检系统
	■1.组件及配（备）件： 
1.1高速离心模块       1 台； 
1.2高速冷冻离心模块   1 台；
1.3恒温培养模块       1 台；
1.4紫外检测模块       1 台； 
1.5光学成像模块       1 台；  
2.技术参数、性能指标：
2.1高速离心模块：
2.1.1整机微电脑控制系统，采用大力矩变频电机驱动；
2.2.2机身采用三层防碰撞保护结构，降噪工艺；
2.2.3机体采用全钢结构，离心室内腔为不锈钢材质加环保防腐涂层处理，抗腐蚀，耐酸碱；
2.2.4食品级硅胶一体式密封圈；
2.2.5大容量存储≥99套程序组，操作界面≥5套日常程序模式直接调用，可一键切换；
2.2.6线性驱动，≥10档加/减速控制,可根据样本属性不同选择设置，保证样品最佳分离效果；
2.2.7高清≥5英寸触摸大屏+按键双操作界面，同步显示设置参数和运行参数；
2.2.8设有超速、不平衡、门盖保护、过流、转子故障等保护功能；
2.2.9最大容量≥12×5mL；最高转速≥16500rpm；最大相对离心力≥21600×g；
2.2.10整机噪声：≤ 62dB（A）；转速精度：±10r/min；定时范围：1s～99h59min；外形尺寸(长×宽×高)≥360×270×250 (mm)；
2.2.11转子配置：角转子24×1.5/2.0mL（15000rpm/21615×g）；转子须采用生物安全密封转子；
2.3高速冷冻离心模块：
■2.3.1铝合金材质转子，最大相对离心力（rcf）： ≥21,300 × g（15,060 rpm）；
2.3.2转速/离心力：100 ‐ 5,000 rpm，10 rpm递增，5,000 -15,060rpm，100rpm递增，1-21,300×g；50 ‐ 2990×g, 10 ×rcf 递增；1-21,300×g，100 rcf递增；
2.3.3离心时间：1-2min, 10s 递增；2‐10 min，30s递增；>10 min，1 min 递增；连续离心；
2.3.4转子容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管；
2.3.5噪音水平：<54 dB(A)（不盖转子盖）；
2.3.6从零加速至最高转速的时间：≤15 秒；
2.3.7从最高转速降速至零的时间：≤15 秒；
2.3.8离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心；
2.3.9 SOFT 软刹车功能；
2.3.10单独的 Short瞬时离心按键，无需一直按Short键；
2.3.11单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键；
2.3.12定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果；
2.3.13离心结束计时功能；
★2.3.14高效压缩机控制，具备 ECO 自动待机功能；配备气密性转子盖，可高温高压灭菌，冷凝水槽设计（投标文件中提供证明材料）；
2.3.15温控范围：-10℃至40℃；
2.3.16即使在最高转速也可保持4℃；
2.3.17快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃≤8分钟；
2.3.18不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定。
2.4恒温培养模块：
2.4.1适用于室温+5℃以上到100℃的所有恒温实验。
2.4.2 LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
2.4.3具备倒计时预约功能，预约时间范围为1分钟-99小时59分钟；
2.4.4可编程设计：10段100周期程序设定；
2.4.5双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），无人值守时设备能够安全运行；
2.4.6风机6段调速，可保证培养物不同风速的要求；
2.4.7预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室；
2.4.8双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度；
2.4.9配备有1个485接口；
2.4.10容积：≥440L；
2.4.11控温范围：≥RT+5～100℃；
2.4.12升温时间（60℃）：≤25min；
2.4.13温度均匀性（60℃）：≤±0.5℃；
2.4.14温度波动度（60℃）：≤±0.3℃；
2.4.15 30S恢复时间（60℃）：≤11min；
2.5紫外检测模块：
2.5.1波长范围： 190～1100nm,为比例双光束紫外；
2.5.2光谱带宽： 2.0nm（0.5nm，1nm，4nm,5nm可选）；
2.5.3波长准确度：±0.3nm；
2.5.4波长重现性：≤0.15nm；
2.5.5透射比准确度：±0.3%τ (0～100% τ) ； ±0.002A(0～0.5A) ；±0.004A(0.5A～1A) ；
2.5.6透射比重复性：≤0.15%τ； 
2.5.7测光方式：透过率、吸光度、能量、浓度 ；
2.5.8显示方式：≥六英寸高亮度蓝色液晶显示屏；
2.5.9光度范围：-0.3A～3A；
2.5.10杂散光：≤0.05%τ(220nm NaI溶液， 340nm NaNO2) ；
2.5.11基线平直度：±0.001A；
2.5.12稳定性：≤0.001A/h（500nm预热后）；
2.5.13噪声：±0.1%τ (500nm预热后) ；
2.5.14检测器：硅光二极管；
2.5.15光源：插座式氘灯，插座式钨灯；
2.5.16工作模式 ：PC机和单机模式；
2.5.17测量方法：至少具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、定量分析、双波长、三波长、 DNA蛋白质测量等测量方法，可满足不同测量的要求；
2.5.18全自动10mm八联双翻盖样品池设计，可更换自动宽大四连样品池附件（可放置5mm～100mm比色皿）。
2.6光学成像模块：
2.6.1主要功能：可以用于明场、相衬、荧光等观察方式；
2.6.2光学系统：无限远平场消色差光学系统；
2.6.3观察头：一体式铰链式双目观察镜筒，45度倾斜，瞳距48-75mm；目镜/端口 100/0∶0/100；
2.6.4目镜：大视野目镜10X，Ф22视场，高眼点，-5～+5视度可调；
2.6.5物镜：平场消色差物镜，在不同照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果：
4X  NA=0.13  WD=17  盖玻片；
10X  NA=0.3  WD=11.4  盖玻片1.2；
20X  NA=0.45  WD=8.0  盖玻片1.2；
40X  NA=0.6   WD=3.3  盖玻片1.2；
2.6.6.转换器：编码五孔物镜转换器；
2.6.7.载物台：平板载物台：170（X）×250（Y)mm，带载物台插入圆板；
2.6.8.机械移动尺，行程：129（X）×83（Y)mm，兼容五种微型实验板，多孔板夹和载物台夹，带通用托板：适用于Terasaki板、载玻片、Φ35-65培养皿等托架； 
2.6.9调焦方式：粗微动同轴调焦，右手具有粗动松紧调整功能；微动0.002mm/格，0.2mm/圈；粗动37.7mm/圈，物镜转盘上下行程：上7mm下1.5mm，去限位最高可至18.5mm；
2.6.10聚光镜：长距聚光镜，数值孔径0.3，工作距离75mm，去掉聚光镜可实现工作距离187mm；
2.6.11透射照明系统：3W S-LED照明，亮度可调。
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	超微量核酸蛋白测定仪
	1.超微量模式：
1.1采用微量样品检测技术；
1.2悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程；
1.3触摸屏操作，无需外接电脑；
1.4斜率算法技术，精度无需校准；
1.5自动wifi及网络连接，可邮件传输；
1.6波长范围：190-840nm全光谱扫描；
1.7波长精度：≤0.5nm；
★1.8波长分辨率（带宽）：≤1.5nm；可变光程：0.5-0.02mm（投标文件中提供证明材料）；
1.9最小样品量：0.5μL；
1.10吸光值精确度：0.001AU或优于1%（ 0.5mm光程）；
1.11吸光值测量范围：0-750(等效于10mm)；
★1.12核酸测量范围：0.75-37,500 ng/μL ；dsDNA；蛋白测量范围：0.04-1125mg/mL BSA（投标文件中提供证明材料）；
1.13检测时间：≤4秒；
1.14下样品座材料：303特种不锈钢，石英和蓝宝石窗；
1.15上样品座材料：303特种不锈钢和石英光纤；
1.16自动运行：是；
2.比色皿模式；
2.1光速高度：≥8.5nm ；
2.2加热范围：37-45℃/±0.5℃；
■2.3光程：10，5，2，1，0.5，0.25，0.125，mm；
2.4核酸检测限：≤0.04ng/μL dsDNA；
2.5蛋白检测限：≤0.002mg/BSA；0.001mg/IgG。
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	▲蛋白超声破碎仪
	■1.组件及配（备）件：
1.1非接触式超声破碎系统1个；
1.2 Holder（含插件）1个；
1.3 1mL剪切管2包；
1.4 软件及控制系统要求不低于：2GB DDR3 RAM、128+ GB SATA，‌6核12线程，8G内存，512G硬盘 1台（投标人需在6.2技术响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）。
2.技术参数、性能指标 ：
2.1利用几何聚焦声波能量，将声波能量聚焦在样品上，实现样本剪切。
★2.2等温过程：内置冷却系统，样品处理在等温下进行，无热损伤（投标文件中提供证明材料）；
2.3样品水浴带温度监控装置，能实时显示系统温度；
2.4水浴体积：≤15mL；
2.5水浴温控范围：+4℃至+42℃；
2.6封闭的非接触体系：样品在密闭的非接触体系中，无需探头，没有交叉污染，不同样本之间无需清洁；
2.7能量可调：超声波输出功率可自由调节，可设置个性化参数，系统自带优化程序；
★2.8超声传感器频率：≥400kHz，高频产热少，有效的处理样本，无热损伤（投标文件中提供证明材料）；
★2.9声波波长：3mm（投标文件中提供证明材料）。
3.DNA Shearing相关参数：
3.1 DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内；
3.2各种优化的实验方案可剪切出150bp-5kb的DNA片段。
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[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
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